## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS IMUNOLOGINIŲ, BIOCHEMINIŲ IR IMUNOCHEMINIŲ TYRIMŲ PRIEMONIŲ NUOMOS, JŲ VEIKIMĄ UŽTIKRINANČIŲ PASLAUGŲ IR MEDŽIAGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pirkimo objektas - Laboratorinės diagnostikos imunologinių, biocheminių ir imunocheminių tyrimų priemonių (toliau - Analizatoriaus) nuoma (įskaitant, bet neapsiribojant montavimą, diegimą, instaliavimą, integravimą, derinimą, paleidimą, priežiūrą, remontą, atnaujinimą ir aptarnavimą, bei asmens sveikatos priežiūros laboratorinės diagnostikos priemonės veikimą užtikrinančių medžiagų ir detalių tiekimą) ir reagentai bei priemonės tyrimams atlikti.

  - Visos reikalingos priemonės privalo užtikrinti kokybišką tyrimų, nurodytų Techninėje specifikacijoje atlikimą, atsižvelgiant į Tiekėjo nurodytus jų kiekius.

  - Perkančioji organizacija nurodo, kad pirkimas apima:

    - Analizatoriaus, aprašyto šios technines specifikacijos III dalyje, sukomplektavimą;

    - Analizatoriaus atvežimą ir sumontavimą Perkančiosios organizacijos patalpose;

    - Analizatoriaus veikimui reikalingų funkcinių sistemų įdiegimą;

    - Analizatoriaus nenutrūkstamą aprūpinimą visomis tinkamai jo eksploatacijai ir naudojimui pagal tikslinę paskirtį reikalingomis medžiagomis, priedais (įskaitant, bet neapsiribojant, reagentais, kontrolinėmis medžiagomis, kalibratoriais, skiedimo ir plovimo tirpalais, specialiais antgaliais ir kt. priemonėmis);

    - Analizatoriaus ir jo programinės įrangos galimybę keistis informacija su perkančiosios organizacijos laboratorine informacine sistema (toliau — LIS);

    - Analizatoriaus veikimo testavimą prieš faktiškai perduodant naudoti Perkančiajai organizacijai. Testavimas atliekamas tokiomis esminėmis sąlygomis:

      - apie numatomą Analizatoriaus veikimo testavimą ir jo datą tiekėjas turės pranešti Perkančiajai organizacijai rašytiniu pranešimu ne vėliau kaip prieš 3 (tris) dienas;

      - testavimas bus laikomas sėkmingu, jei testavimo rezultatai atitiks šios technines specifikacijos bendrąsias nuostatas, aparatūros specialiuosius reikalavimus bei šios technines specifikacijos III dalyje nurodytas funkcines galimybes. Jei analizatoriaus veikimo testavimas nebus sėkmingas, tiekėjas turės nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, pašalinti testavimo metu paaiškėjusius analizatoriaus trūkumus, neatitikimus ir atlikti pakartotinį analizatoriaus veikimo testavimą. Jei pakartotinis analizatoriaus veikimo testavimas nėra sėkmingas, tiekėjas turės ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po pakartotinio analizatoriaus veikimo testavimo išmontuoti analizatorių ir jį išvežti iš Perkančiosios organizacijos patalpų;

    - Analizatoriaus defektų, gedimo ir (ar) netinkamo (ne)veikimo šalinimą techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka ir terminais;

    - Analizatoriaus remontą (tiek einamąjį, tiek kapitalinį), gedimų šalinimą techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka ir terminais;

    - Analizatoriaus atsarginių dalių sandėlio valdymą ir atsarginių detalių tiekimą, keitimą šioje techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka ir terminais;

    - Perkančiosios organizacijos laboratorijos personalo (ne mažiau kaip 2 (du) darbuotojai) apmokymą dirbti su analizatoriumi;

    - Analizatorius privalės būti pajėgus atlikti ne mažesnį kiekį tyrimų, negu nurodyta šios Techninės specifikacijos III dalyje;

    - Analizatorius turi būti techniškai pajėgus atlikti nurodytą tyrimų spektrą, nurodytą šios Techninės specifikacijos III dalyje;

    - analizatoriaus apdraudimą turto draudimu nuo visų rizikų;

    - kitų veiksmų atlikimą, kurie yra reikalingi, siekiant užtikrinti Perkančiosios organizacijos galimybę nepertraukiamai gauti laboratorinės diagnostikos tyrimų rezultatus pagal faktinį Perkančiosios organizacijos tyrimų poreikį, kuris detalizuotas Techninės specifikacijos III dalyje (Tyrimai ir planuojamos orientacinės jų apimtys) bei tyrimų rezultatų perdavimą į Perkančiosios organizacijos informacinę sistemą.

  - Perkančioji organizacija už analizatorių tiekėjui mokės tik nuomos mokestį. Sutarties galiojimo laikotarpiu sumokamas analizatoriaus nuomos mokestis negali viršyti 90 proc. analizatoriaus vertės. Nuomos mokestis gali būti mokamas vienu mokėjimu už visą nuomos terminą arba vienodo dydžio mokėjimais, atliekamais kiekvieną mėnesį visą sutartą nuomos terminą. Tiekėjas turės užtikrinti išnuomoto analizatoriaus nepertraukiamą veikimą techninėje specifikacijoje numatytais terminais, tvarka ir pajėgumais pats dengdamas visas analizatorių išlaikymo, naudojamų medžiagų ir kitas išlaidas.

II. ANALIZATORIŲ SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

2.1. Analizatoriaus komplektacija ir techniniai reikalavimai:

2.1.1. Analizatorius turi turėti CE/ IVD ženklinimus, skirtas naudoti Medicinos diagnostikos laboratorijose ir galėti perduoti duomenis į Perkančiosios organizacijos Laboratorijos informacine sistema (LIS). Su pasiūlymu būtina pateikti analizatoriaus žymėjimo CE/ IVD ženklu liudijančio dokumento kopiją anglų ir/ar lietuvių kalba.

    - Analizatorius turi būti pripažintas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2.2. Kartu su pasiūlymu dalyvis turi pateikti: dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ lenteles punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ lentelėje anglų  ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

2.3. Reikalavimai analizatorių programinei įrangai:

2.3.1. Siūlomi analizatoriai ir jų programinė įranga turi turėti galimybę keistis informacija su perkančiosios organizacijos laboratorine informacine sistema ASTM standarto protokolu arba lygiaverčiais: ABX, CSV, MCSV, HL7, REST. Tyrimų užsakymai turi būti automatiškai nuskaitomi, o tyrimų atlikimo rezultatai automatiškai perduodami laboratorijos informacinei sistemai Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX) naudojant TCP/IP protokolą. Jeigu tiekėjo siūlomas analizatorius, ar keli analizatoriai neturi galimybės keistis informacija ASTM, ABX, CSV, MCSV, HL7, REST standartų protokolais, pasiūlyme turi būti pateikiamas kompiuteris su atitinkama programine įranga įgalinančia keistis informacija su perkančiosios organizacijos LIS ASTM standarto protokolu arba lygiaverčiais: ABX, CSV, MCSV, HL7, REST, kurių pagalba tyrimų užsakymai ir tyrimų atlikimo rezultatai turi būti automatiškai nuskaitomi ir perduodami laboratorijos informacinei sistemai Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX) naudojant TCP/IP protokolą.

Tiekėjas analizatoriaus programinės įrangos suderinimą atlieka savo jėgomis ir lėšomis.

2.3.2. Su Perkančiosios organizacijos LIS turi būti galimybė keistis šiais duomenimis:

2.3.2.1. automatiškai gauti tyrimų užsakymus;

2.3.2.2. automatiškai perduoti tyrimų rezultatus.

2.3.3. Tiekėjas yra atsakingas už analizatoriaus nenutrūkstamą veikimą, už analizatoriaus programinės įrangos nepriekaištingą veikimą bei už analizatoriaus jungties su Perkančiosios organizacijos LIS veikimą visą sutarties galiojimo laikotarpį.

2.3.4. Analizatorius turi turėti naudojamų reagentų ir darbo eigos atsekamumo ir apskaitos programą.

2.3.5. Bendras maksimalus tyrimų skaičius pateikiamas, įskaičiuojant kontrolių atlikimą, reagentų bei kitų medžiagų sunaudojimą kalibravimo procedūrai.

2.4. Reikalavimai analizatoriaus atliekamiems laboratoriniams tyrimams:

2.4.1. Tyrimo atlikimui turi būti pateiktos ir įskaičiuotos į tyrimo kainą visos pagal gamintojo rekomendacijas tyrimo atlikimui reikalingos sudedamosios priemonės: reagentai, kalibratoriai, kontrolinės medžiagos (ne mažiau kaip 2 lygių), mėgintuvėliai, plovikliai, specialūs valikliai, specialūs antgaliai, ar bet kokios kitos gamintojo nurodytos priemonės.

2.4.2. Vidiniai kontroliniai tyrimai atliekami po vieną kartą kiekvieną darbo dieną (kai atliekamas tyrimas), reagentai, kalibratoriai ir kt., priemonės bus naudojamos, atsižvelgiant  į gamintojo nurodytus galiojimo, galiojimo atidarius rinkinį ir stabilumo terminus.

2.4.3. Visiems šios technines specifikacijos išvardintiems tyrimams pateikti gamintojo rekomenduojamas normų reikšmes.

2.4.4. Tyrimo rezultatai turi būti pateikiami SI sistemos vienetais.

2.4.5. Visi reagentai, kalibratoriai, kontrolinės medžiagos turi būti to paties gamintojo kaip ir analizatoriaus gamintojas ar tinkami darbui su siūlomu analizatoriumi (turi būti užtikrintas siūlomų priemonių suderinamumas). Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti tai įrodančius dokumentus.

2.4.6. Siūlomi reagentai ir papildomos priemonės turi būti skirtos in vitro diagnostikai. Reagentai ir papildomos priemonės turi atitikti Europos Parlamento ir Tarnybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. Kartu su pasiūlymu pateikti patvirtinančių dokumentų kopijas.

2.4.7. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų reagentų naudojimo instrukcijas ir saugos duomenų lapus lietuvių ir anglų kalbomis.

2.5. Reikalavimai analizatoriaus aptarnavimui:

2.5.1. Tiekėjas, suteikęs analizatorių, privalo savo sąskaita užtikrinti jo techninę priežiūrą pagal gamintojo rekomendacijas ir techninės būklės tikrinimą (jei toks reikalingas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ar gamintojo rekomendacijomis), galimų gedimų šalinimą/remontą bei kitaip užtikrinti nenutrūkstamą analizatoriaus veikimą ir tinkamą funkcionavimą visą sutarties galiojimo terminą.

2.5.2. Tiekėjas turės užtikrinti analizatoriaus nepertraukiamą darbą 5 dienas per savaitę, 15 val. per parą, darbą organizuojant dvejomis pamainomis sutarties galiojimo laikotarpiu, Tiekėjas turės paskirti atsakingus savo specialistus, kurie būtų kompetentingi atlikti analizatoriaus priežiūros, atnaujinimo, aptarnavimo ir remonto darbus. Tiekėjas turės užtikrinti, jog jo paskirti specialistai nurodytais telefono numeriais būtų pasiekiami darbo dienomis Perkančiosios organizacijos darbo metu, sutarties galiojimo laikotarpiu.

2.5.3. Gavęs pranešimą apie analizatoriaus gedimą, Tiekėjo specialistas privalės atvykti į VšĮ Kauno miesto polikliniką ne vėliau kaip per 4 valandas nuo pranešimo gavimo momento ir pradėti šalinti gedimą arba kitaip atkurti ir užtikrinti analizatoriaus veikimą. Analizatorius turi būti sutaisytas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas.

2.5.4. Nesant galimybės pašalinti gedimų per nurodytą laiką, Tiekėjas privalės kitais būdais ir savo lėšomis užtikrinti tyrimų atlikimą pagal VšĮ Kauno miesto poliklinikos poreikius.

2.5.5. Einamasis planinis ir/ar kapitalinis analizatoriaus remontas gali būti atliekamas tik iš anksto suderinus su Perkančiąja organizacija datą ir laiką.

III. ANALIZATORIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

1-A PIRKIMO OBJEKTO DALIS. LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ PRIEMONĖS NUOMA, JOS VEIKIMĄ UŽTIKRINANČIOS PASLAUGOS IR MEDŽIAGOS

3.1. 1 p.o.d. Techniniai reikalavimai visiškai automatizuotam imunologinių tyrimų analizatoriui imunofermentiniams tyrimams (ELISA metodu) (2vnt.).

3.1. Analizatoriaus techninė specifikacija:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Analizatoriaus paskirtis | Visiškai automatizuota imunologinių tyrimų sistema imunofermentiniams tyrimams. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Išmatavimai | Analizatorius ne platesnis negu 160 cm, gylis ne daugiau negu 125 cm. Kitų matmenų (didesnių) analizatorius turi būti komplektuojamas su vibracijai atspariu stalu ar spintele analizatoriui pastatyti ir reagentams laikyti. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Komplektacija | Komplektuojamas su spausdintuvu (jeigu reikalingas). Jeigu analizatorius valdomas išorinio kompiuterio pagalba, komplektuojamas su kompiuteriu, lazeriniu spausdintuvu, nepertraukiamo maitinimo šaltiniu. Analizatorius turi būti sukomplektuotas su purtykle, reikiamos temperatūros inkubatoriumi (-riais) bei turi būti vieta kambario temperatūros inkubacijai (jeigu reikalinga). Prietaisas turi automatiškai atlikti mėginio identifikavimą, pilstymą, mėginio skiedimą, plovimą, inkubaciją ir rezultatų vertinimą. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Brūkšninių kodų skaitytuvas | Analizatorius privalo turėti brūkšninių kodų skaitytuvą, skirtą mėginio identifikacinio kodo nuskaitymui. Pagal šį kodą analizatorius automatiškai turi nuskaityti arba pasirinkti iš tyrimų užsakymų informaciją apie reikalingus iš mėginio padaryti konkrečius tyrimus, o atliktų tyrimų rezultatus su mėginio identifikaciniu kodu automatiškai nusiųsti į LIS | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Reagentai ir kitos priemonės | Reagentai paruošti naudojimui. Automatinė kontrolė reagentų lygiui, antgalių dydžiui, reakcijos tūriui | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Skysčio lygio aptikimo funkcija | Analizatorius turi skysčio lygio aptikimo funkciją. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Indo užpildymo kontrolė | Liekanų/atliekų butelis su skysčio lygio atpažinimo davikliu. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | Funkcionalumai | Analizatorius vienu metu turi galėti tirti ne mažiau trijų 96 duobučių plokštelių. Analizatorius turi galėti tuo pačiu metu derinti įvairių skirtingų (ne mažiau trijų) tyrimų atlikimą (iš 3.1.2. punkto 3 lentelės). | įrašyti | įrašyti | įrašyti |

| 2 lentelė |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Kriterijaus (Qi) parametrai (70 % kaina, 30 % kokybės parametrams) | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą papildomoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Siūlomas analizatorius atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus (pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“). | I tipo ekologinis ženklas arba kitas tiekėjo pateiktas lygiavertis įrodymas (I tipo ekologinio ženklo pavyzdžiai: EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitas I tipo ekologinis ženklas) | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  |  | 0 | 5 |  |  |  |
| 2. | Analizatorius automatiškai suveda visų pirkimo dalyje nurodytų tyrimų kontrolių ir kalibratorių referentines vertes nuskaitant QR kodą, suteikiamą kartu su reagentais. Nuskaičius kiekvieno reagento (t. y. specifinio kiekvienam tyrimui) barkodą, informacija įsiveda automatiškai. | Pateikiami dokumentai nurodyti Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ 2.2. punkte | 0 | 10 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Analizatorius atpažįsta visų pirkimo dalyje nurodytų tyrimų kontroles, kalibratorius, konjugatus, stop tirpalus bei automatiškai priskiria jų poziciją stove. | Pateikiami dokumentai nurodyti Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ 2.2. punkte | 0 | 10 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Visi nurodyti tyrimai naudoja tą patį, tos pačios koncentracijos plovimo buferį ELISA plokštelės plovimui (reagentų aprašai nurodyti Techninės specifikacijos 2.4.7. punkte). | Pateikiami dokumentai nurodyti Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ 2.2. punkte | 0 | 5 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |

3.1.2 Analizatoriumi atliekamų tyrimų specifikacija:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Preliminarus tyrimų kiekis per 24 mėn., vnt. | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
|  | Kalprotektino išmatose nustatymas | 1200 | Kiekybinis kalprotektino išmatose nustatymas. Laužomi šulinėliai. Atidaryta pakuotė galioja ne mažiau nei 3 mėn. ELISA metodas. Nurodytų reagentų bei papildomų priemonių turi užtekti nurodytam tyrimų kiekiui, tyrimą atliekant 1 kartą per savaitę. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  | Antikūnių IgA prieš Helicobacter pylori sukėlėją nustatymas | 4200 | Kiekybinis arba pusiau kiekybinis IgA antikūnų nustatymas prieš H. pylori. Laužomi šulinėliai. ELISA metodas. Atidaryta pakuotė galioja ne mažiau nei 3 mėn. Nurodytų reagentų bei papildomų priemonių turi užtekti nurodytam tyrimų kiekiui, tyrimą atliekant 5 kartus per savaitę. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  | Antikūnių IgG prieš Helicobacter pylori sukėlėją nustatymas | 16000 | Kiekybinis IgG antikūnų nustatymas prieš H. pylori antigeną. ELISA metodas. Atidaryta pakuotė galioja ne mažiau nei 3 mėn. Nurodytų reagentų bei papildomų priemonių turi užtekti nurodytam tyrimų kiekiui, tyrimą atliekant 5 kartus per savaitę. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  | Laisvojo kortizolio seilėse nustatymas | 800 | Kiekybinis laisvo kortizolio nustatymas seilėse. ELISA metodas. Atidaryta pakuotė galioja ne mažiau nei 3 mėn. Nurodytų reagentų bei papildomų priemonių turi užtekti nurodytam tyrimų kiekiui, tyrimą atliekant 5 kartus per savaitę. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  | Antikūnių IgM prieš erkinio encefalito sukėlėją -TBE virusą nustatymas | 1800 | Kiekybinis arba pusiau kiekybinis IgM antikūnų nustatymas prieš erkinio encefalito sukėlėją -TBE virusą. Laužomi šulinėliai. ELISA metodas. Atidaryta pakuotė galioja ne mažiau nei 3 mėn. Nurodytų reagentų bei papildomų priemonių turi užtekti nurodytam tyrimų kiekiui, tyrimą atliekant 2 kartus per savaitę. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  | Antikūnių IgG prieš erkinio encefalito sukėlėją -TBE virusą nustatymas | 1800 | Kiekybinis arba pusiau kiekybinis IgG antikūnų nustatymas prieš erkinio encefalito sukėlėją -TBE virusą. Laužomi šulinėliai. ELISA metodas. Atidaryta pakuotė galioja ne mažiau nei 3 mėn. Nurodytų reagentų bei papildomų priemonių turi užtekti nurodytam tyrimų kiekiui, tyrimą atliekant 2 kartus per savaitę. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  | Povakcininis antikūnų prieš erkinio encefalito virusą nustatymas | 1500 | Matavimo vienetai – Vienna vienetai (VIEU/mL). Laužomi šulinėliai. ELISA metodas. Atidaryta pakuotė galioja ne mažiau nei 3 mėn. Nurodytų reagentų bei papildomų priemonių turi užtekti nurodytam tyrimų kiekiui, tyrimą atliekant 1 kartą per savaitę. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  | Antikūnių IgM prieš Mycoplasma pneumoniae sukėlėją nustatymas | 6000 | Kiekybinis arba pusiau kiekybinis IgM antikūnų nustatymas prieš M. pneumoniae. Laužomi šulinėliai. Atidaryta pakuotė galioja ne mažiau nei 3 mėn. ELISA metodas. Nurodytų reagentų bei papildomų priemonių turi užtekti nurodytam tyrimų kiekiui, tyrimą atliekant 3 kartus per savaitę. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  | Antikūnių IgG prieš Mycoplasma pneumoniae sukėlėją nustatymas | 4000 | Kiekybinis arba pusiau kiekybinis IgG antikūnų nustatymas prieš M. pneumoniae. Laužomi šulinėliai. Atidaryta pakuotė galioja ne mažiau nei 3 mėn. ELISA metodas. Nurodytų reagentų bei papildomų priemonių turi užtekti nurodytam tyrimų kiekiui, tyrimą atliekant 3 kartus per savaitę. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  | Antikūnių IgM prieš Chlamydia pneumoniae sukėlėją nustatymas | 4000 | Kiekybinis arba pusiau kiekybinis IgM antikūnų nustatymas prieš C. Pneumoniae. Laužomi šulinėliai. Atidaryta pakuotė galioja ne mažiau nei 3 mėn. ELISA metodas. Nurodytų reagentų bei papildomų priemonių turi užtekti nurodytam tyrimų kiekiui, tyrimą atliekant 3 kartus per savaitę. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  | Antikūnių IgG prieš Chlamydia pneumoniae sukėlėją nustatymas | 4000 | Kiekybinis arba pusiau kiekybinis IgG antikūnų nustatymas prieš C. pneumoniae. Laužomi šulinėliai. Atidaryta pakuotė galioja ne mažiau nei 3 mėn. ELISA metodas. Nurodytų reagentų bei papildomų priemonių turi užtekti nurodytam tyrimų kiekiui, tyrimą atliekant 3 kartus per savaitę. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  | Anti-CCP | 3200 | Kiekybinis IgG antikūnų nustatymas prieš anti-CCP. Laužomi šulinėliai. Atidaryta pakuotė galioja ne mažiau nei 3 mėn. ELISA metodas. Nurodytų reagentų bei papildomų priemonių turi užtekti nurodytam tyrimų kiekiui, tyrimą atliekant 2 kartus per savaitę. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  | Antinuklearinių antikūnų (ANA) atrankinis tyrimas | 1500 | Laužomi šulinėliai. Atidaryta pakuotė galioja ne mažiau nei 3 mėn. ELISA metodas. Nurodytų reagentų bei papildomų priemonių turi užtekti nurodytam tyrimų kiekiui, tyrimą atliekant 2 kartus per savaitę. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  | Antikūnų IgM prieš Borrellia sukelėją nustatymas | 7000 | Laužomi šulinėliai. Atidaryta pakuotė galioja ne mažiau nei 3 mėn. ELISA metodas. Nurodytų reagentų bei papildomų priemonių turi užtekti nurodytam tyrimų kiekiui, tyrimą atliekant 3 kartus per savaitę. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  | Antikūnų IgG prieš Borrellia sukelėją nustatymas | 8000 | Laužomi šulinėliai. Atidaryta pakuotė galioja ne mažiau nei 3 mėn. ELISA metodas. Nurodytų reagentų bei papildomų priemonių turi užtekti nurodytam tyrimų kiekiui, tyrimą atliekant 3 kartus per savaitę. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |

2-A PIRKIMO OBJEKTO DALIS. LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS BIOCHEMINIŲ IR IMUNOCHEMINIŲ TYRIMŲ PRIEMONĖS NUOMA, JOS VEIKIMĄ UŽTIKRINANČIOS PASLAUGOS IR MEDŽIAGOS

3.2. 1 p.o.d. Integruotas automatinis analizatorius biocheminiams ir imunocheminiams tyrimams atlikti (1 vnt.)

3.2.1. Analizatoriaus techninė specifikacija:

4 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Integruota biocheminių ir imunocheminių tyrimų sistema su galimybe iš vieno mėgintuvėlio tuo pačiu metu užsakyti visų analičių, išvardintų 3.2.2. ir 3.2.3. papunkčių lentelėse, tyrimus, kurie gali būti atliekami iš tokio pačio tipo mėgintuvėlio pagal gamintojo naudojimo instrukcijose nurodytus reikalavimus. | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Valdymas | Turi būti autonominis analizinis vienetas, turintis vieną įrenginį/ zoną visiems pacientų mėginiams, kalibratoriams ir kontrolėms įdėti/išimti, bei valdomas iš vieno valdymo centro (vieno kompiuterio su monitoriumi, klaviatūra, pele). | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Atliekami tyrimai | visos 3.2.2. ir 3.2.3. papunkčių lentelėse išvardintos analitės. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Našumas | ne mažiau 100 imunocheminių tyrimų ir ne mažiau 400 biocheminių tyrimų per valandą. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Tyrimų režimai | Serijos, atsitiktinio pasirinkimo, skubūs. Galimybė pasirinkti mėginių ištyrimo eiliškumą. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Mėginio kokybės patikrinimas | Turi būti krešulio, burbulų, nepakankamo mėginio tūrio aptikimo sistema ir turi būti mėginio hemolizės, ikterijos ir lipemijos pusiau kiekybinio įvertinimo galimybė fotometriniams tyrimams | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Mėgintuvėlių tipai | Turi tikti pirminiai mėgintuvėliai, antriniai mėgintuvėliai, skirti mažam mėginio tūriui. Galimybė į vieną stovelį dėti skirtingo dydžio mėgintuvėlius. Turi būti naudojami vieno tipo mėgintuvėlių stoveliai visiems mėginių tipams (serumo/plazmos, šlapimo, kokybės kontrolės, kalibravimo, skubių tyrimų). | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | Mėginių įdėjimas | Turi būti nuolatinio mėginių įdėjimo galimybė, nestabdant analizatoriaus darbo. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. | Mėginių talpa sistemoje | Ne mažiau 100 mėginių vienu metu. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10. | Reagentų rinkinių talpa | Vienu metu turi talpinti visus reagentus, reikalingus atlikti analičių, išvardintų 3.2.2. ir 3.2.3. papunkčių lentelėse, tyrimus. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11. | Mėginių praskiedimas ir pakartotinis ištyrimas | Turi būti mėginių automatinio praskiedimo, automatinio tyrimo pakartojimo galimybė. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12. | Reagentų ir atliekų kiekio stebėjimas | Turi būti nuolatinis reagentų kiekio, pagalbinių priemonių ir atliekų kiekio sekimas. Operatorius turi gauti atitinkamą informaciją/įspėjimą apie besibaigiančius reagentus ir priemones. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13. | Kokybės kontrolės medžiagos | Kiekybiškai matuojamų analičių ne mažiau kaip 2 kokybės kontrolės lygiai. Pageidaujama daugiaparametrinė įvairiems tyrimams tinkanti kontrolinė medžiaga. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 14. | Kokybės kontrolės programa | Integruota kokybės kontrolės programa, skaičiuojanti pagrindinius statistinius rodiklius (CV,SD, vidurkis nuo tikslinių verčių) ir vaizduojanti kontrolių rezultatus grafiškai. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 15. | Atliekų tvarkymas | Skystos ir kietos atliekos turi būti atskirtos. Analizatoriaus naudojimo metu neturi susidaryti papildomų kietų atliekų, išskyrus kiuvetes, kuriose vyksta tyrimų reakcijos ir vienkartinius antgalius. Turi būti galimybė iš analizatoriaus išimti kietas atliekas, nestabdant tyrimų proceso. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 16. | Planinė priežiūra | Planinės analizatoriaus priežiūros procedūrų sąrašas, jų atlikimo registras bei planai pateikiami analizatoriaus programinėje įrangoje ir yra lengvai pasiekiami naudotojui. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 17. | Nuotolinio prisijungimo galimybė | Turi būti nuotolinio prisijungimo galimybė techninio aptarnavimo specialistui, leidžianti nuotoliniu būdu perduoti informaciją, atlikti prevencinius ir diagnostinius veiksmus. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |

3.2.2. Atliekamų imunocheminių tyrimų specifikacija:

5 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Preliminarus tyrimų kiekis per 24 mėn., vnt. | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
|  | Anti-TG | 5000 | Imunoanalizės metodas. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  | Kortizolis | 5000 | Imunoanalizės metodas. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  | SHBG | 5000 | Imunoanalizės metodas. Pateikiamos pediatrinės vertės. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  | Testosteronas | 5000 | Imunoanalizės metodas. Pateikiamos pediatrinės vertės. Kiekybinio matavimo riba ne blogesnė nei ≤ 0,1 nmol/l | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  | Toksoplazma IgG | 5000 | Imunoanalizės metodas. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  | Toksoplazma IgM | 5000 | Imunoanalizės metodas. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |

3.2.3 Atliekamų biocheminių tyrimų specifikacija:

6 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Preliminarus tyrimų kiekis per 24 mėn., vnt. | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Cinkas | 5000 | Tyrimo metodas – fotometrinis. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |