TSD-714, VPP-2625, VPP-2627
Infuzinių tirpalų ir kraujo produktų šildytuvų techninė specifikacija
1 pirkimo dalis. Stacionarus infuzinių tirpalų (skysčių) šildytuvas, kiekis 1 vnt.
	Eil. Nr.
	Parametrai

(specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	 1.
	Paskirtis
	Infuzinių skysčių šildymui ir temperatūros palaikymui
	

	2.
	Konstrukcija
	1. Kompaktiškas, stacionarus, pastatomas ant stalo;
2. Vienos kameros;
3. Infuzinių tirpalų šildytuvas uždaromas permatomu dangčiu arba permatomomis durelėmis. 
	

	3.
	Išoriniai prietaiso matmenys  (plotis×gylis×aukštis)
	Ne didesni kaip 410×620×500 mm 
	

	4.
	Naudingas kameros tūris 
	30 – 35 litrai
	

	5.
	Temperatūros reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) 
	Nuo 25°C iki 70°C
	

	 6.
	Temperatūros keitimo žingsnis 
	≤ 1°C
	

	 7.
	Darbinės aplinkos sąlygos
	1. Temperatūra ne siauresniame kaip 

15-25°C diapazone;

2. Drėgmė ne siauresniame kaip 30 – 70 % diapazone.
	

	8.
	UV dezinfekcijos sistema
	Kameroje integruota UV dezinfekcijos sistema, veikianti virusus ir bakterijas
	

	9.
	Valdymo pultas 
	1. Integruotas šildytuvo korpuso priekyje;

2. Lietimui jautrus.
	

	10.
	Ekranas
	1. Integruotas šildytuvo korpuso priekyje;
2. Atvaizduojantis reikiamos nustatytos temperatūros reikšmę, einamuoju momentu esamą temperatūros reikšmę, veikimo funkciją ir aliarmus.
	

	11.
	Apsauga nuo perkaitimo
	Elektroninė perkaitinimo sistemos kontrolė
	

	12.
	Darbo ciklas
	Nepertraukiamas
	

	13.
	Vizualiniai ir garsiniai aliarmai 
	1. Neuždaryto/-ų dangčio/durelių aliarmas;

2. Temperatūros svyravymai kameroje.
	

	14.
	Prietaiso kaitinimo galia
	≥ 400W
	

	15.
	Maitinimo šaltinis
	230V, 50Hz elektros tinklas
	

	16.
	Bendras prietaiso svoris
	≤ 25 kg
	

	17.
	Garantinis terminas
	≥ 24 mėnesiai
	

	18.
	Prietaiso atitikimas medicinos prietaisų direktyvą
	Būtinas prietaiso atitikimas medicinos prietaisų direktyvą 2017/745 (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą medicinos prietaiso CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją).  
	

	19.
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	20.
	Vartotojų apmokymas
	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	

	21.
	Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba;

2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
	


Pastabos, papildomi reikalavimai:
1. Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita informacija su siūlomos prekės eskizais – iliustracijomis bei aprašymais.
2. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.
2 pirkimo dalis. Kraujo produktų šildytuvas, kiekis 1 vnt.
	Eil. Nr.
	Parametrai 

(specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Paskirtis
	Kraujo produktų (kraujo, plazmos), laikomų kraujo produktų maišeliuose, atšildymui
	

	2.
	Šildymo būdas
	Sausas šildymas - šilumos perdavimui naudojamas uždaroje sistemoje cirkuliuojantis skystis (vanduo), tačiau kraujo produktų maišeliai tiesioginio kontakto su šildymo skysčiu neturi arba šildoma nenaudojant šildymo skysčio.
	

	3.
	Talpa
	Šildytuve telpa ne mažiau kaip trys 450 ml tūrio kraujo produktų maišeliai
	

	4.
	Ekranas
	Įrenginys turi skystųjų kristalų arba lygiavertį ekraną, kuriame pateikiama darbo režimo, temperatūros, darbo laiko, sistemos gedimų informacija (reikalavimas netaikomas (ekranas neprivalomas) įrenginiams, kurių funkcijos yra pilnai automatinės)
	

	5.
	Plazmos atšildymo temperatūra
	Plazma pašildoma iki +37(C temperatūros
	

	6.
	Temperatūros kontrolė
	Temperatūra kontroliuojama naudojant įrenginyje integruotus temperatūros jutiklius
	

	7.
	Temperatūros indikacija
	Įrenginio ekrane pateikiama skaitmeninė temperatūros indikacija arba temperatūros vertę nurodo indikacinės lemputės
	

	8.
	Įrenginio pritaikymas kraujo produktų maišelių vizualinei kontrolei
	Kraujo produktų maišelių talpykla uždaroma permatomu dangčiu arba permatomomis durelėmis (reikalavimas netaikomas (permatomas dangtis arba permatomos durelės neprivalomi) įrenginiams, nenaudojantiems šildymo skysčio)
	

	9.
	Įrenginyje įdiegtos apsaugos sistemos
	1. Apsaugos sistema, signalizuojanti apie kraujo produktų nutekėjimą bei stabdanti šildymo programą arba įrengta nutekėjusių kraujo produktų surinkimo į tam skirtą indą sistema;

2. Apsauga nuo kraujo produktų perkaitimo.
	

	10.
	Temperatūrinio homogeniškumo užtikrinimas
	Įrenginys turi šildomos plazmos maišymo arba hidromasažo funkciją 
	

	11.
	Įrenginio savikontrolės sistema
	Įrenginyje įdiegta savikontrolės sistema/programinė įranga, atliekanti įrenginio veikimo testavimą
	

	12.
	Įrenginio svoris (tuščio, esant neužpildytai vandeniu šildymo sistemai)
	Ne daugiau kaip 25 kg
	

	13.
	Garantinis terminas
	≥ 24 mėnesiai
	

	14.
	Prietaiso atitikimas medicinos prietaisų direktyvą
	Būtinas prietaiso atitikimas medicinos prietaisų direktyvą 2017/745 (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą medicinos prietaiso CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją).  
	

	15.
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas


	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	16.
	Vartotojų apmokymas
	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	

	17.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba;

2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba:

a) Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas;

b) Instaliavimo instrukcijos;

c) Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos;

d) Aptarnavimo instrukcijos;

e) Gedimų nustatymo instrukcijos;

f) Išardymo-surinkimo instrukcijos;

g) Atsarginių dalių katalogas;

h) Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos;

i) Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo);

j) Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo).
	


Pastabos, papildomi reikalavimai:
1. Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita informacija su siūlomos prekės eskizais – iliustracijomis bei aprašymais.
2. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.
