Pirkimo sąlygų 2 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūlomos prekės parametrų reikšmės ir atitikimų patvirtinimas su tikslia nuoroda į gamintojo dokumentaciją (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)

	1. 
	Kriochirurginis aparatas, 1 komp. 
	[siūlomas modelis ir gamintojas]
	

	1.1
	Integruota zondų atpažinimo sistema, leidžianti aparatui automatiškai nustatyti atpažinti zondą ir pritaikyti tinkama dujų srautą.
	Būtina
	

	1.2
	Dujų slėgio indikatorius, dujų srauto indikatorius, zondo temperatūros rodiklis bei gydymo laiko rodiklis pavaizduoti spalvotame ekrane
	Būtina
	

	1.3
	Galima pasirinkti automatinio režimo funkciją arba manualinį režimą kuris leidžia dujų srauto reguliavimą
	Būtina
	

	1.4
	Galima nustatyti šaldymą           (ciklas, signalas, laikmatis)
	Būtina
	

	1.5
	Automatinė zondų patikrinimo ir valymo funkcija
	Būtina
	

	1.6
	Neatsukus dujų baliono arba joms pasibaigus, apie tai pranešama
	Būtina
	

	1.7
	Galimybė nustatyti laikmatį bei rodyti iš anksto nustatytos procedūros trukmę
	Būtina
	

	1.8
	Balsinis procedūros laiko skaičiavimas kas 15s.
	Būtina
	

	1.9
	Darbinis kriochirurginių zondų slėgis. Srautas prisitaiko automatiškai pagal zondų atpažinimo sistemą.
	CO2 dujomis

48​-65 barai

N2O dujomis
40-60 barai
	

	1.10
	Galimybė prijungti daugkartinius kriochirurginius kriozondus su neurostimuliacija
	Galimybė pasirinkti:

1. Ilgis 90 mm +/- 1 mm, skersmuo 0,8 mm +/- 0,1 mm, šaldančios dalies ilgis 5 mm +/- 1 mm, galas adatos formos – 1 vnt.
2. Ilgis 80 mm +/- 1 mm, skersmuo 1,3 mm +/- 0,1 mm, šaldančios dalies ilgis 7 mm +/- 1 mm, galas aštrus – 1 vnt.
3. Ilgis 120 mm +/- 1 mm, skersmuo 1,3 mm +/- 0,1 mm, šaldančios dalies ilgis 7 mm +/- 1 mm, galas aštrus – 1 vnt.
4. Ilgis 120 mm +/- 1 mm, skersmuo 1,3 mm +/- 0,1 mm, šaldančios dalies ilgis 7 mm +/- 1 mm, galas apvalus – 1 vnt.
5. Ilgis 150 mm +/- 1 mm, skersmuo 2 mm +/- 0,1 mm, šaldančios dalies ilgis 10 mm +/- 1 mm, galas aštrus – 1 vnt.
	

	1.11
	Galimybė prijungti vienkartinius kriochirurginius kriozondus su neurostimuliacija
	Būtina


	

	1.12
	Galimybė prijungti vienkartini kriochirurginį kriozondą skirta  sakroiliakinio sanario krioabliacijai
	Ilgis 150 mm+/- 1 mm, skersmuo 2 mm+/- 0,1 mm, šaldančios dalies ilgis 45 mm +/- 1 mm, galas aštrus, lenktas. Būtina
	

	1.13
	Galimybė prijungti intraoperacinį kriochirurginį kriozondą skirta tarpšonkaulinio nervo šaldymui po operacinio skausmo gydymui
	Ilgis 300 mm +/- 1 mm, skersmuo 3 mm +/- 0,1 mm, šaldančios dalies ilgis  mm +/- 1 mm, galas- apvalus, lenktas 135 laipsniu kampu. Būtina
	

	1.14
	Gali dirbti su CO2 arba su N2O dujomis
	Būtina
	

	1.15
	Neurostimuliacijos funkcija (sensorinių nervų atpažinimas ir motorinių nervų atpažinimas)
	Būtina
	

	1.16
	Didžiausias tiekiamas galingumas
	Ne mažesnis nei 30 VA
	

	2. 
	Komplektacija
	1. Aparatas

2. Vežimėlis

3. Kojinis jungiklis

4. Atsarginės tarpinės ir plombos

5. Adapteris vienkartinių zondų prijungimui.

6. Kitos jungtys, vamzdeliai, adapteriai ir laikikliai, reikalingi pagrindinėms aparato funkcijoms užtikrinti 
	

	3.
	Zondai ir papildomos priemonės
	
	

	3.1
	Daugkartinius kriochirurginius kriozondas su neurostimuliacija
	1. Daugkartinis kriochirurginis zondas su neurostimuliacija - Ilgis 120 mm +/- 1 mm, skersmuo 1,3 mm +/- 0,1 mm, šaldančios dalies ilgis 7 mm +/- 1 mm, galas aštrus – 2 vnt.
2. Ilgis 150 mm +/- 1 mm, skersmuo 2 mm +/- 0,1 mm, šaldančios dalies ilgis 10 mm +/- 1 mm, galas aštrus – 1 vnt.
	

	3.2
	Vienkartinius kriochirurginius kriozondus su neurostimuliacija
	Ilgis 90 mm +/- 1 mm, skersmuo 0,8 mm +/- 0,1 mm, šaldančios dalies ilgis 5 mm +/- 1 mm, galas adatos formos – 1 vnt.
	

	3.3
	Vienkartini kriochirurginį kriozondą be neurostimuliacijos
	Ilgis 150 mm+/- 1 mm, skersmuo 2 mm+/- 0,1 mm, šaldančios dalies ilgis 20 mm +/- 1 mm, galas aštrus, lenktas, paauksotas – 1 vnt.
	

	3.4
	Pasyvios neurostimuliacijos elektrodai
	5 vnt.
	

	4.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	Ne mažiau kaip 24 mėn.
	

	5.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas. 
	

	6.
	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis
	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas).

Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
	


