## Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Pasiūlymo forma“

KP-3642 AKIES OPTINĖS BIOMETRIJOS PRIETAISO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrų reikšmės (įrašomos tikslios ir konkrečios reikšmės ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus gamintojo parengtus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės, nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams) (užpildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Optinės koherentinės interferometrijos (OKT) – biometrijos prietaisas | Ne kontaktinis akies biometrinių parametrų, reikalingų intraokulinių lęšiukų (IOL) implantacijai, matavimo ir apskaičiavimo prietaisas |  |
|  | OKT šaltinis | SWEPT |  |
|  | OKT šviesos šaltinio bangos ilgis ribose | ≥ 1050 ÷ 1080 nm |  |
|  | Keratometrijos matavimo LED šviesos šaltinio bangos ilgis | 900 ± 50 nm |  |
|  | Matavimų patikrinimas | Galimybė įvertinti tinkamą paciento akies fiksaciją. |  |
|  | Paciento akies stebėjimas, matavimo proceso, matavimo duomenų ir apskaičiuotų rezultatų atvaizdavimas | Ekrane |  |
|  | Atraminis rėmas paciento galvai fiksuoti | Su atrama kaktai ir reguliuojamo aukščio atrama smakrui |  |
|  | Prietaiso padėties nustatymas paciento atžvilgiu | Valdymo svirties pagalba – aukštyn/žemyn, dešinėn/kairėn, pirmyn/atgal |  |
|  | Prietaiso valdymas | Jutiklinio ekrano pagalba, arba pasirinktinai klaviatūros ir pelės pagalbą |  |
|  | Matavimo rėžimai | Rankinis arba automatinis |  |
|  | Ašinio ilgio matavimo sritis | Ribose ≥ 14 ÷ 38 mm |  |
|  | Centrinės ragenos storio matavimo sritis | Ribose ≥ 200 – 1200 µm |  |
|  | Priekinės kameros gylio matavimo sritis | Ribose ≥ 0.7 ÷ 8 mm |  |
|  | Keratometijos (ragenos kreivumo spindulio) matavimo sritis | Ribose ≥ 5.5 ÷ 10 mm |  |
|  | Lęšiuko storio matavimo sritis | Ribose ≥ 1 ÷ 10 mm (fakinėje akyje) |  |
|  | Ragenos diametro matavimo sritis | Ribose ≥ 8 ÷ 15 mm |  |
|  | Vyzdžio dydžio matavimo sritis | Ribose ≥ 2 ÷ 12 mm |  |
|  | Ašinio ilgio matavimo pasikartojamumo standartinis nuokrypis SD | ≤ 10 μm |  |
|  | Centrinės ragenos storio matavimo pasikartojamumo standartinis nuokrypis SD | ≤ 10 μm |  |
|  | Priekinės kameros gylio matavimo pasikartojamumo standartinis nuokrypis SD | ≤ 0.09 D arba ≤ 0.01 mm |  |
|  | Keratometijos (ragenos kreivumo spindulio) matavimo pasikartojamumo standartinis nuokrypis SD | ≤ 5o |  |
|  | Cilindro ašies matavimo pasikartojamumo standartinis nuokrypis SD | ≤ 20 μm |  |
|  | Lęšiuko storio matavimo pasikartojamumo standartinis nuokrypis SD | ≤ 20 μm |  |
|  | Pilnai integruotos IOL apskaičiavimo formulės | - Barrett, - Hoffer Q, - Haigis, - Holladay 1, - Holladay 2, - SRK/T, - Barrett Toric. |  |
|  | Galimybė gauti akies (skleros) referentinį vaizdą ir perduoti jį į mikroskopą. | Referentinis vaizdas naudojamas gyvo akies vaizdo intraoperaciniam atitikimui implantuojant torinius lęšius |  |
|  | Lęšiukų konstantų informacija | Turi būti galimybė keisti lęšių konstantas. |  |
|  | Duomenų perdavimas | Į USB, į LAN |  |
|  | Galimybė prijungti prie kompiuterinio tinklo | Būtina |  |
|  | Kartu su optinės koherentinės interferometrijos (OKT) biometrijos prietaisu komplektuojami priedai: | - Lazerinis spausdintuvas; - Elektra reguliuojamo aukščio stalelis, skirtas biometrijos prietaisą priderinti prie paciento. |  |
|  | Prietaiso žymėjimas CE ženklu | Būtinas. |  |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai | (nurodyti) |

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1. Įranga turi būti nauja, nenaudota, pagaminta ne seniau nei 2024 metais. Gamykliškai atnaujintos „renew“, „refurbished“, „remarked“ įrangos siūlyti negalima.

Kartu su pasiūlymu teikiami dokumentai:

1. detalūs siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymai (originalūs prekių katalogai, ar jų dalys ar kiti lygiaverčiai gamintojo parengti dokumentai, kuriose aprašomos siūlomos prekės) (anglų kalba su techninėje specifikacijoje nurodytų parametrų vertimu į lietuvių kalbą), įrodantys, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus (techniniuose aprašymuose, kataloguose ir pan. turi būti pažymėti siūlomos pozicijos techniniai parametrai). Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

2. CE sertifikatai arba gamintojo EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūlomas prietaisas atitinka Medicinos priemonių reglamentui (2017/745/ES) nustatytus reikalavimus anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).