TIEKĖJŲ KLAUSIMAI / SIŪLYMAI / PASTABOS/ATSAKYMAI

dėl techninės specifikacijos projekto rinkos konsultacijos „NVP-71184 Odontologinė įranga (projekto Nr. 09-022-P-0053)“

| Techninės specifikacijos Nr. | Techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai | Tiekėjų pastabos | Perkančiosios organizacijos atsakymas | Patikslinti techninės specifikacijos reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Odontologinė įranga |  |  |
|  |  | Paciento kėdė |  | Paciento kėdė |
| 1.1.4. | Automatinis kėdės judesio stabdis esant kliūčiai po kėde | Automatinis kėdės judesio stabdis esant kliūčiai po kėde, po paciento nugarėle ir asistento staleliu (užtikrina personalo saugumą) | Reikalavimas dalinai tikslinamas. Stabdį po paciento nugarėle turi nedaugelis gamintojų, todėl nurodyti tokio reikalavimo negalima, nes bus ribojama tiekėjų konkurencija. | Automatinis kėdės judesio stabdis esant kliūčiai po kėde ir asistento staleliu (užtikrina personalo saugumą) |
| 1.1.9. | Sėdimo dalies pasukimo ribos apie vertikalią ašį ne mažiau 60° | Sėdimo dalies pasukimo ribos apie vertikalią ašį ne mažiau 60° (išskirtinai A-dec) Reikalinga pagrįsti tokį reikalavimą, nes jis tik siaurina konkurenciją | Reikalavimas nekeičiamas, nes atitinka perkančiosios organizacijos poreikius ir nėra ribojama tiekėjų konkurencija. | Sėdimo dalies pasukimo ribos apie vertikalią ašį ne mažiau 60° |
| 1.1.12 | Kėdė netvirtinama prie grindų, pastatoma | Kėdė netvirtinama prie grindų, pastatoma (išskirtinai A-dec) (Europos gamintojų kėdės įprastai tvirtinamos prie grindų vadovaujantis Europos normomis) | Reikalavimas nekeičiamas, nes atitinka perkančiosios organizacijos poreikius ir nėra ribojama tiekėjų konkurencija. Reikalavimas nustatytas, kad nebūtų galimybės pažeisti po grindimis esančių komunikacijų ir esant poreikiui galima būtų lengvai pakeisti kėdės lokaciją. | Kėdė netvirtinama prie grindų, pastatoma |
|  |  | Apšvietimo sistema |  |  |
| 1.4.3. | Spalvos temperatūra 5000-5500 K ribose | Spalvos temperatūra 5000-5500 K ribose Nėra aišku ar spalvos temperatūra turi būti reguliuojama | Reikalavimas tikslinamas. | Spalvos temperatūra 5000-5500 K ribose. Spalvos temperatūra turi būti reguliuojama. |
| 1.4.10. | Spalvų atkūrimo indeksas ne mažiau 92 vnt | Spalvų atkūrimo indeksas ne mažiau 92 vnt turi būti CRI | Reikalavimas tikslinamas. | Spalvų atkūrimo indeksas ne mažiau 92 CRI |
|  |  | DANTŲ RENTGENO APARATAS |  |  |
| 1.1.3. | Ekspozicijos laikas Pasirenkamas ne siauresniame intervale kaip: 0,02 – 2 sek | Pasirenkamas ne siauresniame intervale kaip: 0,02 – 2 sek. Konkurenciją ribojantis reikalavimas, nes naujausių rentgenų ekspozicija neviršyja 1s, o praktikoje nenaudojama ekspozicija ilgesnė nei 0,5s | Reikalavimas nekeičiamas. Nurodytas intervalas platesnis, nei siūloma, todėl neriboja, bet didina tiekėjų konkurenciją. | Pasirenkamas ne siauresniame intervale kaip: 0,02 – 2 sek. |
|  |  | Fosforinių plokštelių skaitytuvas |  |  |
| 2.1. |  | Fosforinių plokštelių skaitytuvas Konkurenciją ribojantis reikalavimas, skirtas ACTEON gamintojo skaitytuvui. Retai naudojamas prietaisas, nes aptarnavimas ir kaina aukšti. 95% odontologų naudoja skaitmeninės viziografijos sistemas, kurios yra iki trijų kartų pigesnės už fosforinių plokštelių skaitytuvą, o vaizdo diagnostinė kokybė yra žymiai geresnė. | Reikalavimas nekeičiamas. Perkančiosios organizacijos sprendimas naudoti fosforinių plokštelių skaitytuvą grindžiamas praktiniais, techniniais ir klinikiniais kriterijais, atitinkančiais perkančiosios organizacijos specifiką bei pacientų poreikius: - Aukštos kokybės vaizdas (iki 2000 dpi raiška) leidžia tiksliau identifikuoti patologinius pokyčius. - Universalumas – įvairių dydžių fosforinės plokštelės tinka tiek vaikams, tiek jautriems pacientams. - Komfortas pacientui – plonesnė ir lankstesnė plokštelė mažina diskomfortą, ypač vaikams. - Ekonomiškumas – viena plokštelė naudojama daugiau nei 1000 kartų, o skaitytuvas nereikalauja papildomų išlaidų cheminėms medžiagoms. Palyginimas su skaitmeninėmis viziografijos sistemomis Kriterijus; Fosforinės plokštelės; Skaitmeninis viziografas. Vaizdo raiška; Iki 40 lp/mm (2000 dpi); 20–25 lp/mm. Plokštelės/jutiklio forma; Plona ir lanksti; Standus jutiklis – nepatogus pacientui. Naudojimas vaikams; Galimi mažesni dydžiai; Jutiklis dažnai netelpa į vaiko burną. Komfortas; Aukštas; Žemesnis komforto lygis. Pradinė kaina; Aukštesnė; Žemesnė. Eksploatacinės išlaidos; Žemesnės ilgalaikėje perspektyvoje; Aukštesnės dėl jutiklių susidėvėjimo. Diagnostinis tikslumas; Aukštas dėl didelės raiškos; Ribotas. Pritaikomumas; Tinka plataus spektro situacijoms; Ribotas dydžių pasirinkimas. Išvada Fosforinių plokštelių skaitytuvo pasirinkimas nėra konkurenciją ribojantis veiksmas – tai sąmoningas sprendimas, atitinkantis perkančiosios organizacijos poreikius, pacientų komfortą, diagnostinę kokybę bei efektyvų išteklių naudojimą. Lyginant su skaitmeninėmis viziografijos sistemomis, šis sprendimas leidžia užtikrinti aukštesnę kokybę ir lankstumą klinikinėje praktikoje. | Fosforinių plokštelių skaitytuvas |

Dėkojame už aktyvų dalyvavimą teikiant pastabas.

Atkreipiame dėmesį, kad, jei pasiūlymus rinkos konsultacijai pateikę tiekėjai dalyvauja planuojamame vykdyti pirkime, kartu su pasiūlymu pateikiamame Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento (toliau - EBVPD) III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C13 skiltyje į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)“ turi pažymėti „Taip“.  Viešųjų pirkimų tarnyba teigia: „Jei tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai suteikė pirkimo vykdytojui konsultaciją (nesvarbu, ar rinkos tyrimo (jeigu apie atliekamą rinkos tyrimą buvo informuotas raštu), ar rinkos konsultacijos metu, ar teikdamas pagalbinę viešųjų pirkimų veiklą ir pan.) arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą (pavyzdžiui, parengė techninį (darbo) projektą, techninę specifikaciją ir pan.), jis, pildydamas EBVPD III dalies “Pašalinimo pagrindai C13 skiltį, į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)” turėtų atsakyti „Taip”.