RINKOS KONSULTACIJA

ELEKTRINIŲ JĖGOS CHIRURGINIŲ INSTRUMENTŲ KOMPLEKTAS NEUROCHIRURGIJAI

Nr. 3514497

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės atsakymai į tiekėjo(-ų) prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbtos rinkos konsultacijos

| Techninės specifikacijos parametro Nr. | Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas: (stiliaus klaidos netaisytos) | Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus: |
| --- | --- | --- |
| 1. | d) Reikalavimas pritaikytas vienam gamintojui, nelogiškas. Koks yra klinikinis šios funkcijos panaudojimas? Grąžtelio padėtį mato ir keičia operuojantis chirurgas arba operacinės slaugytoja, bet tai daro operaciniam lauke. Niekas nežiūri į konsolę, kad sužinotų kokia yra grąžtelio padėtis. Siūlomė šalinti. | Reikalavimas nėra pritaikytas vienam gamintojui, kadangi rinkoje yra ir daugiau jėgos instrumentų su identiška grąžtelio padėties informacija ekrane. Grąžto vizualizacija operacijos metu yra svarbi ne tik visam operacijoje dalyvaujančiam ar asistuojančiam personalui, operacijos tikslumui ir saugumui, bet ir studentams/rezidentams mokomųjų tikslų pagrindu. |
| 2. | Reikalavimas perteklinis ir pritaikytas vienam gamintojui. Šį reikalavimą galės įvykdyti tik Medtronic jėgos instrumentus siūlantis UAB "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS" tiekėjas. Todėl konkurencija yra visiškai apribota. Klinikinėje praktikoje dažniausiai naudojamas vienas variklis ir tik atskirais atvejais pajungiamas antras. Vienu metu chirurgas nedirba su dviem varikliais! Ar KUL kada nors jungėte 4 variklius į konsolę? Turbūt ne. Tai tokį perteklinį reikalavimą siūlytume formuluoti „Vienu metu prie valdymo konsolės prijungiamų mikrovariklių skaičius 2“. | Įrangos galimybė turėti kelis prijungtus variklius vienu metu sudaro galimybę chirurgui greitai keisti instrumentus ir dirbti nepertraukiamai. Funkcija kelių motorų pajungimui nėra išskirtinė Jūsų įvardintam gamintojui. Punktas yra orientuotas į įrangos efektyvumą ir ergonomiką, todėl specifikacijoje nurodytas reikalavimas dėl galimybės prijungti iki keturių mikrovariklių yra visiškai pagrįstas – tai leidžia planuoti daugiainstrumentines procedūras, bei didina darbo efektyvumą, lankstumą, bei saugumą. |
| 4. | Senos kartos Medtronic konsolėje IPC (rinkoje konsolė atsirado 2009 metais), kurią siūlo Hospitex, ši funkcija reikalinga, nes nėra automatinio variklio atpažinimo funkcijos. Naujos kartos konsolės automatiškai atpažįsta variklį, todėl spalvinis žymėjimas neturi prasmės. Siūlome šalinti. | Spalvinis kodavimas sumažina žmogiškųjų klaidų riziką ypač intensyvios chirurgijos ir skubaus pasiruošimo metu. Spalvinis kodavimas padeda greitai prijungti atitinkamą įrankį be instrukcijos ir papildomo priežiūros mažiau patirties turintiems darbuotojams, dėl natūraliai susidarančios darbuotojų kaitos. Įvardintas gamintojas nėra vienintelis turintis spalvinį jungčių kodavimą. Punktas nesukuria diskriminacijos, bet pagerina darbo eigą, pasiruošimo našumą. |
| 8. | Reikalavimas pritaikytas tik vienam gamintojui. Šį reikalavimą galės įvykdyti tik Medtronic jėgos instrumentus siūlantis UAB "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS" tiekėjas. Todėl konkurencija yra visiškai negalima. Prašome šalinti šį reikalavimą kaip prieštaraujantį Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms. | Tiekėjo teiginys, kad reikalavimas dėl įrangos suderinamumo su ligoninėje jau naudojama navigacijos sistema (pvz., StealthStation S8) prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatoms, yra nepagrįstas. Vadovaujantis VPĮ 29 straipsnio 2 dalies 3 punktu, techninė specifikacija turi būti parengta taip, kad siūlomos prekės atitiktų perkančiosios organizacijos poreikius, nediskriminuojant tiekėjų ir neužkertant kelio konkurencijai. Papildomai, remiantis to paties straipsnio 5 dalimi, jeigu techninėje specifikacijoje nustatomas reikalavimas dėl konkretaus suderinamumo su esama įranga ar sistema, toks reikalavimas yra teisėtas, jei tai būtina siekiant užtikrinti naujos įrangos integralumą su jau turima infrastruktūra, įrangos funkcinį vientisumą, darbo proceso tęstinumą bei paciento saugumo užtikrinimą. Šiuo atveju, ligoninėje jau yra naudojama konkreti navigacijos sistema, kuri integruojama į neurochirurgines procedūras. Reikalavimas, kad įsigyjama elektrinių jėgos instrumentų sistema būtų suderinama su esama navigacija, yra pagrįstas objektyviu klinikiniu poreikiu ir siekiu užtikrinti efektyvų, saugų ir sklandų darbo procesą operacinėje. |
| 9. | Irigacijai pakanka vienos pompos, kad užtikrinti sistemos pilną funkcionalumą. Kadangi Medronic konsolė pagaminta 2009 metais, tai buvo kaip atsarginis sprendimas dėl dažnų gedimų. Modernesniuose modeliuose montuojama viena pompa. Siūlome formuluoti reikalavimą: „Integruota pompa irigacijai užtikrinti“ | Reikalavimas dėl dviejų integruotų irigacijos pompų nėra perteklinis ar technologiškai pasenęs – tai yra funkcionaliai pagrįsta, atsižvelgiant į tai, kad pagal techninę specifikaciją prašoma vienu metu veikiančių dviejų mikrovariklių. Dvi atskiros pompos leidžia užtikrinti nepriklausomą irigacijos valdymą kiekvienam prijungtam mikrovarikliui ar antgaliui. Tai yra ypač svarbu operacijų metu, kai naudojami skirtingi antgaliai su skirtingais srautų poreikiais. |
| 14. | Reikalavimas pritaikytas vienam gamintojui. Šį reikalavimą galės įvykdyti tik Medtronic jėgos instrumentus siūlantis UAB "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS" tiekėjas. Todėl konkurencija yra visiškai apribota. Klinikiniame darbe 0,3-0,6 cm skirtumas neturi jokios prasmės. Siūlome padidinti tolerancijos ribas ir formuluoti reikalavimą: „Tiesus, ilgis 10 ± 0,5 cm;“ | Sutinkame padidinti paklaidą „Tiesus, ilgis 10 ± 0,5 cm“ |
| 15. | Reikalavimas pritaikytas vienam gamintojui. Šį reikalavimą galės įvykdyti tik Medtronic jėgos instrumentus siūlantis UAB "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS" tiekėjas. Klinikiniame darbe 0,3-0,6 cm skirtumas neturi jokios prasmės. Siūlome padidinti tolerancijos ribas ir formuluoti reikalavimą: „Tiesus, ilgis 10 ± 0,5 cm;“ | Nesutinkame keisti antgalio iš lenkto į tiesų. Sutinkame padidinti paklaidą „Lenktas, ilgis 10 ± 0,5 cm“ |
| 16. | Reikalavimas pritaikytas vienam gamintojui. Šį reikalavimą galės įvykdyti tik Medtronic jėgos instrumentus siūlantis UAB "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS" tiekėjas. Klinikiniame darbe 0,3-0,6 cm skirtumas neturi jokios prasmės. Siūlome padidinti tolerancijos ribas ir formuluoti reikalavimą: „Tiesus, ilgis 12 ± 0,5 cm;“ | Nesutinkame keisti antgalio iš lenkto į tiesų. Sutinkame padidinti paklaidą „Lenktas, ilgis 12 ± 0,5 cm“ |
| Techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai yra pagrįsti, proporcingi ir atitinka ligoninės klinikinius poreikius. Jie nėra orientuoti į konkretų gamintoją ir nediskriminuoja tiekėjų, bet užtikrina, kad įsigyjama įranga atitiktų realius naudojimo scenarijus ir ligoninės operacinių darbo eigą. Specifikacija parengta vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, įskaitant teisę nustatyti suderinamumo su jau turima įranga reikalavimus, kai tai būtina siekiant užtikrinti funkcinį integralumą, darbo proceso tęstinumą bei racionalų turimų išteklių panaudojimą. Techniniai reikalavimai taip pat atspindi šiuolaikinės chirurginės praktikos standartus, orientuoti į saugumą, tikslumą ir efektyvų darbą operacinėje. |  |  |