TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRI REIKALAVIMAI PERKAMAI ĮRANGAI

- Perkamas Asfalto atsparumo provėžoms bandinių paruošimo Įrangos komplektas (1 kompl.) (toliau – Įranga, Prekės, skirtas paruošti bandinius asfalto mišinių atsparumo provėžoms bandymui.

- Tiekėjo pristatoma Įranga turi būti nauja, matuojamųjų charakteristikų, naujausio gamintojo modelio ir modifikacijos. Įranga turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius/būtinus reikalavimus (Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai).

- Visa siūloma Įranga ir komponentai turi būti tarpusavyje suderinti, o jų naudojimas kartu numatytas gamintojo.

- Turi būti atlikta Įrangos patikra pagal gamintojo numatytą metodiką arba atliktas Įrangos kalibravimas, kurių mokestis turi būti įskaičiuotas į Įrangos kainą. Pristatant Prekes turi būti pateikiamas kalibravimo liudijimas arba gamintojo sertifikatas arba lygiavertis dokumentas.

- Įrangos pristatymo vieta – VILNIUS TECH AIF Kelių tyrimo instituto Automobilių kelių mokslo laboratorija, Saulėtekio al. 11, Vilnius, LT-10223, Lietuva.

- Įrangai (įskaitant jos sudėtines/komplektuojamas dalis) turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija, kuri pradedama skaičiuoti nuo Įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

- Pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Tiekėjas savo lėšomis, transportu ir jėgomis turi sukomplektuoti ir sumontuoti Įrangą, ją pristatyti, išpakuoti ir atlikti detalų įrangos funkcionalumo patikrinimą. Įrangos komplektavimo, pristatymo, išpakavimo, kalibravimo ir funkcionalumo patikrinimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į Įrangos kainą.

- Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 1 (vieną) perkančiosios organizacijos darbuotoją dirbti su Įranga jos eksploatavimo vietoje.

- Kartu su pristatyta Įranga turi būti pateiktos Įrangos naudojimosi ir priežiūros instrukcijos lietuvių arba anglų kalba, taip pat tinkamą Įrangos veikimą įrodantis Gamintojo dokumentas (sertifikatas ar liudijimas).

- Kartu su pasiūlymu Tiekėjas pateikia nuorodą į siūlomos Įrangos gamintojo puslapyje oficialiai skelbiamą techninę specifikaciją, arba pateikia Įrangos gamintojo prekių aprašymus (techninius dokumentus) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomų Prekių / Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose pateikiamuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. nurodyti puslapį, kuriame yra siūloma reikšmė, ir / ar pastebėjimai pažymėti, ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir /ar pabraukti ir pan.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų charakteristikų reikšmės. Jeigu gamintojo pateiktuose techniniuose dokumentuose ar nuorodose tam tikros reikšmės nėra nurodytos, turi būti pateikta gamintojo deklaracija ar kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis reikalaujamą reikšmę.

Šiose specifikacijose pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs/būtini reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

1 lentelė. Reikalavimai įrangos techniniams parametrams

| Eil. Nr. | Įrangos/parametro pavadinimas | Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas ir tikslus modelis | - | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ......................... |
|  | Pagrindiniai Įrangos komponentai | - Asfalto atsparumo provėžoms bandinių paruošimo įrenginys (1 vnt.). - Kompiuteris su lietimui jautriu ekranu (1 vnt., ne mažiau kaip 20" įstrižainės), sumontuotas įrenginio šone ar priekyje. - Programinė įranga (1 vnt.). - Kiti komponentai (komplektuojamosios dalys), nurodyti šioje techninėje specifikacijoje. | TAIP/NE [nereikalingą išbraukti] |
|  | Įrangos funkcionalumo galimybės | - Kaitinamas tankinimo padas ir pagrindas. - Tankinimas atliekamas išilgine kryptimi. - Automatinis bandymo atlikimas. - Tankinimo segmento vertikalios apkrovos ir poslinkio kontrolė, matuojama realiu laiku tiesiogiai davikliu. - Tankinimo proceso kontrolė realiu laiku, naudojant daviklius, leidžianti nustatyti sutankinimo proceso neatitikimus ir informuoti operatorių. - Automatinis „home“ pozicijos nustatymas. - Skaidrios slankiosios tankinimo erdvės durelės. | TAIP/NE [nereikalingą išbraukti] |
|  | Įrangos parametrai | - Įranga turi užtikrinti galimybę atlikti tankinimą ne mažesne kaip 30 kN apkrova. - Tankinimo pado spindulys 535 mm ±1 mm. - Tankinimo pado vibracija ne mažiau kaip nuo 10 Hz iki 40 Hz. - Galimybė nustatyti tankinimo formos judėjimo greitį iki ne mažiau kaip 300 mm/s. - Įranga turi užtikrinti galimybę sutankinti bandinius, kurių storis ne mažesnis kaip nuo 40 mm iki 120 mm. - Ne mažiau kaip 2 bandinių formų komplektas bandinių įdėjimui, kurių matmenys (ilgis×plotis) 400±1 mm×300±1 mm. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslią siūlomą reikšmę] |
|  | Programinė įranga | - Kartu su programine įranga turi būti įdiegta ne mažiau nei 1 (viena) įrangos valdymo ir duomenų rinkimo programinės įrangos neriboto galiojimo licencija. - Programinė įranga turi būti suderinama su ne senesne kaip Windows 10 ar lygiaverte operacine sistema. - Programinė įranga turi būti gamintojo numatyta asfalto bandinių tankinimo bandymo atlikimui, valdymui ir rezultatų apdorojimui. - Programinė įranga turi gebėti registruoti ir išsaugoti matavimų duomenis, juos eksportuoti Excel ir PDF formatu. - Turi būti galimybė nustatyti bandinių tankinimo parametrus ir juos išsaugoti. - Turi būti grafinis bandymo eigos atvaizdavimas - Turi būti galimybė pasirinkti tankinimo pobūdį - kontroliuojant apkrovą arba bandinio aukštį. | TAIP / NE [nereikalingą išbraukti] |
|  | Atitikimas standartams ir bandymo metodikoms | Įranga turi atitikti šiuos naujausių galiojančių versijų standartų (arba lygiaverčių) reikalavimus: - EN 12697-33, - ASTM D8079 | Pildo tiekėjas nurodydamas tikslią siūlomą reikšmę]. |
|  | Mokymai | Tiekėjas turi apmokyti ne mažiau kaip 1 (vieną) perkančiosios organizacijos darbuotoją dirbti su Įranga. Mokymai pravedami Įrangos eksploatacijos vietoje. Visas mokymo išlaidas turi padengti Tiekėjas. | TAIP / NE [nereikalingą išbraukti] |
|  | Palaikymas ir remontas | - Įrangos ir jos komponenčių defektai ir gedimai šalinami garantijos laikotarpiu Sutarties specialiosios dalies 6.2 punkte „Garantinė priežiūra“ nustatyta tvarka ir terminais. - Galimybė atlikti būtinus Įrangos remonto darbus perkančiosios organizacijos patalpose. | TAIP / NE [nereikalingą išbraukti] |
|  | Garantijos terminas | Įrangai (įskaitant jos sudėtines/komplektuojamas dalis) turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija, kuri pradedama skaičiuoti nuo Įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. | TAIP / NE [nereikalingą išbraukti] ____________ mėn. garantija |
|  | Įrangos modelis ir būklė | Įranga turi būti nauja, matuojamųjų charakteristikų naujausio gamintojo modelio ir modifikacijos. | TAIP/NE [nereikalingą išbraukti] |

Jeigu tiekėjas nurodo lygiavertį standartą, jis turi pagrįsti siūlomo standarto lygiavertiškumą.