## Įrangos
2 priedas "Techninė specifikacija"
REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMO PANAUDOS BŪDU PIRKIMAS
Bendrieji reikalavimai
1 | Su įranga teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, panaudai perduotos ir pristatytos įrangos surinkimas, sumontavimas, įdiegimas ir kvalifikavimas (angl. IQ/OQ/PQ) pirkėjo nurodytu adresu, įrangos paruošimas darbui ir suderinimas, išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas, pirkėjo personalo apmokymas dirbti su įranga, konsultacijų, susijusių su įrangos naudojimu teikimas, programinės įrangos versijos atnaujinimai ar pakeitimasi.
2 | Tiekėjas įsipareigoja supažindinti pirkėjo personalą (skyriaus, kuriam perduodama medicininė įranga personalą) su medicininės įrangos naudojimo specifika, apmokyti ir konsultuoti medicininės įrangos naudojimo klausimais Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytais terminais. Mokymai rengiami visam laboratorijos personalui pirkėjo patalpose adresu Naujoji g. 48, Alytus. Mokymai turi apimti visus įrangos naudojimo etapus (tame tarpe ir periodinę priežiūrą), būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (vartojimo parametrų reguliavimas, tikslinimas, ir kt.).
3 | Tiekėjas įsipareigoja įrangos pristatymo metu pateikti įrangos instrukciją (vadovą), kurioje detaliai ir aiškiai būtų aprašytas duomenų perdavimo į išorinę informacinę sistemą būdas, duomenų persiuntimo protokolų pavyzdžiai.
4 | Tiekėjas, prieš atliekant įrangos kvalifikavimo darbus, įsipareigoja pateikti kvalifikavimo atlikimo protokolus. Įrangos kvalifikavimo apimtis turi būti derinama su pirkėju.
5 | Siūloma įranga turi būti ženklinta CE ženklu ir turėti galiojantį CE sertifikatą arba ES ar EB atitikties deklaracijas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti įrangos CE ženklinimo sertifikatą arba ES ar EB atitikties deklaracijas originalo ir lietuvių arba anglų kalbomis.
ĮRANGOS HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos įrangos techniniai parametrai (privaloma užpildyti) | *Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos įrangos atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
1 | 2 | 3 | 4
1 | Tiekėjas turi pasiūlyti 2 vnt. hematologinių analizatorių, iš kurių bent vienas gali atlikti C-reaktyvaus baltymo (CRB) tyrimus. Įranga turi būti nauja, nenaudota, įrangos pagaminimo metai ne senesni kaip 2024 m. | (nurodomas įrangos pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo data, kilmės šalis) | Jei siūloma nauja įranga pagaminimo metus pagrindžiančios nuorodos nebūtina pateikti. Atitiktis tikrinama įrangos pristatymo metu.
2 | Būtinas skirtingų rėžimų pasirinkimas: 1) Pilnas kraujo ištyrimas (CBC); 2) Pilnas kraujo ištyrimas su diferenciacija (CBC+DIFF); 3) CRB; 4) Pilnas kraujo ištyrimas su diferenciacija ir CRB. (CBC+DIFF+CRB)
3 | Našumas skirtinguose rėžimuose: 1) Pilnas kraujo ištyrimas su diferenciacija: veniniam kraujui ne mažiau kaip 80 tyr./val. automatiniame rėžime 2) CRB matavimas: ne mažiau kaip 55 tyr./val.
4 | Bendro kraujo tyrimo diagnostiniai matuojami parametrai kapiliariniame ir veniniame kraujyje: ● Leukocitai (WBC); ● Eritrocitai (RBC); ● Hemoglobinas (HGB); ● Hematokritas (HCT); ● Vidutinė eritrocitų apimtis (MCV); ● Vidutinis eritrocitų hemoglobinas (MCH); ● Vidutinė eritrocitų hemoglobino koncentracija (MCHC); ● Eritrocitų pasiskirstymo plotis – standartinis nuokrypis (RDW-SD); ● Eritrocitų pasiskirstymo plotis – variacijos koeficientas (RDW-CV); ● Trombocitai (PLT); ● Didelių trombocitų frakcija (P-LCR); ● Trombocitų pasiskirstymo plotis (PDW); ● Trombocitų vidutinis tūris (MPV); ● Trombokritas (PCT); ● Monocitai (MONO „#,%“); ● Limfocitai (LYMPH „#,%“); ● Neutrofilai (NEUT „#,%“); ● Eozinofilai (EOS „#,%“); ● Bazofilai (BASO „#,%“); ● Nebrandūs granulocitai (IG (#,%)); ● PASTABA: "#" -absoliutus skaičius, "%" - procentas. Privaloma visiems siūlomiems hematologiniams analizatoriams.
5 | Eritrocitų, trombocitų histogramos ir leukocitų sklaidos diagrama bendro kraujo tyrimams.
6 | Hematologinių analizatorių matavimo ribos ne siauresnės kaip: WBC 0,05 - 300 (10^9/L); RBC 0,01 - 8,5 (10^12/L); HGB 1 - 240 (g/L); HCT 0 - 60 (%); PLT 3 - 3000 (10^9/L). CRB 1 – 250 (mg/L).
7 | Mėginio tūris reikalingas ištyrimui turi būti ne daugiau nei: 1) Veninio kraujo – 95 µl; 2) Kapiliarinio kraujo – 40 µl; 3) C-reaktyvaus baltymo - 45 µl.
8 | Būtina kokybės kontrolės Levey - Jenhnings grafikai, paciento kokybės (XB) grafikai arba lygiaverčiai.
9 | Abu analizatoriai turi bendro kraujo tyrimo STAT mėginių matavimą, automatiškai adata praduriant veninio kraujo mėgintuvėlį ir kapiliarinio kraujo matavimą iš atviro mėgintuvėlio, bet kuriuo analizatoriaus darbo metu.
10 | Abu analizatoriai turi turėti integruotus arba išorinius brūkšninių kodų skaitytuvus reagentams, kalibratoriams ir kokybės kontrolėms nuskaityti.
11 | Būtinas automatinis mėginių padavimas abiejuose analizatoriuose.
12 | Bent vienas iš siūlomų hematologinių analizatorių turi turėt galimybę sudėti 50 mėgintuvėlių vienu metu.
13 | Veninio kraujo mėginių matavimai automatiniame režime turi būti atliekami iš uždarų mėgintuvėlių, automatiškai adata praduriant kamštelį.
14 | Būtinas bendro kraujo mėgintuvėlių identifikavimas automatiniame rėžime automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą.
15 | Įrangos programinė įranga turi palaikyti ASTM arba HL7 standartus atitinkantį duomenų perdavimo protokolą. Duomenų mainai tarp laboratorijos vidinės sistemos ir analizatoriaus turi būti vykdomi per TCP/IP arba RS232 sąsajas. Visi analizatoriai turi galimybę pasijungti į laboratorijos informacinę sistemą (toliau -LIS.
16 | Analizatoriai arba sistema komplektuojami su nepertraukiamu srovės šaltiniu (UPS), spausdintuvu galinčiu spausdinti A4 popieriaus formatu.

## Prekių
REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ HEMATOLOGINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU PIRKIMAS
Bendrieji reikalavimai
1. | Į siūlomą tyrimo įkainį turi būti įskaičiuoti visi kokybiškam tyrimų atlikimui ir pagal panaudą suteikiamos įrangos priežiūrai būtini reagentai ir kitos pagalbinės medžiagos (kalibracinės, kontrolinės medžiagos, tirpalai, valikliai, skiedikliai ir kiti reikmenys).
2 | Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti, kad būtų užtikrintas kokybiškas tyrimų atlikimas ir sklandus įrangos darbas. Jeigu tiekėjas, atlikdamas šiame punkte nurodytus skaičiavimus, padarys klaidą arba nurodys ne visas reikiamas sudedamąsias dalis, toks tiekėjo pasiūlymas nebus atmetamas. Tokiu atveju tiekėjas įsipareigoja sutarties vykdymo metu savo sąskaita tiekti trūkstamus diagnostikos reagentus, papildomas medžiagas, kontrolines medžiagas ir kalibratorius, priešingu atveju, tai bus laikoma esminiu pirkimo sutarties pažeidimu, ir pirkėjas įgys teisę nutraukti pirkimo sutartį.
3. | Jeigu reagentai ir papildomos priemonės pagaminti kito gamintojo negu siūloma įranga, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą, kad siūlomi reagentai yra adaptuoti šiai įrangai ir atitinka visus kalibravimo ir kokybės parametrus.
4. | Reagentai turi būti ženklinami CE pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/746 arba Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų reikalavimus.
5. | Tyrimų kiekis yra preliminarus. Pirkėjas tyrimus pirkimo sutarties galiojimo metu planuoja pirkti pagal atskirus užsakymus, atsižvelgdama į pirkėjo poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų tyrimų kiekis priklauso nuo pirkimo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis gydymo įstaigos poreikiams, pacientų skaičiui). Pirkėjas pirkimo sutarties galiojimo metu neįsipareigoja išpirkti viso numatyto preliminaraus tyrimo kiekio.
6. | Pirkėjas pirkimo sutarties pagrindu sumoka tiekėjui tik už faktiškai atliktų tyrimų skaičių.
7. | Tiekėjas, skaičiuodamas šioje specifikacijoje nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus, papildomas medžiagas, kontrolines medžiagas ir kalibratorius, privalo įvertinti kad nurodyti diagnostikos reagentai, papildomos medžiagos, kontrolinės medžiagos ir kalibratoriai bus naudojami, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, į nurodytą šioje specifikacijoje prekių galiojimo terminą, atidarius diagnostikos reagentus, į stabilumo terminą (-us) bei į tai, kad kiekvieną kartą, atliekant tyrimus bus naudojami kontrolinės medžiagos ir/ar kalibratoriai ir gali būti atliekami pakartotiniai tyrimai, esant nepatikimiems rezultatams.
TYRIMŲ, REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Tyrimų, reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius | Reagentų ir papildomų priemonių pakuočių kiekis ir dydis (nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui) | Vieno (1) tyrimo įkainis (kaina), Eur be PVM | Bendra suma, EUR be PVM | Gamintojas, gamintojo šalies pavadinimas, komercinis reagentų ir papildomų priemonių pavadinimas ir kodas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3*5) | 7
1. | Bendras kraujo tyrimas su 5 (penkių) dalių leukocitų diferenciacija (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų 2.1 priede (toliau – analizatorius ar įranga). Jei siūlomas neprivalomas funkcinis pranašumas - Eritrocitų nusėdimo greičio (ENG tyrimo atlikimas kartu su bendro kraujo tyrimo atlikimu, būtina nurodyti ir ENG tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones. ENG tyrimų maksimalus skaičius per metus - 180 tyr. (6480 tyr. maksimaliam sutarties galiojimo laikotarpiui). | 131616 (per 36 mėn) | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
1.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
1.2. | C reaktyvinis baltymo (CRB) tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų 2.1 priede (toliau – analizatorius ar įranga). | 11630 | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
1.3. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos Eritrocitų nusėdimo tyrimas (ENG (jei siūloma) tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
1.4. | ... | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM: | [5 empty] | –––
*PVM (.... proc.), Eur: | [5 empty] | –––
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM: | [5 empty] | –––
*Pastabos: - Jeigu pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM ir jis pasiūlyme nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM; - Jeigu pagal galiojančius teisės aktus pirkimo objektui taikomas lengvatinis arba 0 proc. PVM tarifas. - Jeigu taikomi skirtingi PVM tarifai, Tiekėjas gali įterpti papildomas PVM eilutes ir paaiškinti kurioms eilutėms koks PVM tarifas taikomas ir kodėl
(tiekėjo įrašomi paaiškinimai ir teisinis pagrindas)