ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ PASTABAS

Tiekėjas prašo „Įrangos panaudai reikalavimai“ 2.3. punktą „Reagentai stabilūs po atidarymo - iki galiojimo laiko pabaigos“, koreguoti sekančiai:

"Reagentai po atidarymo stabilūs - ne mažiau kaip 1 mėn. jei pakuotė ≤ 50 testų; Jei pakuotės didesnės nei 50 testų, stabilumo laikas proporcingai didinamas (pvz.: jei pakuotė 100 testų, tai stabilumo laikas ne mažesnis kaip 2 mėn.)"

Laboratorijoms, kurios atlieka santykinai nedaug tyrimų, ilgesnio stabilumo reagentai yra ekonomiškai efektyvesni, leidžia išvengti nereikalingų pertrūkių, mažina švaistymą ir užtikrina tyrimų rezultatų patikimumą. Akivaizdu, jog esant ilgesniam reagentų stabilumui:

- sumažėja reagentų švaistymas. Kai reagentų stabilumas yra trumpesnis, o tyrimų atliekama santykinai nedaug, gali būti sunku sunaudoti visą reagentų pakuotę. Ilgesnis stabilumo laikas leidžia išvengti situacijų, kai reagentai turi būti utilizuojami dėl pasibaigusio galiojimo.

- užtikrinamas didesnis ekonomiškumas. Dažnesnis reagentų pirkimas ir jų keitimas dėl trumpesnio stabilumo didina išlaidas, nes laboratorijai tenka dažniau užsakinėti naujus reagentus.

- patogiau valdomos atsargos. Ilgiau stabilūs reagentai sumažina poreikį dažnai atnaujinti atsargas, todėl laboratorija gali turėti pastovų kiekį reagentų ilgą laiką, be nuolatinės būtinybės stebėti jų galiojimą. Tai ypač svarbu tyrimams, kurių atliekama santykinai nedaug.

- mažesnė rizika neatlikti reikiamų tyrimų. Kai reagentų stabilumo laikas trumpas, laboratorija gali susidurti su situacijomis, kuomet reagentai baigiasi arba tampa nebetinkami naudoti, kol dar nėra pristatyti nauji. Ilgiau stabilūs reagentai užtikrina sklandesnį nepertraukiamą laboratorinių tyrimų atlikimą.

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus, reikalavimas nebus keičiamas.

Tiekėjas prašo „Įrangos panaudai reikalavimai“ 7.1. punktą „Analizatorius tyrimus atlieka naudojant vienkartinius antgalius“, šalinti.

Motyvas - skirtingi gamintojai naudoja skirtingus metodus, todėl reikalavimas perteklinis.

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus, reikalavimas keičiamas į: „Analizatorius tyrimus atlieka naudojant vienkartinius antgalius (jeigu reikalinga).“

Tiekėjas prašo „Įrangos panaudai reikalavimai“ 8.2. punktą „Turi būti saugomi ne mažiau kaip 6 mėnesių duomenys“ tikslinti skaičiumi arba duomenų talpa.

Motyvas - reikalavimo aiškumas visiems konkurso dalyviams.

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus, reikalavimas keičiamas į: „Turi būti saugoma ne mažiau kaip 500 atliktų tyrimų duomenų ir ne trumpiau kaip 6 mėn. duomenų istorija“.

Tiekėjas prašo „Įrangos panaudai reikalavimai“ 9.3. punktą „Analizatorius turi nustatyti ar yra įdėtas mėginys ir jam nesant apie tai informuoti pranešimu“ šalinti arba tikslinti į:

"Analizatorius turi nustatyti ar yra įdėtas mėginys ir apie tai informuoti pranešimu arba matoma ekrane."

Motyvas - reikalavimo aiškumas. Klaidina reikalavimas " [...] jam (mėginiui) nesant apie tai informuoti pranešimu."

Analizatorius nežino, kad buvo planuotas įdėtas mėginys ir jam nesant apie tai informuoja.

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus, reikalavimas keičiamas į: „Analizatorius turi nustatyti ar yra įdėtas mėginys ir apie tai informuoti pranešimu arba turi būti matoma ekrane“.

Tiekėjas prašo „Įrangos panaudai reikalavimai“ 11.2. punktą „su išoriniu brūkšninio kodo skaitytuvu“ koreguoti į:

"su išoriniu ir/arba vidiniu (integruotu) brūkšninio kodo skaitytuvu".

Motyvas - gamintojas pasirenka br. kodo skaitytuvą ir tai neturėtų riboti galimybės pasiūlyti įrangą.

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus, reikalavimas keičiamas į: „su išoriniu ir/arba vidiniu (integruotu) brūkšninio kodo skaitytuvu“.

Tiekėjas prašo „Įrangos panaudai reikalavimai“ 11.3. punktą „su lazeriniu nespalvotu spausdintuvu“ koreguoti į:

"su lazeriniu nespalvotu arba integruotu spausdintuvu" arba "rezultatai spausdinami spausdintuvu".

Motyvas - gamintojas pasirenka įrangos architektūrą ir spausdinimo galimybę ir tai neturėtų riboti galimybės pasiūlyti įrangą.

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus, reikalavimas keičiamas į: „su lazeriniu nespalvotu arba integruotu spausdintuvu“.