ATSAKYMAI Į RINKOS KONSULTACIJOS DALYVIŲ PASTABAS

VšĮ Vilniaus rajono poliklinika (toliau – Perkančioji organizacija) įvykdė Instrumentų plovimo mašinos ir sterilizatoriaus pirkimo rinkos konsultaciją ir pateikia atsakymus:

1 PIRKIMO DALIS. INSTRUMENTŲ PLOVIMO MAŠINA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Rinkos dalyvių pastabos | PO atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Kameros medžiaga | Nerūdijančio plieno AISI 316L arba lygiavertis | Tikslinga papildyti reikalavimą jį formuojant kaip „ Kameros, rotacinių plovimo rankų, hidraulinių konturų ir filtrų medžiaga nerūdijantis AISI 316L arba lygiavertis plienas“ Visi šie elementai turi tiesioginį sąlygti su vandeniu ir detergentais ir vien tik riekalavimas, jog kamera būtų pagaminta iš korozijai itin atsparaus nerūdijančio plieno neužtikrina mašinos ilgaamžiškumo. | Į pastabą atsižvelgta ir TS parametras bus pakeistas taip: „Instrumentų plovimo mašinos kamera, rotacinės plovimo rankos, hidrauliniai kontūrai ir filtrai pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI 316L markės arba lygiavertės medžiagos“ |
| 6 | Valdymas | 1. Spalvotas LCD arba lygiavertis ekranas, mikroprocesorius | Prašome papildyti reikalavimą: “1.Spalvoto vaizdo,≥ 17 cam įstrižainės, lietimui jautrus valdymo ekranas, kuriame galima stebėti ciklo parametrus su realaus laiko proceso raidos grafiku, laiko, plovimo ciklo, fazės pavadinimų indikacija 2. Dvigubas valdymo mikroprocesorius” | Pastaba perteklinė, ribojanti konkurenciją, į pastabą neatsižvelgta. |
| 7 | Džiovinimo sistema | 1. Mašinoje integruotas elektrinis džiovinimas su HEPA filtru; 2. oro filtravimas atitinka ne žemesnę kaip H14 klasė; 3. oro srautas ≥ 100 m3/h | Prašome panaikinti reikalavimo punktą Nr. 7.3. arba pakeisti jo formuluotę į „oro srautas ≥ 100m3/h arba džiovinimo ventiliatoriaus galia ≥ 0,4 kW“ | Į pastabą atsižvelgta ir TS parametras bus pakeistas taip: “oro srautas ≥ 100 m3/h arba džiovinimo ventiliatoriaus galia ≥ 0,4 kW.“ |
| 8 | Dozatoriai (kiekis ir kontrolė) | ≥ 2; automatiniai su kontrolės jutikliais | Prašome pakoreguoti reikalavimą: „≥2 dozatoriai su individualiais srauto matuokliais“ | Parametro pervadinimas esminio skirtumo nesudaro, Į pastabą neatsižvelgta, rinkoje yra daugiau kaip 3 modeliai. |
| 9 | Spausdintuvas ir duomenų saugojimas | Integruotas spausdintuvas, USB jungtis | Prašome naikinti reikalavimą USB jungčiai. Integruotas spausdintuvas yra pakankamas sprendimas leidžiantis įgyvendinti LR higienos normos reikalavimą dėl informacijos apie įkrovos ciklo rezultatus archyvavimui. „Integruotas spausdintuvas“ | Į pastabą atsižvelgta ir TS parametras bus pakoreguotas taip „Integruotas spausdintuvas“. |
| 10 | Garų kondensatorius ir minkštinimo sistema | Būtina | Neteisinga formuluotė. Prašome koreguoti į „integruotas garų kondensatorius“ | Į pastabą atsižvelgta ir TS parametras bus pakeistas taip: “Integruotas garų kondensatorius“ |
| 12 | Komplektacija (rėmai, krepšeliai) | 4 lygių pakrovimo rėmas, DIN krepšeliai | Rekomenduojame patikslinti krepšelių kiekį, 8? | Į pastabą atsižvelgta ir TS ir TS parametras bus pakeistas taip: „Ne mažiau kaip 4 lygių pakrovimo rėmas, talpinantis ne mažiau kaip 8 DIN tipo krepšelius“. |
| 13 | Plovimo siurblio našumas | ≥ 350 l/min | 1.Nėra svarbus parametras, prašome naikinti. Ne visi gamintojai jį nurodo. Siurblio našumas neturi įtakos plovimo kokybei ir priklauso nuo kameros dydžio. Didesnio ar mažesnio našumo siurblys nėra nei trūkumas, nei privalumas. 2.Šis punktas nepasako jokio parametro. Skirtingi gamintojai naudoja skirtingus metodus tam pačiam rezultatui gauti. Pvz. gali būti ir 2 siurbliai ir vienas silpnesnis ar galingesnis. Prašome braukti šį punktą kaip perteklinį ir ribojantį konkurenciją | Į pastabas atsižvelgta, TS parametras panaikintas. |
| 17 | Mašinos pristatymas | 2 mėn. | Prašome pakeisti šį reikalavimą į 3 mėn. Gamybos terminai, o ypač vasaros laiku yra ilgesni. | Į pastabą atsižvelgta, pirkimo dokumentuose bus numatytas 3 mėn. pristatymo terminas. |

2 PIRKIMO DALIS. STERILIZATORIUS

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Rinkos dalyvių pastabos | PO atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Sterilizatoriaus išoriniai matmenys (A x P xG) | ≤2000x900x1000 | Prašome gylį didinti iki 1200mm | Į pastabą atsižvelgta ir TS parametras bus pakoreguotas taip: ≤2000x900x1250 mm. |
| 4 | Sterilizatoriaus kamera (A x P xG) | ≥620x330x700 | - Prašome pakeisti į „Sterilizatoriaus kamera (AxPxG): ≥500x500x675 mm“ - Skirtingi gamintojai naudoja skirtingų matmenų kameras tam pačiam sterilizuojamų prietaisų kiekiui sutalpinti. Be to šis punktas dubliuoja 5. punktą. Kas tiksliau apibūdina funkciją. Siūlome naikinti šį punktą kaip perteklinį ir ribojantį konkurenciją arba pakeisti aukštį į ne mažiau kaip 390 mm | Į pastabą atsižvelgta ir TS parametras bus panaikintas |
| 6 | Kameros medžiaga | Nerūdijančio plieno AISI 316L arba lygiavertė | Prašome papildyti „Kameros, durų, kameros apvalkalo, garo generatoriaus medžiaga. Nerūdijantis AISI316L arba lygiavertis plienas“ | Į pastabą atsižvelgta ir TS parametras bus pakoreguotas taip: „Sterilizatoriaus sterilizavimo kamera, kameros durys, ir integruotas garo generatorius pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI 316L markės arba lygiavertės medžiagos“. |
| 7 | Durų tipas | Vertikaliai slankiojančios arba automatinės | 1. Prašome pakeisti „Durų tipas, automatinės, vertikaliai slankiojančios, valdomos elektropneumatine arba hidrauline sistema“ . 2.Prašome koreguoti reikalavimą dėl sterilizatoriaus durų atidarymo būdo, kad būtų galima pasiūlyti technologiškai tinkamą įrangą. Atidaromos durys atitinka visus higienos, sandarumo, saugumo ir ergonomikos reikalavimus, todėl nėra pagrindo riboti durų tipo. Siūlome keisti reikalavimą į: „Vertikaliai slankiojančios arba automatinės, arba atidaromos durys“, arba jį panaikinti, nenurodant konkretaus durų atidarymo tipo. 3.Rekomenduojame keisti į „Vertikaliai slankiojančios, automatinės“ | Į pastabą atsižvelgta ir TS parametrai bus pakoreguoti taip „Automatinės“. |
| 8 | Garų generatorius (tipas/galia) | Integruotas, nerūdijančio plieno arba lygiavertis, galia iki 26 kW | Prašome koreguoti reikalavimą dėl garų generatoriaus galios – vietoje numatyto 26 kW siūlome nustatyti reikalavimą iki 17 kW. Toks galingumas yra pakankamas sterilizatoriaus efektyviam darbui, užtikrina visus reikiamus ciklų parametrus, atitinka higienos ir našumo reikalavimus. Mažesnės galios garų generatorius yra ekonomiškesnis, sunaudoja mažiau energijos, generuoja mažiau šilumos ir padeda sumažinti eksploatacines sąnaudas, išlaikant tą pačią sterilizavimo kokybę. Toks sprendimas yra racionalesnis ir tvaresnis, todėl rekomenduojame nustatyti galios ribą iki 17 kW. | Neatsižvelgta, riboja konkurenciją. |
| 9 | Vandens suvartojimas ciklui (litrais) | ≤ 170 l | Reikalavimas „Vandens suvartojimas ciklui ≤170 l“ yra labai aukštas – toks kiekis viršija realų poreikį ir neatitinka šiuolaikinių, efektyvių sterilizatorių technologinių galimybių. Šiuolaikiniai įrenginiai gali užtikrinti tokį pat sterilizavimo efektyvumą sunaudodami gerokai mažiau vandens – siūlome reikalavimą sumažinti iki 75 litrų vandens vienam ciklui. Jei vis dėlto nusprendžiama palikti didesnę vertę, rekomenduojame šį parametrą perkelti į ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus, kur jis galėtų būti objektyviai vertinamas kaip eksploatacinių sąnaudų dalis, o ne kaip privalomas techninis reikalavimas. | Neatsižvelgta, ribojama konkurencija. |
| 13 | Spausdintuvas ir duomenų saugojimas | Integruotas spausdintuvas, USB ir/arba RS232 | Prašome paaiškinti, ar reikalaujama, kad sterilizatorius turėtų ir spausdintuvą, ir USB ir/ar RS232 jungtį? Mūsų siūlomame sterilizatoriuje nėra galimybės pasirinkti papildomos jungties, yra tik spausdintuvas. | Į pastabą atsižvelgta ir TS parametras bus pakoreguotas taip: „Integruotas spausdintuvas“. |
| 15 | Komplektacija | 1. Vežimėliai; 1vnt. 2. krepšiai; pakankamas kiekis užpildantis kameros tūrį. 3. pakrovimo rėmai. 1vnt. | 1. Prašome nurodykite kiekius. 2. Prašome patikslinti, kokių vėžimėlių pageidaujama. Dažniausiai tokio dydžio autoklavai nėra komplektuojami su vežimėliais, nes įkrovos nėra didelės ir jas pernešti rankomis nėra labai sunku, o vėžimėliai užima daug vietos ir papildomai kainuoja. Mūsų siūlomame sterilizatoriuje yra įrengtos dvi pusiau ištraukiamos lentynos, ant kurių yra dedami krepšiai 3. Prašome nurodyti kiekį. | Į pastabas atsižvelgta ir TS parametrai bus pakoreguoti taip: “1. Vežimėlis, 1vnt.; 2. krepšiai, pakankamas kiekis užpildantis kameros tūrį; 3. pakrovimo rėmai, ≥ 1vnt.” |
| 21 | Sterilizatoriaus pristatymas | - mėn. | - Rekomenduojame nusimatyti pristatymą bent per 3 mėnesius; - Siūlome duoti galimybę pratęsti pristatymo laiką, jeigu konkursas įvyks per liepos mėnesį ir užsakymas bus pateiktas iki rugpjūčio. Kadangi rugpjūtis yra atostogų mėnuo, visos gamyklos bent dvejoms savaitėms užsidaro | Į pastabą atsižvelgta, pirkimo dokumentuose bus numatytas 3 mėn. pristatymo terminas. |

Diana Germanovič, el.p. diana.germanovic@vrp.lt