TSD-797, VPP-4144

CO2 inkubatoriaus techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | CO2 inkubatorius skirtas ląstelių kultūrų auginimui |  |
| 2. | Išoriniai matmenys (be jungčių) (plotis×gylis×aukštis) | Ne didesni kaip 560×580×720 mm |  |
| 3. | Vidiniai matmenys (plotis×gylis×aukštis) | Ne mažiau kaip 390×295×390 mm |  |
| 4. | Inkubatoriaus svoris | Ne daugiau nei 55 kg |  |
| 5. | Inkubatoriaus durys | 1. Ne daugiau kaip 1 išorinės durys; 2. Ne daugiau kaip 1 vidinės stiklinės (arba lygiavertės) durys. |  |
| 6. | Inkubatoriaus kamera | Pagaminta iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės) medžiagos |  |
| 7. | Kameros talpa | 50-60 litrų |  |
| 8. | Kameros lentynos | Ne mažiau kaip 2 nerūdijančio plieno (arba lygiavertės) lentynos kameroje su galimybe papildyti iki ne mažiau kaip 3 lentynų. |  |
| 9. | Didelio efektyvumo oro filtravimo sistema | Kameroje integruotas HEPA arba ULPA filtras (arba lygiavertis), arba UV lempa, arba inkubatoriuje yra nukenksminimo funkcija prie ne mažiau nei 180 C, kuri nukenksmina cirkuliuojantį orą ir vandenį drėkintuve, nepažeisdama rinkų ląstelių arba sistema, nenaudojanti ventiliatoriaus. |  |
| 10. | Funkcionalumas | Inkubatoriuje yra nukenksminimo funkcija, kuri užtikrina sterilumą inkubatoriaus viduje prie ne mažiau kaip 180°C laipsnių. |  |
| 11. | Temperatūros nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo aplinkos +5 °C iki + 50 °C |  |
| 12. | Temperatūros paklaida, esant nustatytai 37 °C temperatūrai | Ne daugiau kaip ± 0,1 °C |  |
| 13. | Temperatūros vienodumas, esant nustatytai 37 °C temperatūrai | Ne daugiau kaip ± 0,5 °C |  |
| 14. | CO2 koncentracijos nustatymo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 1 % iki 19 % |  |
| 15. | CO2 kontrolė | Infraraudonųjų spindulių (IR) (arba lygiavertis) jutiklis |  |
| 16. | Santykinės drėgmės palaikymo ribos (natūralus garinimas su drėkinimo indu) | Ne mažiau nei 90 % |  |
| 17. | Aliarmai | Vizualiniai ir garsiniai perspėjimai |  |
| 18. | Valdymo ekranas | Lietimui jautrus arba mygtukais valdomas ekranas |  |
| 19. | Duomenų nuskaitymo jungtis | USB arba RS232, arba RS485 (arba lygiavertė) |  |
| 20. | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo |  |
| 21. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 22. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 23. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 24. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 25. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 26. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 27. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |