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DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PATIKSLINIMO, VYKDANT ATVIRĄ (SUPAPRASTINTĄ) KONKURSĄ PLYŠINĖ LEMPA SU STALIUKU, PIRKIMO ID. 3942575

[bookmark: _Hlk158100603]Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė (toliau – Perkančioji organizacija), vykdo viešąjį pirkimą „Plyšinė lempa su staliuku“, pirkimo ID 3942575 (toliau Pirkimas). Pirkime 2025-08-05 gautas prašymas patikslinti techninės specifikacijos reikalavimus.
Atsižvelgiant į gautą prašymą, teikiame atsakymą:
Klausimas: Norėtume pateikti pastabas bei prašymą dėl kai kurių techninės specifikacijos reikalavimų patikslinimo.
1.1.7. Plyšio projekcija 1.16x (+/-0,05)
Siūlome keisti į:
1.1.7. Plyšio projekcija 1.16x (+/-0,17)
Nuokrypio padidinimas iki ±0,17 nepažeidžia plyšinės lempos optinių savybių ar funkcionalumo, tačiau leidžia dalyvauti daugiau tiekėjų, kurių gaminiai atitinka standartines tarptautines specifikacijas.
1.1.9. Plyšio ilgis: maksimalus ilgis: 14 mm (+/-1),tolygiai keičiamas: nuo 1.8 (+/-0,2), iki 13 (+/-0,5),mm
Siūlome keisti į:
maksimalus ilgis: 14 mm (+/-1),tolygiai keičiamas: nuo ≤ 1.8, iki 14 (+/-1),mm
Techninėje specifikacijoje nustatytas maksimalus plyšio ilgis yra 14 mm, tačiau tolygaus reguliavimo diapazonas ribojamas iki 13 mm. Tai sukuria prieštarą ir riboja pilną maksimalų plyšio panaudojimą, todėl siūlome tolygų reguliavimą praplėsti iki maksimalios ribos ( 14 mm (+/-1)), kad būtų užtikrintas gaminio funkcionalumas ir pritaikomumas.
Dabartinė apatinė plyšio ilgio riba yra nustatyta 1.8 mm (+/-0,2) be galimybės mažesniam plyšiui. Tai riboja konkurenciją ir mažina pasiūlymų įvairovę. Siūlome apatinę ribą formuluoti kaip „≤ 1.8 mm“ arba visiškai panaikinti apatinę ribą, leidžiant dalyviams siūlyti gaminius su mažesniu plyšio ilgiu.
1.1.13. Filtrai: 1.Mėlynas, integruotas, 2. Be raudis, integruotas, 3. Raudonas (karštį sugeriantis), integruotas, 4. Geltonas okuliaro filtras, integruotas
Siūlome keisti į:
1.1.13. Filtrai: 1.Mėlynas, integruotas, 2. Be raudis, integruotas, 3. Geltonas okuliaro filtras, integruotas.
Raudonas (karštį sugeriantis) filtras naudojamas dažniausiai halogeninėse arba ksenoninėse šviesos sistemose dėl jų skleidžiamos infraraudonosios (šiluminės) spinduliuotės. Kadangi šio pirkimo objektas yra LED tipo plyšinė lempa (1.1.16. punktas), tokia šilumos apsauga tampa perteklinė ir technologiškai nebūtina. LED šviesos šaltiniai neskleidžia reikšmingos šilumos, todėl šio filtro reikalavimas dirbtinai riboja konkurencingumą.
Atsakymas: Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo pastabomis dėl techninės specifikacijos reikalavimų.
	Atsižvelgiant į tiekėjo pastabas dėl techninės specifikacijos reikalavimų, Perkančioji organizacija keičia techninės specifikacijos 1.1.7, 1.1.9, 1.1.13 punktus, juos išdėstant sekančiai: 
1.1.7. Plyšio projekcija 1.16x (+/-0,17)
1.1.9. Plyšio ilgis: maksimalus ilgis: 14 mm (+/-1),tolygiai keičiamas: nuo ≤ 1.8, iki 14 (+/-1),mm
1.1.13. Filtrai: 1.Mėlynas, integruotas, 2. Be raudis, integruotas, 3. Geltonas okuliaro filtras, integruotas.
	Pasiūlymus prašome teikti pagal atnaujintą techninę specifikaciją, kuri yra pridedama prie pranešimo ir paviešinta prie pirkimo dokumentų.  

Atsižvelgiant į pirkimo dokumentų pakeitimą, pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2025-08-19, 10.00 val.

PRIDEDAMA. Patikslinta pasiūlymo forma ir techninė specifikacija.
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