| Eil. Nr. | Klausimas | Tiekėjo nuomonė | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ar techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra priimtinos ir aiškios, ar teiktumėte pasiūlymą dėl šio pirkimo objekto? (Prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečių techninės specifikacijos punktų pakeitimus/patikslinimus, kurie suteiktų galimybę Jūsų įmonei pasiūlyti techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinkantį pirkimo objektą). | Reikalavimai neaiškūs. Nedalyvautume. | Koreguojama TS |
| 2. | Kokius, Jūsų nuomone, papildomus reikalavimus perkamam objektui būtų tikslinga įrašyti techninėje specifikacijoje (kurie iš jų yra būtini, kurie tik pageidaujami)? Kokius reikalavimus perkamam objektui būtų tikslinga išbraukti iš techninės specifikacijos? |  |  |
| 3. | Kokie, Jūsų nuomone, reikalavimai įrašyti techninės specifikacijos projekte ribotų (riboja) konkurenciją tarp teikėjų? |  |  |
| 4. | Ar turite kitų pastabų dėl techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų. Jeigu taip, prašome nurodyti punktus ir pastabas. | 1,1,4 siūlome „Išorinis lovos ilgis: nuo 200 cm iki 215 cm“ 1,1,7 siūlome „aukščio reguliavimas intervale ne mažesniame nei 60-90 cm“. 1.1.10 . „dvikrypčio palenkimo valdymas“ Manome, yra aiškesnis apibūdinimas: Trandelenburg bei reversetrandelenburg. 1,1,14. Neišku, ką reiškia „ratukai su vairavimo funkcija“. 1,1,15. Nesuprantama, kam gali reikėti nuimti šoninius atitvarus/ bortus. Svarbiau, kad būtų pakeliami ir nuleidžiami. 1.1.16. siūlome keisti 180kg. Prašomus 250kg gali pasiūlyti tik vienas gamintojas. | 1.1.4. Koreguojama TS – „Išorinis lovos ilgis: nuo 200 cm iki 215 cm“ 1.1.7. Parametras neriboja konkurencijos, gali pasiūlyti ne mažiau nei trys tiekėjai. Informuojame, kad rinkoje tokio tipo lovos gali būti eksploatuojamos ir nuleidžiamos į dar žemesnę poziciją. O pasirinkta vertė yra didžiausia atliktame rinkos tyrime. Tokia vertė pasirinkta dėl planuojamų chirurginių procedūrų poreikio. 1.1.10. Koreguojama TS – “Aukščio, atlošo (galvos-nugaros) ir kojų sekcijų kampų bei Trendelenburgo ir atvirkštinė Trendelenburgo pozicijos elektrinis, su galimybe pakreipti ne mažesniu ±14/° kampu.“ 1.1.14. Koreguojama TS – „Ratukai: ≥125 mm centrinio fiksavimo ratukai, visi ratukai sukasi aplink savo ašį” 1.1.15. Esant skubiam poreikiui teikti pagalbą iš šono (pvz., gaivinant ar atliekant chirurgines procedūras), nuimti bortai leidžia medicinos personalui veikti greitai ir nevaržomai. 1.1.16. Prašomus 250 kg gali pasiūlyti bent trys gamintojai. Parametras konkurencijos neriboja. 250 kg leidžia sukurti saugumo rezervą, kuris būtinas kritinėse situacijose (pvz., kai pacientas juda, perkeliamas, atliekamos procedūros). Esant didesnei leistinai apkrovai, sumažėja rizika, kad lova deformuosis ar sulūš naudojimo metu. Taip pat didesnė apkrova padidina patikimumą. |
| 5. | Ar turite pastabų kvalifikacijos reikalavimams tiekėjui? Ekonomiškai naudingiausio (kainos ir kokybės santykio) pasiūlymo vertinimo kriterijams? |  |  |
| 6. | Kokią preliminarią prekės kainą Eur be PVM galėtumėte pasiūlyti? |  |  |
| ... | Kitos tiekėjo pastabos ir (ar) pasiūlymai |  |  |