| Eil. Nr. | Klausimas | Rinkos dalyvis 1 | Rinkos dalyvis 2 | Rinkos dalyvis 3 | Perkančioji organizacija atsako |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ar techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra priimtinos ir aiškios, ar teiktumėte pasiūlymą dėl šio pirkimo objekto? (Prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečių techninės specifikacijos punktų pakeitimus/patikslinimus, kurie suteiktų galimybę Jūsų įmonei pasiūlyti techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinkantį pirkimo objektą). | Planuojame dalyvauti 2 p.d. Neaiškus 2.1.23.3 punkto reikalavimas ,,Komplektuojama su: 1. EKG gamintojo vežimėlis. Vežimėlis turi turėti bent du ratukus su stabdžiais, stovą kabeliams pakabinti; 2. Krūtininių ir galūninių elektrodų komplektas, suaugusiojo dydžio; 3. A4 (Prašome konkretizuoti šį punktą) | 2 pirkimo dalyje nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra priimtini ir aiškūs. 3 pirkimo dalyje nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra priimtini ir aiškūs. | Prašome 2.1.15. punktą pakoreguoti iki 1000 Hz, kad galėtume lygiateišiskai dalyvauti konkurse. T1, T3, T4 pertekliniai reikalavimai, prašome išbraukti, kad galėtume lygiateisiškai dalyvauti konkurse. | Patikslinta: A4 formato EKG popieriaus pakuotės, 10 vnt. T1, T3, T4 techniniai pranašumai nėra pertekliniai, suformuoti atsižvelgiant į praktines situacijas ir taikomis technologijomis. Tiekėjai neprivalo siūlyti techninių pranašumų T1-T4. |
| 2. | Kokius, Jūsų nuomone, papildomus reikalavimus perkamam objektui būtų tikslinga įrašyti techninėje specifikacijoje (kurie iš jų yra būtini, kurie tik pageidaujami)? Kokius reikalavimus perkamam objektui būtų tikslinga išbraukti iš techninės specifikacijos? |  | - | Papildomų pasiūlymų neturime. |  |
| 3. | Kokie, Jūsų nuomone, reikalavimai įrašyti techninės specifikacijos projekte ribotų (riboja) konkurenciją tarp teikėjų? |  | Neriboja. | Prašome 2.1.15. punktą pakoreguoti iki 1000 Hz, kad galėtume lygiateisiškai dalyvauti konkurse. | TS 2.1.15. p. nebus tikslinamas, kadangi yra svarbu tiksliai užfiksuoti širdies stimuliatorių skleidžiamus siaurus impulsus bei jų skleidžiamus artefaktus. |
| 4. | Ar turite kitų pastabų dėl techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų. Jeigu taip, prašome nurodyti punktus ir pastabas. |  | Prašome leisti naudotis gamintojo deklaracija pagrindžiant 3 pirkimo dalies punktą Nr. 3.1.27. | Prašome 2.1.15. punktą pakoreguoti iki 1000 Hz, kad galėtume lygiateisiškai dalyvauti konkurse. | 3.1.27. p patiksliname,. |
| 5. | Ar turite pastabų Ekonomiškai naudingiausio (kainos ir kokybės santykio) pasiūlymo vertinimo kriterijams? |  | Neturime. | T1, T3, T4 pertekliniai reikalavimai, prašome išbraukti, kad galėtume lygiateisiškai dalyvauti konkurse. |  |
| ... | Kitos tiekėjo pastabos ir (ar) pasiūlymai |  |  |  |  |

Rinkos dalyvio 4 pasiūlymai ir pastabos:

| Nr. | Pavadinimas | Rinkos dalyvio pasiūlymai/pastabos | Perkančioji organizacija atsako |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatinis krūtinės ląstos paspaudimų prietaisas |  |  |
| 1.1. | Automatinis krūtinės ląstos paspaudimų prietaisas |  |  |
| 1.1.1. | Automatiniai krūtinės ląstos paspaudėjai |  |  |
| 1.1.2. | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis: nurodyti |  |  |
| 1.1.3. | Elektromechaninis prietaisas: būtina |  |  |
| 1.1.4. | Konstrukcija: lenta - pagrindas prie kurios standžiai tvirtinasi paspaudėjas |  |  |
| 1.1.5. | Veikimo principas: veikiantis nuo integruotos baterijos |  |  |
| 1.1.6. | Paspaudėjas: 1) Tvirtinamas prie lentos; 2) Galimybė pritaikyti paspaudimo mechanizmo pozicionavimą priklausomai nuo paciento krūtinės ląstos dydžio (rankiniu arba automatiniu būdu). |  |  |
| 1.1.7. | Galimybė pasirinkti iš kelių gaivinimo protokolų variantų: 1) Kompresijos su ventiliavimo pauze 30:2 (30 kompresijų ir 2 įpūtimai); 2) Pastovios kompresijos režimai. |  |  |
| 1.1.8. | Paspaudimo gylis: 55 mm ± 5 mm arba platesnis | Tuomet galima siūlyti ir prietaisus kurie turi didesnę galimybę pasirinkimo | Paspaudimo gylis ≥ 50 mm |
| 1.1.9. | Galimybė nustatyti paspaudimo dažnį: Ne siauresniame diapozone kaip 102 - 120 k/min ± 2 k/min arba paspaudimų greitis nustatomas pasirinktinai – 100 ir 120 k/min, +/- 2 k/min | Dvigubas parametro reikalavimas ne siauresniame kaip 102-120 k/min ir tas pats reikalavimas apribojantis kartus ± 2 k/min | Galimybė nustatyti paspaudimo dažnį: Ne siauresniame diapozone kaip 102 - 120 k/min arba paspaudimų greitis nustatomas pasirinktinai – 100 ir 120 k/min, +/- 2 k/min |
| 1.1.10. | Galimybė keisti parametrus nenutraukus gaivinimo: būtina |  |  |
| 1.1.11. | Baterija: 1) Pakraunama Li jonų polimerų arba lygiavertė; 2) Baterija išimama / įdedama be papildomų įrankių; 3) Pilnai pakrauta beterija veikia ne mažiau kaip 45 min; 4) Pakrovimas vyksta elektros laidu, neišimant baterijos iš prietaiso; |  |  |
| 1.1.12. | Aliarmų sistema: Vizualiniai arba garsiniai |  |  |
| 1.1.13. | Transportavimo krepšys: Su specialiais diržais nešimui, talpinantis visus komplektacijoje nurodytus priedus |  |  |
| 1.1.14. | Apsaugos klasė: ≥ IPX3 |  |  |
| 1.1.15. | Garantinis laikotarpis sistemai ir jos dalims: ≥ 2 metai |  |  |
| 1.1.16. | Komplektacija (vieno prietaiso): 1) 1. Krūtinės ląstos paspaudėjas - 1 vnt.; 2) Baterija - 2 vnt.; 3) Pakrovėjo laidas - 1 vnt; 4)Transportavimo krepšys - 1 vnt. |  |  |
| 2. | EKG aparatas |  |  |
| 2.1. | Elektrokardiografas |  |  |
| 2.1.1. | EKG registravimas ne mažiau 12 derivacijų |  |  |
| 2.1.2. | Būtinas automatinis stimuliatoriaus atpažinimas |  |  |
| 2.1.3. | Būtina apsauga nuo defibriliacijos impulso |  |  |
| 2.1.4. | 12-kos derivacijų interpretacijos algoritmas |  |  |
| 2.1.5. | 12-kos kanalų nenutrūkstamos EKG spausdinimas |  |  |
| 2.1.6. | EKG interpretavimo algoritmai: turi būti vertinama pagal paciento amžių ir lytį |  |  |
| 2.1.7. | Kardiografo vidinė atmintis ne mažiau 300 įrašų (10 sek. auto EKG) |  |  |
| 2.1.8. | EKG perdavimas USB, LAN arba lygiavertėmis jungtimis |  |  |
| 2.1.9. | Būtina bevielio ryšio funkcija |  |  |
| 2.1.10. | Displėjus LCD arba lygiaverčio tipo, spalvotas, įstrižainė ne mažesnė kaip 20 cm |  |  |
| 2.1.11. | 12 derivacijų EKG kreivių peržiūra ekrane vienu metu |  |  |
| 2.1.12. | Skaitmeninis signalo apdorojimas |  |  |
| 2.1.13. | A/D konvertris ne mažiau kaip 24 bitai |  |  |
| 2.1.14. | Pasirenkami dažnių pralaidumo filtrai. Filtrų nustatymo diapazonas ne siauresnis nei 20 - 170 Hz |  |  |
| 2.1.15. | Stimuliatoriaus atpažinimo funkcija, diskretizavimo dažnis ne mažesnis kaip 75000 tšk/sek (Hz) |  | TS 2.1.15 nebus tikslinamas, kadangi yra svarbu tiksliai užfiksuoti širdies stimuliatorių skleidžiamus siaurus impulsus bei jų skleidžiamus artefaktus. |
| 2.1.16. | Priimamų dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 0,05 – 250 Hz |  |  |
| 2.1.17. | Širdies susitraukimų dažnio indikacija ne siauresnėse ribose kaip nuo 30 iki 300 k./min |  |  |
| 2.1.18. | Automatinis 12 derivacijų EKG užrašymas A4 formate |  |  |
| 2.1.19. | Būtinas rankinis EKG užrašymas, norimo ilgio (ne mažiau kaip pasirinktinai 6, 12 kanalų, pagal pasirinktas derivacijų grupes) |  |  |
| 2.1.20. | Maitinimas: 230V, 50 Hz ir vidinis akumuliatorius. Veikimas iš akumuliatoriaus ≥ 3h |  |  |
| 2.1.21. | Integruotas į kardiografo korpusą terminis spausdintuvas A4 formato, popieriaus traukimo greičiai pasirenkami ne blogiau 5, 12.5, 25 ir 50 mm/s |  |  |
| 2.1.22. | EKG perdavimo formatai: 1. Automatiškai generuojami DICOM failai arba per išorinę programinę įrangą (būtina pateikti, jeigu reikalingos licencija/os – neribotam naudojimo laikotarpiui. 2. PDF |  |  |
| 2.1.23. | Komplektuojama su: 1. EKG gamintojo vežimėlis. Vežimėlis turi turėti bent du ratukus su stabdžiais, stovą kabeliams pakabinti; 2. Krūtininių ir galūninių elektrodų komplektas, suaugusiojo dydžio; 3. A4 |  |  |
| 3. | Defibriliatorius su monitoriumi ir akumuliatoriumi |  |  |
| 3.1. | Defibriliatorius su monitoriumi ir akumuliatoriumi |  |  |
| 3.1.1. | Defibriliatoriaus impulso forma - bifazinis impulsas su voltažo ir trukmės kompensacija, priklausomai nuo paciento varžos |  |  |
| 3.1.2. | Bifazinio impulso energijos nustatymas:1. Impulso energijos keitimo ribos ne siauresnės kaip 2 – 350 J 220 ; 2. Impulso energijos keitimo žingsnis 2 – 200 J diapazone ne didesnis kaip 50 J | Defibriliacijos impulsas ir jo efektyvumas priklauso nuo gamintojo naudojamos bangos tipo bei voltažo. Džiaulis yra išvestinis dydis. Todėl 200 J nereiškia blogiau nei 350 J. Prašoma praplėsti reikšmę suteiikiant galimybę dalyvauti ir kitiems tiekėjams siūlant taip pat kokybiškus prietaisus, kur naudojama 200J defibriliacijos impulsas. Atitinka Europos sąjungos gaivinimo gaorių reikalavimus | LR gaivinimo standarte nurodyta, kad antro bifazinio defibriliacijos impulso „esant galimybei galingumas palaipsniui didinimas iki maksimalaus“, t.y. tiek mokslinė literatūra, tiek praktinė patirtis patvirtina, kad bifazinio impulso dydis didesnis už 200 J yra efektyvesnis gaivinimo metu. |
| 3.1.3. | Defibriliatoriaus darbo režimai:1. Nesinchronizuota defibriliacija; 2. Sinchronizuota kardioversija; 3. Automatinis režimas |  |  |
| 3.1.4. | Darbui su prietaisu naudojami defibriliacijos elektrodai:1. Išoriniai, daugkartinio naudojimo, tinkami vaikų ir suaugusių defibriliacijai; 2. Vienkartinio naudojimo, pralaidūs rentgeno spinduliams, skirti defibriliuoti, stimuliuoti ir registruoti EKG. |  | Poreikis aktualus, neribojantis konkurencijos |
| 3.1.5. | Automatinis defibriliavimo režimas: garsinė ir vaizdinė defibriliavimo patariamoji funkcija su EKG morfologijos analizavimo sistema automatiškai nustatanti defibriliuotiną EKG ritmą. Analizės laikas ne ilgiau 10 12 s. |  | Poreikis aktualus, neribojantis konkurencijos |
| 3.1.6. | Defibriliacijos iškrovų skaičius iš darbinio pilnai įkrautų akumuliatorių komplekto, naudojant 360 J maksimalią energiją: ne mažiau 400 200 defibriliacijos impulsų, nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo |  | Poreikis aktualus, neribojantis konkurencijos |
| 3.1.7. | Metronomo funkcija skirta vaikų ir suaugusių gaivinimui: gaivinimo kompresijų dažnio nustatymui, pagal gaivinimo standartą |  |  |
| 3.1.8. | Defibriliacijos iškrovų sekos programavimas: programuojama 3-jų defibriliacijos iškrovų seka arba defibriliaciijos iškrovų pasirinkimas greito pasirinkimo klavišais defibriliacijos rėžime |  | Poreikis aktualus, neribojantis konkurencijos |
| 3.1.9. | Prietaiso testinė įranga, leidžianti vartotojui patikrinti defibriliatoriaus iškrovą ir elektrodų kabelio funkcionavimą |  |  |
| 3.1.10. | Stimuliacija. Būtini ne mažiau kaip du režimai: sinchronizuotas ir nesinchronizuotas. |  |  |
| 3.1.11. | Stimuliacijos dažnio keitimo ribos ne siauresnės kaip 40 – 150 imp./min. |  |  |
| 3.1.12. | Stimuliacijos impulso forma monofazinė |  |  |
| 3.1.13. | Stimuliavimo srovės nustatymo ribos ne siauresnės kaip 1 – 200 mA |  |  |
| 3.1.14. | Prietaiso ekranas:1. Integruotas į prietaisą, spalvotas, LCD arba lygiavertis, su galimybe pakeisti į monochrominį arba didelio kontrasto režimą priklausomai nuo aplinkos apšvietimo; 2. Įstrižainė ≥ 20 cm |  |  |
| 3.1.15. | Gyvybinių parametrų tendencijų (angl. trend) monitoravimas ekrane: 1. Maksimali monitoravimo trukmė ne mažiau kaip 8 val; 2. Grafiškai atvaizduojamas ST segmento pokytis |  | Poreikis aktualus, neribojantis konkurencijos |
| 3.1.16. | Gyvybinių parametrų monitoravimas ekrane: 1. EKG; 2. SpO2 matavimas paremtas Massimo techonologija; 3. Neinvazinis kraujo spaudimas; 4. Invazinis kraujo spaudimas; 5. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); 6. CO2; 7. Kvėpavimo dažnis; 8. Temperatūra |  |  |
| 3.1.17. | EKG monitoruojamų derivacijų skaičius ≥ 12 derivacijų |  |  |
| 3.1.18. | Prietaiso pateikiami 12 kanalų EKG interpretacijos duomenys: 1. Diagnozė pagal lytį ir amžių; 2. ST segmento amplitudės išmatavimai; 3. Suvidurkinti QRS kompleksai; 4. Ritmo EKG; 5. Automatinis 12 kanalų EKG spausdinimas po pirminės EKG užrašymo, esant aritmijoms. |  | Poreikis aktualus, neribojantis konkurencijos |
| 3.1.19. | ŠSD matavimo aliarmų nustatymo ribos ne siauresnės kaip 20 - 280 250k./min. |  | Poreikis aktualus, neribojantis konkurencijos |
| 3.1.20. | Skilvelių virpėjimo ir tachikardijos monitoravimas būtinas rankiniame ir/ar automatiniame režime | neaiškus reikalavimas kokiame rėžime (defibriliacijos ar monitoravmo) siūlome šalinti | Poreikis aktualus, neribojantis konkurencijos |
| 3.1.21. | Duomenų atminties talpa ne mažiau 6 val. nepertraukiamos EKG įrašymas į vidinę atmintį arba išorinę atminties kortelę |  |  |
| 3.1.22. | Gaivinimo analizė ir efektyvumo įvertinimas remiantis CPR (ang. Cardiopulmonary resuscitation) |  |  |
| 3.1.23. | Integruotas spausdintuvas, ne mažiau 3 kanalų, terminis |  |  |
| 3.1.24. | Spausdinimo greitis. Ne mažiau kaip du pasirinkimai: 12,5 mm/s ir 25 mm/s |  |  |
| 3.1.25. | Spausdinimo įjungimas rankiniu ir automatiniu būdu |  |  |
| 3.1.26. | Spausdinimui naudojamo registracinio popieriaus plotis 100 mm ± 10 mm |  |  |
| 3.1.27. | Prietaiso akumuliatoriai: 1. Galimybė naudoti ne mažiau kaip du akumuliatorius; 2. Įkrovimo lygio indikacija ant akumuliatorių arba prietaiso ekrane ; 3. Automatinis akumuliatorių perjungimas vienam išsekus; 4. Garsinis signalas senkant visiems akumuliatoriams |  | Poreikis aktualus, neribojantis konkurencijos. Dalinai atsižvelgiama: Prietaiso akumuliatoriai: 1. Galimybė naudoti ne mažiau kaip du akumuliatorius; 2. Įkrovimo lygio indikacija ant akumuliatorių; 3. Automatinis akumuliatorių perjungimas vienam išsekus; 4. Garsinis signalas senkant visiems akumuliatoriams; (Tiekėjams leidžiama pateikti gamintojo deklaraciją siekiant patvirtinti atitiktį techninės specifikacijos 3.1.27. papunkčio reikalavimams) |
| 3.1.28. | Maksimalus monitoravimo laikas iš pilnai pakrautų 2 visų akumuliatorių ne mažiau kaip 6 val. |  |  |
| 3.1.29. | Prietaiso atsparumas smūgiams. Atlaiko kritimą ne mažiau iš 70 cm ant kiekvienos prietaiso plokštumos | Reikalavimas neatitinka jokių standarto normų. Tai vieno gamintojo sugalvotas parametras. Pakeisti atitinka EN 1789 standartą (kuris nusako atitinkamus prietaiso atsparumus pagal galiojančius oficialius standartus) | Poreikis aktualus, neribojantis konkurencijos |
| 3.1.30. | Atsparumas drėgmei ne blogiau kaip IPX4 |  |  |
| 3.1.31. | Prietaiso komplektacija: 1. Du ar daugiau ličio jonų akumuliatoriai; 2. AKS matavimo manžetės 3 vnt. (XL, L, M) su jungiamają žarnele – 1 kompl.; 3. SpO2 pirštinis daviklis; 4. Vienkartinių elektrodų kabelis. 5. testinė įranga pagal 3.1.9 reikalavimą) su varžos patikros prietaisu bei vienkartiniais, rentgenui pralaidžiais, elektrodais vaikų ir suaugusiųjų defibriliacijai – 1 kompl.; 5. Daugkartiniai suaugusių ir vaikų defibriliavimo elektrodai – 1 kompl.; 6. Specialus krepšys su ne mažiau kaip dviem kišenėm; 7. CO2 monitoravimo vamzdeliai priedai neintubuotam ir intubuotam pacientui 6 vnt.; 8. Akumuliatorių pakrovėjas ; 9. Temperatūros daviklis; 01. Invazinio kraujospūdžio vienkartiniai davikliai – 5 vnt.; |  | Poreikis aktualus, neribojantis konkurencijos Prietaiso komplektacija: 1. Du ar daugiau ličio jonų arba lygiaverčiai akumuliatoriai; 2. AKS matavimo manžetės 3 vnt. (XL, L, M) su jungiamają žarnele – 1 kompl.; 3. SpO2 pirštinis daviklis; 4. Vienkartinių elektrodų kabelis. 5. testinė įranga pagal 3.1.9 reikalavimą su varžos patikros prietaisu bei vienkartiniais, rentgenui pralaidžiais, elektrodais vaikų ir suaugusiųjų defibriliacijai – 1 kompl.; 5. Daugkartiniai suaugusių ir vaikų defibriliavimo elektrodai – 1 kompl.; 6. Specialus krepšys su ne mažiau kaip dviem kišenėm; 7. CO2 monitoravimo priedai (vamzdeliai ar kitos reikalingos priemonės) neintubuotam ir intubuotam pacientui 6 vnt.; 8. Akumuliatorių pakrovėjas ; 9. Temperatūros daviklis; 01. Invazinio kraujospūdžio vienkartiniai davikliai – 5 vnt.; (Tiekėjams leidžiama pateikti tiekėjo deklaraciją siekiant patvirtinti siūlomų vienetų (komplektų) atitiktį techninės specifikacijos 3.1.31. papunkčio reikalavimams) |