| VšĮ KAUNO MIESTO POLIKLINIKA Pramonės pr. 31, LT-51270 Kaunas Telefonas (8-37) 40 39 99 Faksas (8 37) 45 15 75 info@kaunopoliklinika.lt www.kaunopoliklinika.lt | Įmonės kodas 135042394 PVM mokėtojo kodas LT 350423917 AB SEB bankas Banko kodas 70440 A.S. LT047044060002942424 Direktorius Paulius Kibiša |
| --- | --- |

DĖL IŠANKSTINĖS RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS AUTOMATINIO ANALIZATORIAUS GREITIESIEMS (POCT) KRAUJO TYRIMAMS ATLIKTI NUOMOS (ARBAA PANAUDOS), JO VEIKIMĄ UŽTIKRINANČIŲ PASLAUGŲ IR MEDŽIAGŲ PIRKIME (CVP IS ID 3713450)

VšĮ Kauno miesto poliklinika (toliau – Perkančioji organizacija), vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymo) 27 str., siekdama pasirengti automatinio analizatoriaus greitiesiems (POCT) kraujo tyrimams atlikti nuomos (arba panaudos), jo veikimą užtikrinančių paslaugų ir medžiagų pirkimui, vykdė rinkos konsultaciją (CVP IS ID 3713450).

Pirkimo iniciatorius atsižvelgęs ir įvertinęs į rinkos konsultacijos metu gautus tiekėjų klausimus ir pasiūlymus dėl techninės specifikacijos, teikia atsakymus ir prideda pakoreguotą techninę specifikaciją (atskiru word failu).

III. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

3.1 Automatinio analizatoriaus greitiesiems (POCT) kraujo tyrimams atlikti nuomos (arba panaudai suteikiamų analizatorių), jo veikimą užtikrinančių paslaugų ir medžiagų pirkimas:

3.1.1. Automatinio analizatoriaus greitiesiems (POCT) kraujo tyrimams atlikti (7 vnt.) techninė specifikacija:

|  |  |  | Rinkos dalyvių paklausimai/ pastabos (tekstas neredaguotas) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | PARAMETRAI | REIKALAVIMAI | Rinkos dalyvis I | Perkančiosios organizacijos atsakymai/ paaiškinimai/ pakeitimai |
| 1. | Analizatoriaus apibūdinimas | Kompaktiškas automatinis analizatorius CRB, HbA1c, TnI, MxA/CRB kiekybiniam nustatymui su vidiniu arba išoriniu spausdintuvu. Analizatorius vienu metu gali daryti daugiau nei vieną tyrimą. | Kompaktiškas automatinis analizatorius CRB, HbA1c, TnI, MxA/CRB kiekybiniam nustatymui su vidiniu arba išoriniu spausdintuvu. Analizatorius vienu metu gali daryti daugiau nei vieną tyrimą. Nurodytas MxA/CRB biomarkerių derinys nėra universaliai naudojamas visuose gaminiuose, jis būdingas tik tam tikrų gamintojų įrangai. Rinkoje plačiai prieinamas ir lygiavertis sprendimas – SAA/CRB tyrimas, kuris taip pat skirtas infekcijų (virusinių ir bakterinių) diferenciacijai ir turi atitinkamą diagnostinę vertę. Prašome koreguoti formuluotę į ,,<..>MxA/CRB arba SAA/CRB kiekybiniam nustatymui...“. Šis pakeitimas leistų užtikrinti platesnę konkurenciją, sudaryti galimybę siūlyti alternatyvius, tačiau funkcionaliai ir kliniškai lygiaverčius sprendimus bei išvengti nepagrįsto tiekėjų apribojimo, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio nuostatomis dėl nediskriminavimo ir proporcingumo principų. | Pastaba priimama. Atitinkamai keičiama TS: “MxA/CRB arba SAA/CRB kiekybiniam nustatymui...“ |
| 2. | Analizatoriaus paskirtis | C reaktyvaus baltymo (CRB) kiekybinis tyrimas, Glikuoto hemoglobino (HbA1c) kiekybinis tyrimas, MxA/CRB, Troponino I (TnI) nustatymas, iš kraujo, serumo ar plazmos. | C reaktyvaus baltymo (CRB) kiekybinis tyrimas, Glikuoto hemoglobino (HbA1c) kiekybinis tyrimas, MxA/CRB – keisti į MxA/CRB arba SAA/CRB , Troponino I (TnI) nustatymas, iš kraujo, serumo ar plazmos. | Pastaba priimama. Atitinkamai keičiama TS: C reaktyvaus baltymo (CRB) kiekybinis tyrimas, Glikuoto hemoglobino (HbA1c) kiekybinis tyrimas, MxA/CRB arba SAA/CRB , Troponino I (TnI) nustatymas, iš kraujo, serumo ar plazmos. |
| 3. | Matavimo metodas | Imunofluorometras. Matavimų ribos: CRB ne siauriau negu 0,5-200 mg/l; Troponinas I apatinė matavimo riba ne didesnė nei 0,1 ng/ml, viršutinė matavimo riba ne mažesnė nei 15 ng/ml. | Imunofluorometras. Matavimų ribos: CRB ne siauriau negu 0,5-200 mg/l; Troponinas I apatinė matavimo riba ne didesnė nei 0,1 ng/ml, viršutinė matavimo riba ne mažesnė nei 15 ng/ml. Nurodytas terminas „imunofluorometras“ nėra matavimo metodas – tai prietaisas, kuriuo atliekami matavimai taikant konkretų metodą. Tokiu atveju kalbama apie imunofluorescencijos metodą, kuris yra standartinis diagnostikos metodas, pagrįstas antigeno–antikūno reakcija ir fluorescenciniu žymėjimu. Pasiūlymas dėl formuluotės koregavimo: „Matavimo metodas: imunofluorescencijos metodas.“ Šis patikslinimas padėtų išvengti techninių netikslumų bei užtikrintų, kad reikalavimai būtų aiškūs, tikslūs ir atitiktų tarptautinę praktiką bei in vitro diagnostikos terminiją. | Pastaba priimama. Atitinkamai keičiama TS: “Imunofluorescencijos metodas. Matavimų ribos: CRB ne siauriau negu 0,5-200 mg/l; Troponinas I apatinė matavimo riba ne didesnė nei 0,1 ng/ml, viršutinė matavimo riba ne mažesnė nei 15 ng/ml.“ |
| 4. | Analizatoriaus kalibracija ir kokybės kontrolė | Gali būti pateikiamos ir kasečių pavidalu. | Gali būti pateikiamos ir kasečių pavidalu. |  |
| 5. | Mėginio tūris | Mažiausias kapiliarinio kraujo tūris visoms analitėms (kurios nustatomos iš kraujo), ne daugiau kaip 500 µl. | Mažiausias kapiliarinio kraujo tūris visoms analitėms (kurios nustatomos iš kraujo), ne daugiau kaip 500 µl. |  |
| 6. | Tyrimo atlikimo laikas | Rezultatai gaunami ne ilgiau nei per 20 min po brūkšninio kodo nuskaitymo. Galimybė atlikti standartinius ir greitų tyrimų nuskaitymus. Našumas ne mažesnis nei 10 tyrimų per valandą. | Rezultatai gaunami ne ilgiau nei per 20 min po brūkšninio kodo nuskaitymo. Galimybė atlikti standartinius ir greitų tyrimų nuskaitymus. Našumas ne mažesnis nei 10 tyrimų per valandą. |  |
| 7. | Reagentų tipas ir galiojimo laikas | Paruošti naudojimui, sausos chemijos, atskirai supakuoti. Galiojimas ne trumpiau nei 12 mėn. | Paruošti naudojimui, sausos chemijos, atskirai supakuoti. Galiojimas ne trumpiau nei 12 mėn. |  |
| 8. | Analizatoriaus sudėtinės dalys | Mikroprocesorius su ekranu ir standartinės ne mažiau 2 USB jungtys, spausdintuvas. Galimybė prijungti klaviatūrą. | Mikroprocesorius su ekranu ir standartinės ne mažiau 2 USB jungtys, spausdintuvas. Galimybė prijungti klaviatūrą. Reikalavimas turėti ne mažiau kaip 2 USB jungtis nepagrįstai apriboja konkurenciją. Daugelis gamintojų analizatorių turi vieną USB jungtį, tačiau sudaro galimybę prijungti papildomus įrenginius per USB šakotuvą ar adapterį, taip pilnai užtikrinant reikalingą funkcionalumą. Reikalavimas dėl klaviatūros prijungimo galimybės ne visais atvejais yra aktualus. Mūsų atstovaujamo gamintojo analizatorius yra valdomas per jutiklinį ekraną, todėl išorinės klaviatūros poreikis yra eliminuotas ir visiškai nebūtinas. Klaviatūros prijungimo funkcionalumas šiuo atveju nesuteikia papildomos pridėtinės vertės. | Pastaba priimama. Atitinkamai keičiama TS: Mikroprocesorius su ekranu ir standartinės ne mažiau 1 USB jungtys, spausdintuvas. Galimybė prijungti klaviatūrą, jei nėra galimybės valdyti analizatorių per jutiklinį ekraną |

3.1.2. Automatiniu POCT kraujo parametrų analizatoriumi atliekamų tyrimų specifikacija:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Preliminarus tyrimų kiekis per 36 mėn., vnt. | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Rinkos dalyvio I pastabos | Perkančiosios organizacijos atsakymai/ paaiškinimai/ pakeitimai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | C reaktyvusis baltymas (CRB/CRP) | 80 000 | Iš kapiliarinio kraujo arba veninio kraujo | C reaktyvusis baltymas (CRB/CRP) |  |
| 2. | Glikuotas hemoglobinas(HbA1c) | 18800 | Iš kapiliarinio kraujo arba veninio kraujo | Glikuotas hemoglobinas(HbA1c) |  |
| 3. | Troponinas I | 5000 | Iš kapiliarinio kraujo arba veninio kraujo | Troponinas I |  |
| 4. | Kombinuotas atsparumu miksovirusams pasižyminčio baltymo A ir C-reaktyvaus baltymo tyrimas arba serumo amiloido A ir C-reaktyvaus baltymo tyrimas | 20 000 | Iš kapiliarinio kraujo arba veninio kraujo | Kombinuotas atsparumu miksovirusams pasižyminčio baltymo A ir C-reaktyvaus baltymo tyrimas, MxA/CRB – keisti į MxA/CRB arba SAA/CRB | Pastaba priimama. Atitinkamai keičiama TS: Kombinuotas atsparumu miksovirusams pasižyminčio baltymo A ir C-reaktyvaus baltymo tyrimas arba serumo amiloido A ir C-reaktyvaus baltymo tyrimas, MxA/CRB arba SAA/CRB |

Laima Inčirauskienė tel. +370 37 403924, el. p. laima.incirauskiene@kaunopoliklinika.lt