RINKOS KONSULTACIJA

RITS LOVOS (SU ČIUŽINIU) Nr. 3558338

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės atsakymai į tiekėjo(-ų) prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbtos rinkos konsultacijos

| Techninės specifikacijos parametro Nr. | Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas: (stiliaus klaidos netaisytos) | Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus: |
| --- | --- | --- |
| 2. | Pavertimas atliekamas čiužinio pagalba | Tenkinam. Specifikacija bus papildyta šiuo reikalavimu |
| 3. | 30 laipsniu | Reikalaujama reikšmė yra nuo -15 iki +15 laipsnių, kas gaunasi 30 laipsnių, todėl siūloma reikšmė atitinka specifikacijos keliamą reikalavimą. Parametras nebus keičiamas |
| 4. | Integruota baterija užtikrina 60 min lovos maitinimą dingus elektros tiekimui iš tinklo | Parametro reikšmė gali riboti konkurenciją. Parametras nebus keičiamas |
| 5. | Ne siauresnės už 300 - 750 mm | Bus atsižvelgta, keičiama į „Ne siauresnės už 450 - 750 mm“ |
|  | Ne siauresnės už 450 - 800 mm | Bus atsižvelgta, keičiama į „Ne siauresnės už 450 - 750 mm“ |
|  | Ne siauresnės už 450 - 780 mm | Bus atsižvelgta, keičiama į „Ne siauresnės už 450 - 750 mm“ |
| 6. | Maksimalus pasikėlimo kampas 65º 5° | Bus atsižvelgta. Keičiama į „ne mažiau 60º“ |
| 7. | Maksimalus pasikėlimo kampas 30º 5° | Bus atsižvelgta. Keičiama į „ne mažiau 25º“ |
| 8. | Maksimalus pasikėlimo kampas 30º 5° | Bus atsižvelgta. Keičiama į „ne mažiau 25º“ |
| 9. | Rekomenduojam naikinti punktą- ne visi gamintojai deklaruoją tokį parametrą. | Atsižvelgiame. Reikalavimas bus naikinamas |
|  | Šalintina parametras.Jis priklauso nuo blauzdų ir šlunų kampo | Atsižvelgiame. Reikalavimas bus naikinamas |
|  | Prašome panaikinti reikalavimą. | Atsižvelgiame. Reikalavimas bus naikinamas |
|  | Prašome panaikinti reikalavimą. | Atsižvelgiame. Reikalavimas bus naikinamas |
| 10. | Maksimalūs lovos pavertimo į Trendelenburgo/atvirkštinio Trendelenburgo pozicijas kampai +12°/-10° 5° | Atsižvelgiame. Keičiama į „Ne siauresnis kaip +10°/-10°“ |
|  | Ne siauresnis kaip +12°/-12° | Atsižvelgiame. Keičiama į „Ne siauresnis kaip +10°/-10°“ |
|  | Ne siauresnis kaip +12°/-12° | Atsižvelgiame. Keičiama į „Ne siauresnis kaip +10°/-10°“ |
| 11. | Ne mažiau 30 cm į kojūgalio pusę. | Nebus atsižvelgta, nes tai mažina konkurenciją |
| 12. | Siūlome koreguoti sekančiai: Automatinis čiužinio sekcijų atsitraukimas- Būtina. | Atsižvelgiame. Reikalavimas bus naikinamas |
|  | ???? (Braukti) | Atsižvelgiame. Reikalavimas bus naikinamas |
| 13. | 8. Čiužinio sekcijų kampo indikatoriai (laipsniais)- rodoma ekrane. – rekomenduojame panaikinti parametrą, mažina konkurenciją. 10. „Integruotas „STOP“ mygtukas.“ – rekomenduojame panaikinti parametrą, neturi jokios ekonominės reikšmės lovos naudojime. | 8. Atsižvelgiame. Reikalavimas bus naikinamas 10. Atsižvelgiame. Reikalavimas bus naikinamas |
|  | 1.Sumontuotas lovos kojūgalio dalies apsauginiame šone. Lietimui jautrus „touch screen“ ekranas. Ekrano įstrižainė ne mažiau 10 cm. 3. Nustatyti parametrai rodomi ekrane. 5. Automatiniai padėties nustatymo mygtukai (nustatomos vieno mygtuko paspaudimu): a) Paciento mobilizacijos (išlipimo iš lovos) pozicija. B) Kardiologinės kėdės pozicija. C) Kraujotakos pagerinimo pozicija. D) Trendelenburgo pozicija. E)Antitrendelenburgo pozicija. F)Horizontali pozicija. 6. Galima keisti šias lovos funkcijas: Nugaros sekcijos kampą su užrakinimu. Kojų sekcijos kampą su užrakinimu. Lovos aukštį su užrakinimu.. Įjungti lovos monitoravimo perspėjimus. 7. Laiko rodmenys. 8. Svarstyklių valdymas. 9. Naktinio apšvietimo nustatymas. 10. Pagalbos funkcija su QR kodų nuoroda į internetinį puslapį. 11. Serviso informacijos pateikimas (lovos konfigūracija, klaidų kodai ir tt.). | 1. Tenkinama iš dalies. „Lietimui jautrus „touch screen“ ekranas.Ekrano įstrižainė ne mažiau 10 cm“ netenkinam, nes mažina konkurenciją. 3. Siūlomas parametras visiškai neatitinka specifikacijoje 13.3 punkto reikalaujamos reikšmės. Parametras nebus keičiamas 5. Siūlomas parametras visiškai neatitinka specifikacijoje 13.5 punkto reikalaujamos reikšmės. Parametras nebus keičiamas 6. Siūlomas parametras visiškai neatitinka specifikacijoje 13.6 punkto reikalaujamos reikšmės. Parametras nebus keičiamas 7. Siūlomas parametras visiškai neatitinka specifikacijoje 13.7 punkto reikalaujamos reikšmės. Parametras nebus keičiamas 8. Siūlomas parametras visiškai neatitinka specifikacijoje 13.8 punkto reikalaujamos reikšmės. Parametras nebus keičiamas 9. Siūlomas parametras visiškai neatitinka specifikacijoje 13.9 punkto reikalaujamos reikšmės. Parametras nebus keičiamas 10. Siūlomas parametras visiškai neatitinka specifikacijoje 13.10 punkto reikalaujamos reikšmės. Parametras nebus keičiamas 11. Reikalaujamas parametras nusako abstrakčią reikšmę, kuriai galite siūlyti šią informaciją. Siūlomas parametras gali riboti konkurenciją. Parametras nebus keičiamas. |
|  | Koks ekranas turi būti, gal įtraukti dydį? | Ekrano dydis gali riboti konkurenciją. Parametras nebus keičiamas |
|  | Rekomenduojame išbraukti papunktį 10. | Atsižvelgiame. Reikalavimas bus naikinamas |
| 14. | 1.Pagaminti iš plastiko. 2.Šoninis rėmas sudarytas iš dviejų atskirai nuleidžiamų/pakeliamų dalių (tokios konstrukcijos rėmai yra sumontuoti abiejuose lovos šonuose). 3. Šoniniai rėmai nustatomi į tris aukščio pozicijas – žemą, vidutinę ir aukštą. | 1. Atitinka specifikacijoje keliamą reikalavimą 2. Atitinka specifikacijoje keliamą reikalavimą 3. Nebus tenkinamas, gali riboti konkurenciją |
| 15. | 1. Pagaminti iš plastiko. 2. Pusiau uždaro tipo, užapvalintais kampais; 3. Kojūgalis ir galvūgalis lengvai išimami nenaudojant papildomų instrumentų. | 1. Bus atsižvelgta į keliamą reikalavimą. 2. Nebus tenkinama, gali riboti konkurenciją 3. Bus atsižvelgta į keliamą reikalavimą |
| 16. | Ne mažiau: 250 kg 5 kg; | Bus atsižvelgta į keliamą reikalavimą |
| 17. | Su dvigubais ratukais, kurių diametras ≥150 mm; Su kojinio valdymo centrine stabdžių sistema- abiejuose valdymas lovos galuose | Siūlomas parametras gali riboti konkurenciją, todėl nebus tenkinamas |
| 18. | ≤ (2300 x 1100) mm | Parametras bus tenkinamas |
| 19. | 1. Integruotos į lovą. 2. Valdoma multifunkciniu pultu integruotu lovos kojūgaly. 3. Maksimalus svorio rodymas 250 kg. 4. Paciento svoris išsaugomas vidinėje lovos atminty. Ekrane rodomas svorio pasikeitimas ir svorio istorija. 5. Papildomos įrangos ar prietaisų svorio pridėjimo funkcija. | 1. Siūlomas parametras pilnai tenkina reikalavimą 2. Siūlomas parametras bus tenkinamas iš dalies, papildant esamą parametrą 3. Parametras galimai riboja konkurenciją, nebus tenkinamas 4. Parametras galimai riboja konkurenciją, nebus tenkinamas 5. Siūlomas parametras visiškai neatitinka specifikacijoje 19.5 punkto reikalaujamos reikšmės. Parametras nebus keičiamas |
| 20. | Paciento išlipimo iš lovos aliarmas Lovos aliarmų ir monitoravimo sistema 1. Išlipimo (iškritimo) iš lovos aliarmas: a) Pacientui pasislinkus iš nustatytos zonos arba prisislinkus prie lovos krašto pasigirsta garsinis ir vaizdinis signalas. b) Valdymas multifunkciniame valdymo skyde kojūgalyje. c) Aliarmo jautrumo pasirinkimas iš 3 skirtingų lygių. 2. Lovos padėčių monitoravimo režimas: a) Žemos padėties monitoravimas. b) Galvos ir kojų apsauginių šoninių rėmų monitoravimas. c) Lovos horizontalios padėties monitoravimas. 3. Adaptyvi lovos aliarmo technologija - lovos aliarmo sistemos jautrumas keičiasi priklausomai nuo apsauginių šoninių rėmų padėties | Paciento išlipimo iš lovos parametras nebus naikinamas. Šiame punkte 20. Yra aprašomas paciento išlipimo iš lovos aliarmas, o ne „lovos aliarmų ir monitoravimo sistema“, todėl siūlomas parametras visiškai neatitinka specifikacijoje 20 punkto reikalaujamos reikšmės. Parametras nebus keičiamas |
| 21. | (Braukti) nėra | Į reikalavimą bus atsižvelgta |
| 22. | Skirtas medicinos personalui; Integruotas apsauginiuose lovos šonuose. Pulto pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, Trendelenburgo ir atvirkštinę Trendelenburgo pozicijas, nustatyti kardiologinės kėdės poziciją, kraujotakos pagerinimo poziciją, Paciento mobilizacijos (išlipimo iš lovos) pozicija bei „užrakinti“ funkcijų valdymą; Pultas turi ne mažiau kaip 5 užprogramuotas lovos pozicijas, operatyviai nustatomas vieno mygtuko paspaudimu; | Į siūlymą bus atsižvelgta iš dalies |
| 23. | Rankinis pultelis integruotas vidiniame lovos šone, skirtas pacientui; Pultelio pagalba galima reguliuoti galvos-nugaros ir kojų sekcijų pakėlimo kampus. | Bus atsižvelgta iš dalies, funkcijų detalizavimas gali riboti konkurenciją |
| Siūloma įtraukti į techninę specifikaciją | Infuziniai stovai Teleskopiniai lašelinių stovai iš kairės ir dešnės galvūgalio pusės, nenaudojant nuleižiami į horizontalią poziciją; | Bus įtraukti infuziniai stovai. Jų detalizavimas gali riboti konkurenciją |
|  | Antipragulinį gelio čiužinį su mikroventiacijos ir pavertimo funkcija | Į pasiūlymą bus atsižvelgta |
|  | Garantinis laikotarpis 36 mėn. | Į pasiūlymą bus atsižvelgta |
| 24. | Pagamintas su gulima gelio pagrindo dalimi | Į pasiūlymą bus atsižvelgta |
| 24.2 | Atraminis antipragulinis paviršius pacientui, siekiant valdyti šoninį pavirtimą ir koreguoti mikroklimatą. | Į pasiūlymą bus atsižvelgta |
| 24.3 | Nereikalingas tvirtinimas | Į pasiūlymą bus atsižvelgta |
| 24.4 | OK | Nėra reikalaujamos reikšmės |
| 24.5 | Čiužinio ir kompresoriaus pajungimo taškuose | Į pasiūlymą bus atsižvelgta |
| 24.7 | 250 kg 5 kg; (deklaruojamas 249,5kg) | Į pasiūlymą bus atsižvelgta |
| 24.8 | 210-220 cm x 85-95 cm | Į pasiūlymą bus atsižvelgta |
| 24.9 | OK | Nėra reikalaujamos reikšmės |
| 24.10 | Nereikia pūsti, nes pagamintas iš gelio. Pučiant orą visos funkcijos veikia momentaliai. | Į pasiūlymą bus atsižvelgta |
| 24.11 | Kvėpuojantis- būtina mikroklimato funkcijai. Su užtrauktuku. | Nebus atsižvelgta, nes reikalingas 360 laipsnių užtrauktukas dėl personalo patogumo |
| 24.12 | LENGVAI NUIMAMAS NUO LOVOS | Integruotas kompresorius negali būti nuimamas nuo lovos. Reikalavimas nebus tenkinamas |
| 25. | 2. Aktyvus GELINIS antipragulinis čiužinys. 3. Čiužinio kompresorius. | Siūlomas parametras gali riboti konkurenciją, todėl nebus tenkinamas |
| 26. | OK | Nėra reikalaujamos reikšmės |
|  | Galime suteikti 36 mėn garantiją. | Į reikalavimą bus atsižvelgta |
| 27. | OK | Nėra reikalaujamos reikšmės |
|  | 20 kalendorinių dienų. | Į reikalavimą bus atsižvelgta |
| 28. | OK | Nėra reikalaujamos reikšmės |