RINKOS KONSULTACIJA

FUNKCINĖS LOVOS Nr. 3558018

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės atsakymai į tiekėjo(-ų) prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbtos rinkos konsultacijos

| Techninės specifikacijos parametro Nr. | Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas: (stiliaus klaidos netaisytos) | Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus: |
| --- | --- | --- |
| 8. | 47 - 80 cm (ne siauresniame diapazone už nurodytą) | Dėl ligonio išlipimo iš lovos patogumo, lova turi nusileisti kuo žemiau, dar pridėjus čiužinio aukštį, žemesnio ūgio pacientui išlipti tampa vis labiau problematiška, todėl parametro nekeisime |
|  | Rekomenduojame didinti parametrą taip: 45 - 90 cm (ne siauresniame diapazone už nurodytą). Atsižvelgiant į rekomendaciją palengvinsite slaugytojų darbą ir sumažinsite slaugytojų nugaros traumų tikimybę. | Siūlomas parametras gali riboti konkurenciją, todėl nebus keičiamas |
|  | Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio): 40 - 90 cm (ne siauresniame diapazone už nurodytą) | Siūlomas parametras gali riboti konkurenciją, todėl nebus keičiamas |
|  | 46 - 80 cm (ne siauresniame diapazone už nurodytą) | Atsižvelgsime į pasiūlymą |
| 9. | Reikalavimai galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampo reguliavimui; Pakėlimo kampas ≥ 70º | Siūlomas parametras gali riboti konkurenciją, todėl nebus keičiamas |
| 11. | ≥ 63º | Atsižvelgsime į pasiūlymą |
| 14. | ≥ 30º | Reikalavimas yra būtinas paciento patogaus pozicionavimo užtikrinimui. Pageidaujamą ≥ 35º reikšmę atitinka daug gamintojų lovų, parametras nebus keičiamas |
| 17. | ≥ 20º | Reikalavimas yra būtinas paciento patogaus pozicionavimo užtikrinimui. Pageidaujamą ≥ 25º reikšmę atitinka daug gamintojų lovų, parametras nebus keičiamas |
| 21. | Būtina. Bendras ilgis ≥ 8 cm | Reikalavimas užtikrina tinkamą lovos funkcionalumą. Parametras atitinka keletą lovų gamintojų produktų. Parametro reikšmė nebus keičiama |
| 31. | Atsižvelgdami į perkančiosios organizacijos infrastruktūra, patalpų statybos metus ir išplanavimus, rekomenduojame trumpinti lovos ilgį, kad būtų patogiau išstumti lovas iš palatų: ≤ 210 x 100 cm | Siūlomas parametras gali riboti konkurenciją, todėl nebus keičiamas |