TSD-751, VPP-4400

Optinio biometro techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Optinės koherentinės interferometrijos (OCT) – biometrijos prietaisas, skirtas bekontakčiam akies biometrinių parametrų, reikalingų intraokulinių lęšių (IOL) apskaičiavimui bei trumparegystės progresavimo įvertinimui ir stebėjimui |  |
| 2. | OCT šaltinis | SWEPT |  |
| 3. | Matavimų patikrinimas | Viso ilgio OCT akies pjūvio vaizdas, parodantis akies anatomines detales, neįprastą geometriją (pavyzdžiui, pakreiptus, išcentruotus lęšiukus), o taip pat, ar pacientas tinkamai fiksavo žvilgsnį, ar ašinio ilgio matavimas atliktas tiksliai geltonosios dėmės centrinėje duobutėje |  |
| 4. | Akies keratometrijos matavimas | Telecentrinės optikos, nepriklausomos nuo atstumo, pagalba |  |
| 5. | Paciento akies stebėjimas, matavimo proceso, matavimo duomenų ir apskaičiuotų rezultatų atvaizdavimas | Daugiataškiniame jutikliniame ekrane |  |
| 6. | Atraminis rėmas paciento galvai fiksuoti | Su atrama kaktai ir reguliuojamo aukščio atrama smakrui |  |
| 7. | Prietaiso padėties nustatymas paciento atžvilgiu | Valdymo svirties pagalba – aukštyn/žemyn, dešinėn/kairėn, pirmyn/atgal |  |
| 8. | Prietaiso valdymas | Pasirinktinai daugiataškinio jutiklinio ekrano pagalba arba klaviatūros ir pelės pagalba |  |
| 9. | Matavimo režimai | Rankinis ir automatinis |  |
| 10. | Ašinio ilgio matavimas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 14 mm iki 38 mm |  |
| 11. | Ragenos radiuso matavimas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 5 mm iki 11 mm |  |
| 12. | Priekinės kameros gylio matavimas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0,7 mm iki 8 mm |  |
| 13. | Lęšiuko storio matavimas | - Ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 mm iki 10 mm (fakinėje akyje); - Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0,13 mm iki 2,5 mm (pseudofakinėje akyje). |  |
| 14. | Centrinės ragenos storio matavimas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0,2 mm iki 1,2 mm |  |
| 15. | Rainelės skersmens matavimas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 8 mm iki 16 mm |  |
| 16. | Ašinio ilgio matavimo diskretiškumas | Ne didesnis nei 0,01 mm |  |
| 17. | Ragenos radiuso matavimo diskretiškumas | Ne didesnis nei 0,01 mm |  |
| 18. | Priekinės kameros gylio matavimo diskretiškumas | Ne didesnis nei 0,01 mm |  |
| 19. | Lęšiuko storio matavimo diskretiškumas | Ne didesnis nei 0,01 mm |  |
| 20. | Centrinės ragenos storio matavimo diskretiškumas | Ne didesnis nei 1 μm |  |
| 21. | Rainelės skersmens matavimo diskretiškumas | Ne didesnis nei 0,1 mm |  |
| 22. | Pakartotinių akies ašinio ilgio matavimų standartinis nuokrypis | ≤ 8 μm |  |
| 23. | Integruotos IOL apskaičiavimo formulės | Tarp integruotų formulių yra: - Barrett Universal II; - Barrett Universal II su TK; - Barrett Toric; - Barrett Toric su TK; - Barrett True-K; - Barrett True-K su TK; - SRK/T; - Holladay 1; - Holladay 2; - Hoffer Q; - Haigis; - Haigis-L; - Haigis-T. |  |
| 24. | Keratometrijos matavimai | Atliekami tiek priekinio, tiek užpakalinio ragenos paviršiaus matavimai |  |
| 25. | Centrinė topografija | Būtina centrinė ragenos topografija. Aparatas turi gebėti atlikti ragenos centrinę topografiją ir suteikti galimybę operatoriui diferencijuoti ragenos būsenas (reguliarus ar nereguliarus astigmatizmas, keratokonusas, galimi pokyčiai po traumų) |  |
| 26. | IOL konstantų informacija | Optimizuotos IOL konstantos (pateiktos prietaiso gamintojo arba IOL tiekėjų) turi būti lengvai įvedamos į sistemą |  |
| 27. | Sąsajos duomenų perdavimui | - ≥ 1 vnt. USB (arba lygiavertė); - ≥ 1 vnt. LAN (arba lygiavertė). |  |
| 28. | Duomenų perdavimas | - Prietaisas tyrimų duomenis DICOM formatu turi perduoti į oftalmologijos duomenų valdymo sistemą „Zeiss Forum“ (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas); - Medicininio tyrimo ataskaita pdf formatu turi būti persiųsta į LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemą MedDream PACS (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas); - Prietaiso duomenys DICOM formate turi būti suderinami su IOL persodinimo operacijų planavimo sistema „Zeiss Callisto eye“ (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). |  |
| 29. | Suderinamumas su išoriniais aparatais | Optinis biometras yra suderinamas ir gali būti prijungiamas prie: - Išorinio spausdintuvo; - Personalinio kompiuterio. |  |
| 30. | Kartu su optinės koherentinės interferometrijos (OCT) biometrijos prietaisu komplektuojami priedai: | - Duomenų analizavimo darbo vieta su instaliuota programine įranga ir licencija/-omis; - Elektrinis, reguliuojamo aukščio stalelis, pritaikytas biometrinio prietaiso naudojimui ir leidžiantis priderinti prietaisą prie paciento padėties. |  |
| 31. | Elektros maitinimas | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo |  |
| 32. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 33. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 34. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 35. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 36. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 37. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).