TSD-632, VPP-1183

Kompiuterinio tomografo techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Kompiuterinis tomografas yra skirtas spindulinės terapijos planavimui |  |
| 2. | Kompiuterinio tomografo bazinė skenavimo dalis: |  |  |
| 2.1. | Pagrindiniai skenavimo režimai | - Spiralinis skenavimas; - Daugiapjūvis ašinis (angl. sequential) skenavimas; - Topogramos. |  |
| 2.2. | Paciento angos skersmuo | Ne mažiau 80 cm |  |
| 2.3. | Didžiausias rekonstruojamo apžvalgos lauko skersmuo | Ne mažiau 80 cm |  |
| 2.4. | Klinikinė aukštos raiškos skiriamoji geba (≥ 10% MTF) viso kūno tyrimams | ≤ 0,35 mm |  |
| 2.5. | Didžiausia vaizdo rekonstrukcijos matrica | ≥ (1024 × 1024) elementų |  |
| 2.6. | Paciento stalas | - Komplektuojamas su spindulinės terapijos procedūroms skirtu plokščiu stalviršiu; - „Varian“ tipo (arba lygiavertis) imobilizavimo priemonių indeksavimas ir fiksavimas; - Galimybė tvirtinti „Varian RPM“ kamerą (pastaba: „Respiratory gaiting system single camera“, gamybos metai 2018 m.). |  |
| 2.7. | Didžiausia leidžiama paciento stalo apkrova | ≥ 290 kg |  |
| 2.8. | Paciento pozicionavimo išilgine ašimi tikslumas | Ne didesnis kaip ± 1,0 mm |  |
| 3. | Rentgeno spindulių gamybos charakteristikos: |  |  |
| 3.1. | Rentgeno šaltinio architektūra | Vieno arba dviejų aktyviai aušinamų rentgeno vamzdžių sistema |  |
| 3.2. | Įtampos pasirinkimas | Įtampa pasirenkama ne siauresniame diapazone kaip nuo 80 iki 135 kV |  |
| 3.3. | Srovės pasirinkimas | Srovė pasirenkama ne siauresniame diapazone kaip nuo 15 iki 600 mA |  |
| 3.4. | Rentgeno generatoriaus galia | Ne mažiau kaip 70 kW (atmetus iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų įtaką), komplektuojant su dviejų rentgeno vamzdžių sistema – ne mažiau kaip 70 kW kiekvienam rentgeno vamzdžiui kW (atmetus iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų įtaką) |  |
| 3.5. | Rentgeno vamzdžių fokuso taškų kiekis | Jei siūlomas kompiuterinis tomografijos aparatas komplektuojamas su vienu rentgeno vamzdžiu - ne mažiau kaip 2 fokuso taškai, jei komplektuojamas su dviejų rentgeno vamzdžių sistema – ne mažiau kaip po 2 fokuso taškus kiekvienam rentgeno vamzdžiui |  |
| 3.6. | Paciento apšvitą mažinančios technologijos | - Dozės moduliacija – automatinė rentgeno vamzdžio srovės (mA) kontrolė; - Iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų sistema pacientų apšvitai sumažinti. |  |
| 4. | Rentgeno vaizdų rekonstrukcijos sistemos charakteristikos: |  |  |
| 4.1. | Vaizdų rekonstrukcijos atlikimas | Vaizdų rekonstrukcija atliekama kartu su skenavimu |  |
| 4.2. | Metalinių artefaktų mažinimas | Yra algoritmai metalinių implantų sukeltiems artefaktams sumažinti |  |
| 4.3. | Dirbtinio intelekto algoritmų pagrindu veikianti vaizdo rekonstrukcijos sistema | Yra dirbtinio intelekto algoritmų pagrindu veikianti vaizdo rekonstrukcijos sistema leidžianti pagerinti gaunamų vaizdų kokybę |  |
| 4.4. | DICOM funkcionalumas | Yra šios funkcijos: - DICOM Print; - DICOM Send (arba Store); - DICOM Modality Worklist; - DICOM MPPS; - DICOM Radiation Dose Structured Report. |  |
| 5. | Sinchronizavimas su paciento kvėpavimu | Įrangos paketas suderinimui su įstaigoje turima „Varian RGS“ su paciento kvėpavimu sinchronizuoto spindulinio gydymo sistema. |  |
| 6. | Pajungimas į ligoninėje veikiantį diagnostinių stočių bei PACS tinklą | Pajungimas į ligoninėje veikiantį diagnostinių stočių bei PACS tinklą pagal DICOM standarto Print, Send, Query ir Retrieve protokolus įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 7. | Darbo stotis su programine įranga virtualiai simuliacijai | Kartu komplektuojama suderinta su siūloma KT sistema darbo stotis su programine įranga virtualiai simuliacijai |  |
| 8. | Reikalavimai komplekte su aparatu pateikiamai virtualiai lazerių sistemai (montuojamai kabinete) arba aparate integruotai lazerių sistemai: |  |  |
| 8.1. | Lazerių sistema | Ne mažiau nei 3-ijų judančių lazerių sistema |  |
| 8.2. | Lazerių judėjimo tikslumas | Ne daugiau kaip 0,1 mm |  |
| 8.3. | Lazerių valdymas procedūrų kabinete | Yra nuotolinis valdymas |  |
| 8.4. | Programinė įranga lazerių valdymui iš pultinės | Yra programinė įranga lazerių valdymui iš pultinės |  |
| 8.5. | Fantomas lazerių sistemos derinimui ir tikslumo tikrinimui | Yra fantomas lazerių sistemos derinimui ir tikslumo tikrinimui |  |
| 8.6. | Lazerių sistemos montavimas, derinimas, apmokymas | Įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 9. | Komplekte su KT aparatu pateikiami priedai: | - Įvadinė elektros spinta, sukomplektuota apsauginiais el. įtampos ribotuvais (įskaitant spintos sumontavimą kompiuterinio tomografo instaliavimo metu); - Įranga pacientų apšvitos registravimui pagal ES direktyvas ir HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“; - Kasdienei (savaitinei) kokybės kontrolei (vaizdo kokybės įvertinimui, kalibravimui) skirta įranga (fantomai); - Elektronų tankio fantomas su pagrindiniais ir minkštiesiems audiniams ekvivalentiškais elektronų tankio įdėklais: - Plaučių audiniui ekvivalentus elektronų tankio įdėklas; - Krūties audinio ekvivalentus elektronų tankio įdėklas; - Kepenų audinio ekvivalentus elektronų tankio įdėklas; - Raumenų audinio ekvivalentus elektronų tankio įdėklas; - Riebalinio audinio ekvivalentus elektronų tankio įdėklas; - Kaulų audinio ekvivalentus elektronų tankio įdėklas; - Vandeniui ekvivalentus elektronų tankio įdėklas; - Tankios medžiagos (metalo/medicininio protezo) ekvivalentus elektronų tankio įdėklas. - Programinės įrangos paketas automatiniam organų segmentavimui veikiantis dirbtinio intelekto algoritmų pagrindu; - UPS tipo arba lygiavertis nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis KT aparato kompiuterinės dalies, stalo ir genrio apsaugai nuo elektros energijos tiekimo iš el. tinklo sutrikimų. |  |
| 10. | Rentgeno diagnostikos įrangos bei kartu su įranga pateiktų dokumentų atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ bei HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytiems reikalavimams | Būtinas (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma rentgeno diagnostikos įranga bei kartu su įranga pateikti dokumentai atitiks Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ ir HN 78:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytus reikalavimus) |  |
| 11. | Siūlomos įrangos pristatymas, iškrovimas, instaliavimas, montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę, patalpų pritaikymą ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytą tvarką | Būtina, įskaičiuota į galutinę pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūlomos įrangos pristatymo, iškrovimo, instaliavimo, montavimo, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę, patalpų pritaikymą ir paruošimo eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytą tvarką kaštai yra įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą). |  |
| 12. | Įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti kompiuterinės tomografijos aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pateikti bandymų protokolus | Būtina, įskaičiuota į galutinę pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, atliks kompiuterinės tomografijos aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pateiks bandymų protokolus ir kad visi aukščiau išvardinti darbai yra įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą) |  |
| 13. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 14. | Garantijos sąlygos | Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą ir techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas ir apie prevencinius veiksmus (jei tokių būna imtis) informuoja pirkėją. Taip pat atlieka kokybės kontrolės matavimus pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. V-922 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ patvirtinimo“ patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ reikalavimus. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Prekės gedimo atveju atvyksta remontuoti prekės ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas. (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas) |  |
| 15. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių siūlomo KT aparato žymėjimą CE ženklu (CE sertifikatų arba EB atitikties deklaracijų), kopijas) |  |
| 16. | Medicininio ir techninio personalo apmokymas | Medicininio ir techninio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 17. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 18. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 19. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

Perkamas tarpusavyje techniškai derinamas kompiuterinis tomografas spindulinės terapijos planavimui, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.