                                                                                                TSD-807, VPP-4567, VPP-4667, VPP-4883
            Apžiūros šviestuvo montuojamo ant bėgelio ir galvinių šviestuvų techninė specifikacija

1 pirkimo dalis.  Galviniai šviestuvai  (kiekis 5 vnt.)

	Eil.

Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Belaidis galvinis šviestuvas
	
	

	1.1.
	Šviesos šaltinio tipas 
	LED arba lygiavertis
	

	1.2.
	Spalvos temperatūra
	Ne mažiau 4500 K
	

	1.3.
	Šviesos ryškumas
	Ne mažiau 30000 Lux
	

	1.4.
	Šviesos ryškumo reguliavimas
	Ne siauresnėse ribose kaip nuo 
0 iki 100%
	

	1.5.
	Galvinio šviestuvo svoris su akumuliatoriumi
	Ne daugiau kaip 490 g. 
	

	2.
	Galvinis laikiklis
	
	

	2.1.
	Šviesos šaltinio pozicijos/ šviesos krypties reguliavimas ir fiksavimas
	Būtina šviesos šaltinio pozicijos/ šviesos krypties reguliavimas ir fiksavimas
	

	2.2.
	Galvos apimties ir aukščio reguliavimas
	Būtina galvos apimties ir aukščio reguliavimas
	

	2.3.
	Priekinės, galinės ir viršutinės dalies vidinis paminkštinimas dengtas natūralia oda arba lygiaverte medžiaga
	Būtina priekinės, galinės ir viršutinės dalies vidinis paminkštinimas dengtas natūralia oda arba lygiaverte medžiaga
	

	3.
	Įkraunamas akumuliatorius su krovikliu
	
	

	3.1.
	Akumuliatoriaus tipas
	Ličio-polimerų (arba lygiavertis)
	

	3.2.
	Darbo laikas pilnai įkrautu akumuliatoriumi, pilnu ryškumu
	Ne mažiau 4 val.
	

	3.3.
	Pilno įkrovimo laikas
	Ne daugiau 4 val.
	

	3.4.
	Akumuliatoriaus tvirtinimas prie galvinio šviestuvo 
	Būtina akumuliatoriaus tvirtinimas prie galvinio šviestuvo 
	

	4.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Nudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba
	

	5.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	

	6.
	Garantinis terminas
	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai
	


Pastabos, papildomi reikalavimai:
1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui/išbandymui turi būti pateikta siūlomos prekės pavyzdys.
2. Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos.

2 pirkimo dalis. Apžiūros šviestuvas montuojamas ant bėgelio  (kiekis 1 vnt.)

	Eil.

Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Apžiūros šviestuvas
	1. Siūlomas apžiūros šviestuvas techniškai suderinamas su LSMUL Kauno klinikose naudojama gamintojo „Medical Technologies“ intensyvios terapijos konsole „Multiport Terminal UNIT“ (gamyklinis nr. 06070372)

(būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas)

2. Montuojamas ant 25×10 mm bėgelio.

3. Šviesos intensyvumas 0,5 m. atstumu – ne mažiau 40 000 liuksų.

4. Spalvos temperatūra 5000 - 5500 K.

5. Šviesos lauko skersmuo 1 m. atstumu 120 - 150 mm.

6. Šviestuve naudojami LED šviesos diodai, kurių vidutinis tarnavimo laikas – ne mažiau kaip 60 000 val.

7. Maitinimas iš elektros tinklo.

8. Komplektuojamas su visais reikalingais tvirtinimo elementais ir maitinimo adapteriu, tinkamu prijungti prie 230 V ±10 %, 50 Hz elektros tinklo.

(apžiūros šviestuvas FHL-2 LED arba lygiavertis)
	

	2.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Nudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba.
	

	3.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	

	4. 
	Apžiūros šviestuvo garantinis terminas 
	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai
	


Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui/išbandymui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.
2. Techninėje specifikacijoje pateikti firmų pavadinimai ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines prekių charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomi nurodyto gamintojo, konkrečiais katalogo numeriais įvardinti gaminiai arba jiems lygiaverčiai, reikalaujamas charakteristikas atitinkantys gaminiai. 
3. Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos.
3 pirkimo dalis. Galvinių šviestuvų techninė specifikacija  (kiekis 2 vnt.)

	Eil.

Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Belaidis galvinis šviestuvas
	
	

	1.1.
	Šviesos šaltinio tipas 
	LED arba lygiavertis
	

	1.2.
	Spalvos temperatūra
	Ne mažiau 4500 K
	

	1.3.
	Šviesos ryškumas
	Ne mažiau 30000 Lux
	

	1.4.
	Šviesos ryškumo reguliavimas
	Ne siauresnėse ribose kaip nuo 

0 iki 100%
	

	1.5.
	Galvinio šviestuvo svoris su akumuliatoriumi
	Ne daugiau kaip 490 g. 
	

	2.
	Galvinis laikiklis
	
	

	2.1.
	Šviesos šaltinio pozicijos/ šviesos krypties reguliavimas ir fiksavimas
	Būtina šviesos šaltinio pozicijos/ šviesos krypties reguliavimas ir fiksavimas
	

	2.2.
	Galvos apimties ir aukščio reguliavimas
	Būtina galvos apimties ir aukščio reguliavimas
	

	2.3.
	Priekinės, galinės ir viršutinės dalies vidinis paminkštinimas dengtas natūralia oda arba lygiaverte medžiaga
	Būtina priekinės, galinės ir viršutinės dalies vidinis paminkštinimas dengtas natūralia oda arba lygiaverte medžiaga
	

	3.
	Įkraunamas akumuliatorius su krovikliu
	
	

	3.1.
	Akumuliatoriaus tipas
	Ličio-polimerų (arba lygiavertis)
	

	3.2.
	Darbo laikas pilnai įkrautu akumuliatoriumi, pilnu ryškumu
	Ne mažiau 3 val.
	

	3.3.
	Pilno įkrovimo laikas
	Ne daugiau 4 val.
	

	3.4.
	Akumuliatoriaus tvirtinimas prie galvinio šviestuvo 
	Būtina akumuliatoriaus tvirtinimas prie galvinio šviestuvo 
	

	4.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Nudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba
	

	5.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	

	6. 
	Garantinis terminas 
	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai
	


Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui/išbandymui turi būti pateikta siūlomos prekės pavyzdys.
2. Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos.
