## 9695 (2)
VšĮ VUL Santaros klinikos
Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės intervencinei radiologijai, chirurgijai, ortopedijai, vaikų ir naujagimių gydymui
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimams. CE ženklinimas.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
5. Vienkartinėms, sterilioms prekėms taikomas galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 70% priemonės galiojimo termino pristatymo metu.
6. PO gali paprašyti po 1 vnt. pavyzdžių vertinimui.
7. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 24 mėn. poreikiui
1 | MVR peiliukas 24G | Pagaminti iš nerūdijančio plieno; matinio paviršiaus; trikampio formos, 24G skersmens; ašmenų lenkimo kampas: 45°; ašmenų ilgis nuo viršūnės iki užlinkimo: 6,4-6,5 mm; ašmenų storis: 0,5 mm; ašmenys asimetrinio dvigubo užaštrinimo. Rankena sudaryta iš lygios dalies ir rantytos neslidžios dalies. Sterilūs. | vnt. | 500
2 | Pediatrinės rakinamos kanuliuotos osteotominės plokštelės | Plokštelės skirtos atlikti visų amžiaus grupių vaikų ilgųjų kaulų lūžių fiksacijas ir osteotomijas. Tinka proksimalinio šlaunikaulio derotacijų gydymui ir varus ir valgus tipo osteotomijoms atlikti. Tinka šlaunikaulio kaklo ir pertrochanteriniams lūžiams fiksuoti. Taip pat proksimalinio ir distalinio bauzdikaulio ir žastikaulio osteotomijoms atlikti.Implantai gaminami iš medicininio nerūdijančio plieno tinkančio implantavimui.Turi būti kiaurymės k - vielos fiksacijai.Turi būti galimybė pasirinkti ne mažiau trijų dydžių plokštelių įvairaus amžiaus grupių pacientams.
2.1 | Pediatrinės rakinamos kanuliuotos osteotominės plokštelės kūdikiams | Kūdikiams skirta plokštelė. Proksimalinėje dalyje turi būti kanuliuota fiksacinė geležtė ir papildoma anga sraigtinei fiksacijai. Kampas: nuo 90 iki 130°. Geležtės ilgis nuo 25 mm iki 60 mm imtinai. Distalinėje dalyje 3 ± 1 angos rakinamiems ir nerakinamiems sraigtams fiksuoti. | vnt. | 1
2.2 | Pediatrinės rakinamos kanuliuotos osteotominės plokštelės vaikams | Vaikams skirta plokštelė. Proksimalinėje dalyje turi būti kanuliuota fiksacinė geležtė ir papildoma anga sraigtinei fiksacijai. Kampas: nuo 90 iki 130° ne mažiau nei 3 skirtingų kampų pasirinkimai. Geležtės ilgis nuo 25 mm iki 60 mm imtinai. Distalinėje dalyje 3 ± 1 angos rakinamiems ir nerakinamiems sraigtams fiksuoti. | vnt. | 2
2.3 | Pediatrinės rakinamos kanuliuotos osteotominės plokštelės paaugliams | Paaugliams skirta plokštelė. Proksimalinėje dalyje turi būti kanuliuota fiksacinė geležtė ir papildoma anga sraigtinei fiksacijai. Kampas: nuo 90 iki 130° kampų pasirinkimai. Geležtės ilgis nuo 25 mm iki 80 mm imtinai. Distalinėje dalyje 5 ± 1 angos rakinamiems ir nerakinamiems sraigtams fiksuoti. | vnt. | 2
2.4 | 3,5 mm kortikaliniai sraigtai | 3,5 mm savisriegiai kortikaliniai sraigtai. Sraigtų ilgių pasirinkimas nuo 10 iki 70 mm imtinai | vnt. | 10
2.5 | 3,5 mm rakinami kortikaliniai sraigtai | 3,5 mm savisriegiai rakinami kortikaliniai sraigtai. Sraigtų ilgių pasirinkimas nuo 10 iki 70 mm imtinai | vnt. | 20
2.6 | 4,5 mm kortikaliniai sraigtai | 4,5 mm savisriegiai kortikaliniai sraigtai. Sraigtų ilgių pasirinkimas nuo 10 iki 80 mm imtinai | vnt. | 5
2.7 | 4,5 mm rakinami kortikaliniai sraigtai | 4,5 mm savisriegiai rakinami kortikaliniai sraigtai. Sraigtų ilgių pasirinkimas nuo 10 iki 80 mm imtinai | vnt. | 10
3 | Tracheostominis filtras HME naujagimiams | Skirtas naudoti savarankiškai kvėpuojančiam pacientui ir taikant DPV ventiliaciją. Vidinis filtro įdėklas impregnuotas Kalcio chloridu ir chlorheksidinu; Sudėtyje neturi latekso ir DEHP; Su 15 mm Female jungtimi; Svoris ≤ 2g, ilgis 30mm ±2mm, tūris 12ml (jei naujagimiams, tai tūris didokas), pasipriešinimas 15 L/min: 1,1 cm H2O. ( Kliniškai švarus; Vienkartinis; Gaminio sudėtyje nėra PVC, latekso ir ftalatų; Turi CE ženklinimą; Su šilumos ir drėgmės reguliatoriumi; Supakuota į maišelius po 1 vnt.; Jungtys 15F/15M; Parametrai: tūris – 2,2ml; pasipriešinimas nedaugiau kaip: 0,3 cm H2O (esant 5 l/min srautui); 0,8 cm H2O (esant 10 l/min srautui); drėgmės grąžinimas –29,5mg H2O/l; minimalus įkvėpimo/iškvėpimo tūris > 10 ml; svoris – 2,8 g.) | vnt. | 100
4 | Servelėtės pleistrų klijų nuėmimui | Servėtėlės saugančios odą, nuimančios klijus, tinkančios neišnešioto naujagimio odai, be alkocholio. Dėžutėje 50 vnt. | Dėžutės | 10
5 |  | Priemonės skirtos Medela Thopaz drenavimo sistemai
5.1 | Indas - rezervuaras | Vienkartinis indas 0,3 litro talpos, sugraduotas, turi bakterinį filtrą. Tinkamas naudojant elektrinį siurblį THOPAZ+ MEDELA | vnt. | 48
5.2 | Dvigubi vamzdeliai su vienguba jungtimi | Medžiaga: PCV (medicininės klasės). Ilgis: 1,5 m, Ø: 5 mm | vnt. | 20
5.3 | Dvigubi vamzdeliai su dviguba jungtimi |  | vnt. | 10
6 | Naujagiminiai hidrogeliniai sensoriai (elektrodai) aEEG registravimo monitoriui CFM Olympic Brainz Monitor (JAV) | Prie galvos odos klijuojami elektrodai, padengti hidrogeliu ir patalpinti į užsegamą maišelį; rinkinyje 5 balti elektrodai su 100 cm (± 2 cm) ilgio sujungimo laidais. | rink. | 20
7 | Naujagiminiai adatiniai elektrodai aEEG registravimo monitoriui CFM Olympic Brainz Monitor (JAV) | Mažos varžos adatiniai elektrodai, 27G dydžio sterilios, vienkartinės adatos, patalpintos į plastikinius dangtelius; 100 cm ilgio sujungimo laidai; rinkinyje įvairių spalvų elektrodai : 4 vienetai . | rink. | 96
8 | Srauto matuoklis transportiniam ventiliatoriui | Srauto matuoklis skirtas naudoti TIMPEL „ENLIGHT 1800 “ plaučių elektrinio impedanso tomografijos aparato, optimizuojančio plaučių ventiliaciją ir perfuziją sistemai. Vienkartinio naudojimo. Pacientų grupė- naujagimiai ir vaikai. Matmenys: 3 cm x 10 cm x15 cm. Medžiaga- polikarbonatas arba lygiavertė. Negyvas tarpas- ne daugiau 1 ml. Slėgio pokytis 1,5 cm H2O 10 LPM | vnt. | 200
9 |  | Priemonės perkutaninei endoskopinei gastrostomijai (PEG)
| Pirminio įvedimo PEG rinkinys | Rinkinys perkutaninei endoskopinei gastrostomijai PEG tipo: nuimamas PULL PEGTube; maitinimo adapteris; maitinimo ENFIT adapteris; atraminis žiedas; 2 adatos (19 G ir 25 G); 1 ivedimo laidas; 10 ml švirkštas; skalpelis; įvedimo adata; vamzdžių spaustukas; 10*10 cm marlės kempinės; fenestruota užuolaida. Fr18, Fr20, Fr 22 dydžiai bus perkami pagal poreikį. Polipektominė kilpa; 1 žirklės ir 1 pincetas | vnt. | 20
| Pakaitinis PEG vamzdelis | Keičiamasis vamzdelis perkutaninei endoskopinei gastrostomijai: Dviguba ENFIT jungtis, retgenokontrastinis vamzdelis.Vamzdžio ilgis: 24 cm., Vamzdžio skersmuo: 18/20/22 Fr (pagal poreikį). Vienkartinio naudojimo, sterialus. | vnt. | 20
10 | Perfuzijos sistema konservuojančiam tirpalui | Vienkartinė sterili perfuzijos sistema transplantuojamų organų konservuojančiam tirpalui. Permatoma, pagaminta iš silikono, su keturiais perfuzijos tirpalo pajungimo antgaliais, sistemos užpildymo rezervuaru ir sistemos tėkmės uždarymo mechanizmu. Vamzdelių skersmuo 6,4-6,6mm, ilgis 280-320cm. | vnt. | 60
11 | Galvos smegenų kietojo dangalo siūlės hermetikas | Skirtas naudoti galvos ir stuburo smegenų operacijų metu kaip papildoma priemonė užtikrinti siūlės sandarumą. Pagamintas iš polietilenglikolio (PEG) ir trilizino amino tirpalo arba lygiaverčių medžiagų, sterilus, absorbuojamas per 4-8 savaites. Pateikiamas 5 ± 1 ml švirkšte. | vnt. | 20
12 | Zondo antgalis "Maico Eroscan" klausos patikros aparatui | Zondo antgalio vamzdeliai, turi tikti "Maico Eroscan" klausos patikros aparatui. | vnt. | 4000
13 | Dirbtinė kraujagyslė Nr.21 | Sterilūs, supakuotas taip, kad būtų galima išpakuoti išlaikant protezo sterilumą. Pagamintas iš mažo porėtumo ePTFE medžiagos, nedengtas, sudėtyje negali būti latekso. Skirtas vaikų kraujagysliniams šuntams formuoti. Protezo vidinis diametras 3,5mm, ilgis 15-20cm. Vidinis paviršius lygus, sienelė nearmuota, nelaidi kraujui, storis 0,64-0,96mm. Protezas gali būti tamprus. Gali būti resterilizuojamas, pagal gamintojo patvirtintą resterilizavimo protokolą ( t.b. pateiktas resterilizavimo protokolas). | vnt. | 2
14 | Dirbtinė kraujagyslė Nr.22 | Sterilūs, supakuotas taip, kad būtų galima išpakuoti išlaikant protezo sterilumą. Pagamintas iš mažo porėtumo ePTFE medžiagos, nedengtas, sudėtyje negali būti latekso. Skirtas vaikų kraujagysliniams šuntams formuoti. Protezo vidinis diametras 4,0mm, ilgis 15-20cm. Vidinis paviršius lygus, sienelė nearmuota, nelaidi kraujui, storis 0,64-0,96mm. Protezas gali būti tamprus. Gali būti resterilizuojamas, pagal gamintojo patvirtintą resterilizavimo protokolą ( t.b. pateiktas resterilizavimo protokolas). | vnt. | 2
15 | Chirurginiai tinkleliai | Chirurginio tinklelio sudėtis: polipropileno ir poliglekaprono skaidulos lygiomis dalimis. Netirpaus polipropileno skaidulos ir tirpios poliglekaprono skaidulos. Tirpių skaidulų ištirpimo laikas: ne anksčiau kaip po 85 dienų ir ne vėliau kaip 125 dienų. Stambiai porėtas, poros ne mažesnės kaip 3 mm ir ne didesnės kaip 5 mm. Tinklelio „in vivo“ susitraukimas ne daugiau kaip 2%. Galima laisvai karpyti.
|  | Dydis 10-11cm. x 15-16cm. | vnt. | 80
|  | Dydis 15-16cm. x 30-32cm. | vnt. | 90
16 | Stentas - ištraukiklis išeminio insulto gydymui | Nitinolio arba lygiavertės* medžiagos stentas, kuris išsiplečia savaime. Pritaikytas dilatuoti intrakranijines arterijas paveiktas vazospazmo, kurių diametras nuo 2 iki 4,5 mm. Stento dizainas: vidurinėje dalyje ne daugiau kaip 2 vijos su rentgeno kontrastiniais markeriais. Turi būti imtinai nuo 1 iki 5 rentgeno kontrastinių markerių porų, tame tarpe turi būti 2; 3; 4; poros. Išorinis stento diametras ne didesnis nei 4,5 mm. Visas stento ilgis ne ilgesnis nei 53 mm. Darbinis stento ilgis ne ilgesnis nei 37 mm. Pritaikytas darbui su 0.021 in ID mikrokateteriu. Proksimalinė 0,014'' arba 0,018'' su distaline ypatingai lanksčia, spiraline-ašine viela. | vnt. | 15
17 | Mikrokateteris | Mikrokateteriai embolizavimo procedūroms ir selektyviam vaistų ar kontrasto suleidimui: • galiukas: su platinos rentgeno kontrastine žyme, ne mažesne, nei 0,5 mm; vidus dengtas teflonu; paplonintas iki 1,9 F poliuretaninis galiuko išorinio skersmens variantai: 1,7 F, 1,90 F, 1,98 F, 2,2 F ir 2,6 F; • tiesus arba 45° lenktumo galiukas, sudarytas iš dviejų dalių, kurių viena ne mažiau nei 0,9 mm rentgeno kontrastiška, kita - ne mažiau nei 1,2 mm itin lanksti (distaliai); • mikrokateterio vidus padengtas PTFE, išorė padengta hidrofiline danga ne ilgesniame, nei 65 cm segmente; • mikrokateteris pagamintas iš supinto volframo; • naudingas ilgis - nuo 105 cm iki 150 cm; • vidinis spindis – ne mažesnis, nei 0,022” 1,98 F mikrokateterio; ir ne mažesnis nei 0,027" 2,6 F mikrokateteriui; • tinkančios nukreipiančiosios vielos: ne didesnė nei 0,018” 1,98 F mikrokateteriui ir ne didesnė nei 0,021" 2,6 F mikrokateteriui; • kontrasto pralaidumas turi siekti 5 ml/sek; • vidinis tūris (angl. „dead volume“) turi būti 0,43 ml arba mažesnis; • atlaiko ne mažesnį nei 1000 psi slėgį. • pakuojama su viela nukreipykle, kuri turi būti: Užlenkta 80 laipsnių arba tiesi; 0,021“ storio arba storesnė; 160 cm arba ilgesnė; Polimerinė; Hidrofilinė Nitinoliniu galu. Į kraujagyslę gali būti įvedamas kaip vientisa sistema arba kaip atskiri elementai. Galimybė palikti vielą po filtro sistemos pašalinimo iš kraujagyslės. Vielos pasirinkimas pagal lankstumą – 3 tipų, ir pagal ilgį - 190, 315 cm. Sistema greito pakeitimo (Rx) tipo Ne mažiau keturių rentgeno kontrastinių žymeklių su papildoma apjuosiančia rentgeno kontrastine spiralė. | vnt. | 80