Pastaba. Pilka spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas

Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

ROBOTINĖS CHIRURGINĖS IR ENDOSKOPINĖS VAIZDO SISTEMŲ NUOMA (NR. 10314)

2025-__-__

| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas: |  |
| Tiekėjo adresas: |  |
| Asmens, atsakingo už pasiūlymą, pareigos, vardas, pavardė: |  |
| Asmens, atsakingo už pasiūlymą, telefono numeris: |  |
| Asmens, atsakingo už pasiūlymą, el. pašto adresas: |  |

Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius)  (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.):

| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| --- | --- |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |

1. Tiekėjo patvirtinimai:

1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.

1.2. Pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.

1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, reikalingos tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.

2.2. Šio pirkimo objektas - robotinės chirurginės sistemos nuoma su šios sistemos eksploatacijai reikalingų vienkartinių priemonių pirkimu (reikalavimai nurodyti techninės specifikacijos 1 pirkimo dalyje) ir endoskopinės vaizdo sistemos nuoma (reikalavimai nurodyti techninės specifikacijos 2 pirkimo dalyje), toliau kartu - prekės.

2.3. Sterilių priemonių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo prekių pristatymo perkančiajai organizacijai dienos.

2.4. Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir atitikti Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nuostatų reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodantį sertifikatą arba lygiaverčius dokumentus.

2.5. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.), kurioje būtų atžymėta kiekviena reikalaujama prekių techninio parametro reikšmė.

2.6. Kartu su pristatomomis prekėmis turi būti pateikiama dokumentacija lietuvių ir originalo kalbomis:

2.6.1. prekių naudojimo ir priežiūros instrukcija;

2.6.2. įrangos valymo, dezinfekcijos/sterilizavimo dokumentai.

3. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių parametrai:

1 PIRKIMO DALIS. ROBOTINĖS CHIRURGINĖS SISTEMOS NUOMA SU PRIEMONĖMIS

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė. Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomus parametrus. Nuoroda į prekės kodą dokumentacijoje, psl. Nr. Dokumentacijoje būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ROBOTINĖ CHIRURGINĖ SISTEMA NUOMAI |  |  |
| 1 komplektą sudaro: 1. Nuotolinio valdymo manipuliatorius (3 vnt.); 2. Nuotolinio manipuliatorių valdymo konsolės komplektas (1 vnt.); 3. Endoskopo adaptorius (2 vnt.); 4. Ultragarsinis generatorius (1 vnt.); 5. Daugkartinio naudojimo instrumentų komplektas suderinamas su robotinės chirurgijos manipuliatoriais (1 vnt.); 6. Skaitmeninė bendradarbiavimo platforma (1 vnt.). |  |  |  |
| 1 | Nuotolinio valdymo manipuliatorius (3 vnt.) | Įrašyti gamintoją, šalį, siūlomos prekės kodą/ modelį |  |
| 1.1 | Taikymo sritys | - Urologijos operacijos, - Ginekologijos operacijos, - Bendrosios chirurgijos operacijos. |  |
| 1.2 | Valdymas | - Manipuliatorius valdomas nuotoliniu būdu valdymo konsolės pagalba, - Galimybė pasirinkti darbui nuo 1 iki 3 manipuliatorių, - Mygtukų pagalba manipuliatorius stumdomas pirmyn ir atgal, - Reguliuojamas manipuliatoriaus aukštis bei ilgis operacijos metu, - Rakinami ratukai. |  |
| 1.3 | Informacinis ekranas | Informacinis ekranas, kuriame pateikiama informacija apie galimas klaidas bei manipuliatoriaus statusą |  |
| 1.4 | Indikacinės LED lemputės | Indikacinės LED lemputės, informuojančios apie manipuliatoriaus statusą |  |
| 1.5 | Instrumentų valdymas | - Valdo pasyvius, monopoliarinius ir bipoliarinius instrumentus bei endoskopinę kamerą, - Dirba su ≤ 5 mm diametro instrumentais, - Instrumentus ar endoskopinę kamerą galima pakeisti operacijos metu, - Greita atspirties taško identifikacija ant paciento, - Galima keisti valdymo būdą, kaip pacientas yra operuojamas. |  |
| 1.6 | Avarinis sustabdymas | Kiekvienas manipuliatorius turi avarinį sustabdymą |  |
| 1.7 | Manipuliatoriaus sukimasis aplink savo ašį | ≥70 laipsnių į abi puses |  |
| 1.8 | Išmatavimai | - Aukštis 2143 mm (±10 mm), - Ilgis 2327 mm (±10 mm), - Plotis 748 mm (±10 mm). |  |
| 2. | Nuotolinio manipuliatorių valdymo konsolės komplektas (1 vnt.) | Įrašyti gamintoją, šalį, siūlomos prekės kodą/ modelį |  |
| 2.1 | 3D HD monitorius | 1. Į monitorių perduodamas operacinis vaizdas iš endoskopinės kameros, 2. Monitoriuje matoma informacija, kuris instrumentas yra prijungtas prie manipuliatoriaus, 3. Monitorius rodo informaciją apie nustatymus ir chirurgo padėtį akies jutikliui, 4. Monitorius rodo atsiliepimus apie jėgos įspėjimus. |  |
| 2.2 | Manipuliatorių nuotolinio valdymo rankenos (2 vnt.) | 1. Rankenos leidžia pasirinkti, kuris manipuliatorius bus valdomas, 2. Rankenų pagalba valdomi 1-2 manipuliatoriai vienu metu, 3. Rankenų pagalba į manipuliatorius perduodami chirurgo rankų judesiai, 4. Rankenos perduoda spaudimo jėgą į instrumentus, 5. Chirurgas jaučia haptinį grįžtamąjį ryšį, kai liečiamas kitas instrumentas ar organas. |  |
| 2.3 | Nuotolis endoskopinis kameros valdiklis | 1. Kameros valdiklis seka chirurgo akių judesius ir, jei aktyvuotas, pagal juos valdo kamerą, 2. Priartina arba nutolina vaizdą akių arba mygtukų, esančių ant rankenų, pagalba, 3. Perkelia kamerą į reikiamą pusę naudojant akis, 4. Perkelia kamerą naudojant rankenas. |  |
| 2.4 | Integruota klaviatūra konsolės valdymui | 1. Nuotolinis endoskopinės kameros valdiklio kalibravimas 2. Įjungia arba išjungia akies jutiklį, 3. Turi lietimui jautrų paviršių su lietimui jautriu kilimėliu, 4. Leidžia valdyti nustatymus. |  |
| 2.5 | Konsolės bloko valdymas | - Reguliuoja manipuliatorių nuotolinio valdymo rankenų modulio aukštį bei atstumą iki chirurgo, - Reguliuoja monitoriaus aukštį, - Turi ergonominės chirurgo kėdės integravimo funkciją |  |
| 2.6 | Konsolės bloko išmatavimai | - Aukštis 1553 mm (±10 mm), - Ilgis 1403 mm (±10 mm), - Plotis 612 mm (±10 mm). |  |
| 3. | Endoskopo adaptorius (2 vnt.) | Įrašyti gamintoją, šalį, siūlomos prekės kodą/ modelį |  |
| 3.1 | Techninės charakteristikos | Skirtas: 1. Prijungti kamerą prie robotinės rankos, 2. Apdoroti ir perduoti aukštos kokybės vaizdo informaciją intervencijos metu, naudojant dažniausiai taikomas esamas trečiųjų šalių kamerų sistemas su 2D, 3D arba 4K vaizdo formatais |  |
| 4. | Ultragarsinis generatorius (1 vnt.); | Įrašyti gamintoją, šalį, siūlomos prekės kodą/ modelį |  |
| 4.1. | Techninės charakteristikos | 1. Ultragarsinio generatoriaus pagalba koncentruota energija nukreipiama į tikslinį audinį toje vietoje, kur reikalinga hemostazė; 2. leidžia tiksliai pjauti ir koaguliuoti, generuodamas kontroliuojamus ultragarso virpesius, taip užtikrinant tikslumą ir minimalų audinių pažeidimą |  |
| 5. | Daugkartinio naudojimo instrumentų komplektas suderinamas su robotinės chirurgijos manipuliatoriais (1 vnt.) | Įrašyti gamintoją, šalį, siūlomos prekės kodą/ modelį |  |
| 5.1 | Instrumentų techninės charakteristikos | - Visi instrumentai daugkartinio naudojimo, - Maksimalus instrumentų panaudojimo skaičius neapribotas. Instrumentai pilnai suderinami ir veikia su robotinės chirurgijos manipuliatoriais |  |
| 5.2 | Monopolinis Maryland tipo disektorius (1vnt.) | 1. Rinkinį sudaro monopolinis Maryland tipo disektorius ir adapteris, skirtas prijungti robotinį chirurginį manipuliatorių. 2. Skersmuo ≤ 5 mm, ilgis 310 mm (±1 mm) |  |
| 5.3 | Bipolinis Maryland tipo disektorius (1 vnt.) | 1. Rinkinį sudaro Maryland tipo bipolinis disektorius ir adapteris, skirtas prijungti robotinį chirurginį manipuliatorių. 2. Skersmuo ≤ 5 mm, ilgis 310 mm (±1 mm) |  |
| 5.4 | Johan tipo griebtuvas, 15 mm galiukas (1 vnt.) | 1. Rinkinį sudaro Johan tipo griebtuvas ir adapteris, skirtas prijungti robotinį chirurginį manipuliatorių. 2. Skersmuo ≤ 5 mm, ilgis 310 mm (±1 mm). |  |
| 5.5 | Monopolinio tipo „L“ formos kabliuko rinkinys (1 vnt.) | 1. Rinkinį sudaro monopolinio tipo L formos kabliukas ir adapteris, skirtas prijungti robotinį chirurginį manipuliatorių. 2. Skersmuo ≤ 5 mm, ilgis 240 mm (±1 mm). |  |
| 5.6 | Monopolinio tipo Metzenbaum žirklių rinkinys (2 vnt.) | 1. Rinkinį sudaro monopolinio tipo Metzenbaum žirklės ir adapteris, skirtas prijungti robotinį chirurginį manipuliatorių. 2. Skersmuo ≤ 5 mm, ilgis 310 mm (±1 mm). |  |
| 5.7 | Monopolinio tipo „L“ formos kabliuko rinkinys (2 vnt.) | 1. Rinkinį sudaro monopolinio tipo L formos kabliukas ir adapteris, skirtas prijungti robotinį chirurginį manipuliatorių. 2. Skersmuo ≤ 5 mm, ilgis 410 mm (±1 mm). |  |
| 5.8 | Adatkotis dešinei rankai (2 vnt.) | 1. Rinkinį sudaro kairėn lenktas adatos laikiklis, skirtas dešinei rankai, ir adapteris, skirtas prijungti robotinį chirurginį manipuliatorių. 2. Skersmuo ≤ 5 mm, ilgis 310 mm (±1 mm). |  |
| 5.9 | Kabelis bipolinis (2 vnt.) | Skirtas bipolinių instrumentų prijungimui |  |
| 5.10 | Kabelis monopolinis (2 vnt.) | Skirtas monopolinių instrumentų prijungimui |  |
| 5.11 | Konteineris instrumentų sterilizacijai (2 vnt.) | 1. Daugkartinio naudojimo, 2. Skirtas robotinės chirurgijos instrumentams |  |
| 6. | Skaitmeninė bendradarbiavimo platforma (1 vnt.) | Įrašyti gamintoją, šalį, siūlomos prekės kodą/ modelį |  |
| 6.1 | Charakteristikos | 1. Leidžia skaitmeninį bendradarbiavimą saugioje aplinkoje realiu laiku, 2. Įrašymo funkcionalumas - duomenų saugojimas vietinėje SD kortelėje, 3. Daugialypės vaizdo srautų galimybės, įskaitant tris vietinius kamerų srautus, 4. Failų ir ekrano dalijimosi funkcijos. |  |
| II | DARBUI SU ROBOTINECHIRURGINE SISTEMA REIKALINGOS PRIEMONĖS |  |  |
| 1 | Nuotolinio valdymo manipuliatoriaus sterilūs uždangalai | Įrašyti prekės gamintoją, šalį, siūlomos prekės kodą/ modelį |  |
| 1.1 | Nurodyti pakuotės komplektaciją/ dydį vienetais | 1. Veikia kaip sterili sąsaja tarp robotinės manipuliatoriaus rankos ir sterilaus chirurginio lauko; 2. Apsaugo pacientą ir chirurginę komandą, užkirsdamas kelią galimai robotinės sistemos sukeltai kontaminacijai. 3. Sukurtas taip, kad tiksliai atitiktų robotinių rankų ir jų instrumentų jungčių formas. 4. Vienkartinis – skirtas naudoti tik vieną kartą, siekiant sumažinti kryžminės infekcijos riziką. |  |
| 2 | Ultragarsinis disektorius | Įrašyti prekės gamintoją, šalį, siūlomos prekės kodą/ modelį |  |
| 2.2 | Nurodyti pakuotės komplektaciją/ dydį vienetais | 1. Disektoriaus skersmuo ≤ 5,5 mm, ilgis 370 mm (±1 mm); 2. Sterilus, vienkartinio naudojimo ultragarsinis instrumentas, skirtas tiksliai minkštųjų audinių dissekcijai, pjovimui ir koaguliacijai laparoskopinių ar robotu asistuojamų chirurginių procedūrų metu. 3. Veikia konvertuodamas aukšto dažnio ultragarso energiją į mechaninį judesį, leidžiantį vienu metu atlikti audinių pjovimą ir hemostazę. |  |
| 3 | Ultragarsinis transduktorius | Įrašyti prekės gamintoją, šalį, siūlomos prekės kodą/ modelį |  |
| 3.1 | Charakteristikos | 1. Daugkartinis įrenginys, kurį reikia keisti po 250 aktyvuotų minučių (skaičiuojamos tik minutės, kai spaudžiamas pedalas). 2. Transduktorius konvertuoja aukšto dažnio elektros signalus iš ultragarsinio generatoriaus į mechaninius, osciliacijas tarp žnyplių, visiškai užkertant kelią šilumos plitimui į instrumento galą. Šios osciliacijos užtikrina disektoriaus veikimą, leidžiantį vienu metu atlikti audinių pjovimą ir koaguliaciją robotu asistuojamoje laparoskopinėje chirurgijoje. |  |

1 PIRKIMO DALIES PASIŪLYMO KAINA

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Prekės gamintojas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis |  | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Mato vieneto įkainis eurais be PVM | PVM tarifas (proc.) | Maksimalaus kiekio kaina eurais be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Robotinė chirurginės sistema nuomai |  |  | 36 | mėnuo |  |  |  |
| PVM suma, eurais: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimalaus kiekio kaina eurais su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Pirkimo objektas |  | Maksimalus kiekis 36 mėn. |  | Mato vienetas | Mato vieneto įkainis eurais be PVM | PVM tarifas (proc.) | Maksimalaus kiekio kaina eurais be PVM |
| II | Darbui su robotine chirurgine sistema reikalingos priemonės: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Robotinio manipuliatoriaus rankos sterilūs uždangalai |  | 1650 |  | vnt. |  |  |  |
| 2. | Ultragarsinis dissektorius |  | 120 |  | vnt. |  |  |  |
| 3. | Ultragarsinis transduktorius |  | 2 |  | vnt. |  |  |  |
| Maksimali kaina, eurais be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, eurais: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimali kaina, eurais su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina, eurais be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, eurais |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina, eurais su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |

2 PIRKIMO DALIS. 4K 3D/2D vaizdo sistema endoskopinei chirurgijai NUOMAI

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė. Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomus parametrus. Nuoroda į prekės kodą dokumentacijoje, psl. Nr. Dokumentacijoje būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aukštos raiškos 4K 3D monitorius (1 vnt.) | 1. Maksimalus stebėjimo kampas ≥178°; 2. Vaizdo formatai: 2.1. 2D; 2.2. 3D; 2.3. 4K; 2.4. 3D4K. 3. Apšviestumas ≥ 850 cd/m2; 4. Įstrižainė ≥ 31 colio; 5. Raiška ≥ 3840x2160 taškų, formatas 16:9; 6. Signalų įvestys: 6.1. ≥ 1 x Display-Port arba lygiavertė; 6.2. ≥ 2 x 12G-SDI arba lygiavertė; 7. Signalų išvestys: 7.1. ≥ 1 x Display-Port arba lygiavertė; 7.2. ≥ 1 x 12G-SDI arba lygiavertė; 8. Komplekte: pasyvaus tipo akiniai 3D vaizdams stebėti ≥ 3 vnt. |  |
| 2 | Aukštos raiškos endoskopas (1 vnt.) | - 3D video vaizdų formavimui; - 4K raiška; - ICG fluorescencinis vaizdavimas; - Matymo kryptis 0°; - Skersmuo 10 ± 0,5 mm; - Darbinis ilgis 32 ± 2 cm; - Su laisvai programuojamais kameros galvos mygtukais; - Su pasirenkamais specialiais vizualizacijos režimais vaizdų optimizavimui: - Režimas suvienodinantis viso lauko apšviestumą; - Režimas padidinantis spalvų kontrastą, struktūrų ir audinių diferenciacijai pagerinti; - Ne mažiau kaip 2 modifikuoti susiaurinto šviesos spektro audinių vizualizacijos režimai; - ICG fluorescenciniai režimai: - Kombinuotas baltos šviesos ir ICG fluorescencinis vaizdavimas vienu metu (angl. overlay); - Fluorescencinio signalo intensyvumo atvaizdavimas skirtingomis spalvomis santykinėje skalėje; - Monochromatinis NIR/ICG vaizdavimas; - Autoklavuojamas; - Su krepšeliu valymui, sterilizavimui bei laikymui. |  |
| 3 | Aukštos raiškos endoskopas (1 vnt.) | - 3D video vaizdų formavimui; - 4K raiška; - ICG fluorescencinis vaizdavimas; - Matymo kryptis 30°; - Skersmuo 10 ± 0,5 mm; - Darbinis ilgis 32 ± 2 cm; - Su laisvai programuojamais kameros galvos mygtukais; - Pasirenkami specialūs vizualizacijos režimai vaizdų optimizavimui: - Režimas suvienodinantis viso lauko apšviestumą; - Režimas padidinantis spalvų kontrastą, struktūrų ir audinių diferenciacijai pagerinti; - Ne mažiau kaip 2 modifikuoti susiaurinto šviesos spektro audinių vizualizacijos režimai; - ICG fluorescenciniai režimai: - Kombinuotas baltos šviesos ir ICG fluorescencinis vaizdavimas vienu metu (angl. overlay); - Fluorescencinio signalo intensyvumo atvaizdavimas skirtingomis spalvomis santykinėje skalėje; - Monochromatinis NIR/ICG vaizdavimas; - Autoklavuojamas; - Su krepšeliu valymui, sterilizavimui bei laikymui. |  |
| 4 | Vaizdo sistema (1 vnt.) | - Maksimali raiška ≥ (3840 x 2160) taškų; - Suderinama su: - 4K (3840 x 2160) standarto kamerų galvutėmis; - 4K ICG (3840 x 2160) standarto kamerų galvutėmis; - 4K 3D (3840 x 2160) vaizdo endoskopais su ICG funkcija; - Daugkartiniais ir vienkartiniais skaitmeniniais video endoskopais; - Skaitmeninis didinimas ≥ 3 kartai; - Signalų išvestys: - ≥ 1 12 - SDI arba lygiavertė; - ≥ 1 DisplayPort tipo jungtis; - Su vaizdų įrašymo moduliu bei USB jungtimi vaizdų ir įrašų perkėlimui; - Video vaizdų įrašymas ne blogiau nei Full HD formatu, nuotraukų kokybė ne blogiau 4K standartas; - Režimas vienu metu monitoriuje vaizduojantis ir paprastą ir susiaurinto šviesos spektro vaizdą (angl. side by side). |  |
| 5 | Šviesos šaltinis (1 vnt.) | - LED tipo arba lygiavertis šviesos šaltinis; - Standartinei baltos šviesos ir ICG fluorescencinei diagnostikai; - NIR/ICG lempos darbo resursas 30000 valandų; - Reguliuojamas šviesos intensyvumas. |  |
| 6 | Šviesolaidis (2 vnt.) | - Fibrooptinis šviesolaidis; - Skersmuo 5 ± 0,2 mm; - Ilgis 570 ± 30 cm; - Su tiesia jungtimi. |  |
| 7 | CO2 dujų insufliatorius (1 vnt.) | - Dujų padavimo greitis reguliuojamas nuo 0,1 iki ≥ 45 l/min; - Slėgis reguliuojamas nuo 3 iki ≥ 25 mmHg; - Programuojami slėgio parametrai; - Esamų ir siekiamų dujų padavimo greičio ir slėgio verčių vaizdavimas; - Bendro sunaudoto dujų kiekio vaizdavimas; - Modulis dujų pašildymui; - Nuolatinis slėgio monitoringas; - Komplekte: - Daugkartinių žarnelių insufliacijai komplektas ≥ 2 vnt.; - Filtrai insuflicijai ≥ 50 vnt.; - Žarnelių rinkinys su dujų pašildymo funkcija ≥ 20 vnt. |  |

2 PIRKIMO DALIES PASIŪLYMO KAINA

| P. d. Nr. | Pirkimo objektas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Mato vieneto įkainis eurais be PVM | PVM tarifas (proc.) | Maksimalaus kiekio kaina eurais be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 4K 3D/2D vaizdo sistemos endoskopinei chirurgijai nuomai | 36 | mėn. |  |  |  |
| PVM suma, eurais: |  |  |  |  |  |  |
| Maksimalaus kiekio kaina eurais su PVM: |  |  |  |  |  |  |

Visos pasiūlyme nurodytos kainos ir/arba įkainiai turi būti su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių pristatymu.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:

Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali:

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus*? Taip / Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

*Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

Numatomi pasitelkti subtiekėjai (jei numatoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla ir jos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (%, eurais) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |