TSD-657, VPP-2626

Pacientų gyvybinių rodiklių stebėjimo monitorių sistemos su centrine stotimi 
techninė specifikacija (1 komplektas)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paciento gyvybinių funkcijų stebėjimo sistemos monitorius-informacinis ekranas – 10 vienetų |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Paciento gyvybinių funkcijų monitorius, tinkamas įvairaus amžiaus grupėms |  |
| 1.2. | Elektros maitinimo šaltinis | 230 V, 50 Hz elektros tinklas |  |
| 1.3. | Reikalavimai monitoriaus konstrukcijai | - Medicininės paskirties monitorius; - Monitoriaus aušinimui nenaudojami ventiliatoriai; - Standartinės USB jungtys ≥ 4 vnt.; - Integruota kompiuterinio tinklo plokštė. |  |
| 1.4. | Reikalavimai monitoriaus ekranui | - Spalvoto vaizdo; - Sensorinis, lietimui jautrus (angl. Touch Screen); - Įstrižainė ≥ 18 colių (≥ 45,7 cm); - Skiriamoji geba ≥ (1920×1080) taškų; - Ekrane gali būti atvaizduojama ≥ 10 skirtingų parametrų kreivių vienu metu; - Didžiausias galimas EKG kreivių (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6) skaičius ekrane vienu metu ≥ 6. |  |
| 1.5. | Monitoruojami parametrai | - EKG (multiderivacinis kanalas); - Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); - Temperatūra; - Neinvazinis kraujospūdis (1 kanalas); - SpO2; - Perfuzijos indeksas; - Širdies minutinis tūris; - Pulsinio spaudimo variabilumas; - Kapnometrija; - Invazinis kraujospūdis (2 kanalai). |  |
| 1.6. | Vidinė atmintis | Atminties trukmė ≥ 48 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos |  |
| 2. | Paciento gyvybinių funkcijų stebėjimo sistemos transportinis modulis – 10 vienetų |  |  |
| 2.1. | Monitoriaus tvirtinimas | - Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius sukomplektuotas su mobiliu (transportiniu) gyvybinių funkcijų matavimo moduliu. Modulis tvirtinamas išorinėje tvirtinimo stotelėje arba integruotas moduliniame paciento monitoriuje. - Monitorių galima tvirtinti prie lovos. |  |
| 2.2. | Monitoriaus maitinimo šaltiniai | - Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius): - Akumuliatorius įkraunamas; - Monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš akumuliatoriaus ≥ 180 min. - Akumuliatorius kraunasi prijungus prie tvirtinimo stotelės arba įstačius į jam skirtą vietą moduliniame paciento monitoriuje. |  |
| 2.3. | Reikalavimai monitoriaus ekranui | - Spalvoto vaizdo; - Sensorinis, lietimui jautrus (angl. Touch Screen); - Ekranas atsparus braižymui; - Įstrižainė ≥ 5,5 colių (≥ 13,9 cm); - Skiriamoji geba ≥ (640×240) taškų; - Ekrane gali būti atvaizduojamos ≥ 3 skirtingų parametrų kreivės vienu metu. |  |
| 2.4. | Stebimi (monitoruojami) parametrai | - EKG (multiderivacinis kanalas) su išplėstine aritmijų ir ST analize; - Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); - Kvėpavimas; - Kraujo prisotinimas deguonimi / pulso oksimetrija (SpO2); - Neinvazinis kraujospūdis (NIBP); - Temperatūra; - Invazinis kraujospūdis; - Perfuzijos indeksas. |  |
| 2.5. | Reikalavimai stebimų (monitoruojamų) parametrų kanalams: |  |  |
| 2.5.1. | Reikalavimai EKG kanalui | - Širdies susitraukimų dažnio (ŠSD) matavimo ribos ne siauresnės negu 20–300 k/min; - Yra ST segmento matavimo funkcija; - Išplėstinis aritmijų monitoravimas: - Asistolija; - Tachikardija; - Bradikardija; - Pauzė; - Bigeminija; - Prieširdžių virpėjimas; - Skilvelių virpėjimas; - Nereguliarus ritmas; - Priešlaikiniai susitraukimai; - Stimuliacijos aptikimas. |  |
| 2.5.2. | Reikalavimai kvėpavimo kanalui | - Kvėpavimo dažnio matavimo ribos ne siauresnės negu 5–100 k/min.; - Yra Apnėjos aptikimo funkcija su galimybe koreguoti detekcijai skiriamą laiko intervalą. |  |
| 2.5.3. | SpO2 | - SpO2 matavimo diapazonas ne siauresnis negu 30–100%; - Matavimo paklaida (su komplektuojamu davikliu): ≤ ± 3% arba ≤ ± 2 Arms (diapazone 80–100%); - Pulso matavimo ribos ne siauresnės negu 30–239 k/min.; - Yra perfuzijos matavimo funkcija. |  |
| 2.5.4. | NIBP | - Matavimo metodas: oscilometrinis arba lygiavertis; - Matavimo ribos ne siauresnės negu 15–250 mmHg; - Darbo režimai: rankinis, periodinis, STAT. |  |
| 2.5.5. | Temperatūra | - Temperatūros matavimo diapazonas ne siauresnis kaip 20–45 °C; - Temperatūros matavimo paklaida ne didesnė kaip ± 0,1 °C (diapazone 25–45°C). |  |
| 2.5.6. | Invazinis kraujo spaudimas | - Matavimo diapazonas ne siauresnis negu nuo -40 mmHg iki +300 mmHg; - IKS matavimo paklaida: ≤ ± 4% arba ≤ ± 4 mmHg. |  |
| 2.6. | Prijungimas prie centrinių stebėjimo stočių | - Monitorius prie komplektuojamos centrinio stebėjimo stoties prijungiamas laidiniu būdu (būtina standartinė RJ45 arba lygiavertė jungtis) ir perduoda į ją visus monitoruojamus paciento gyvybinių funkcijų parametrus; - Esant poreikiui, galima įdiegti belaidę duomenų perdavimo technologiją. |  |
| 2.7. | Komplektacija (kartu su monitoriumi pateikiami priedai): |  |  |
| 2.7.1. | CO2 | - Šalutinio srauto matavimo kapnometrijos modulis – 1 vnt.; - Kartu komplektuojama ne mažiau kaip po 2 vnt. kapnometrijai skirtų vienkartinių priemonių, tarp kurių turi būti: drėgmės rinktuvas ir vamzdelis. |  |
| 2.7.2. | EKG laidas | - EKG kabelis – 1 vnt. - EKG elektrodai (vienkartiniai) – 1 kompl. |  |
| 2.7.3. | SpO2 daviklis | - SpO2 matavimo daviklis vaikams (daugkartinio naudojimo daviklis, pirštinis, su jungiamuoju kabeliu) – 1 vnt. |  |
| 2.7.4. | Žarnelė su manžetėmis neinvaziniam AKS (NIBP) matuoti | - Daugkartinio naudojimo manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui vaikams – 1 kompl. (ne mažiau kaip 3 skirtingų dydžių, kiekvieno po 1 vnt.); - Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus (daugkartinio naudojimo, universali – techniškai suderinama su komplektuojamomis manžetėmis) – 1 vnt.; - Manžetės prijungimo žarnelės ilgis ≥ 3 m. |  |
| 2.7.5. | Temperatūros matavimo daviklis | Daugkartinio naudojimo temperatūros matavimo daviklis (su jungiamuoju laidu) – 1 vnt. |  |
| 2.7.6. | Invazinio kraujospūdžio kanalas | - Invazinio kraujospūdžio modulis ir laidas atitinka „Antmed“ arba lygiavertį standartą (laido jungčių standartas suderinamas su įstaiga prieš užsakant įrangą): - Invazinio kraujospūdžio matavimo laidas – 1 vnt.; - Prie to paties kanalo galima jungti gamintojo „Codman“ intrakranijinio slėgio matavimo priedus: - Intrakranijinio slėgio matavimo laidas su adapteriu – 1 vnt. |  |
| 2.7.7. | Įkrovimo stotelė | Monitoriaus - transportinio gyvybinių funkcijų matavimo modulio tvirtinimo stotelė su įkrovimu ir tinklo jungtimi – 1 vnt. Pastaba: šis reikalavimas taikomas, jeigu transportinis paciento monitorius neįsistato į modulinio monitoriaus korpusą (pagal 2.1 ir 2.2 punktus). |  |
| 2.7.8. | Transportavimo priedai | - Monitoriaus - transportinio gyvybinių funkcijų matavimo modulio tvirtinimo stotelė transportavimui su lova – 1 vnt. - Rankena nešimui. Jeigu monitoriaus (be priedų) svoris yra ≤ 1 kg, rankena nebūtina. Jei monitoriaus (be priedų) svoris yra ≥ 1 kg, rankena būtina. |  |
| 3. | Centrinio stebėjimo stotis (konsolė) – 2 komplektai |  |  |
| 3.1. | Paskirtis | Centrinio stebėjimo stotis, sujungianti gyvybinių funkcijų monitorius į informacinį bendrą tinklą |  |
| 3.2. | Reikalavimai displėjų prijungimui ir duomenų pateikimui displėjuje | - Galima prijungti ≥ 2 nepriklausomų displėjų; - Galima pasirinkti (stebėti displėjuje) ≥ 4 kreives vienam ligoniui. |  |
| 3.3. | Reikalavimai funkcionalumui | - Nuotolinis gyvybinių funkcijų monitorių valdymas: naujų pacientų prijungimas, administravimas; - Matavimo kreivių ir įvykių įvairiuose stebimuose kanaluose išsaugojimas vidinėje atmintyje, sutalpinant ne mažiau kaip 72 val. monitoravimo duomenis; - Perspėjimo signalai centriniame pulte (garsiniai ir vizualūs) dubliuoja paciento monitorių perspėjimo signalus; - Ataskaitų spausdinimas spausdintuvu (perkančiosios organizacijos įsigytu atskirai nuo monitoravimo sistemos); - Prisijungimas per naršyklę nuotoliniam pacientų parametrų stebėjimui. Stebimi pacientų fiziologinių parametrų skaitinių reikšmių, kreivių duomenys; - Įdiegtas HL7 duomenų perdavimo (arba lygiaverčio) protokolo palaikymas pacientų fiziologinių parametrų skaitinių reikšmių, kreivių ir retrospektyvinių duomenų integravimui į ligoninės informacinę sistemą; - Galimybė centrinio stebėjimo stoties monitoruojamų parametrų duomenis WiFi belaidžiu ryšiu perduoti į išmaniuosius įrenginius (planšetes, telefonus); - Centrinio stebėjimo stoties displėjuje rodomas vaizdas perduodamas (dubliuojamas) į kartu su centrinio stebėjimo stotimis pateikiamus papildomus ekranus - LED arba lygiavertės technologijos televizorius, kurių ekrano įstrižainė ≥ 50 colių (žiūrėti 3.4.4. punktą). Visam centrinio stebėjimo stočių kiekiui būtina pateikti 2 vnt. papildomų ekranų, juos sieninių laikiklių pagalba pritvirtinti skyriuje (po 1 vnt. gydytojų ir slaugytojų kabinetuose) bei pajungti taip, kad kiekvienos iš atitinkamam poskyriui priskirtų dviejų centrinio stebėjimo stočių rodomas vaizdas būtų perduodamas į abu to paties skyriaus gydytojų ir slaugytojų kabinetuose sumontuotus papildomus ekranus. (būtini atitinkami tiekėjo įsipareigojimų patvirtinimai) |  |
| 3.4. | Į centrinės pacientų gyvybinių funkcijų stebėsenos sistemos komplektą taip pat įtraukta: |  |  |
| 3.4.1. | Ekranas – 2 vnt. | - Ekranas su į jį integruotu vidiniu kompiuteriu (ekrane integruotas procesorinis modulis ir kitos kompiuterio dalys) arba ekranas komplektuojamas su išoriniu kompiuteriu; - Ekranas sensorinis, lietimui jautrus (angl. Touch Screen); - Ekrane integruoti garsiakalbiai arba kartu komplektuojami išoriniai garsiakalbiai; - Spalvoto vaizdo; - Įstrižainė ≥ 23 colių (≥ 54 cm); - Skiriamoji geba ≥ 1920×1080. |  |
| 3.4.2. | Programinės įrangos paketas – 1 vnt. | - Skirtas išsaugotos informacijos peržiūrai; - Informacija pasiekiama ≥ 72 val.; - Nuotolinis aliarmų ribų nustatymas ir aliarmų nutildymas; - Ataskaitų spausdinimas; - ≥ 4-ių visų monitoruojamų pacientų matavimų kreivių atvaizdavimas vienu metu. |  |
| 3.4.3. | Papildomi ekranai – 2 vnt. | - Skirti informacijos perdavimui-atvaizdavimui iš centrinių stočių perdavimui į gydytojų arba personalo kabinetą; - Įstrižainė ≥ 50 colių (≥ 127 cm); - Skiriamoji geba ≥ 3840 × 2160. |  |
| 3.5. | Kiti reikalavimai | Centrinė pacientų gyvybinių funkcijų stebėjimo sistema sukomplektuota taip, kad būtų galima sistema naudotis iš karto po sumontavimo-įdiegimo, nereikalaujant papildomų priedų, kurie nebuvo detalizuoti aukščiau (būtinas tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas, kad į komplektaciją įtraukti ir bus pristatyti visi jos veikimą užtikrinantys komponentai) |  |
| 4. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 5. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 6. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo / sumontavimo vietą, instaliavimo / sumontavimo, po instaliavimo / sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 7. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 8. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 9. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 10. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Perkamas pacientų gyvybinių rodiklių stebėjimo monitorių sistemos su centrine stotimi komplektas, kur visos sistemos dalys turi būti tarpusavyje techniškai suderinamos, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).