TSD-720, VPP-792

Holterio duomenų analizavimo paketo su holterio sistema panaudai

techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Širdies ritmo stebėsenos priemonė (Holterio sistema) ilgalaikiam paciento elektrokardiogramos (EKG) registravimui ir EKG analizei |  |
| 2. | Holterio EKG duomenų analizavimo programinės įrangos paketas (kiekis 3 vnt.) |  |  |
| 2.1. | EKG analizavimo programos pateikimas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuota licencija, suteikianti teisę/galimybę naudotojams ne trumpiau kaip 5 metus nuo garantinio laikotarpio pradžios nemokamai naudotis imtinai iki 168 val. trukmės EKG registravimo duomenų automatiniam analizavimui bei ataskaitų pateikimui skirta internetine programa, neribojant analizuojamų duomenų/pateikiamų ataskaitų kiekio. |  |
| 2.2. | Analizuojami parametrai | 1. Širdies ritmas; 2. Prieširdžių virpėjimas; |  |
| 2.3. | EKG ritmo/įvykių analizė, analizės rezultatus pateikiant skaitine išraiška: | - Bradikardija; - Tachikardija; - Supraventrikulinė tachikardija; - Skilvelinė tachikardija; - Kupletai; - Bigeminija; - Trigeminija; - Prieširdžių virpėjimas; - Pauzė; 10. Iškritęs kompleksas. |  |
| 3. | Holterio EKG registravimo sistemos komplektas (paciento nešiojamas EKG registratorius su priedais) (kiekis 3 vnt.) | Teikiama panaudai (neatlygintinai) visam programinės įrangos naudojimo laikotarpiui. |  |
| 3.1. | Prietaiso naudojimo būdas | Prietaisas skirtas daugkartiniam naudojimui, belaidis, fiksuojamas prie paciento krūtinės kartu su lipniais vienkartiniais EKG elektrodais |  |
| 3.2. | Prietaiso startas (EKG registravimo paleidimas) | Atliekamas iš paties prietaiso, nenaudojant papildomos aparatūrinės ir/ar programinės įrangos |  |
| 3.3. | EKG registravimui naudojami elektrodai | Standartiniai vienkartiniai EKG elektrodai. Prie paciento kūno lipdomi ne daugiau kaip 3 elektrodai. |  |
| 3.4. | Duomenų registravimo formatas | Nenutrūkstamas registravimas |  |
| 3.5. | EKG registravimo kanalų skaičius | Ne mažiau kaip 3 kanalai |  |
| 3.6. | Maksimalus duomenų rinkimo (signalo diskretizavimo) dažnis | Ne mažiau kaip 256 Hz |  |
| 3.7. | Skiriamoji geba esant maksimaliam duomenų rinkimo dažniui | Ne mažesnė kaip 24 bitai arba amplitudės rezoliucija ne didesnė kaip 2,5 μV, su įėjimo triukšmo lygiu ne didesniu kaip 2 μV RMS. |  |
| 3.8. | Įėjimo varža | Ne mažiau kaip 10 megaomų |  |
| 3.9. | Dažnių diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | 0,05 Hz – 40 Hz |  |
| 3.10. | Maksimali EKG registravimo į prietaiso atmintį trukmė | Ne mažiau kaip 7 dienos (paros) |  |
| 3.11. | Registruojamos EKG atvaizdavimas realiu laiku | Būtina galimybė registruojamą EKG realiu laiku stebėti mobilaus ryšio telefono ekrane |  |
| 3.12. | Prietaiso elektros maitinimo šaltinis | Įkraunama vidinė baterija, užtikrinanti nenutrūkstamą EKG duomenų registravimą ne trumpiau kaip 7 dienas (paras) |  |
| 3.13. | Duomenų perdavimas į kompiuterį | USB arba lygiaverčiu laidu |  |
| 3.14. | Prietaiso svoris | ≤ 42 g |  |
| 3.15. | Prietaiso apsaugos klasė | Ne žemesnė kaip IP54 |  |
| 3.16. | Komplektacija | 1. EKG registravimo prietaisas – 1 vnt. 2. Laidas EKG registravimo duomenų perdavimui į vartotojo kompiuterį ir baterijos krovimui (vienas universalus arba du atskiri laidai); 3. Elektros tinklo adapteris (skirtas baterijos krovimui iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo) – 1 vnt. |  |
| 4. | Prekės pristatymas, instaliavimas ir personalo apmokymas | Pristatymo, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 5. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 6. | Kartu su preke pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; |  |
| 7. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne trumpesnis kaip 60 mėn. |  |

Papildomas reikalavimas:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui/išbandymui turi būti pateikta siūlomi EKG duomenų analizavimo programinės įrangos demonstracinė prieiga ir vienas holterio EKG registravimo sistemos komplektas (paciento nešiojamas EKG registratorius su priedais).