Priedas 1

1 DALYVIO KLAUSIMAI, PASTABOS IR KOMENTARAI:

| Eil. Nr. | Klausimas | Dalyvio nuomonė (tekstas neredaguotas) | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ar pirkimo dokumentuose nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamios, konkrečios ir aiškios? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus. | taip | __________ |
|  | Ar perkančiosios organizacijos pirkimui skirta kiekvienoje pirkimo dalyje suma yra pakankama?: 1 pirkimo objekto dalis: Gelių dokomentavimo sistema - 12.455, 37 Eur be PVM. 2 pirkimo objekto dalis: Blot transfer sistemos - 9.312,40 Eur be PVM. | Dėl 1 pirkimo objekto dalies – ne. Manome, kad skirta suma neatitinka rinkoje esančių realių kainų pagal pateiktus specifikacijų reikalavimus. Dėl 2 pirkimo objekto dalies – taip. | Atsakymas: Perkančioji organizacija Skelbdama šį viešąjį pirkimą atsižvelgs į Dalyvio pastabas ir., atitinkamai pakoreguos pirkimo techninę specifikaciją. |
|  | Ar sutarties projekte nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamūs, konkretūs ir aiškūs? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus. | Taip | __________ |
|  | Ar techninė specifikacija yra pakankamai išsami, konkreti ir aiški bei neribojanti konkurencijos? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios, neaiškios, nepagrįstos ar ribojančios konkurenciją? Prašome pateikti argumentuotas pastabas. | 2.2.10, parametro ,,Komplektavimas, reikalavimo: Bloto kasetės (ne mažiau nei 2 vnt.). Manome, kad šis reikalavimas nepagrįstas, nes kasetė yra daugkartinis pusiau sausos pernašos sistemos komponentas ir kad naudojimui visiškai užtenka 1 vnt. Bloto kasetės. Siūlome pakeisti vienetų skaičių į 1 vnt.“ | Atsakymas: Perkančioji organizacija sutinka su Dalyvio pastaba, kad naudojimui visiškai užtenka 1 vnt. Bloto kasetės. Skelbdama šį viešąjį pirkimą, atitinkamai pakoreguos pirkimo techninę specifikaciją. |
|  | Ar aplinkosaugos kriterijai aiškūs ir išsamūs, suprantami? Prašome pateikti argumentuotas pastabas. | Ne, manome, kad 5 metų garantijos reikalavimas yra nepagrįstas. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 (toliau – Tvarkos aprašas), Tvarkos aprašo 4.4.4.4 punkte nurodytas aplinkosauginis principas teigia: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Anksčiau minėtame punkte nėra nurodoma garantija ar garantijos terminas. Garantinis terminas nepadaro pačios prekės labiau ilgaamžės, neprailgina instrumentų dalių veikimo. Pratęsta garantija iki 5 metų laikotarpio žymiai padidintų pirkėjo finansines sąnaudas. Rinkoje esantys gamintojai dažniausiai suteikia standartinę 1-2 metų garantiją. Mūsų pasiūlymo atveju, pratęsiant garantiją iki 5 metų, 1 pirkimo objekto dalies kaina padidėtų papildomais 14140,00 EUR (be pvm), 2 pirkimo objekto dalies kaina padidėtų papildomais 3044,00 EUR (be pvm). Siūlome keisti reikalavimą į: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Prekės gamybos nutraukimo atveju, tiekėjas privalo užtikrinti 5 metų aptarnavimo ir palaikymo galimybę. | Atsakymas: Aplinkosaugos kriterijai taikomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintu Tvarkos aprašu, savarankiškai pasirenkant kriterijus pagal šio dokumento 4.4.4.4 papunktį. Vadovaujantis viešųjų pirkimų rekomendacijomis, galima numatyti reikalavimą, kad įrangai ir jos priedams būtų taikoma ilgesnė nei įprasta garantija. Aplinkosaugos reikalavimus, vadovaudamasi minėtu įsakymu, nustato perkančioji organizacija. Tačiau Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į dalyvio pastabas ir siekdama užtikrinti sąžiningą tiekėjų konkurenciją, skelbdama šį viešąjį pirkimą, atitinkamai pakoreguos pirkimo techninę specifikaciją dėl nurodytos garantijos. |
|  | Ar planuojate dalyvauti šiame pirkime? Jeigu ne, prašome nurodyti priežastį kodėl. | Taip | ___________ |
|  | Jei turite kitų pastabų ar pasiūlymų, nurodykite juos. | Atsakymas į šioje lentelėje esantį klausimą Nr. 2 buvo atsakytas vertinant standartines 1 metų garantijas. Esant reikalavimui taikyti 5 metų garantija atsakymas dėl abiejų pirkimo objekto dalių (1 ir 2) keistųsi ir būtų toks: pirkimui skirta suma visoms pirkimo dalims (1 ir 2) būtų nepakankama. | Atsakymas: Perkančioji organizacija Skelbdama šį viešąjį pirkimą atsižvelgs į Dalyvio pastabas ir., atitinkamai pakoreguos pirkimo techninę specifikaciją. |

2 DALYVIO KLAUSIMAI, PASTABOS IR KOMENTARAI:

| Eil. Nr. | Klausimas | Dalyvio nuomonė (tekstas neredaguotas) | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ar pirkimo dokumentuose nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamios, konkrečios ir aiškios? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus. | Pirkimo dokumentuose nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamios, konkrečios ir aiškios. Tiesa verta pabrėžti, jog 5 metų instrumentų garantija yra itin ilga, įprasta praktika yra 2-3 metų garantija (remiantis praeities Vilniaus universiteto pirkimais). | Atsakymas: Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į dalyvio pastabas ir siekdama užtikrinti sąžiningą tiekėjų konkurenciją, skelbdama šį viešąjį pirkimą, atitinkamai pakoreguos pirkimo techninę specifikaciją dėl nurodytos garantijos. |
| 2. | Ar perkančiosios organizacijos pirkimui skirta kiekvienoje pirkimo dalyje suma yra pakankama?: 1 pirkimo objekto dalis: Gelių dokomentavimo sistema - 12.455, 37 Eur be PVM. 2 pirkimo objekto dalis: Blot transfer sistemos - 9.312,40 Eur be PVM. | 2 pirkimo dalies suma yra pakankamai didelė ir perteklinė įvertinus rinkoje esančius premium klasės produktus, tuo tarpu pirmos dalies pirkimo suma yra itin maža įvertinus rinkoje esančius premium klasės gelių vizualizavimo instrumentus. Siekiant padidinti konkurencingumą, pirmos pirkimo dalies suma turėtų būti padidinta bent iki 17 000 Eur be PVM. | Atsakymas: Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į dalyvio pastabas ir siekdama užtikrinti sąžiningą tiekėjų konkurenciją, skelbdama šį viešąjį pirkimą, atitinkamai pakoreguos 1 pirkimo dalies techninę specifikaciją |
| 3. | Ar sutarties projekte nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamūs, konkretūs ir aiškūs? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus. | Sutarties projekte nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamūs, konkretūs, aiškūs. | _____ |
| 4. | Ar techninė specifikacija yra pakankamai išsami, konkreti ir aiški bei neribojanti konkurencijos? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios, neaiškios, nepagrįstos ar ribojančios konkurenciją? Prašome pateikti argumentuotas pastabas. | Dėl pirmos pirkimo dalies: Techninės specifikacijos suformuotos aiškios, tiesa verta pabrėžti, pagal jas ir turimą biudžetą įvertinus šiuo metu rinkoje esančius produktus, vienas galimas gamintojas yra Azure Biosystems. Taip pat 10 techninės specifikacijos punktas (prijungiamumas) reikalauja debesijos palaikymo. Nėra aišku, kokia nauda yra siekiama iš debesijos – ar tai yra instrumento monitoringo tikslui, ar failų perkelimui ir kaupimui. Remiantis 7 techninio reikalavimo dalimi, jog valdymas gali būti atliekamas išoriniu kompiuteriu, debesijos reikalavimas tampa perteklinis ir siūlytume jį naikinti, nes tokiu atveju tiek prietaiso monitoringas, tiek rezultatų perkėlimas gali būti atliekamas išoriniu kompiuteriumi. Dėl antros pirkimo dalies: Perkančioji organizacija pageidauja įsigyti sausos ir pusiau sausos pernašos sistemas. Įvertinus rinkoje esančius premium klasės produktus bei pateiktas sudėtinės pirkimo dalies specifikacijas, akivaizdu, jog vienintelis galimas įrangos tiekėjas yra ThermoFisher Scientific. Visų pirma siūlome sudėtinę pirkimo dalį atskirti į 2 atskiras: sausai pernašos sistemai ir pusiau sausos pernašos sistemai. Antra, valdymo specifikaciją: lietimui jautrus arba lygiavertis ekranas, performuluoti. Lietimui jautrius ekranus abejoms šioms sistemoms gali pasiūlyti tik vienas tiekėjas, taip pat verta pabrėžti, jog šių sistemų funkcionalumas ir valdymas yra labai paprastas, nustatyti pernašos sistemos parametrus. Visa tolimesnė pernašos kokybės kontrolė ir veiksmai yra atliekami su kitomis sistemomis, kaip gelių/membranų vizualizavimo. Lietimui jautrus ekranas tokio tipo sistemoms yra perteklinis, taip pat stipriai padidinantis kainą. Galėtume pasiūlyti premium klasės pusiau sausos pernašos sistemą jei pirkimo dalis būtų išskaidyta ir valdymo techninė specifikacija pašalinta/performuota į „integruotas į instrumentą“ arba lygiaverčiai. | Atsakymas: Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į dalyvio pastabas ir siekdama užtikrinti sąžiningą tiekėjų konkurenciją, skelbdama šį viešąjį pirkimą, atitinkamai pakoreguos 1 pirkimo dalies techninę specifikaciją ir , kad užtikrinti didesnę tiekėjų konkurenciją 2 pirkimo dalį išskaidys į dvi atskiras dalis. |
| 5. | Ar aplinkosaugos kriterijai aiškūs ir išsamūs, suprantami? Prašome pateikti argumentuotas pastabas. | Taip | ____________ |
| 6. | Ar planuojate dalyvauti šiame pirkime? Jeigu ne, prašome nurodyti priežastį kodėl. | Ne 1.Pirmos pirkimo dalies biudžetas yra itin mažas bei apribojantis konkurenciją iki vieno tiekėjo; 2.Antra pirkimo dalis yra sudėtinė ir nedaloma. Jei ji būtų padalinta į 2 atskiras pirkimo dalis, dalyvautumėme siūlydami premium klasės pusiau sausos pernašos sistemą. | ___________ - Perkančioji organizacija Skelbdama šį viešąjį pirkimą atsižvelgs į Dalyvio pastabas ir., atitinkamai pakoreguos pirkimo techninę specifikaciją. - kad užtikrinti didesnę tiekėjų konkurenciją 2 pirkimo dalį išskaidys į dvi atskiras dalis.. |
| 7. | Jei turite kitų pastabų ar pasiūlymų, nurodykite juos. | Neturime | ____________ |

3 DALYVIO KLAUSIMAI, PASTABOS IR KOMENTARAI:

| Eil. Nr. | Klausimas | Dalyvio nuomonė (tekstas neredaguotas) | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ar pirkimo dokumentuose nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamios, konkrečios ir aiškios? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus. | ,,Neaiškus 1 pirkimo dalies p.1 „Apšvietimas“: ar turima omenyje trans-, ar epi- apšvietimas. Ethidium bromide ir SYBR dažams paprastai naudojamas UV apšvietimas su transiluminatoriumi, o koks turi būti baltos ir mėlynos spalvos apšvietimas? p. 3: nesuprantamas reikalavimas didinti 2 kartus mechaniniu būdu, kuomet p.3 ir 9 reikalaujama automatinio fokusavimo, automatinės vaizdų peržiūros galimybės. Be to, nustatant didinimo reikalavimą, reiktų nustatyti ir kameros diafragmos charakteristikas šviesos srautui rguliuoti. p.5: neaišku, kas suptrantama kaip emisija ir žadinimu (epi-, trans?). Turi būti nurodytos ir filtrų reikšmės, kaip turi būti keičiami filtrai (mechaniškai ar automatiškai)“ | Atsakymas: Perkančioji organizacija Skelbdama šį viešąjį pirkimą atsižvelgs į Dalyvio pastabas ir., atitinkamai pakoreguos pirkimo techninę specifikaciją. |
| 2 | Ar perkančiosios organizacijos pirkimui skirta kiekvienoje pirkimo dalyje suma yra pakankama?: 1 pirkimo objekto dalis: Gelių dokomentavimo sistema - 12.455, 37 Eur be PVM. 2 pirkimo objekto dalis: Blot transfer sistemos - 9.312,40 Eur be PVM. | Kadangi techninėje specifikacijoje yra neaiškumų, 1 daliai skirta suma neaiški. Tačiau, mūsų nuomone ji turėtų būti didesnė, 16 000 Eur be PVM, 2 pirkimo daliai skirta suma yra pakankama. | Atsakymas: Perkančioji organizacija Skelbdama šį viešąjį pirkimą atsižvelgs į Dalyvio pastabas ir., atitinkamai pakoreguos pirkimo techninę specifikaciją. |
| 3 | Ar sutarties projekte nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamūs, konkretūs ir aiškūs? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus. | Taip, sutaries sąlygos aiškios | _________ |
| 4 | Ar techninė specifikacija yra pakankamai išsami, konkreti ir aiški bei neribojanti konkurencijos? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios, neaiškios, nepagrįstos ar ribojančios konkurenciją? Prašome pateikti argumentuotas pastabas. | pirkimo dalies p.10 reikalavimas dėl būtino WiFi ir debesijos palaikymo yra perteklinis, nesusijęs su pirkimo objekto paskirtimi (tai nėra optinė ar funkcinė prietaiso charakteristika), šį reikalavimą atitinka tik vieno gamintojo siūlomi prietaisai (ribojama konkurencija). Kadangi p. 7 yra numatyta galimybė komplektuoti prietaisą su kompiuteriu, WiFi automatiškai būtų realizuojama kompiuteryje. Debesijos palaikymo reikalavimas, be to, iškraipo pirkimo objekto apibrėžimą, nes neaišku, kokiomis finansinėmis sąlygomis prietaiso gamintojas teiks debesijos paslaugą. Be to, jei programinė įranga pateikiama nemokamai, neribojant vartotojų skaičiaus, debesijos paslauga nereikalinga. | Atsakymas: Perkančioji organizacija sutinka su Dalyvio pastaba, kad debesijos palaikymas - perteklinis reikalavimas. Skelbdama šį viešąjį pirkimą, atitinkamai pakoreguos pirkimo techninę specifikaciją. |
| 5 | Ar aplinkosaugos kriterijai aiškūs ir išsamūs, suprantami? Prašome pateikti argumentuotas pastabas. | Aplinkosaugos reikalavimas, kuomet taikomas per išplėstinę garantiją, yra abejotinas ir dviprasmiškas. Juk neaišku, kokie resursai pardavėjui bus reikalingi jos palaikymui ir kaip tai atsilieps aplinkai. Šis reikalavimas turi būti taikomas, naudojant „čia ir dabar (t. y. prekių pristatymo momentu)“ principą, pvz. Perdirbama prietaiso pakuotė, pristatymas vykdomas žaliuoju transportu ir pan.). | Atsakymas: Aplinkosaugos kriterijai taikomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintu Tvarkos aprašu, savarankiškai pasirenkant kriterijus pagal šio dokumento 4.4.4.4 papunktį. Vadovaujantis viešųjų pirkimų rekomendacijomis, galima numatyti reikalavimą, kad įrangai ir jos priedams būtų taikoma ilgesnė nei įprasta garantija. Aplinkosaugos reikalavimus, vadovaudamasi minėtu įsakymu, nustato perkančioji organizacija. Tačiau Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į dalyvio pastabas ir siekdama užtikrinti sąžiningą tiekėjų konkurenciją, skelbdama šį viešąjį pirkimą, atitinkamai pakoreguos pirkimo techninę specifikaciją dėl nurodytos garantijos. |
| 6 | Ar planuojate dalyvauti šiame pirkime? Jeigu ne, prašome nurodyti priežastį kodėl. | Taip | ______________ |
| 7 | Jei turite kitų pastabų ar pasiūlymų, nurodykite juos. |  | _______________ |

4 DALYVIO KLAUSIMAI, PASTABOS IR KOMENTARAI:

| Eil. Nr. | Klausimas | Dalyvio nuomonė (tekstas neredaguotas) | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ar perkančiosios organizacijos pirkimui skirta kiekvienoje pirkimo dalyje suma yra pakankama?: 1 pirkimo objekto dalis: Gelių dokomentavimo sistema - 12.455, 37 Eur be PVM. 2 pirkimo objekto dalis: Blot transfer sistemos - 9.312,40 Eur be PVM. | Peržiūrėję išankstinės rinkos apklausos dokumentus, pastebėjome, kad nurodytas prietaisas yra su chemiliuminescencijos funkcija. Atkreipiame dėmesį, kad šiam prietaisui numatytas biudžetas yra gerokai per mažas – rinkoje šiuo metu mūsų žiniomis nėra prietaiso su tokia komplektacija už jūsų nurodytą biudžeto sumą Rekomenduojame įvertinti biudžeto didinimo galimybes arba rinkos apklausoje numatyti mažesnius techninius reikalavimus (pagrinde atsisakant chemiliuminescencijos modulio reikalavimo), kad būtų įmanoma realiai įsigyti prietaisą esamomis rinkos sąlygomis. | Atsakymas: Perkančioji organizacija Skelbdama šį viešąjį pirkimą atsižvelgs į Dalyvio pastabas ir., atitinkamai pakoreguos pirkimo techninę specifikaciją. |