Priedas Nr. 1.4

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai | Būtini reikalavimai (siūlyti prekes lygiavertes, ar ne blogesnių savybių) | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (Šioje skiltyje tiekėjas įrašo konkrečias charakteristikas, nepalikdamas „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne platesniame“, „±“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“) (stulpelį pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Šaldytuvas 1 vnt. |  |  |  |
| 1. | Gamintojas, prekės pavadinimas, modelis | Būtina nurodyti gamintoją, prekės pavadinimą, modelį | (nurodyti gamintoją, prekės pavadinimą, prekės modelį) |
| 2. | Suteikiama garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. | Prietaiso garantija ____ mėn. (nurodyti konkretų skaičių) |
| 3. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Pristatant Įrangą turi būti pateikiamas sertifikatas, liudijimas ar kitas dokumentas, kuriais patvirtinama, kad Įranga atitinka ženklinimo reikalavimus | Taip/Ne (pažymėti, nereikalingą išbraukti) Pristatant Įrangą bus pateikiami sertifikatai, liudijimai ar kiti dokumentai, kuriais patvirtinama, kad Įranga atitinka ženklinimo reikalavimus |
| 4. | Kartu su įranga pateikiami dokumentai: vartotojo instrukcija, serviso dokumentacija. | Būtina pateikti visus dokumentus: vartotojo instrukcija lietuvių kalba, serviso dokumentacija. | Pateikta: (Kartu su įranga pateikiami dokumentai: vartotojo instrukcija, serviso dokumentacija ir kt.) |
| 5. | Šaldytuvo tūris | Šaldytuvo tūris nemažesnė nei 550 l, naudingas tūris ne mažesnis nei 400 l. | Nurodyti konkretų šaldytuvo tūrį: ____________ l Nurodyti konkretų šaldytuvo naudingą tūrį: ____________ l |
| 6. | Konstrukcija viduje ir išorėje | Pilna nerūdijančio plieno konstrukcija iš neprastesnių savybių kaip AISI304 markės arba lygiavertės medžiagos | Konstrukcija viduje ir išorėje pagaminta iš ____________ (nurodyti iš ko pagamintas korpusas) |
| 7. | Išoriniai išmatavimai | Šaldytuvo išmatavimai 740x870x2090mm (+/-10mm) | Nurodyti konkrečius Išorinius išmatavimus: ____________ mm |
| 8. | Vidiniai išmatavimai | Šaldytuvo vidiniai išmatavimai 533x700x1501mm (+/-10mm) | Nurodyti konkrečius vidinius išmatavimus: ____________ mm |
| 9. | Temperatūros diapazonas | Temperatūra turi būti reguliuojama ne mažiau kaip nuo -2* iki ne daugiau kaip 8*C ribose | Temperatūra nuo - * iki - *C ribose įrašyti konkrečius laipsnius. |
| 10. | Klimato klasė | Klimato klasė ne žemesnė nei 5 | Klimato klasė____________ |
| 11. | Aplinkos temperatūra | Aplinkos temperatūra nemažesnė nei 30*C | Aplinkos temperatūra nemažesnė nei -*C įrašyti konkrečius laipsnius. |
| 12. | Durys | Savaime užsidarančios durys | Taip/Ne (pažymėti, nereikalingą išbraukti) |
| 13. | Durų atidarymas | Pedalas durims atidaryti | Taip/Ne (pažymėti, nereikalingą išbraukti) |
| 14. | Lentynų laikikliai | Lentynų laikikliai įpresuoti į šaldytuvo vidines sienutes. | Taip/Ne (pažymėti, nereikalingą išbraukti) |
| 15. | Lentynų skaičius | Lentynų skaičius nemažesnis nei 6 vnt., lentynos dydis 530mmx650mm, apkrova nemažesnė nei 25kg/m2 | Lentynų skaičius - vnt., lentynos dydis -mm x-mm, apkrova - kg/m2 |
| 16. | Šaldytuvo kojos | Šaldytuvas su 4 ratukais, du iš jų su stabžiais | Taip/Ne (pažymėti, nereikalingą išbraukti) |
| 17. | Atitirpinimo tipas | Automatinis užšalusio vandens atitirpinimas ir kondensato išgarinimas. | Taip/Ne (pažymėti, nereikalingą išbraukti) |
| 18. | Šaldymas | Ventiliuojamas šaldymas | Taip/Ne (pažymėti, nereikalingą išbraukti) |
| 19. | Šaltnešis | Šaltnešis R600a arba analogiškas ekologiškas šaltnešis | Nurodyti konkretų šalnešio pavadinimą. |
| 20. | Energijos vartojimo efektyvumo klasė | Energijos vartojimo efektyvumo klasė nežemesnė nei A | Nurodyti energijos efektyvumo klasę |
| 21. | Galingumas | Bendras įrenginio galingumas ne didesnis nei 100W 220-240V | Nurodyti įrenginio galingumą: ____________ (įrašyti konkrečius skaičius) |

1.Vykdomas žaliasis pirkimas, nes perkama prekė patenka į Produktų, kuriems taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai sąrašą. Aplinkos apsaugos kriterijai yra patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo" sąraše (4.1.p.; III skyrius 3 p.):

1.1	Biuro įranga ir buitinė technika: vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl Perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“, prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.