Konkurso sąlygų priedas Nr.1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Taikoma abiem pirkimo dalis - tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). *Netaikoma garantijai.

1. pirkimo objekto dalis: Gelių dokumentavimo sistema:

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Siūlomo rodiklio reikšmės Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Apšvietimas | Trans- UV turi būti tinkamas naudoti su ethidium bromide (ethidium bromide) ir SYBR arba lygiaverčiais dažais. Turi turėti mėlyną arba baltą epi- apšvietimą. | Trans- UV bus tinkamas naudoti su _________ ( nurodyti su kokiais dažais bus tinkamas naudoti) dažais _____ (nurodyti spalvą) spalva. |
| 1.2 | Detektorius | Ne mažesnė 5 MP raiška, ne mažiau 16-bit, su automatiniu fokusavimu. | ____MP (nurodyti raiškos dydį) raiška , _____ bit (nurodyti bitų dydį), su automatiniu fokusavimu. |
| 1.3 | Vaizdo laukas | Ne mažesnis kaip ribose nuo 20 cm × 15 cm | ___cm x ___ cm (nurodyti vaizdo lauko (cm)ribas) |
| 1.4 | Taikymas | Skirti proteinų, nukleino rūgščių vaizdinimui, kolorimetriniam western-blotui vizualizuoti. | Taip/Ne (tinkamą pažymėti) |
| 1.5 | Ekranas ir valdymas | Integruotas ne mažesnis kaip 10″ liečiamas ekranas arba prietaisas komplektuojamas su kompiuteriu | Ekranas ir valdymas bus __________________ (nurodyti kaip bus galimas ekrano valdymas, t. y. Integruotas _____″ (nurodant ekrano dydį) liečiamas ekranas arba prietaisas komplektuojamas su kompiuteriu) |
| 1.6 | Programinė įranga bus skirta: | Vaizdų įrašymui, peržiūrai ir analizei; turi palaikyti formatus ne mažiau kaip TIFF ar JPG arba lygiaverčius formatus. Programinė įranga Turi palaikyti energijos taupymo funkcijas (pvz., „sleep mode“) | Programinė įranga bus skirta vaizdų įrašymui, peržiūrai ir analizei; palaikys formatą/us ______(išvardinti kokius formatą/us palaikys) Taip/ne (tinkama patvirtinti) palaikyti energijos taupymo funkcijas (pvz., „sleep mode“) |
| 1.7 | Automatinės funkcijos nemažiau kaip: | Autofokusavimas, ekspozicijos nustatymas, automatinės vaizdų analizės galimybė. | Automatinės funkcijos: _____________ (nurodyti visas siūlomas funkcijas) |
| 1.8 | Prijungiamumas | Turi būti galimybė prisijungti nemažiau kaip per : USB ar ethernet jungtys arba Wi-Fi | ______________ (nurodyti per kokias galimybes bus galima prisijungti) |
| 1.9 | Komplektacija | Prietaisas turi būti tiekiamas su visais reikiamais laikikliais bei kitais priedais, kurie būtini tyrimams atlikti pagal pateiktas technines specifikacijas. | Taip/Ne (tinkamą pažymėti) |
| 1.10 | Garantija | Ne mažiau 2 metus | ____ metus (nurodyti garantiją metais) |

2. pirkimo objekto dalis: Sausa blotų pernašos sistema:

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Siūlomo rodiklio reikšmės Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1. | Blotavimo metodas | Sausas | Taip/Ne (tinkamą pažymėti) |
| 2. 2. | Blotavimo talpa | Ne mažiau kaip 2 mini blotai; arba ne mažiau kaip 1 midi blotas vienu metu | _______ (nurodyti siūlymą Blotavimo talpą) |
| 2. 3. | Suderinamumas su membranų tipais | PVDF ir nitroceliuliozės membranos | Taip/Ne (tinkamą pažymėti) |
| 2. 4. | Laikmatis | Yra | Taip/Ne (tinkamą pažymėti) |
| 2. 5. | Valdymas | Integruotas į instrumentą, lietimui jautrus ekranas, mygtukai arba lygiavertis | Valdymas bus integruotas į instrumentą _________ (nurodyti valdymo būdą) |
| 2.6. | Įtampos/srovės reguliavimas | Automatinis ir / arba rankinis, ne mažiau kaip iki 35 V ir 6,3 A | Įtampos/srovės reguliavimas bus ______ (nurodyti reguliavimo būdą) iki ___ V ir ____A (nurodyti parametrus) |
| 2.7. | Integruotas membranos aušinimas | Taip | Taip/Ne (tinkamą pažymėti) |
| 2.8. | Integruotas maitinimo šaltinis | Taip | Taip/Ne (tinkamą pažymėti) |
| 2.9 | Komplektavimas | - Vertikalios elektroforezės vonelė (ne mažiau 2 geliams); - Nitroceliulozinės pernašos membranos (ne mažiau 10 vnt.) - 4-12% Bis-Tris geliai (ne mažiau 10 vnt.) - SDS Elektroforezės buferis (ne mažiau 5L esant x1 koncentracijai); - Mėginio užnešimo buferis (ne mažiau 20 ml esant x1 koncentracijai); - 10-250 kDA baltymų dydžio standartas (ne mažiau 250 µl) - Volelis membranoms; - Metalinė mentelė; | Komplektavime bus: - Vertikalios elektroforezės vonelė ( ____ (nurodyti kiekį) geliams); - Nitroceliulozinės pernašos membranos ( ____vnt. (nurodyti kiekį)) - 4-12% Bis-Tris geliai (____vnt. (nurodyti kiekį)) - SDS Elektroforezės buferis ( ___L (nuorodyti talpą) esant x1 koncentracijai); - Mėginio užnešimo buferis ( ____ml nurodyti kiekį esant x1 koncentracijai); - 10-250 kDA baltymų dydžio standartas (___µl (nurodyti dydį) - Volelis membranoms; - Metalinė mentelė; |
| 2.10 | Garantija | Ne mažiau kaip 2 metai | ____ metus (nurodyti garantiją) |

3. pirkimo objekto dalis: Pusiau sausa blotų pernašos sistema:

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Siūlomo rodiklio reikšmės Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1. | Blotavimo metodas | Pusiau sausas | Taip/Ne (tinkamą pažymėti) |
| 3.2. | Blotavimo talpa | Ne mažiau kaip 2 mini blotai; arba ne mažiau kaip 1 midi blotas vienu metu | _________(nurodyti siūlomą Blotavimo talpą) |
| 3.3. | Suderinamumas su membranų tipais | PVDF ir / arba nitroceliuliozės membranos | ________ (Nurodyti siūlomą suderinamumo tipą) |
| 3.4. | Laikmatis | Yra | Taip/Ne (tinkamą pažymėti) |
| 3.5. | Valdymas | Integruotas į instrumentą, lietimui jautrus ekranas, mygtukai arba lygiavertis | Valdymas bus integruotas į instrumentą _________ (nurodyti valdymo būdą) |
| 3.6. | Įtampos/srovės reguliavimas turi būti: | Automatinis ir / arba rankinis, ne mažiau kaip iki 25 V ir 2,5 A | Įtampos/srovės reguliavimas bus _____ (nurodyti reguliavimo būdą) ___V ir ___A (nurodyti siūlomus rodiklius) |
| 3.7. | Integruotas aušinimas | Taip | Taip/Ne (tinkamą pažymėti) |
| 3.8. | Integruotas maitinimo šaltinis | Taip | Taip/Ne (tinkamą pažymėti) |
| 3.9. | Apsauga | Automatinis išjungimas, perkaitimo apsauga, trumpo jungimo sauga | Taip/Ne (tinkamą pažymėti) |
| 3.10. | Komplektavimas | - Bloto kasetės (ne mažiau nei 1 vnt.) - PVDF pernašos membranos (ne mažiau 10 vnt.) - Volelis membranoms; | Komplektavimas bus: - Bloto kasetės ( ___ vnt. (nurodyti kiekį)) - PVDF pernašos membranos (___ vnt. (Vaizdų įrašymui, peržiūrai ir analizei; turi palaikyti formatus ne mažiau kaip TIFF, JPG ar lygiaverčius formatus - Volelis membranoms. |
| 3.11. | Garantija | Ne mažiau kaip 2 metai | ____ metus (nurodyti garantiją, metais) |

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti techninės specifikacijos (Priedo Nr.1) 1 dalies – 1.6 p; 2 dalies  2.6 punkte; 3 dalies-3.6 p. - laikomas žaliuoju pirkimu, t. y. Perkančioji organizacija šiuo pirkimu siekia įsigyti Prekes, kurias naudojant sunaudojama mažiau elektros energijos. Atsižvelgiant į tai, Prekės turi atitikti žemiau nurodytus aplinkos apsaugos reikalavimus  1, 2 ir 3 pirkimo objekto dalyse.

1. pirkimo objekto dalis: Gelių dokumentavimo sistema:

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos kriterijus | Atitiktį aplinkos kriterijams pagrindžiantys dokumentai (jeigu tokie taikomi) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimą, kad programinė įranga turi palaikyti Energijos taupymo funkcijas (pvz., „sleep mode“) t. y. techninės specifikacijos lentelės 1.6 punkte nurodytą reikalavimą, Perkančioji organizacija laiko aplinko apsaugos kriterijumi. Šis kriterijus nustatyta vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 (toliau – Tvarkos aprašas), ir atitinka Tvarkos aprašo 4.4.4.2 punkte nurodytą aplinkosauginį principą. Šio reikalavimo taikymas grindžiamas tuo, kad programinė įranga turi palaikyti energijos taupymo funkcijas (pvz., „sleep mode“) sutaupoma elektros energija, sunaudojama mažiau elektros energijos. | Reikalavimai nurodyti techninės specifikacijos 1.6 punkte |

2. pirkimo objekto dalis: Sausa blotų pernašos sistema:

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos kriterijus | Atitiktį aplinkos kriterijams pagrindžiantys dokumentai (jeigu tokie taikomi) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reikalavimą, kad Įtampos/srovės reguliavimas turi būti Automatinis ir / arba rankinis, ne mažiau kaip iki 25 V ir 2,5 A t. y. techninės specifikacijos lentelės 2.6. punkte nurodytą reikalavimą, Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi. Šis kriterijus nustatytas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 (toliau – Tvarkos aprašas), ir atitinka Tvarkos aprašo 4.4.4.2 punkte nurodytą aplinkosauginį principą. Šio reikalavimo taikymas grindžiamas tuo, kad turint galimybę reguliuoti įtampos srovę, sutaupoma elektros energija, sunaudojama mažiau elektros energijos. | Reikalavimas nurodytas techninės 2.6 punkte |

3. pirkimo objekto dalis: Pusiau sausa blotų pernašos sistema:

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos kriterijus | Atitiktį aplinkos kriterijams pagrindžiantys dokumentai (jeigu tokie taikomi) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimą, kad Įtampos/srovės reguliavimas turi būti Automatinis ir / arba rankinis, ne mažiau kaip iki 25 V ir 2,5 A , t. y. techninės specifikacijos lentelės 3.6. punkte nurodytą reikalavimą, Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi. Šis kriterijus nustatytas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 (toliau – Tvarkos aprašas), ir atitinka Tvarkos aprašo 4.4.4.2 punkte nurodytą aplinkosauginį principą. Šio reikalavimo taikymas grindžiamas tuo, kad turint galimybę reguliuoti įtampos srovę, sutaupoma elektros energija, sunaudojama mažiau elektros energijos. | Reikalavimas nurodytas techninės 3.6 punkte |