KLAUSIMYNAS

ARTROSKOPINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

ARTROSKOPINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Reikalaujamas parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vežimėlis įrangai | 1. ≥ 4 antistatiniai ratai, ne mažiau du iš jų fiksuojami; 2. ≥ 3 lentynos; 3. Videokameros galvutės laikiklis; 4. Kanalas įrangos laidams paslėpti; 5. Centrinis el. jungiklis; 6. Elektros maitinimo lizdai reikalingai įrangai pajungti (pilnos sistemos veikimo užtikrinimas); 7 . ≥ 2 vnt. artikuliuojami laikikliai monitoriams (plokščiaekraniam ir valdymo įrenginio monitoriui). 8. Integruotas transformatorius, apsaugai nuo elektros įtampos šuolių. |  |
|  | Plokščiaekranis monitorius | 1. Ekrano įstrižainė: ≥32 coliai; 2. Vaizdo formatas: 16:9; 3. Raiška: 4K, ≥ (3840x2160) vaizdo elementų; 4. Ryškumas : ≥700 cd/m2; 5. Vaizdas vaizde (PIP) funkcija; 6. Spalvų skaičius ≥1,05 mlrd.; 7. Pikselių tankis 0,1845 x 0,1845 mm; 8. Monitoriaus svoris ≤12 kg.; 9. Medicininės paskirties; 10. Paviršiaus apdorojimas – apsauga nuo akinimo. |  |
|  | Vaizdo kameros galvutė su optikos prijungimo adapteriu, autoklavuojama | 1. Ultra aukštos raiškos 4 K (UHD4), ≥ 3 lustų; |  |
|  |  | 2. Raiška: ≥(3840 x 2160) vaizdo elementų; |  |
|  |  | 3. Progresyvus skenavimas; |  |
|  |  | 4. Skaitmeninis priartinimas; |  |
|  |  | 5. ≥ 3 programuojami valdymo mygtukai; |  |
|  |  | 5. kameros galvutės svoris ≤0,7 kg, kameros galvutės kabelio ilgis ≥350 cm |  |
|  | Vaizdo kameros valdymo įrenginys su integruotu šviesos šaltiniu ir vaizdo įrašymo įrenginiu | 1. Ultra aukštos raiškos 4K valdymo įrenginys suderinamas su ultra aukštos raiškos (UHD4) vaizdo kameros galvutėmis ir skirtas endoskopinių video vaizdų ir nuotraukų įrašymui; |  |
|  |  | 2. Video įrašų kokybė: 4K ≥ (3840x2160) arba Full HD ≥ (1920x1080p); |  |
|  |  | 3. Signalų išvestys: 3.1. ≥ 1 vnt. HD-SDI arba lygiavertė; 3.2. ≥ 3 vnt. 3G HD - SDI (4K) arba lygiavertė; 3.3. ≥ 1 vnt. DisplayPort tipo jungtis; 3.4. ≥ 2 vnt. USB tipo jungtis; |  |
|  |  | 4. Vaizdų įrašymas/perdavimas: 4.1 Išoriniai kaupikliai USB; 4.2 Į planšetę. |  |
|  |  | 5. Vaizdų įrašymas valdomas planšete, kameros galvos mygtukais; |  |
|  |  | 6. Bevielis interneto ryšys; |  |
|  |  | 7. Planšetė sistemos valdymui ir duomenų kaupimui: 7.1. Ekrano įstrižainė ≥ 10“; 7.2. Raiška ≥ 1920x1080 vaizdo elementų; 7.3. Galimybė įvesti paciento duomenis (vardas, pavardė, ID, gimimo data, gydytojo duomenys, operacijos tipas). 8. Vizualizacijos režimai: ryškumas/fokusavimas, priartinimas, ekspozicijos langas, kuriame yra galimybė koreguoti vizualizacijos režimų parametrus. |  |
|  |  | 9. Integuotas LED tipo šviesos šaltinis; 9.1. Lempos darbo laikas ≥ 30000 valandų; 9.2. Maksimalus šviesos srauto intensyvumas ≥ 2500 lumenų; 9.3. Maksimalus šviesos šaltinio skleidžiamas baltos šviesos atspalvis ≥7500˚ K 9.4. Valdymas valdymo įrenginio monitoriumi arba kameros galvos mygtukais. 9.5. Šviesolaidžių jungtys ≥ 4 konfigūracijų : Olympus, Richard Wolf, Storz, ACMI ir Smith&Nephew, arba pateikiamas atitinkamas adapteris |  |
|  | Vaizdo archyvavimo įrenginys | 6.1.Nuotraukų ir vaizdo įrašymo įranga, archyvatorius, komplektuojamas su artroskopine ar laparoskopine įranga; 6.2. Video įrašymo kokybė 1080p; Nuotraukų ≥1920x1080p; 6.3. nuotraukų darymas vaizdo įrašymo metu; 6.4. Vidinė talpa - 2 TB, 6.5. USB 3.0 jungtis ≥4vnt. 6.6. Galimybė įrašyti iš 2 įrenginių vienu metu, taip pat transliuoti įrašą į 1 ar 2 įrenginius vienu metu. |  |
|  | Šeiverio konsolė | 1. Artroskopinių šeiverių ir multifunkcinių rankenų sistemoms; 2. Sistemos valdymas: 2.1. Lietimui jautriu arba lygiaverčiu ekranu; 2.2. Kojiniu jungikliu; 2.3. Darbinio instrumento rankena; 3. Maksimalūs greičiai: a) rotacijos į priekį/atgal: ≥ 10000 aps./min.; b) osciliacijos: ≥ 3000 ciklų/min.; 4. ≥ 2 jungtys instrumentų pajungimui; 5. Automatinis prijungtų instrumentų atpažinimas; 6. Sąsaja su artroskopine pompa; |  |
|  | Šeiverio rankena | 1. Siurbimo kontrolė: svirtele ant rankenos; 2. Valdymas ≥3 mygtukais ant rankenos viršutinės dalies; 3. Šeiverio antgalio lango uždarymo (Window Lock) funkcija; 4. Galimybė prijungti antgalius su koaguliacijos funkcija (skutimo ir koaguliavimo funkcija integruota viename antgalyje), kampiniais antgaliais 5. Autoklavuojama; 6. Rankena turi būti techniškai suderinama su siūloma šeiverio konsole. |  |
|  | Artroskopinė optika, perduodanti 4K | 1. Vaizdo kryptis 30° 2. Diametras 4 ±0,2 mm; 3. Ilgis 160 ±10 mm; 4. Autoklavuojama. |  |
|  | Artroskopinė optika, perduodanti 4K | 1. Vaizdo kryptis 30° 2. Diametras 2,7 ±0,2 mm; 3. Ilgis 72 ±5 mm; 4. Autoklavuojama. |  |
|  | Didelio pratekamumo diagnostinė kaniulė | Dviejų vožtuvų, rotuojanti, 6,0 mm didelio pratekamumo artroskopo kaniulė, tinkanti greito jungimo 4 ±0,2 mm diametro siūlomai optikai |  |
|  | Obturatorius diagnostinei kaniulei | Tinkantis 6,0 mm didelio pratekamumo artroskopo kaniulei, distalinis galas bukas, konusinės formos. |  |
|  | Šviesolaidis | 1. Prijungimui prie šviesos šaltinio ir greito prisijungimo prie optikos jungtimi. 2. Ilgis ≥ 300 cm. 3. Išorinis diametras 4,0 mm 3. Fibrooptinis. |  |
|  | Vielinis sterilizavimo krepšelis optikai | Vielinis, su dangčiu ir silikoniniais laikikliais optikai. Dydis 290 x 80 x 50 mm± 2mm |  |
|  | Sterilizavimo konteineris šviesolaidžiui, optikai, kaniulei ir obturatoriui | Perforuotu dangčiu, su silikoniniu kilimėliu, dydis 285 x 280 x 135 mm ±2 mm |  |
|  | Artroskopinis kobliacijos įrenginys su integruotu skysčių kontrolės moduliu | 1. Darbinis dažnis 50/60 Hz; 2. Temperatūrinis diapazonas nuo 20° C iki 60°C; 3. Skystųjų kristalų ekranas, rodantis koaguliacijos ir abliacijos parametrus, intrasąnarinių skysčių temperatūrą, skysčių irigacijos lygį ir klaidų pranešimus. Galima valdyti planšetės pagalba. 4. Galimi režimai: rezekcija, kobliacija, bipolinė koaguliacija su hemostaze. 5. Automatinis elektrodų atpažinimas ir optimizuoto darbo režimo parinkimas; 6. Galimybė pajungti elektrodus su ambient technologija, kurie matuoja sąnario skysčių temperatūrą darbo metu; 7. Elektrodų pasirinkimas klubo, kelio, peties ir smulkių sąnarių artroskopijoms, su temperatūros kontrolės funkcija. Galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 30 tipo elektrodų 8. Garsinis ir vizualus signalas, pranešantis apie viršytą nustatytą temperatūrą sąnarinėje ertmėje. 9. Elektrosaugos reikalavimai pagal IEC/EN 60601-1, Klasifikacija pagal IEC/EN 60601-2-2. Komplekte: Generatorius su laidu ir pedalu 1 vnt. Bipolinis kobliacijos ir koaguliacijos elektrodas kelio ir peties artroskopijoms, su siurbimo funkcija, integruotu kabeliu. Darbinė dalis lenkta 90°, darbinės dalies diametras 3,75 mm (± 0,05 mm). 10 vnt. |  |
|  | Skysčių valdymo pompa | 1. Ratukinio tipo; 2. Su ekranu parametrų reikšmių atvaizdavimui; 3. Reguliuojamas įtekėjimas ir ištekėjimas; 4. Slėgio lygis minimalus ≤5 mmHg, maksimalus ≥150 mmHg, reguliuojamas kas 5 mmHg. 5. Komplekte vienkartinių žarnelių rinkinys irigacijai ≥ 30 vnt.; 6. Komunikacija su šeiveriu. 7. Komplekte: 5 pozicijų kojinis jungiklis pompos ir šeiverio valdymui; 20 vnt. vienkartinio naudojimo sistemų pompai. |  |
|  | Automatinis dvigubas turniketas, su baterija ir stovu. Komplekte 3 skirtingų dydžių autoklavuojamos manžetės. | 1. Jutiminio valdymo ekranas. 2. Integruota PB arba lygiavertė tipo baterija. 3. Automatinis gidas displėjuje. 4. Pilnai automatizuota įrenginio kontrolė. 5. Audio ir vizualiniai signalai įspėja apie per žemą ar per aukštą slėgį, žemą baterijos įkrovimo lygį ir oro nutekėjimą. 6. Slėgio reguliavimas nuo 0 iki 600 mmHg kas 5 mmHg. Garsumas 52dB. 7. Manžetės komplekte: - 7.1. Ilgis 61 ±0,5cm, plotis 6 ±0,5 cm; - 7.2. Ilgis 76 ±0,5cm, plotis 10 ±0,5 cm; 7.3. Ilgis 122 ±0,5 cm, plotis 10 ±0,5 cm. |  |
|  | Įrangos paviršius turi būti atsparus valymo ir dezinfekcijos priemonėms | Būtina |  |
|  | CE ženklinimas ir atitikimas ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimams medicinos prietaisams | Būtina |  |
|  | Garantinis aptarnavimas. | ≥ 24 mėn. |  |
|  | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. |  |  |