## 1d.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1 pirkimo dalis. Reagentai ir priemonės virusinių ir bakterinių sukėlėjų ir atsparumų antimikrobiniams vaistams greitai identifikacijai tikralaikės PGR metodu.
APRAŠYMAS: Reagentai ir priemonės greitai virusinių (kiekybinė ir kokybinė), bakterinių sukėlėjų ir atsparumo antimikrobiniams vaistams genu identifikacijai tikralaikės polimerazės grandininės reakcijos metodu vienoje kasetėje atlikti bei molekulinių tyrimų sistemos, tiekėjo pasiūlytai panaudos būdu, įrangai virusinių, bakterinių sukėlėjų ir atsparumo antimikrobiniams vaistams identifikacijai atlikti, naudojant analizatorių, tiekėjo pasiūlytą panaudos būdu, lygiavertę įrangą. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai.
Pirkimo objekto dalies Nr. | Tyrimų ir reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų kiekis (µl/ml/vnt.) maksimaliam tyrimų skaičiui | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR be PVM | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | PVM tarifas (%) | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, siūloma pakuotė, pastabos
1. | Reagentai ir priemonės greitai virusinių (kokybinei ir kiekybinei), bakterinių sukėlėjų ir atsparumo antimikrobiniams vaistams identifikacijai tikralaikės PGR metodu vienoje kasetėje | 6300
1.1. | Greitas virusinių sukėlėjų nustatymas: pasirinktinai ŽIV-1, HCV, HBV, SARS-CoV-2 ir Gripo A/B ir RSV, Norovirusų, Enterovirusų, ŽPV, b raupų (Trunkantis neilgiau kaip 2 val. Nereikalaujantis nukleino rūgščių ekstrakcijos, kokybinis ir kiekybinis virusinių sukėlėjų nustatymas) | 4500 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
1.1.1. | Rinkinys greitam virusinių sukėlėjų nustatymui: pasirinktinai: HIV-1; HCV; HBV; Express SARS-CoV-2/Flu/RSV Plus, Express SARS-CoV-2; Norovirus; EV; HPV; MPOX (clade I ir II) Trunkantis neilgiau kaip 2 val. Nereikalaujantis nukleino rūgščių ekstrakcijos. Kokybinis ir kiekybinis virusinių sukėlėjų nustatymas. | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
1.2. | Greitas bakterinių sukėlėjų bei atsparumo antimikrobiniams vaistams genų nustatymas: pasirinktinai Clostridium difficile toksinus produkuojančią, Mycobacterium tuberculosis su atsparumu rifampicinui, MRSA, B grupės streptococcus, mec-A, VRE, Carba_R. genų nustatymas. Trunkantis neilgiau kaip 2 val. Nereikalaujantis nukleino rūgščių ekstrakcijos, kokybinis bakterinių sukėlėjų nustatymas) | 1500 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
1.2.1. | Rinkinys rgeitam bakterinių sukėlėjų nustatymui: pasirinktinai C. difficile BT, MRSA NxG, GBS, CT/NG , TV, MRSA NxG, vanA/vanB, Carba-RP (Trunkantis neilgiau kaip 2 val. Nereikalaujantis nukleino rūgščių ekstrakcijos, kokybinis bakterinių sukėlėjų nustatymas) | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
1.3. | Greiti kompleksiniai tyrimai: SARS-CoV-2 kartu su gripo ir RSV nustatymas, plaučių tuberkiliozės sukelėjo kartu su atspaarumo genais įvairiems vaistams nustatymas, Ebola viruso nustatymas (Trunkantis neilgiau kaip 2 val. Nereikalaujantis nukleino rūgščių ekstrakcijos, kokybinis kvėpavimo takų infekcijas sukeliančių virusų, plaučių tuberkuliozės taip pat genų, koduojančių antimikrobinį atsparumą bei ebolos viruso, nustatymas) | 300 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
1.3.1. | Rinkinys greitas atsparumų antimikrobiniams vaistams nustatymui: pasirinktinai Express CoV-2/Flu/RSV plus, MTB/XDR, Ebola (Trunkantis neilgiau kaip 2 val. Nereikalaujantis nukleino rūgščių ekstrakcijos kokybinis kvėpavimo takų infekcijas sukelančių virusų, plaučių tuberkuliosės kartu genų, koduojančių antimikrobinį atsparumą bei Ebolos viruso, nustatymas) | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
| Bendra 1-os pirkimo dalies pasiūlymo kaina: | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
REIKALAVIMAI, PANAUDOS BŪDU SIŪLOMAI, GREITAI AUTOMATIZUOTAI NUKLEINO RŪGŠČIŲ SKYRIMO, MĖGINIO IŠPILSTYMO IR TIKRALAIKĖS POLIMERAZĖS GRANDININĖS REAKCIJOS ATLIKIMO SISTEMAI
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai__________________
Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomų techninių parametrų atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje, o dokumente pažymėti techninį parametrą)
1. Paskirtis | Automatinė sistema skirta mėginio paruošimui, nukleino rūgščių išskyrimui ir tam tikrų, pavienių ar kompleksinių sekų amplifikavimui, nustatant įvairius infekcinių ligų sukėlėjus, jų atsparumą vaistams, taip pat genetinių mutacijų, sukeliančių tam tikras ligas, identifikacijai bei sekimui iš įvairių klinikinių mėginių (kraujas, serumas, plazma, likvoras, šlapimas, tepinėlis iš nosiaryklės, makšties, uretros, žaizdų, odos, skrepliai, bronchoalveolinis lavažas). Visas tyrimas, nuo mėginio apdorojimo iki nukleino rūgščių amplifikacijos atliekamas vienoje tyrimo kasetėje. Kartu su sistema pridedamas kompiuteris bei spausdintuvas rezultatų vizualizavimui bei tyrimo rezultatų spausdinimui ir brūkšninio kodo skaitytuvas užtikrinantis programos paleidimą pagal atliekamo tyrimo rekomendacijas. | įrašo tiekėjas
2. Greitos automatizuotos tikralaikės PGR sistemos veikimas | Sistemos darbui naudojama tyrimo kasetė su reagentais, kontrolėmis ir kalibratoriais. Reakcijoms nereikalingos jokios papildomos medžiagos ar priemonės. | įrašo tiekėjas
3. Greitos automatizuotos tikralaikės PGR sistemos principas | Privaloma pilna integracija visų būtinų tyrimo etapų: mėginio paruošimas, nukleino rūgščių ekstrakcija, taikinio sekų amplifikacija - detekcija bei rezultatų analizė. Tyrimui nėra reikalingos specialios, molekuliniams tyrimams pritaikytos, patalpos. | įrašo tiekėjas
4. Sistemos pajėgumas | Galimybė ištirti ne mažiau, kaip 16 mėginių tuo pat metu. | įrašo tiekėjas
5. Nustatomi parametrai | Magnetinių dalelių principu pagrįsto nukleino rūgščių išskyrimo pagalba, nukleino rūgštys privalo būti išskiriamos iš virusinės, bakterinės kilmės mėginių bei mėginių iš kūno audinių bei skysčių. | įrašo tiekėjas
6. Sistemos naudojamas matavimo metodas | Taikinio amplifikacija ir detekcija yra paremta tikro laiko polimerazės grandininės reakcijos principu. | įrašo tiekėjas
7. Detekcijos atlikimas | Sistema privalo turėti ne mažiau 6 atskirų šviesos šaltinių ir 6 atskirų detekcijos filtrų. | įrašo tiekėjas
8. Apsauga nuo užterštumo | Tyrimo priemonės yra lengvai naudojamos, uždaros ir neturinčios galimybės būti užkrėstos iš aplinkos. | įrašo tiekėjas
9. Daugiapara-metrinių tyrimų atlikimas | Galimybė atlikti daugiaparametrinius tyrimus. | įrašo tiekėjas
10. Kontrolės | Tyrimo metu kiekvienam mėginiui atliekamos kokybės kontrolės - mėginio apdorojimo kontrolė, endogeninė kontrolė. | įrašo tiekėjas
11. Rezultatų pateikimas | Būtinas automatinis rezultatų pateikimas ekrane (teigiamo ir neigiamo rezultato automatinis pranešimas) ir galimybė jį atsispausdinti ar išsaugoti laikmenoje. | įrašo tiekėjas
12. Kompiuterinė ir programinė įranga | Automatinis nukleino rūgščių išskyrimo ir tikro laiko PGR instrumentas, suderintas ir sujungtas tiesiogiai su informaciją iš instrumento gaunančiu nešiojamu kompiuteriu, spausdintuvu, brūkšninio kodo skaitytuvu. | įrašo tiekėjas
13. Sertifikavimas | Tiekėjas turi būti oficialus įgaliotas gamintojo atstovas Lietuvoje (pateikti tai įrodantį dokumentą). Sistema tūri būti ženklinta CE-IVD ( pateikti atitikties dokumentus pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus. Prietaisui suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo prietaiso instaliavimo datos) iskaičiuojant nemokamai atliekamas sistemos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atlikti techninę priežiūrą, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. | įrašo tiekėjas
KITI REIKALAVIMAI:
1. Prekių kiekis bus užsakomas atskirais užsakymais, pristatymo terminas per 14 kalendorinių dienų nuo atskiro užsakymo pateikimo dienos.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingas sudedamąsias priemones, reikalingas nurodytų tyrimų atlikimui bei rezultatų pateikimui.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Būtina pateikti reikalingų priemonių kiekį numatomam (nurodytam techninėje specifikacijoje) tyrimų skaičiui atlikti.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
6. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per nustatytą terminą pateikti prekių pavyzdžius. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
7. Tiekėjas, siūlantis lygiavertį prietaisą, jį suteikia panaudos būdu 24 mėnesių laikotarpiui. Abipusiu šalių susitarimu panauda gali būti pratęsiama 1 (vieną) kartą ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui. Tiekėjas turi pateikti detalų prietaiso priežiūros planą, visas priežiūrai atlikti reikiamas priemones ir instrukcijas.
8. Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis kompetenciją įrodantį dokumentą, apmoko personalą naudotis įranga iškart po jos instaliavimo.
9. Tiekėjas, suteikęs prietaisą panaudos būdu, privalo savo sąskaita užtikrinti jos techninę priežiūrą, galimą gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą.
10. Visos siūlomos prekės turi būti originalios (pateikti gamintojo patvirtinimą). Jei siūlomos kito gamintojo priemonės, turi būti pateiktas įrangos gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomos priemonės tinka ir gali būti naudojami nuosavybės būdu valdomai arba panaudos būdu siūlomai įrangai.
11. Priemonių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesų nuo pristatymo dienos.
12. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtinai nurodant visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kurių atlikimui nenaudojamos pagalbinės priemonės nurodoma 0 (nulis).
13. Reagentai turi būti pritaikyti klinikiniams tyrimams, turėti CE ir IVD ženklinimus bei turėti atitikties dokumentų pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
Note on B30: Katerina: Ar galima prie visųd alių įdėti šitą tesktą?

## 2d.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
2. pirkimo dalis. Reagentai ir priemonės ŽLA alelių ir laktozės netoleravimo geno nustatymui mikrogardelių metodu
APRAŠYMAS: Reagentų ir priemonių, skirtų žmogaus leukocitų antigeno (ŽLA) alelių - B5701, B27, CW6, DQ2/DQ8 ir laktozės netoleravimo geno nustatymui mikrogardelių metodu atlikti bei miktogardelių principų veikinačios tiekėjo pasiūlytai panaudos būdu, įrangai žmogaus leukocitų antigeno (ŽLA) alelių - B5701, B27, CW6, DQ2/DQ8 ir laktozės netoleravimo geno nustatymui atlikti, naudojant analizatorių, tiekėjo pasiūlytą panaudos būdu, lygiavertę įrangą., naudojant analizatorių atitinkantį reikalavimus pateiktai įrangos specifikacijai, tiekėjo pasiūlytą panaudos būdu, lygiavertę įrangą. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai.
Pirkimo objekto dalies Nr. | Tyrimų ir reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų kiekis (µl/ml/vnt.) maksimaliam tyrimų skaičiui | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR be PVM | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | PVM tarifas (%) | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, siūloma pakuotė, pastabos
2. | Reagentai ir priemonės tiesioginiam ŽLA B5701, ŽLAB27 alelių nustatymui (neatliekant nukleino rūgščių skyrimo), ŽLA DQ2/DQ8 ir ŽLACW6 alelių bei laktozės netoleravimo geno nustatymui mikrogardelių metodu | 1660
2.1. | Tiesioginis ŽLA B5701 alelio nustatymas mikrogardelių metodu | 700 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 5 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
2.1.1. | Rinkinys skirtas tiesioginiam ŽLA B5701 alelio nustatymui mikrogardelių metodu. Rinkys turi būti pilnai aprūpintas visais reagentais ir priemonėmis, užtikrinančiomis tyrimo atlikimą nuo mėginio apruošimo iki rezultato gavimo. | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
2.1.2. | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga, ar kita priemonė, reikalinga tyrimui atlikti su panaudos būdu siūloma įranga | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
2.2. | Tiesioginis ŽLA B27 alelio nustatymas | 240 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
2.2.1. | Rinkinys skirtas tiesioginiam ŽLA B27 alelio nustatymui mikrogardelių metodu. Rinkys turi būti pilnai aprūpintas visais reagentais ir priemonėmis, užtikrinančiomis tyrimo atlikimą nuo mėgimio apruošimo iki rezultato gavimo. | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
2.2.2. | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga, ar kita priemonė, reikalinga tyrimui atlikti su panaudos būdu siūloma įranga | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
2.3. | ŽLA DQ2/DQ8 alelio nustatymas | 240 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
2.3.1. | Rinkinys skirtas tiesioginiam ŽLA DQ2/DQ8 alelio nustatymui mikrogardelių metodu. Rinkys turi būti pilnai aprūpintas visais reagentais ir priemonėmis, užtikrinančiomis tyrimo atlikimą nuo mėginio apruošimo iki rezultato gavimo. | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
2.3.2. | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga, ar kita priemonė, reikalinga tyrimui atlikti su panaudos būdu siūloma įranga | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
2.4. | ŽLA CW6 alelio nustatymas | 240 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
2.4.1. | Rinkinys skirtas tiesioginiam ŽLA CW6 alelio nustatymui mikrogardelių metodu. Rinkys turi būti pilnai aprūpintas visais reagentais ir priemonėmis, užtikrinančiomis tyrimo atlikimą nuo mėginio apruošimo iki rezultato gavimo. | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
2.4.2. | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga, ar kita priemonė, reikalinga tyrimui atlikti su panaudos būdu siūloma įranga | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
2.5 | Laktozės netoleravimo geno nustatymas | 240 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
2.5.1. | Rinkinys skirtas tiesioginiam Laktozės netoleravimo geno nustatymui mikrogardelių metodu. Rinkys turi būti pilnai aprūpintas visais reagentais ir priemonėmis, užtikrinančiomis tyrimo atlikimą nuo mėginio apruošimo iki rezultato gavimo. | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
2.5.2. | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga, ar kita priemonė, reikalinga tyrimui atlikti su panaudos būdu siūloma įranga | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
| Bendra 2-os pirkimo dalies pasiūlymo kaina: |  | - |  | - | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
REIKALAVIMAI, PANAUDOS BŪDU SIŪLOMAI, HIBRIDIZAVIMO BEI REZULTATŲ ĮVERTINIMO ĮRANGAI VEIKAINČIAI MIKROGARDELIŲ METODU
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai__________________
Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl.pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1. Paskirtis | Sistema, skirta ŽLAB5701 alelio diagnostikai, gali būti pritaikita kitų ligų (reumatinių ligų, celiakijos, jautrumo abakavirui, psoriazės, ŽPV tipavimo, laktozės netoleravimo, trombozės, hemochromatozės) diagnostikai, standartizuota mikrogardelių sistema, apimanti mėginių paruošimui PGR reakcijai atlikti, taip pat atlikti inkubaciją, plovimą, tyrimų rezultatų vertinimą bei jų archyvavimą, perdavimą į LIS sistemą. | įrašo tiekėjas
2. Įrangos komplektacija | Mikrogardelių profilio nuskaitymo įranga su kompiuteriu, rezulatų įvertinimo programa, sausa vonia hibridizavimo reakcijai atlikti, vonelės mikrogardelių profilio praplovimui, mkrogradelių profilio laikino saugojimo po tyrimo atlikimo talpa | įrašo tiekėjas
3. Įrangos veikimo principas | Visiškai automatizuota mikrogardelių vertinimo sistema su priedais | įrašo tiekėjas
4. Vienu metu vertinamas tyrimų skaičius | Vienu metu galima vertinti vieną objektinį stiklelį, ant jo 3-5 tyrimo laukai | įrašo tiekėjas
5. Hibridizacijos procedūra | Standartizuota hibridizacijos procedūra (Titerplane technologija) ar lygiavertė | įrašo tiekėjas
6. Testų skaičiaus pasirinkimas | Ne mažiau kaip galimy rinktis 3 ir 5 testų atlikimą ant vieno paviršiaus | įrašo tiekėjas
7. Pateiktas su sistema suderinamų termociklerių sąrašas | Pristatytas tyrimams atlikti gamintojo validuotų PGR reakcijai atlikti termociklerių sąrašas | įrašo tiekėjas
8. Sertifikatai | Patvirtintas Invitro diagnostikos procesas, turintis CE atitiktį ( DNR išskyrimas, priemonės tyrimams, mikrogardelių skaneris, programinė įranga) | įrašo tiekėjas
KITI REIKALAVIMAI:
1. Prekių kiekis bus užsakomas atskirais užsakymais, pristatymo terminas per 14 kalendorinių dienų nuo atskiro užsakymo pateikimo dienos.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingas sudedamąsias priemones, reikalingas nurodytų tyrimų atlikimui bei rezultatų pateikimui.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Būtina pateikti reikalingų priemonių kiekį numatomam (nurodytam techninėje specifikacijoje) tyrimų skaičiui atlikti.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
6. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per nustatytą terminą pateikti prekių pavyzdžius. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
7. Tiekėjas, siūlantis lygiavertį prietaisą, jį suteikia panaudos būdu 24 mėnesių laikotarpiui. Abipusiu šalių susitarimu panauda gali būti pratęsiama 1 (vieną) kartą ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui. Tiekėjas turi pateikti detalų prietaiso priežiūros planą, visas priežiūrai atlikti reikiamas priemones ir instrukcijas.
8. Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis kompetenciją įrodantį dokumentą, apmoko personalą naudotis įranga iškart po jos instaliavimo.
9. Tiekėjas, suteikęs prietaisą panaudos būdu, privalo savo sąskaita užtikrinti jos techninę priežiūrą, galimą gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą.
10. Visos siūlomos prekės turi būti originalios (pateikti gamintojo patvirtinimą). Jei siūlomos kito gamintojo priemonės, turi būti pateiktas įrangos gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomos priemonės tinka ir gali būti naudojami nuosavybės būdu valdomai arba panaudos būdu siūlomai įrangai.
11. Priemonių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesų nuo pristatymo dienos.
12. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtinai nurodant visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kurių atlikimui nenaudojamos pagalbinės priemonės nurodoma 0 (nulis).

## 3d.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
3. Pirkimo dalis. Reagentai ir priemonės greitam daugiaparametriniam infekcinių ligų sukėlėjų nustatymui
APRAŠYMAS: Reagentai ir priemonės greitam daugiaparemtriniam virusinių, bakterkinių, parazitinių ir grybelinių sukelėju nustaymui tikralaikės PGR metodu. Reagentai ir priemonės turi tikti darbui su nuosavybės teisę valdomam automatizuotam daugiaparametrinės greitų testų atlikimo analizatiriui (modelis, tipas: QIAstat-Dx Analyzer) arba su kita tiekėjo pasiūlyte panaudos būdų lygiavertę įranga
Pirkimo objekto dalies Nr. | Tyrimų ir reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų kiekis (µl/ml/vnt.) maksimaliam tyrimų skaičiui | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR be PVM | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | PVM tarifas (%) | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, siūloma pakuotė, pastabos
3. | Rinkiniai greitam daugiaparametriniam infekcinių ligų sukėlėjų nustatymui | 360
3.1. | Virusinės, bakterinės bei parazitinės kilmės gasntroenterinių patogenų nustatymas | 120 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
3.1.1 | Rinkinys skirtas 24-ių patogenų, sukeliančių gastroenteritus, detekcijai iš išmatų. Vieno tyirmo metų galima nustatyti ir diferencijuoti 6 virusinius (Adenovirus F40/41; Astrovirus; Norovirus GI; Norovirus GII; Rotavirus A; Sapovirus (I, II, IV, V), 14 bakterinių (Clostridium difficile toxin A/B; Enteroaggregative E.coli (EAEC); Enteroinvasive E. coli (EIEC)/Shigella; Enteropathogenic E. coli (EPEC); Enterotoxigenic E. coli (ETEC) It/st; Campylobacter spp. (C.jejuni, C.upsaliensis, C.coli); Plesiomonas shigelloides; Salmonella spp.; Shiga-like toxin producing E.coli (STEC) stx1/stx2; Shiga-like toxin producing E.coli (STEC) O157:H7; Vibrio cholerae; Vibrio parahaemolyticus; Vibrio vulnificus; Yersinia enterocolitica) ir 4 parazitinius (Cryptosporidium spp.; Cyclospora cayetanensis; Entamoeba histolytica; Giardia lamblia) gastroenteritų sukelėjus bei vidinę kontrolę (Schizosaccharomyces pombe). Tyrimas pilnai automatizuotas (proceso metų automatiškai atliekama NR ekstrakcija, taikinio pagausinimas ir detekcija). Tyrimo laikas ne ilgesnis, nei 80 min. Reagentai saugomi kambario temperatūroje. Turi CE-IVD ženklinimą. | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
3.2. | Virusinės bei bakterinės kilmės kvepavimo takų infekcijas sukeliančių patogenų nustatymas | 120 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
3.2.2. | Rinkinys skirtas 22-jų kvėpavimo takų infekcijų sukelėjų detekcijai. Vieno tyirmo metų galima nustatyti ir diferencijuoti 19 virusinių (Influenza A; Influenza A subtype H1N1/2009; Influenza A subtype H1; Influenza A subtype H3; Influenza B; Coronavirus 229E; Coronavirus HKU1; Coronavirus NL63; Coronavirus OC43; Parainfluenza virus 1; Parainfluenza virus 2; Parainfluenza virus 3; Parainfluenza virus 4; Respiratory Syncytial virus A/B; Human Metapneumovirus A/B; Adenovirus; Rhinovirus/Enterovirus; SARS-CoV-2) ir 3 bakterinius (Mycoplasma pneumoniae; Legionella pneumophilia; Bordetella pertussis). kvėpavimo takų infekcijų sukėlėjus bei vidinę kontrolę (MS2 bakteriofagas). Tyrimui tinka tiek sausi tamponai, tiek mėginiai skystoje virusinėje UTM tipo terpėje. Tyrimas pilnai automatizuotas (proceso metų automatiškai atliekama NR ekstrakcija, taikinio pagausinimas ir detekcija). Tyrimo laikas ne ilgesnis, nei 80 min. Reagentai saugomi kambario temperatūroje. Turi CE-IVD ženklinimą. | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
3.3. | Virusinės, bakterinės bei grybelinės kilmės centrinės nervų sistemos infekcijas sukeliančių patogenų nustatymas | 120 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
3.3.3. | Rinkinys skirtas 15-ai meningitų sukėlėjų detekcijai iš smegenų skysčio. Vieno tyirmo metų galima nustatyti ir diferencijuoti 6 virusinius (Enterovirus; Herpes simplex virus 1; Herpes simplex virus 2; Human herpes virus 6; Human parechovirus; Varicella zoster virus), 8 bakterinius (Escherichia coli K1; Haemophilus influenzae; Listeria monocytogenes; Neisseria meningitidis (encapsulated); Streptococcus agalactiae; Streptococcus pneumoniae; Mycoplasma pneumoniae; Streptococcus pyogenes) ir 1 grybelinį (CCryptococcus neoformans/gattii*) gastroenteritų sukelėjus bei vidinę kontrolę (Schizosaccharomyces pombe). Tyrimas pilnai automatizuotas (proceso metų automatiškai atliekama NR ekstrakcija, taikinio pagausinimas ir detekcija). Tyrimo laikas ne ilgesnis, nei 80 min. Reagentai saugomi kambario temperatūroje. Turi CE-IVD ženklinimą. | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
3.4. | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga, ar kita priemonė, reikalinga tyrimui atlikti su panaudos būdu siūloma įranga | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
| Bendra 3-os pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina: | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
REIKALAVIMAI, PANAUDOS BŪDU SIŪLOMAM, AUTOMATIZUOTAM DAUGIAPARAMETRINIAM GREITŲ TESTŲ ATLIKIMO ANALIZATORIUI
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai__________________
Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomų techninių parametrų atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje, o dokumente pažymėti techninį parametrą)
1. Paskirtis | Modulinė automatizuota nukleino rūgščių lizavimo, ekstrakcijos, padauginimo bei detekcijos realaus laiko PGR sistema skirta infekcinių ligų sukėlėjų nukleino rūgščių nustatymui. | įrašo tiekėjas
2. Savybės ir atliekamos funkcijos | 1. Vienu metu galima atlikti tyrimą ne mažiau kaip 2 mėginiam skirtinguose moduliuose. Moduliai turi veikti nepriklausomai vienas nuo kito - tuo pat metu gali būti atliekamos skirtingų tyrimų reakcijos; 2. Sistemoje yra pilnai integruoti ir automatizuoti visi tyrimo etapai: vidinės kontrolės resuspendavimas, mėginio lizavimas, nukleino rūgščių ekstrakcija, taikinio sekų padauginimas bei detekcija; 3. Sistema reikalauja minimalaus rankinio darbo - ne daugiau nei vieno pipetavimo žingsnio. Mėginio tyrimo etapai turi būti vykdomi kasetiniu principu. Vartotojo ir aplinkos saugumas užtikrinamas filtrų pagalba, įeinančiam ir išeinančiam orui; 4. Taikinio padauginimas ir detekcija yra paremta daugybinės tikralaikės polimerazės grandininės reakcijos principu (angl. multiplex real time PCR). Naudojama technologija leidžia identifikuoti ne mažiau 15 taikinių vienoje kasetėje vieno paleidimo metu ir nustatyti ne mažiau 10 kvėpavimo takų infekcijų sukėlėjų; 5. Tyrimo metu turi būti naudojami vienkartiniai paruošti reagentai, saugomi kambario temperatūroje. Yra galimybė tirti tiek skystą mėginį, tiek sausą paėmėją. Reagentų brūkšniniai kodai turi būti nuskaitomi integruoto į instrumentą brūkšninių kodų skaitytuvo pagalba; 6. Tyrimo atsakymai turi būti sugeneruojami automatiškai ir pateikiami integruotame ekrane. Turi būti galimybė peržiūrėti amplifikavimo kreives ir Ct vertes tiek kiekvienam detektuojamam patogenui, tiek vidinei kontrolei. Rezultatai gali būti lengvai įrašomi į USB laikmeną; 7. Sistema turi turėti galimybę prisijungti papildomus tyrimų atlikimo modulius, esant poreikiui tirti daugiau mėginių vienu metu. Moduliai turi veikti nepriklausomai vienas nuo kito - tuo pat metu gali būti atliekamos skirtingų tyrimų reakcijos. | įrašo tiekėjas
3. Įrangos komplektacija | Įrangą turi sudaryti: 1. 2 (du) daugiaparametrinės greitos detekcijos moduliai; 2. Kompiuteris su programine įranga daugiaparametrinės greitos detekcijos modulio valdymui ir rezultatų vertinimui. PASTABA: Abi dalys sujungiamos į bendrą sistemą, prie kurios gali jungaimai papildomi daugiaparametrinės greitos detekcijos moduliai. | įrašo tiekėjas
4. Pateikimas | 1. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti analizatoriaus vartotojo vadovą anglų kalba, o laimėjimo atveju, pristatant įrangą, - lietuvių kalba. 2. Į kainą įskaičiuotas analizatoriaus instaliavimas bei perkančiosios organizacijos 6 darbuotojų apmokymas darbo vietoje. 3. Jei sistema ir jo priedai instaliuojamai pastatant jį ant stalo (bench-top), toks stalas/ai turi būti pateiktas nemokamai. 4. Sistemos instaliavimas yra užbaigtas, atlikus validaciją su 20 mėginių, tiriant COVID, gripo viruso, RSV ir kitas ŪVKTI mėginius, kurias tiria multiparametrinė sistema. 3. Į kainą turi būti įskaičiuota dviejų metų techninis prietaiso aptarnavimas bei gamintojo rekomenduojamų dalių kasmetinis keitimas. | įrašo tiekėjas
5. Sertifikatai | Tiekėjas turi būti oficialus įgaliotas gamintojo atstovas Lietuvoje (pateikti tai įrodantį dokumentą). Sistema tūri būti ženklinta CE-IVD ( pateikti atitikties dokumentus pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus. Prietaisui suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo prietaiso instaliavimo datos) iskaičiuojant nemokamai atliekamas sistemos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atlikti techninę priežiūrą, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. | įrašo tiekėjas
KITI REIKALAVIMAI:
1. Prekių kiekis bus užsakomas atskirais užsakymais, pristatymo terminas per 14 kalendorinių dienų nuo atskiro užsakymo pateikimo dienos.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingas sudedamąsias priemones, reikalingas nurodytų tyrimų atlikimui bei rezultatų pateikimui.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Būtina pateikti reikalingų priemonių kiekį numatomam (nurodytam techninėje specifikacijoje) tyrimų skaičiui atlikti.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
6. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per nustatytą terminą pateikti prekių pavyzdžius. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
7. Tiekėjas, siūlantis lygiavertį prietaisą, jį suteikia panaudos būdu 24 mėnesių laikotarpiui. Abipusiu šalių susitarimu panauda gali būti pratęsiama 1 (vieną) kartą ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui. Tiekėjas turi pateikti detalų prietaiso priežiūros planą, visas priežiūrai atlikti reikiamas priemones ir instrukcijas.
8. Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis kompetenciją įrodantį dokumentą, apmoko personalą naudotis įranga iškart po jos instaliavimo.
9. Tiekėjas, suteikęs prietaisą panaudos būdu, privalo savo sąskaita užtikrinti jos techninę priežiūrą, galimą gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą.
10. Visos siūlomos prekės turi būti originalios (pateikti gamintojo patvirtinimą). Jei siūlomos kito gamintojo priemonės, turi būti pateiktas įrangos gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomos priemonės tinka ir gali būti naudojami nuosavybės būdu valdomai arba panaudos būdu siūlomai įrangai.
11. Priemonių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesų nuo pristatymo dienos.
12. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtinai nurodant visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kurių atlikimui nenaudojamos pagalbinės priemonės nurodoma 0 (nulis).
13. Reagentai turi būti pritaikyti klinikiniams tyrimams, turėti CE ir IVD ženklinimus bei turėti atitikties dokumentų pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
Note on B23: Katerina: Ar galima prie visųd alių įdėti šitą tesktą?

## 4d.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
4. Pirkimo dalis. Reagentai ir priemonės tyrimo atlikimui skaitmeninės PGR būdu
APRAŠYMAS: Reagentai ir priemonės virusų, bakterijų bei antimikrobinio atsparumo genų nustaymui skaitmeninės PGR būdu. Reagentai ir priemonės turi tikti darbui su nuosavybės teisę valdomai skaitmeninei PGR sistemai (modelis, tipas: QIAQuity) arba su kita tiekėjo pasiūlyte panaudos būdų lygiavertę įranga
Pirkimo objekto dalies Nr. | Tyrimų ir reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų kiekis (µl/ml/vnt.) maksimaliam tyrimų skaičiui | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR be PVM | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | PVM tarifas (%) | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, siūloma pakuotė, pastabos
4. | Skirtingų molekulinių taikinių detekcijos reagentai ir priemonės, skirti skatimeninei PGR sistemai | 5600
4.1. | Reagentai ir priemonės SARS-CoV- 2 detekcijai. | 1400 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
4.1.1. | 1. Rinkinys turi būti sudarytas taip, kad detektuotų nemažiau kaip 2 SARS-CoV-2 virusui specifinius genus - N ir ORF1a. Pageidautina pakuotė – ne mažiau kaip 100 reakcijų. 2. Kartu su rinkinu turi būti pateiktos ne mažiau kaip 24 šulinėlių plokštelės, kuriose iš vieno mėginio atliekama ne mažiau kaip 26000 PGR reakcijų vienu metu. 3. Į rinkinio sudėtį turi įeiti visi reikalingi reagentai, įskaitant teigiamą, neigiamą bei vidinę kontroles bei reikalingos priemonės tyrimo atlikimui. 4. Rinkinio komponentai turi būti validuoti naudojimui su Qiagen QIAcuity įranga arba kita tiekėjo pasiūlyta panaudos būdu lygiaverte įranga. | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
4.1.2. | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga, ar kita priemonė, reikalinga tyrimui atlikti su panaudos būdu siūloma įranga (tiekėjas šioje eilutėje įrašo tikslų pavadinimą reikalingų reagentų, eksplotacinių medžiagų ar kitų priemonių__________________ ) | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
4.2. | Reagentai ir priemonės virusų, bakterijų bei antimikrobinio atsparumo genų detekcijai ir diferenciavimui. | 4200 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
4.2.1. | 1. Galimybė pasirinkti įvairius pradmenis ir zondus, (įskaitant, bet neapsiribojant gripo A, gripo B, respiracinio sincitinio (RSV),enterovirusų, antimikrobinio atsparumo genų: KPC-1, OXA-48, VIM-1, NDM, Francisella tularensis, Coxiella burnetiid, Borrelia burgdorferi padauginimui, detekcijai ir atskyrimui. Kievienam taikiniui turi būti skirtingi detekciniai zondai, įgalinantis atlikti 4-ių skirtingų taikinių detekciją vienos PGR metu (vienam tyrimui pasirenkama 4 skirtingi taikiniai). Zondai turi būti žymėti dažais, suderinamais su skaitmeninio PGR instrumento fluorescencijos kanalais. Pageidautina pakuotė – ne mažiau kaip 200 reakcijų. 2. Kartu su rinkinu turi būti pateiktos ne mažiau kaip 24 šulinėlių plokštelės, kuriose iš vieno mėginio atliekama ne mažiau kaip 26000 PGR reakcijų vienu metu. 3. Į rinkinio sudėtį turi įeiti visi reikalingi reagentai, įskaitant teigiamą, neigiamą bei vidinę kontroles bei reikalingos priemonės tyrimo atlikimui. 4. Rinkinio komponentai turi būti validuoti naudojimui su Qiagen QIAcuity įranga arba kita tiekėjo pasiūlyta panaudos būdu lygiaverte įranga. | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
4.2.2. | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga, ar kita priemonė, reikalinga tyrimui atlikti su panaudos būdu siūloma įranga (tiekėjas šioje eilutėje įrašo tikslų pavadinimą reikalingų reagentų, eksplotacinių medžiagų ar kitų priemonių________________ ) | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
| Bendra 4-os pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina: | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
REIKALAVIMAI, PANAUDOS BŪDU SIŪLOMAI, SKAIMENINĖS PGR SISTEMAI
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai__________________
Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomų techninių parametrų atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje, o dokumente pažymėti techninį parametrą)
1. Paskirtis | Sistema skirta nustatyti absoliutų mėginio kiekį nenaudojant standartų | įrašo tiekėjas
2. Sistemos veikimo principas | Automatinė tikralaikės PGR sistema su reagentų pilstymu: paruošto reakcijos ir mėginio mišinio užpildymas mikro-šulinėliuose, temperatūrinis ciklinimas bei fluorescencijos nuskaitymas turi būti atliekami toje pačioje sistemoje automatizuotai. | įrašo tiekėjas
3. Sistemos pajėgumas | Sistema turi priimti ne mažiau kaip 96 mėginius vienu metu bei vykdyti ne mažiau kaip 26000 atskirų reakcijų tame pačiame mėginyje vienu metu | įrašo tiekėjas
4. Reikalavimai optinei sistemai | Optinę sistemą turi sudaryti ne mažiau kaip 5 kanalai, tai yra – vienu metu detektuojami ne mažiau kaip 5 taikiniai | įrašo tiekėjas
5. Atliekamų tyrimų kiekybiniai parametrai | Nustatomas kopijų skaičius reakcijoje turi būti ne siauresnėse ribose negu nuo 1 kopijos/reakcijoje iki 217000 kopijų/reakcijoje. | įrašo tiekėjas
6. Komplektacija | Kartu turi būti pateikiamas kompiuteris su nepertraukiamo maitinimo šaltiniu bei programine įranga, automatiškai apskaičiuojanti taikinio absoliutų kiekį. | įrašo tiekėjas
7. Garantiniai įsipareigojimai | Garantinis laikotarpis - ne mažiau kaip 24 mėn., pradedamas skaičiuoti nuo prietaiso instaliavimo dienos. | įrašo tiekėjas
KITI REIKALAVIMAI:
1. Prekių kiekis bus užsakomas atskirais užsakymais, pristatymo terminas per 14 kalendorinių dienų nuo atskiro užsakymo pateikimo dienos.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingas sudedamąsias priemones, reikalingas nurodytų tyrimų atlikimui bei rezultatų pateikimui.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Būtina pateikti reikalingų priemonių kiekį numatomam (nurodytam techninėje specifikacijoje) tyrimų skaičiui atlikti.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
6. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per nustatytą terminą pateikti prekių pavyzdžius. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
7. Tiekėjas, siūlantis lygiavertį prietaisą, jį suteikia panaudos būdu 24 mėnesių laikotarpiui. Abipusiu šalių susitarimu panauda gali būti pratęsiama 1 (vieną) kartą ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui. Tiekėjas turi pateikti detalų prietaiso priežiūros planą, visas priežiūrai atlikti reikiamas priemones ir instrukcijas.
8. Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis kompetenciją įrodantį dokumentą, apmoko personalą naudotis įranga iškart po jos instaliavimo.
9. Tiekėjas, suteikęs prietaisą panaudos būdu, privalo savo sąskaita užtikrinti jos techninę priežiūrą, galimą gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą.
10. Visos siūlomos prekės turi būti originalios (pateikti gamintojo patvirtinimą). Jei siūlomos kito gamintojo priemonės, turi būti pateiktas įrangos gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomos priemonės tinka ir gali būti naudojami nuosavybės būdu valdomai arba panaudos būdu siūlomai įrangai.
11. Priemonių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesų nuo pristatymo dienos.
12. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtinai nurodant visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kurių atlikimui nenaudojamos pagalbinės priemonės nurodoma 0 (nulis).

## 5d.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
5. pirkimo dalis. Reagentai ir priemonės automatizuotai atsitiktinės imties sistemai kiekybinio ŽIV-1 RNR, HBV DNR ir HCV RNR identifikacijai tikrlaikės PGR metodu.
APRAŠYMAS: Reagentai ir priemonės automatizuotai atsitiktinės imties sistemai kiekybinio ŽIV-1 RNR, HBV DNR ir HCV RNR identifikacijai tikralaikės PGR metodu nuo nukleino rūgšties ekstrakcijos iki kiekybinio rezultato pateikimo. Reagentai ir priemonės turi tikti darbui su nuosavybės teisę valdomi automatizuotai nukleino rūgšties ekstrakcijos bei kiekybinės tiralaikės PGR atlikimo su atsitikitinės imtie funkcija sistemai (modelis, tipas: Cobas 5800) arba su kita tiekėjo pasiūlyte panaudos būdų lygiavertę įranga
Pirkimo objekto dalies Nr. | Tyrimų ir reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų kiekis (µl/ml/vnt.) maksimaliam tyrimų skaičiui | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR be PVM | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | PVM tarifas (%) | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, siūloma pakuotė, pastabos
5. | Automatizuotas kiekybinis atsitikitinės imties ŽIV-1 RNR, HBV DNR, HCV RNR nustatymas tikralaikės PGR metodu, su galimybe atlikti iki 144 tyrimų per 8 val. bei visus trys tyrimus vienų metu. | 13000
5.1 | Automatizuotas kiekybinis atsitikitinės imties ŽIV-1 RNR nustatymas tikralaikės PGR metodu, su galimybe atlikti iki 144 tyrimų per 8 val. bei visus trys tyrimus vienų metu. Tyrimo analitinis jautrumas ne mažiau 14 kopijų/ml. (easnt mėginio tūriui 500 mkl) arba ne mažiau 36 kopijų/ml (esant mėginio tūriui 200 mkl). | 7000 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 5 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
5.1.1. | Reagentai ir priemonės turi užtikrinti tyrimo atlikimą nuo ŽIV-1 RNR ektrakcijos iki galutinio rezultato. Amplifikacijos/detekcijos reagentai turi apimti ir Uracil-DNA Glycosylase (UDG). Rinkinių sudėtyje privalo būti kiekybinis standartas, paruoštas iš ne ŽIV-1 kilmės RNR konstrukto, atliekantis ir vidinės kontrolės funkcija (turi būti kontroliuojamas kiekvienas mėginys), proteinazės tirpalas, eliucijos buferinis tirpalas, bei pagrindinio mišinio reagentai. su gausinamo taikinio ir kiekio standarto pradmenimis. Papildomai teikiamas teigiamų (aukšta ir žema) ir neigiamоs kontroliū rinkinys. Reagentai, kontrolės, kalibratoriai skirti ŽIV-1 (M grupė subtipai (A-D, F-H, CRF01-AE, CRF02-AG); O grupė, N grupė) RNR kiekybiniam nustatymui žmogaus plazmoje ir serume. RNR išskyrimas turi vykti magnetinių dalelių metodu. Taikinys turi būti dvigubas, vienas kurių LTR genų sritis. Tyrimui sunaudojamo mėginio turis turi būti ne didesnis, nei 0,5 mL mėginio, minimalus reikalingas mėginio tūris turi būti ne didesnis, nei 0,65 mL Rezultatai turi būti pateikiami RNR kop/ml ir Log kop/mL. Analitinis jautrumas ne mažiau 14 kop/mL (esant mėgino tūriui 500 mkl) arba ne mažiau 36 kop/mL (esant mėgino tūriui 200 mkl). Specifiškumas ne mažesnis kaip100%. Tiesinės priklausomybės intervalas ne siauresnis nei 20 kop/ml – 1,0*10e7 kop/ml (500 mkl plazmos) arba 50 kop/ml – 1,0*10e7 kop/ml (200 mkl plazmos) . Reagentai turi turėti CE (IVD) 98/79EC ženklinimą. | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
5.1.2. | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga, ar kita priemonė, reikalinga tyrimui atlikti su panaudos būdu siūloma įranga | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
5.2. | Automatizuotas kiekybinis atsitikitinės imties HCV RNR nustatymas tikralaikės PGR metodu, su galimybe atlikti iki 144 tyrimų per 8 val. bei visus trys tyrimus vienų metu. Tyrimo analitinis jautrumas ne mažiau 15 TV/ml. (easnt mėginio tūriui 500 mkl) arba 40 TV/ml (esant mėginio tūriui 200 mkl). | 2000 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
5.2.1. | Reagentai ir priemonės turi užtikrinti tyrimo atlikimą nuo HCV RNR ektrakcijos iki galutinio rezultato. Amplifikacijos/detekcijos reagentai turi apimti ir Uracil-DNA Glycosylase (UDG). Rinkinių sudėtyje privalo būti kiekybinis standartas, paruoštas iš ne HCV kilmės RNR konstrukto, atliekantis ir vidinės kontrolės funkcija (turi būti kontroliuojamas kiekvienas mėginys), proteinazės tirpalas, eliucijos buferinis tirpalas, bei pagrindinio mišinio reagentai. su gausinamo taikinio ir kiekio standarto pradmenimis. Papildomai teikiamas teigiamų (aukšta ir žema) ir neigiamоs kontroliū rinkinys. Reagentai, kontrolės, kalibratoriai skirti HCV (1-6 genotipai) RNR kiekybiniam nustatymui žmogaus plazmoje ir serume. RNR išskyrimas turi vykti magnetinių dalelių metodu. Taikinys turi būti lokalizuotas labai koncservatyviuose HCV genomo regionuose (5'-UTR). Tyrimui sunaudojamo mėginio turis turi būti ne didesnis, nei 0,5 mL mėginio, minimalus reikalingas mėginio tūris turi būti ne didesnis, nei 0,65 mL Rezultatai turi būti pateikiami RNR TV/ml ir Log TV/mL. Analitinis jautrumas ne mažiau 15 TV/mL (esant mėgino tūriui 500 mkl) arba nemžiau 40 TV/mL (esant mėgino tūriui 200 mkl). Specifiškumas ne mažesnis kaip100%. Tiesinės priklausomybės intervalas ne siauresnis nei 15 TV/ml – 1,0*10e8 TV/ml (500 mkl plazmos) arba 40 TV/ml – 1,0*10e8 TV/ml (200 mkl plazmos) . Reagentai turi turėti CE (IVD) 98/79EC ženklinimą. | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
5.2.2. | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga, ar kita priemonė, reikalinga tyrimui atlikti su panaudos būdu siūloma įranga | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
5.3. | Automatizuotas kiekybinis atsitikitinės imties HBV DNR nustatymas tikralaikės PGR metodu, su galimybe atlikti iki 144 tyrimų per 8 val. bei visus trys tyrimus vienų metu. Tyrimo analitinis jautrumas ne mažiau 3 TV/ml. (esant mėginio tūriui 500 mkl) arba ne mažiau 16 TV/ml (esant mėginio tūriui 200 mkl). | 2000 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
5.3.1. | Reagentai ir priemonės turi užtikrinti tyrimo atlikimą nuo HBV DNR ektrakcijos iki galutinio rezultato. Amplifikacijos/detekcijos reagentai turi apimti ir Uracil-DNA Glycosylase (UDG). Rinkinių sudėtyje privalo būti kiekybinis standartas, paruoštas iš ne HBV kilmės DNR konstrukto, atliekantis ir vidinės kontrolės funkcija (turi būti kontroliuojamas kiekvienas mėginys), proteinazės tirpalas, eliucijos buferinis tirpalas, bei pagrindinio mišinio reagentai. su gausinamo taikinio iri kiekio standarto pradmenimis. Papildomai teikiamas teigiamų (aukšta ir žema) ir neigiamоs kontroliū rinkinys. Reagentai, kontrolės, kalibratoriai skirti HBV (genotipai A-H bei "precore" mutantai - D1896A ir C1858T) DNR kiekybiniam nustatymui žmogaus plazmoje ir serume. RNR išskyrimas turi vykti magnetinių dalelių metodu. Taikinys turi būti lokalizuotas labai konservatyviuose HBV genomo regionuose. Tyrimui sunaudojamo mėginio turis turi būti ne didesnis, nei 0,5 mL mėginio, minimalus reikalingas mėginio tūris turi būti ne didesnis, nei 0,65 mL Rezultatai turi būti pateikiami RNR kop/ml ir Log kop/mL. Analitinis jautrumas ne mažiau 3 TV/mL (esant mėgino tūriui 500 mkl) arba ne mažiau 16 TV/mL (esant mėgino tūriui 200 mkl). Specifiškumas ne mažesnis kaip100%. Tiesinės priklausomybės intervalas ne siauresnis nei 10 TV/ml – 1,0*10e9 TV/ml (500 mkl plazmos) arba 25 TV/ml – 1,0*10e9 TV/ml (200 mkl plazmos) . Reagentai turi turėti CE (IVD) 98/79EC ženklinimą. | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
5.3.2. | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga, ar kita priemonė, reikalinga tyrimui atlikti su panaudos būdu siūloma įranga | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
5.4. | Automatizuotas kokybinis atsitikitinės imties respiratorinių infekcinių ligų sukėlėjų DNR/RNR nustatymas tikralaikės PGR metodu, su galimybe atlikti iki 144 tyrimų per 8 val. bei visus trys tyrimus vienų metu. Tyrimo analitinis jautrumas ne mažiau 3 TV/ml. (esant mėginio tūriui 500 mkl) arba ne mažiau 16 TV/ml (esant mėginio tūriui 200 mkl). | 2000 | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
5.4.1. | Reagentai turi užtikrinti tyrimo atlikimą nuo respiratorinių virusų nukleino rūgties (NR)ektrakcijos iki galutinio rezultato. Amplifikacijos/detekcijos reagentai turi apimti ir Uracil-DNA Glycosylase (UDG). Rinkinių sudėtyje privalo būti vidinė kontrolinė medžiaga skirta NR skyrimo proceso efektyvumui nustatyti. kontrolinė medžiaga atitinkanti visų nustatumu taikinių NR mėginys), proteinazės tirpalas, eliucijos buferinis tirpalas, bei pagrindinio mišinio reagentai su gausinamų taikinių ir kontrolių pradmenimis. Papildomai teikiamas rinkinys su kontrolinė medžiaga atitinkančią visų nustatomu taikinių NR. Reagentai ir kontrolės, kalibratoriai skirti adenoviruso (B, C ir E rūšių), bendrųjų žmogaus koronavirusų (229E, HKU1, NL63, OC43), žmogaus metapneumoviruso, žmogaus rinoviruso / enteroviruso, A tipo gripo viruso, B tipo gripo viruso, 1, 2, 3 ir 4 tipų paragripo virusų, respiratorinio sincitinio viruso (RSV) ir SARS-CoV-2 nustatymui ir diferenciavimui mėginiuose iš nosiaryklės tepinėlių. NR išskyrimas turi vykti magnetinių dalelių metodu. Taikiniai turi būti lokalizuoti specifiniuose nustatomų respiratorinių virusų genomo regionuose. Taikinių direnciavimui naudojama penkių kanalų optinė sistema bei trijų lygių temperatūrinai taškai. Tyrimui sunaudojamo mėginio turis turi būti ne didesnis, nei 0,85 mL mėginio, minimalus reikalingas mėginio tūris turi būti ne didesnis, nei 1,2 mL (0,4 mL paciento mėginiu + 0,8 ml skiedyklio iš rinkinio) Rezultatai turi būti pateikiami RNR kop/ml ir Log kop/mL. Analitinio jautrumo intervalas: nuo ne mažiau, kaip 50 kop/mL (gripas A - H3N2) iki ne mažiau, kaip 48000 kop/mL (4-o tipo paragripovirusas). Reagentai turi turėti CE (IVD) 98/79EC ženklinimą. | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
5.4.2. | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga, ar kita priemonė, reikalinga tyrimui atlikti su panaudos būdu siūloma įranga | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
| Bendra 5-os pirkimo dalies pasiūlymo kaina: | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
REIKALAVIMAI, PANAUDOS BŪDU SIŪLOMAI, AUTOMATIZUOTAI NUKLEINO RŪGŠČIŲ EKSTRAKCIJOS IR KIEKYBINĖS TIKRALAIKĖS PGR ATLIKIMO SU ATSITIKINĖS IMTIES FUNKCIJA SISTEMAI
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai__________________
Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomų techninių parametrų atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje, o dokumente pažymėti techninį parametrą)
1. Paskirtis | Automatizuotas pasirinktinės imties kiekybinių ir kokybinių tyrimų atlikimas: nukleino rūgščių išskyrimas, amplifikacija ir detekcija atliekami uždaroje sistemoje, užtikrinamas rezultatų vertinimas bei jų archyvavimas, gebėjimas vienų metų atlikti skirtingus tyrimus perdavimas į LIS sistemą. | įrašo tiekėjas
2. Sistemos komplektacija | Tyrimams atlikti reikalinga įranga, jos komplektacija, programinė įranga ir kita kas reikalinga atlikti tyrimui. | įrašo tiekėjas
3. Įrangos veikimo principas | Turi dirbti atsitiktinės imties principu, eliminuodama mėginių rūšiavima ir deliojimą partijomis. Tyrimo eigos ir naudotų priemonių registravimas pagal barkodus užtikrinantis tyrimo atsekamumą. | įrašo tiekėjas
4. Sistemos prijungimo galimybės | Galimybė sistemą prijungti prie laboratorinės informacinės sistemos (LIS). | įrašo tiekėjas
5. Sistemos našumas | Gebėjimas atlikti ne mažiau, kaip 144 testus per 8 valandas, kurių metų atliekama iki 6 skirtingų tyrimų vienu metu. | įrašo tiekėjas
6. Sistemos naudojamų reagentų paruošimas naudojimui | Siūlomi reagentai skirti įrangai yra paruošti naudojimui. | įrašo tiekėjas
7. Sistemos automatiza-vimas | Automatizuotas nukleino rūgščių skyrimas, amplifikacijos mišinio paruošimas. | įrašo tiekėjas
8. Sistemos naudojamos mėginių talpos | Galimybė priimti pirminius vakutainerius su kraujo plazma, išvengiant perpylimo klaidos. | įrašo tiekėjas
9. Sistemos naudojami standartai | Tyrimo metu naudojamas nekonkuruojantis kiekybinis standartas. | įrašo tiekėjas
10. Tyrimo užteršimo amplikonais galimybės sumažinimas | Tyrimo metu naudojama AmpErase fermentas (uracil-N-glikozilazė) ar lygiavertė sistema | įrašo tiekėjas
14. Sertifikatai | Tiekėjas turi būti oficialus įgaliotas gamintojo atstovas Lietuvoje (pateikti tai įrodantį dokumentą). Įranga privalo turėti CE-IVD arba lygiavertį ženklinimą (pateikti CE-IVD arba lygiavertį sertifikatą). | įrašo tiekėjas
15. Įrangos aptarnavimas, techninė priežiūra | Numatytas nemokamas techninis įrangos palaikymas bei priežiūra pagal gamintojo reikalavimus, konsultavimas įrangos eksploatacijos klausimais (24 val. per parą, 7 dienas per savaitę) konsultacijos ir operatyvus remontas . | įrašo tiekėjas
KITI REIKALAVIMAI:
1. Prekių kiekis bus užsakomas atskirais užsakymais, pristatymo terminas per 14 kalendorinių dienų nuo atskiro užsakymo pateikimo dienos.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingas sudedamąsias priemones, reikalingas nurodytų tyrimų atlikimui bei rezultatų pateikimui.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Būtina pateikti reikalingų priemonių kiekį numatomam (nurodytam techninėje specifikacijoje) tyrimų skaičiui atlikti.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
6. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per nustatytą terminą pateikti prekių pavyzdžius. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
7. Tiekėjas, siūlantis lygiavertį prietaisą, jį suteikia panaudos būdu 24 mėnesių laikotarpiui. Abipusiu šalių susitarimu panauda gali būti pratęsiama 1 (vieną) kartą ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui. Tiekėjas turi pateikti detalų prietaiso priežiūros planą, visas priežiūrai atlikti reikiamas priemones ir instrukcijas.
8. Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis kompetenciją įrodantį dokumentą, apmoko personalą naudotis įranga iškart po jos instaliavimo.
9. Tiekėjas, suteikęs prietaisą panaudos būdu, privalo savo sąskaita užtikrinti jos techninę priežiūrą, galimą gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą.
10. Visos siūlomos prekės turi būti originalios (pateikti gamintojo patvirtinimą). Jei siūlomos kito gamintojo priemonės, turi būti pateiktas įrangos gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomos priemonės tinka ir gali būti naudojami nuosavybės būdu valdomai arba panaudos būdu siūlomai įrangai.
11. Priemonių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesų nuo pristatymo dienos.
12. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtinai nurodant visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kurių atlikimui nenaudojamos pagalbinės priemonės nurodoma 0 (nulis).
13. Reagentai turi būti pritaikyti klinikiniams tyrimams, turėti CE ir IVD ženklinimus bei turėti atitikties dokumentų pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.