3 priedas. Pasiūlymų vertinimas (projektas)

# 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti konkretūs pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykį šiame priede nustatyta tvarka. Ekonomio naudingumo balas skaičiuojamas tik tokiu atveju, kai pasiūlymas atitinka visus privalomus reikalavimus, nustatytus konkretaus pirkimo sąlygose.

1.2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

1.3. Bendras apskaičiuotas tiekėjo ekonominio naudingumo balas (EN) nurodomas dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

# 2. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR BALŲ APSKAIČIAVIMAS

2.1. Taikomi šie vertinimo kriterijai ir jų reikšmės:

| Vertinimo kriterijus pavadinimas | Kriterijaus reikalavimai | Minimali (vertinama) reikšmė | Maksimali vertinama (leidžiama) reikšmė | Maksimalus balas [nurodyti balai yra projektiniai (preliminarūs) ir gali būti koreguojami po rinkos konsultacijos] | Vertinimo formulė | Paaiškinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EN | Ekonominis naudingumas | – | – | – | EN = K + T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6 + T7 + T8 + T9 T10 + T11 + T12 + T13 + T14 + T15 + T16 + T17 | Ekonominis naudingumas lygus balų už visus kriterijus sumai. |
| K | Kaina (Eur su PVM) | [bus nustatyta po rinkos konsultacijos] | Pirkimui skirta lėšų suma Eur su PVM | [bus nustatytas po rinkos konsultacijos] | [formulė bus nustatyta po rinkos konsultacijos] | [šio kriterijaus vertinimo tvarkos aprašymas bus pateiktas po rinkos konsultacijos] |
| T1 | Amfetamino tyrimo rezultatų matavimo serijos glaudumas (CV%) pusiau kiekybiniam tyrimo rezultatui, taikant 500 ng/ml ribinę vertę, neviršija 3,5 %. | – | – | 1,4 | TAIP = maksimalus balas, t. y. 1,4; NE = 0. | 1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu konkrečiam pirkimui pateikti konkretaus pirkimo sąlygų 1 priedo „Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija“ priedą (Excel dokumentas) ir pateikti jame reikalaujamus dokumentus. |
| T2 | Benzodiazepinų tyrimo rezultatų matavimo serijos glaudumas (CV%) pusiau kiekybiniam tyrimo rezultatui, taikant 300 ng/ml ribinę vertę, neviršija 2 %. | – | – | 1,4 | TAIP = maksimalus balas, t. y. 1,4; NE = 0. | 1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu konkrečiam pirkimui pateikti konkretaus pirkimo sąlygų 1 priedo „Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija“ priedą (Excel dokumentas) ir pateikti jame reikalaujamus dokumentus. |
| T3 | Metadono tyrimo rezultatų matavimo serijos glaudumas (CV%) pusiau kiekybiniam tyrimo rezultatui, taikant 300 ng/ml ribinę vertę, neviršija 2,5 %. | – | – | 1,4 | TAIP = maksimalus balas, t. y. 1,4; NE = 0. | 1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu konkrečiam pirkimui pateikti konkretaus pirkimo sąlygų 1 priedo „Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija“ priedą (Excel dokumentas) ir pateikti jame reikalaujamus dokumentus. |
| T4 | MDMA tyrimo rezultatų matavimo serijos glaudumas (CV%) pusiau kiekybiniam tyrimo rezultatui, taikant 500 ng/ml ribinę vertę, neviršija 1,5 %. | – | – | 1,4 | TAIP = maksimalus balas, t. y. 1,4; NE = 0. | 1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu konkrečiam pirkimui pateikti konkretaus pirkimo sąlygų 1 priedo „Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija“ priedą (Excel dokumentas) ir pateikti jame reikalaujamus dokumentus. |
| T5 | Atidaryto reagento (amfetamino, opijatų, kanabinoidų, kokaino, benzodiazepinų, metadono, barbituratų, MDMA) stabilumas – ne mažiau kaip 12 mėnesių 2-8 °C temperatūroje arba iki reagento galiojimo laiko pabaigos. | – | – | 4 | TAIP = maksimalus balas, t. y. 4; NE = 0. | 1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu konkrečiam pirkimui pateikti konkretaus pirkimo sąlygų 1 priedo „Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija“ priedą (Excel dokumentas) ir pateikti jame reikalaujamus dokumentus. |
| T6 | Reagentai paruošti naudoti. | – | – | 3,2 | TAIP = maksimalus balas, t. y. 3,2; NE = 0. | 1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu konkrečiam pirkimui pateikti konkretaus pirkimo sąlygų 1 priedo „Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija“ priedą (Excel dokumentas) ir pateikti jame reikalaujamus dokumentus. |
| T7 | Kokaino, MDMA, amfetamino, metadono, opiatų, barbitūratų, benzodiazepinų, kanabinoidų reagento vartotojo instrukcijose yra pateikiama procedūra mėginio apdorojimui, kai šlapimo PH<5. | – | – | 2,2 | TAIP = maksimalus balas, t. y. 2,2; NE = 0. | 1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu konkrečiam pirkimui pateikti konkretaus pirkimo sąlygų 1 priedo „Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija“ priedą (Excel dokumentas) ir pateikti jame reikalaujamus dokumentus. |
| T8 | Vidutinio (300-600 tyrimų) dydžio pakuotės substrato tūris viršija 100 ml. Reikalavimas keliamas kaip aplinkosauginis reikalavimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.1 papunkčiu. | – | – | 3,2 | TAIP = maksimalus balas, t. y. 3,2; NE = 0. | 1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu konkrečiam pirkimui pateikti konkretaus pirkimo sąlygų 1 priedo „Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija“ priedą (Excel dokumentas) ir pateikti jame reikalaujamus dokumentus. |
| T9 | Fentanilių mažiausia kokybinio aptikimo riba siekia ne daugiau kaip 1 ng/ml. | – | – | 3,6 | TAIP = maksimalus balas, t. y. 3,6; NE = 0. | 1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu konkrečiam pirkimui pateikti konkretaus pirkimo sąlygų 1 priedo „Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija“ priedą (Excel dokumentas) ir pateikti jame reikalaujamus dokumentus. |
| T10 | Reakcijos kiuvetės yra vienkartinės. |  |  | 7 | TAIP = maksimalus balas, t. y. 7; NE = 0. | 1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu konkrečiam pirkimui pateikti konkretaus pirkimo sąlygų 1 priedo „Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija“ priedą (Excel dokumentas) ir pateikti jame reikalaujamus dokumentus. |
| T11 | Opijatų tyrimas neturi kryžminio reaktyvumo su ekgonino metilo esteriu, MDMA, MDA, pseudoefedrinu, diazepamu iki 100 000 ng/mL. |  |  | 1,6 | TAIP = maksimalus balas, t. y. 1,6; NE = 0. | 1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu konkrečiam pirkimui pateikti konkretaus pirkimo sąlygų 1 priedo „Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija“ priedą (Excel dokumentas) ir pateikti jame reikalaujamus dokumentus. |
| T12 | Amfetaminų tyrimas neturi kryžminio reaktyvumo su kokainu, ekgonino metilo esteriu, heroinu iki 100 000 ng/mL. |  |  | 1,6 | TAIP = maksimalus balas, t. y. 1,6; NE = 0. | 1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu konkrečiam pirkimui pateikti konkretaus pirkimo sąlygų 1 priedo „Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija“ priedą (Excel dokumentas) ir pateikti jame reikalaujamus dokumentus. |
| T13 | Kanabinoidų tyrimas neturi kryžminio reaktyvumo su ekgonino metilo esteriu, heroinu, MDMA, MDA, pseudoefedrinu iki 100 000 ng/mL. |  |  | 1,6 | TAIP = maksimalus balas, t. y. 1,6; NE = 0. | 1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu konkrečiam pirkimui pateikti konkretaus pirkimo sąlygų 1 priedo „Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija“ priedą (Excel dokumentas) ir pateikti jame reikalaujamus dokumentus. |
| T14 | Kokaino tyrimas neturi kryžminio reaktyvumo su efedrinu, heroinu, MDMA, MDA, pseudoefedrinu iki 100 000 ng/mL. |  |  | 1,6 | TAIP = maksimalus balas, t. y. 1,6; NE = 0. | 1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu konkrečiam pirkimui pateikti konkretaus pirkimo sąlygų 1 priedo „Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija“ priedą (Excel dokumentas) ir pateikti jame reikalaujamus dokumentus. |
| T15 | Benzodiazepinų tyrimas neturi kryžminio reaktyvumo su kokainu, ekgonino metilo esteriu, efedrinu, MDMA, MDA, pseudoefedrinu iki 100 000 ng/mL. |  |  | 1,6 | TAIP = maksimalus balas, t. y. 1,6; NE = 0. | 1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu konkrečiam pirkimui pateikti konkretaus pirkimo sąlygų 1 priedo „Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija“ priedą (Excel dokumentas) ir pateikti jame reikalaujamus dokumentus. |
| T16 | Metadono tyrimas neturi kryžminio reaktyvumo su kokainu, ekgonino metilo esteriu, efedrinu, MDMA, MDA, pseudoefedrinu, heroinu iki 100 000 ng/mL. |  |  | 1,6 | TAIP = maksimalus balas, t. y. 1,6; NE = 0. | 1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu konkrečiam pirkimui pateikti konkretaus pirkimo sąlygų 1 priedo „Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija“ priedą (Excel dokumentas) ir pateikti jame reikalaujamus dokumentus. |
| T17 | Barbitūratų tyrimas neturi kryžminio reaktyvumo su kokainu, ekgonino metilo esteriu, amfetaminu, efedrinu, heroinu, MDMA, MDA, pseudoefedrinu iki 100 000 ng/mL. |  |  | 1,6 | TAIP = maksimalus balas, t. y. 1,6; NE = 0. | 1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu konkrečiam pirkimui pateikti konkretaus pirkimo sąlygų 1 priedo „Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija“ priedą (Excel dokumentas) ir pateikti jame reikalaujamus dokumentus. |

# _______________________