## TS analizatoriui
1.2 priedas
REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS INFEKCINĖS SEROLOGIJOS TYRIMAMS ATLIKTI SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU PIRKIMAS
ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. nr. | Reikalaujami techniniai parametrai: | Siūlomos įrangos techniniai parametrai | Tiksli nuoroda į siūlomos įrangos dokumentaciją, kurioje tiksliai pažymimas atitikimas keliamam techniniam parametrui
1. | Tiekėjas turi pasiūlyti 1 (vieną) pilnai automatinį imunologinį analizatorių ar kelis pilnai automatinius imunologinius analizatorius infekcinės serologijos tyrimams atlikti, pagamintą(-us) ne seniau kaip prieš 12 (dvylika) mėn. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Galima siūlyti ne naują/us (nurodomas įrangos pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo data).
2. | Automatinis imunologinis analizatorius, komplektuojamas su kompiuteriu ir programine įranga (jei tai būtina), nenutrūkstamo maitinimo šaltiniu, integruotu ir/ar išoriniu lazeriniu spausdintuvu (jo kasete), integruotu ir/ar išoriniu brūkšninių kodų skaitytuvu.
3. | Analizatorius privalo būti ne platesnis negu 160 cm, gylis ne daugiau 125 cm. Kitų matmenų (didesnių) analizatorius turi būti komplektuojamas su vibracijai atspariu stalu ar spintele analizatoriui pastatyti ir reagentams laikyti. Jei siūlomi 2 analizatoriai, jiems taikomi, tokie patys reikalavimai, kaip kad vienam.
4. | Ne mažiau kaip dviejų lygių kokybės kontrolė (norma ir patologija) kiekvienam techninėje specifikacijoje įvardintam tyrimui.
5. | Automatizuotas tyrimo atlikimas: reagentų dozavimas, inkubavimo temperatūra ir trukmė, absorbcijos matavimas, rezultatų apskaičiavimas ir pateikimas. Įranga turi automatiškai atlikti mėginio identifikavimą, pilstymą, mėginio skiedimą, plovimą, inkubaciją, rezultatų vertinimą ir galutįnį rezultato pateikimą.
6. | Analizatoriuje turi būti temperatūros palaikymo (galinti ir šildyti ir šaldyti) sistema, skysčio lygio aptikimo funkcija (tiek reagentams, tiek atliekoms, tiek mėginiams).
7. | Įrangos našumas: ne mažiau 200 tyrimų per 8 val. |  | -
8. | Analizatorius automatiškai nuskaito mėginių, kontrolių, kalibratorių bei tyrimams naudojamų reagentų ir kitų tirpalų brūkšninius kodus, juos identifikuoja bei automatiškai atlieka tyrimą pagal gamintojo nustatytą protokolą. Pagal šį kodą analizatorius privalo automatiškai nuskaityti informaciją, kokius konkrečius tyrimus reikalinga atlikti iš mėginio, o atliktų tyrimų rezultatus automatiškai nusiųsti į LIS.
9. | Pilnai automatinį imunologinį analizatorių būtina prijungti į LIS (LABDATA LIMS) dvikrypte jungtimi, pateikti pajungimo protokolą.
10. | Automatinio imunologinio analizatoriaus programinė įranga turi būti suderinama ir integruojama į laboratorijos informacinę sistemą (toliau -LIS) ir turi gebėti (neapsiribojant) perduoti į LIS šiuos duomenis: tyrimų atsakymus, tyrimų atlikimo laiką, analizatoriaus (įrangos) ID. Programinė įranga turi užtikrinti galimybę iš statistinių duomenų sudaryti ir atspausdinti ir/arba įrašyti į USB laikmeną kiekybinių analičių dienos kontroles ir kalibracijas. Įrangos programinė įranga turi palaikyti ASTM arba HL7 standartus atitinkantį duomenų perdavimo protokolą. Duomenų mainai tarp laboratorijos vidinės sistemos ir analizatoriaus (įrangos) turi būti vykdomi per TCP/IP arba RS232 sąsajas.
11. | Reikalinga atspausdinti ir/arba į USB laikmeną įrašyti pacientų dienos tyrimų rezultatų originalius (iš analizatoriaus (įrangos)) duomenis viename protokole.
12. | Įrangoje turi būti integruota automatinė mechaninių ir matavimo procesų sutrikimų informavimo sistema, informuojanti operatorių apie trikdžius.
13. | Reagentai privalo būti paruošti naudojimui (operatorius neturi nieko daryti, tik įdėti į analizatorių). Privalo būti automatinė kontrolė reagentų lygiui, antgalių dydžiui, reakcijos tūriui.
14. | Analizatorius privalo vienu metu atlikti visus tyrimų, reagentų ir papildomų priemonių techninėje specifikacijoje nurodytus tyrimus, juos kombinuojant pagal leidžiamą našumą.
Bendrieji reikalavimai
1 | Tiekėjas privalo pagal panaudą – neatlygintinai suteikti perkančiajai organizacijai naudotis analizatoriumi, atitinkančiu šioje specifikacijoje nustatytus reikalavimus (tol, kol pagal prekių viešojo pirkimo - pardavimo sutartį bus perkami iš tiekėjo diagnostikos reagentai (toliau – reagentai), papildomos medžiagos, kontrolinės medžiagos ir kalibratoriai, reikalingi infekcinės serologijos tyrimams atlikti).
2 | Tiekėjas savo sąskaita įsipareigoja pristatyti įrangą pirkėjui šiuo adresu Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius.
3 | Su įranga teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, panaudai perduotos ir pristatytos įrangos surinkimas, sumontavimas, įdiegimas ir kvalifikavimas (angl. IQ/OQ/PQ) pirkėjo nurodytu adresu, integravimas į pirkėjo naudojamą Laboratorinę informacinę medicininę sistemą (toliau – LIMS), įrangos paruošimas darbui ir suderinimas, išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas, pirkėjo personalo apmokymas dirbti su įranga, konsultacijų, susijusių su įrangos naudojimu teikimas, programinės įrangos versijos atnaujinimai ar pakeitimasi.
4 | Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti, kad analizatorius bus pristatytas, surinktas, sumontuotas/instaliuotas/įdiegtas perkančiosios organizacijos adresu Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius, paruoštas darbui ir suderintas/išbandytas ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo panaudos sutarties įsigaliojimo dienos.
5 | Tiekėjas įsipareigoja supažindinti pirkėjo personalą (skyriaus, kuriam perduodama medicininė įranga personalą) su medicininės įrangos naudojimo specifika, apmokyti ir konsultuoti medicininės įrangos naudojimo klausimais Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytais terminais. Mokymai rengiami visam laboratorijos personalui pirkėjo patalpose adresu Antakalnio g. 59, Vilnius. Mokymai turi vykti ne didesnėse kaip 3 (trijų) asmenų grupėse. Mokymai turi apimti visus įrangos naudojimo etapus (tame tarpe ir periodinę priežiūrą), būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (vartojimo parametrų reguliavimas, tikslinimas, ir kt.).
6 | Tiekėjas, prieš atliekant įrangos kvalifikavimo darbus, turi pateikti kvalifikavimo atlikimo protokolus. Įrangos kvalifikavimo apimtis turi būti derinama su pirkėju.
7 | Tiekėjas galimų defektų ir/ar gedimų atveju privalo savo sąskaita šalinti/remontuoti visus defektus ir/ar gedimus arba sugedusią analizatoriaus (-ių) detalę (-es) (komponentą (-us) pakeisti ekvivalentiška (-ais) perkančiosios organizacijos patalpose (Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius) ne vėliau kaip per 1 (vieną) kalendorinę dieną nuo pranešimo apie defektą ir /ar gedimą gavimo momento. Jei defekto ir/ar gedimo neįmanoma pašalinti/suremontuoti perkančiosios organizacijos patalpose, tiekėjas privalo analizatorių (-ius) savo sąskaita išvežti defektui ir/ar gedimui šalinti/remontuoti tiekėjo transportu. Sutaisytas (-i) ir veikiantis (-ys) analizatorius (-iai) pristatomas (-i) perkančiajai organizacijai tiekėjo sąskaita ir tiekėjo transportu. Jei defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto atlikti perkančiosios organizacijos patalpose (vietoje) negalima, tiekėjas defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto laikotarpiui privalo pristatyti perkančiajai organizacijai ir perduoti naudoti ekvivalentišką (-us) veikiantį (-čius) analizatorių (-ius) arba sudaryti galimybę tyrimus atlikti papildomų tyrimų laboratorijoje, turinčioje Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę verstis laboratorinių tyrimų atlikimu, teikti laboratorinės diagnostikos paslaugas (PTL), išlaidas tokiu atveju apmoka Tiekėjas.
8 | Jei pagal panaudą teikiama įranga genda du mėnesius iš eilės dažniau nei 3 (tris) kartus per mėnesį, Tiekėjas privalo keisti įrangą į naują.
9 | Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu.
10 | Siūloma įranga turi būti ženklinta CE ženklu ir turėti galiojantį CE sertifikatą arba EB atitikties deklaraciją pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti įrangos CE ženklinimo sertifikatą ar EB atitikties deklaraciją originalo ir lietuvių kalbomis.
11 | Įrangos pristatymo vieta – VšĮ Antakalnio poliklinika, Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius.