## 1 dalis (12 vnt.)
Sieninis daugiafunkcinis blokas, skirtas vienai lovai (su galimybe esant poreikiui pozicionuoti dvi lovas) (12 vnt.)
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Rinkos dalyvių pastabos/siūlymai
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Daugiafunkcinis sieninis blokas, su integruotu apšvietimu, elektros ir ryšių rozetėmis, su palatiniu iškvietimu ir integruotomis medicininių dujų jungtimis | Būtina
3 | Bloko ilgis | Ne mažiau 3200 mm
4 | Sieninio bloko tvirtinimas | Konsolė tvirtinama prie sienos su galimybe montuoti viena šalia kitos
5 | Sieninio bloko konstrukcijos tipas | Horizontali konstrukcija iš milteliniu būdu dažyto penkių sekcijų aliuminio profilio, atsparaus dezinfekcinėms medžiagoms, kurioje sumontuoti visi reikalingi medicininių dujų, elektros, apšvietimo įrengimai
6 | Sieniniame bloke sumontuota | 1. Atspindėtos šviesos šviestuvas („į viršų“) sieninio bloko centrinėje dalyje – LED, ne mažiau 1750 lm, 3500K , RA80 , valdomas iš pultelio; 2. Ligonio „skaitymo“ zonos apšvietimo šviestuvas sieninio bloko centrinėje dalyje – LED ne mažiau 1190 lm , 4000K, Ra 80, valdomas iš pultelio; 3. Naktinio apšvietimo LED lempa 3-5W, įjungimas konsolėje ir iš pultelio
7 | Reikalavimai dujų tiekimui | Visos pneumatinės jungtys turi užtikrinti greitą prijungimą / atjungimą ir atitikti ligoninėje naudojamą mechaninį jungčių kodavimą pagal standarto LST EN ISO 7396-1 ar lygiaverčius reikalavimus
8 | Dujų tiekimas O2 5 bar | 2 jungtys (LST EN ISO 7396-1 ar lygiavertis) (1 jungtis dešinėje bloko pusėje, 1 jungtis kairėje bloko pusėje)
9 | Vakuumas (- 0,8 bar) | 2 jungtys (LST EN ISO 7396-1 ar lygiavertis) (1 jungtis dešinėje bloko pusėje, 1 jungtis kairėje bloko pusėje)
10 | Vienfazės elektros rozetės su įžeminimu: | 8 vnt. (230V, 16A kiekviena) (4 rozetės dešinėje bloko pusėje, 4 rozetės kairėje bloko pusėje), ne mažiau kaip IP44, viena su įtampos indikacija
11 | Med. personalo iškvietimo pultelis su pilna palatinio iškvietimo sistema | 1 vnt. Pultelis su laidu, prie bloko privalomai prijungiamas ištraukiama jungtimi (ne „kietas“ pajungimas) ant magnetinio laikiklio, perstatomo per visą konsolės ilgį; Pultelyje įrengtas palatinės signalizacijos – iškvietimo mygtukas
12 | Elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai | 4 vnt. (2 gnybtai dešinėje bloko pusėje, 2 gnybtai kairėje bloko pusėje)
13 | Sieniniame bloke sumontuotas medicininis bėgelis aparatūros - lentynų ir papildomos įrangos tvirtinimui | Būtina. Apatinėje sieninio bloko dalyje 1 medicininis bėgelis, per visą bloko ilgį
14 | Kompiuterinio ryšio jungtis | 2 vnt. dvigubos informacinių signalų 6 kategorijos jungtys tipo RJ– 45. (1 dviguba jungtis dešinėje pusėje, 1 dviguba jungtis kairėje pusėje)
15 | Laikiklis lašelinėms tvirtinamas prie medicininio bėgelio | Ne mažiau 2 laikikliai (stovai) lašelinėms su horizontalia alkūne, tvirtinami prie medicininio bėgelio

## 2 dalis (48 vnt.)
Sieninis daugiafunkcinis blokas, skirtas vienai lovai (48 vnt.)
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Rinkos dalyvių pastabos/siūlymai
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Daugiafunkcinis sieninis blokas, su integruotu apšvietimu, elektros ir ryšių rozetėmis, su palatiniu iškvietimu ir integruotomis medicininių dujų jungtimis | Būtina
3 | Bloko ilgis | Ne mažiau 2000 mm
4 | Sieninio bloko tvirtinimas | Konsolė tvirtinama prie sienos su galimybe montuoti viena šalia kitos
5 | Sieninio bloko konstrukcijos tipas | Horizontali konstrukcija iš milteliniu būdu dažyto penkių sekcijų aliuminio profilio, atsparaus dezinfekcinėms medžiagoms, kurioje sumontuoti visi reikalingi medicininių dujų, elektros, apšvietimo įrengimai
6 | Sieniniame bloke sumontuota | 1. Atspindėtos šviesos šviestuvas („į viršų“) sieninio bloko centrinėje dalyje – LED, ne mažiau 1750 lm , 3500K , RA80 , valdomas iš pultelio; 2. Ligonio „skaitymo“ zonos apšvietimo šviestuvas sieninio bloko centrinėje dalyje – LED ne mažiau 1190 lm , 4000K, Ra 80, valdomas iš pultelio; 3. Naktinio apšvietimo LED lempa 3-5W, įjungimas konsolėje ir iš pultelio; 4. Bloke įmontuota po dvi greitojo pajungimo medicininio deguonies ir vakuumo jungtį (skirtingose bloko pusėse centro atžvilgiu); 5. Pultelis šviesų valdymui, rozetės ir medicininių dujų paėmimo lizdai
7 | Reikalavimai dujų tiekimui | Visos pneumatinės jungtys turi užtikrinti greitą prijungimą / atjungimą ir atitikti ligoninėje naudojamą mechaninį jungčių kodavimą pagal standarto LST EN ISO 7396-1 ar lygiaverčius reikalavimus
8 | Dujų tiekimas O2 5 bar | 1 jungtis (LST EN ISO 7396-1 ar lygiavertis)
9 | Vakuumas (- 0,8 bar) | 1 jungtis (LST EN ISO 7396-1 ar lygiavertis)
10 | Vienfazės elektros rozetės su įžeminimu: | 4 vnt. (230V, 16A kiekviename mažiau kaip IP44, viena su įtampos indikacija)
11 | Med. personalo iškvietimo pultelis su pilna palatinio iškvietimo sistema | 1 vnt. Pultelis su laidu, prie bloko privalomai prijungiamas ištraukiama jungtimi (ne „kietas“ pajungimas) ant magnetinio laikiklio, perstatomo per visą konsolės ilgį; Pultelyje įrengtas palatinės signalizacijos – iškvietimo mygtukas
12 | Elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai | 2 vnt.
13 | Sieniniame bloke sumontuotas medicininis bėgelis aparatūros - lentynų ir papildomos įrangos tvirtinimui | Būtina. Apatinėje sieninio bloko dalyje 1 medicininis bėgelis, per visą bloko ilgį
14 | Kompiuterinio ryšio jungtis | 1 vnt. dviguba informacinių signalų 6 kategorijos jungtis tipo RJ –45
15 | Laikiklis lašelinėms tvirtinamas prie medicininio bėgelio | Būtina. 1 laikiklis (stovas) lašelinėms su horizontalia alkūne, tvirtinami prie medicininio bėgelio

## 3 dalis (7 vnt.)
Sieninis daugiafunkcinis blokas procedūriniam kabinetui (7 vnt.)
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Rinkos dalyvių pastabos/siūlymai
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Blokas tvirtinamas prie sienos | Būtina
3 | Bloko konstrukcijos tipas | Horizontalus balkis pagamintas iš anoduoto aliumininio profilio kuriame sumontuoti visi reikalingi medicininių dujų, elektros, apšvietimo įrengimai
4 | Horizontalaus balkio ilgis | Pritaikomas pagal patalpos plotį, bet ne trumpesnis kaip 1.5 m vienai lovai, su galimybe montuoti vieną šalia kito arba sujungti tarpusavyje
5 | Reikalavimai dujų tiekimui | Visos pneumatinės jungtys turi užtikrinti greitą prijungimą / atjungimą ir atitikti ligoninėje naudojamą mechaninį jungčių kodavimą pagal standarto LST EN ISO 7396-1 ar lygiaverčius reikalavimus
6 | Dujų tiekimas O2 5 bar | 1 jungtis (LST EN ISO 7396-1 ar lygiavertis)
7 | Vakuumas (- 0,8 bar) | 1 jungtis (LST EN ISO 7396-1 ar lygiavertis)
8 | Suspausto oro tiekimas 5 bar | 1 jungtis (LST EN ISO 7396-1 ar lygiavertis)
9 | Vienfazės elektros rozetės su įžeminimu: | 6 vnt. (220V, 16A kiekviena)
10 | Elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai | 4 vnt.
11 | Medicininis bėgelis | Būtina. Ne mažiau 1 vnt.
12 | Žemos įtampos signalų jungtis | 1 vnt. RJ45 tipo

## 4 dalis (2 vnt.)
Vertikalaus tvirtinimo sieninė konsolė (2 vnt.)
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Rinkos dalyvių pastabos/siūlymai
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Prie sienos tvirtinama, vertikali, kolonos tipo konsolė su vertikaliais bėgeliais priedų tvirtinimui | Būtina
3 | Išoriniai išmatavimai | Ilgis su apdailiniais dangteliais: 1500 ± 100 mm; Plotis: 250 ± 50 mm; Gylis: 350 ± 50 mm
4 | Vertikalių bėgelių prie kurių galima tvirtinti komplektuojamus priedus ilgis | ≥ 1300 mm
5 | Konsolės išlaikomas svoris | ≥ 160 kg
6 | Prie konsolės montuojama lentyna su standartiniais medicininiais bėgeliais, sumontuotais ne mažiau kaip išilgai dviejų lentynos kraštinių | 1. Lentynos išlaikomas svoris ≥ 50 kg; 2. Lentynos matmenys: 430x340±50 mm
7 | Prie vertikalių įrangos tvirtinimo bėgelių fiksuojamos alkūnės | 1. Dviguba alkūnė, kurios bendras ilgis ≥ 500 mm, su laikikliu stovo infuzijoms tvirtinimui. Alkūnės išlaikomas svoris ≥ 25 kg – 1 vnt.; 2. Dviguba alkūnė, kurios bendras ilgis ≥ 400 mm, su plokštele ir vertikaliu stovu paciento monitoriaus tvirtinimui. Alkūnės išlaikomas svoris ≥ 25 kg – 1 vnt.
8 | Teleskopinis stovas infuzijų maišeliams ir švirkštinėms pompoms tvirtinti | 1. Stovo ilgis ≥ 1000 mm, teleskopinės dalies ilgis ≥ 500 mm; 2. ≥ 4 kabliai infuzijų maišeliams tvirtinti; 3. Prie stovo galima pritvirtinti ≥ 6 švirkštines pompas
9 | Medicininių dujų jungtys (išdėstytos ≥ 3 vertikalios konsolės plokštumose | 1. Deguoniui ≥ 2 vnt (LST EN ISO 7396-1 ar lygiavertis); 2. Vakuumui ≥ 1 vnt. (LST EN ISO 7396-1 ar lygiavertis); 3. Suspaustam orui ≥ 1 vnt. (LST EN ISO 7396-1 ar lygiavertis).
10 | Elektros rozetės išdėstytos kairėj ir dešinėje konsolės kolonos plokštumose | 1. Su įžeminimu ir įtampos indikatoriais ≥ 3 vnt.; 2. Su įtampos indikatoriais ≥ 3 vnt.; 3. Potencialų išlyginimo jungtys ≥ 3 vnt.
11 | Kompiuterinio tinklo rozetės | Būtina. RJ45 tipo ≥ 2 vnt.
12 | Konsolės paviršiai dažyti dezinfekcinėms medžiagoms atspariais dažais: Galimybė rinktis konsolės spalvą iš RAL spalvų paletės | Būtina
13 | Konsolė pritaikyta suderinamų dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų tvirtinimui | Būtina
14 | Konsolė turi atitikti šiuos standartus: | 1. IEC 60601-1:2005 arba lygiavertį; 2. ISO 11197:2019 arba lygiavertį

## Bendrieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka su vertimu į lietuvių kalbą. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu*** , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73). Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.
2 | Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.
3 | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas įsipareigoja kartu su Prekėmis pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 nuostatas.
4 | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į Viešąją įstaigą Respublikinę Panevėžio ligoninę, jos monatvimas/parengimas darbui bei personalo apmokymas.
5 | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau kaip 24 mėnesiai (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos),
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra (jei reikalinga), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
6 | Kartu su įranga pateikiama kita dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba (jei reikalinga);
3. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas;

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne