Pirkimo sąlygų

2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo objektas | Kiekis | BVPŽ kodas | Parametrai | Pirkimo objekto reikalaujamų techninių parametrų apibūdinimas (privalomos techninės charakteristikos, kokybiniai ir kiti reikalavimai) | Tiekėjo siūlomo objekto techniniai parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo lapus, kuriuose yra atžyma apie parametro patvirtinimą (pateikiamoje gamintojo techninėje dokumentacijoje privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalaujamų parametrų punktą patvirtina siūlomas parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stalinio tipo naujos kartos sekoskaitos sistema | 1 vnt. | 38433100-0 |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  | Analizatoriaus paskirtis | Stalinio tipo naujos kartos sekoskaitos sistema (angl. NGS system), skirta mažos ir vidutinės apimties DNR/RNR sekoskaitos tyrimams. |  |
| 1.2. |  |  |  | Maksimalus nuskaitomų (sekvenuojamų) DNR fragmentų skaičius (Max Read) | Ne mažiau 100 M |  |
| 1.3. |  |  |  | Maksimali išeiga (Gb) | Ne mažiau 30 Gb |  |
| 1.4. |  |  |  | Maksimalus nuskaitomo (sekvenuojamo) DNR bibliotekos fragmento ilgis | Ne trumpesnis kaip 2 x 300 bp |  |
| 1.5. |  |  |  | Maksimali filtrą praėjusių klasterių išeiga (bazėmis) | Ne mažesnė kaip 30 Gb |  |
| 1.6. |  |  |  | Maksimali filtrą praėjusių klasterių išeiga (fragmentais (angl. reads)) | Ne mažiau kaip 100M |  |
| 1.7. |  |  |  | Sekoskaitos duomenų kokybės įverčiai | a) 1 x 100 bp >=90% bazių ne mažiau kaip Q30 arba ﻿2 x 75bp>=90% bazių ne mažiau kaip Q30 (galima pasiūlyti vieną iš nurodytų variantų); b) 2 x 150 bp >=90% bazių ne mažiau kaip Q30; c) 2 x 300 bp>=80% bazių ne mažiau kaip Q30. |  |
| 1.8. |  |  |  | Reagentai | Paruošti naudoti sekoskaitos reagentai, nereikalaujantys atitirpinimo ar kitokio paruošimo bei galimybė juos saugoti kambario temperatūroje. |  |
| 1.9. |  |  |  | Instrumento paleidimas | Sekoskaitos protokolo paruošimo ir paleidimo trukmė ne ilgesnė kaip 30 min., kurioje ne daugiau kaip 5 žingsniai. |  |
| 1.10. |  |  |  | Sekoskaitos trukmės diapazonas | Sekoskaitos trukmės diapazonas dirbant gamintojo sertifikuotais protokolais nuo 4 iki 16 val. |  |
| 1.11. |  |  |  | Maksimalios spartos sekoskaitos duomenų generavimas | Maksimalios spartos sekoskaitos protokolas ne ilgesnis kaip 5 val., užtikrinants galimybę dirbti su sugeneruotais sekoskaitos duomenimis tą pačią darbo dieną. |  |
| 1.12. |  |  |  | Papildomos savybės | Visapusiški pirminės ir antrinės duomenų analizės protokolai pačiame analizatoriuje bei galimybė naudotis nuotoliniais ir gamintojo palaikomais bei sertifikuotais įrankiais debesų kompiuterijos pagalba. Galimybė pasirinkti reikiamos išeigos sekoskaitos procesą naudojant specializuotus reagentus be sąnaudinių medžiagų švaistymo diapazone nuo 5M iki 100M nuskaitomų DNR fragmentų. |  |
| 1.13. |  |  |  | Garantija | Ne trumpesnė kaip 2 metų garantija, apimanti remontui reikalingas atsargines dalis, darbą ir logistiką, programinius ir techninius atnaujinimus, nuotolinio profilaktinio monitoringo galimybę. |  |
| 1.14. |  |  |  | Įgaliojimas | Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra tiesioginis siūlomos sekoskaitos įrangos gamintojo įgaliotas atstovas instaliuoti įrangą ir atlikti jos techninį aptarnavimą Lietuvoje (pateikiama skaitmeninė įgaliojimo ir inžinieriaus sertifikato kopija). |  |
| 1.15. |  |  |  | Įdiegimas | Turi būti atliktas įrangos montavimas, instaliavimas, derinimas darbo vietoje. Įranga turi būti instaliuota ir paleista ne vėliau kaip per 4 savaites nuo įrangos pristatymo datos. Darbuotojai turi būti apmokyti dirbti su įranga ne vėliau kaip per 2 savaites nuo įrangos instaliavimo ir paleidimo datos. |  |
| 1.16. |  |  |  | Išoriniai gabaritai ir svoris | Ne didesni kaip 70 cm (plotis) x 70 cm (gylis) x 70 cm (aukštis). Svoris ne didesnis kaip 150 kg. |  |

Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“.

Perkama Prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos, pakeičiamos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

Tiekėjas turi pateikti gamintojo ir (ar) tiekėjo techninius dokumentus, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinį patvirtinimą, ir (ar) tiekėjo deklaraciją (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginę produkto deklaraciją, ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašą ir dokumentus, įrodančius, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, kad prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos arba kitus lygiaverčius įrodymus.