## Pasiūlymas ir TS
1 PRIEDO „PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA" PRIEDAS
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: |  |  | /pildo tiekėjas/
Jeigu įsigyjamam pirkimo objektui netaikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM tarifas, pirkimo vykdytojas apie tai informaciją turėtų nurodyti šioje formoje arba konkretaus pirkimo sąlygose: šiame dokumente nurodytiems tyrimams tiekėjas turi taikyti 5 proc. PVM tarifo dydį (kadangi pagrindinė šio pirkimo objekto dalis pagal jo vertę yra reagentai, o reagentams, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, taikomas 5 proc. PVM tarifo dydis).
Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
1.1. REAGENTAI, EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS KRAUJO KREŠĖJIMO TYRIMŲ ATLIKIMUI SU ĮRANGA PANAUDAI
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai / Reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 60 mėnesių (neįskaitant kalibracijų, kokybės kontrolės ir pakartojimų) Keliamųjų metų 1 papildoma diena nėra įskaičiuojama (yra laikoma, kad 1 (vienerius) metus sudaro 365 dienos) | Reagento / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės apibūdinimas | Siūlomos pakuotės dydis (sudėtis) | Galimų atlikti tyrimų skaičius iš 1 (vieno) vnt. siūlomos pakuotės (jeigu neįmanoma pateikti šios informacijos, nurodyti to priežastį) | 1 (vieno) tyrimo įkainis Eur be PVM (t. y. reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių, reikalingų 1 (vienam) tyrimui atlikti, įkainis Eur be PVM) | PVM tarifas (taikomas tyrimui) (5 proc.) | PVM dydis (taikomas tyrimui) (Eur) | 1 (vieno) tyrimo įkainis Eur su PVM (t. y. reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių, reikalingų 1 (vienam) tyrimui atlikti, įkainis Eur su PVM) | Bendra maksimalaus tyrimų skaičiaus kaina Eur be PVM per 60 mėnesių | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo parengtas prekių naudojimo instrukcijas, kurios įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Jeigu prekių naudojimo instrukcijose trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (3 x 7) | 12
REAGENTAI, EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS KRAUJO KREŠĖJIMO TYRIMŲ ATLIKIMUI SU ĮRANGA PANAUDAI (S. Nėries g. 3, Klaipėda)
1. | Protrombino laikas (PL/PT) | 70000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
1.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
2. | Aktyvintas dalinis tromboplastino laikas (ADTL/APTT) | 35000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
2.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
3. | D-dimerų koncentracijos nustatymas | 30000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
3.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
4. | Fibrinogeno koncentracijos nustatymas | 5000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
4.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
5. | Anti-Xa aktyvumas (TV/ml) | 2000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
5.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
6. | Lupus antikoagulianto atrankinis tyrimas | 700 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
6.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
7. | Lupus antikoagulianto patvirtinantis tyrimas | 300 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
7.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
8. | Kitos eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės (pildoma tik pagal poreikį)
8.1. | Tiekėjai, pildydami šią lentelę, jeigu yra toks poreikis, gali prie kiekvieno tyrimo išskirti pagrindinius reagentus, skirtus tik konkrečiam tyrimui atlikti, o eksploatacines medžiagas / papildomas priemones, naudojamas tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti, išskirti šioje vietoje, įterpiant papildomas eilutes. Šios eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės turi būti įtrauktos į tyrimų, kuriems atlikti jos bus naudojamos, įkainius. |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
REAGENTAI, EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS KRAUJO KREŠĖJIMO TYRIMŲ ATLIKIMUI SU ĮRANGA PANAUDAI (Skuodo filialas, Šatrijos g. 3, Skuodas)
9. | Protrombino laikas (PL/PT) | 15000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
9.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
10. | Aktyvintas dalinis tromboplastino laikas (ADTL/APTT) | 3000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
10.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
11. | D-dimerų koncentracijos nustatymas | 2000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
11.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
12. | Kitos eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės (pildoma tik pagal poreikį)
12.1. | Tiekėjai, pildydami šią lentelę, jeigu yra toks poreikis, gali prie kiekvieno tyrimo išskirti pagrindinius reagentus, skirtus tik konkrečiam tyrimui atlikti, o eksploatacines medžiagas / papildomas priemones, naudojamas tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti, išskirti šioje vietoje, įterpiant papildomas eilutes. Šios eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės turi būti įtrauktos į tyrimų, kuriems atlikti jos bus naudojamos, įkainius. |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM: | [9 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendras PVM Eur: | [9 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [9 empty] | /pildo tiekėjas/
1.2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI TYRIMAMS
Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai | [5 empty] | Reikalavimų atitikimas: 1) Tiekėjas šiame stulpelyje nurodo siūlomus tyrimų techninius parametrus. 2) Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo parengtas prekių naudojimo instrukcijas, kurios įrodytų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Jeigu prekių naudojimo instrukcijose trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. IR / ARBA Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos įrangos panaudai gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu), nebent techninėje specifikacijoje yra nurodyta kitaip. 3) Tiekėjas šiame stulpelyje pateikia tikslią nuorodą į informaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamam techniniam parametrui kartu su pasiūlymu pateikiamoje techninėje dokumentacijoje (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui).
1 | 2 | [5 empty] | 3
TECHNINIAI REIKALAVIMAI TYRIMAMS (S. Nėries g. 3, Klaipėda)
1. Protrombino laikas (PL/PT):
1.1. | Mėginys - citruota plazma. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
1.2. | Leidžiantys ištirti be papildomų procedūrų normalius ir/ar lipeminius, hemolizuotus, ikterinius plazmos mėginius. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
1.3. | Reagentas turi būti nejautrus heparinui ≤ 1 IU/ml. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
1.4. | Reagentas turi būti sukalibruotas, paženklintas automatinio identifikavimo kodais, skirtais nuskaitymui analizatoriaus sistema. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
1.5. | Validuotas metodas (pvz., Owren, Quick arba lygiavertis). | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
2. Aktyvintas dalinis tromboplastino laikas (ADTL/APTT) :
2.1. | Mėginys - citruota plazma. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
2.2. | Leidžiantys ištirti be papildomų procedūrų normalius ir/ar lipeminius, hemolizuotus, ikterinius plazmos mėginius. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
2.3. | Reagentas turi būti paženklintas automatinio identifikavimo kodais, skirtais nuskaitymui analizatoriaus sistema. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
2.4. | Aktyvatorius: silicis arba elago rūgštis (angl. ellagic acid). | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
2.5. | Taikant Rekalcifikacijos metodą. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
3. D-dimerų koncentracijos nustatymas:
3.1. | Taikant Imunoturbidimetrinį metodą. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
3.2. | Reagentas turi būti nejautrus heparinui ≤ 2 IU/ml. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
3.3. | Stabilumas - ne mažiau kaip 3 d. analizatoriuje, sukalibruotas. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
3.4. | Jautrumas ≥ 97 %, NPV ≥ 99%, sukalibruotas. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
4. Fibrinogeno koncentracijos nustatymas:
4.1. | Mėginys - citruota plazma. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
4.2. | Reagentas turi būti paruoštas naudoti, sukalibruotas, paženklintas automatinio identifikavimo kodais, skirtais nuskaitymui analizatoriaus sistema. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
4.3. | Darbinio tirpalo stabilumas - ne mažiau 3 d. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
4.4. | Reagentas nejautrus heparinui (iki 1 IU/ml), fibrino degradacijos produktams (iki 100 µg/mL). | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
4.5. | Atliekamas taikant Klauso metodą. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
4.6. | Leidžiantys ištirti be papildomų procedūrų normalius ir/ar lipeminius, hemolizuotus, ikterinius plazmos mėginius. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
5. Anti-Xa aktyvumas:
5.1. | Mėginys - citruota plazma. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
5.2. | Reagentas turi būti paženklintas automatinio identifikavimo kodais, skirtais nuskaitymui analizatoriaus sistema. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
5.3. | Chromogeninių substratų metodas. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
6. Lupus antikoagulianto atrankinis tyrimas:
6.1. | Chronometrinis metodas. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
6.2. | Reagentas turi būti paženklintas automatinio identifikavimo kodais, skirtais nuskaitymui analizatoriaus sistema. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
6.3. | Reagentas nejautrus nefrakcionuoto heparino lygiams iki 1 IU/ml. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
6.4. | Stabilumas ≥ 70 val. analizatoriuje. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
7. Lupus antikoagulianto patvirtinantis tyrimas:
7.1. | Chronometrinis metodas. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
7.2. | Reagentas turi būti paženklintas automatinio identifikavimo kodais, skirtais nuskaitymui analizatoriaus sistema. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
7.3. | Reagentas nejautrus nefrakcionuoto heparino lygiams iki 1 IU/ml. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
7.4. | Stabilumas ≥ 70 val. analizatoriuje. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
TECHNINIAI REIKALAVIMAI TYRIMAMS (Skuodo filialas, Šatrijos g. 3, Skuodas)
8. Protrombino laikas (PL/PT):
8.1. | Mėginys - citruota plazma. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
8.2. | Leidžiantys ištirti be papildomų procedūrų normalius ir/ar lipeminius, hemolizuotus, ikterinius plazmos mėginius. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
8.3. | Reagentas turi būti nejautrus heparinui ≤ 1 IU/ml. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
8.4. | Reagentas turi būti sukalibruotas, paženklintas automatinio identifikavimo kodais, skirtais nuskaitymui analizatoriaus sistema. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
8.5. | Validuotas metodas (pvz., Owren, Quick arba lygiavertis). | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
9. Aktyvintas dalinis tromboplastino laikas (ADTL/APTT) :
9.1. | Mėginys - citruota plazma. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
9.2. | Leidžiantys ištirti be papildomų procedūrų normalius ir/ar lipeminius, hemolizuotus, ikterinius plazmos mėginius. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
9.3. | Reagentas turi būti paženklintas automatinio identifikavimo kodais, skirtais nuskaitymui analizatoriaus sistema. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
9.4. | Aktyvatorius: silicis arba elago rūgštis (angl. ellagic acid). | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
9.5. | Taikant Rekalcifikacijos metodą. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
10. D-dimerų koncentracijos nustatymas:
10.1. | Taikant Imunoturbidimetrinį metodą. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
10.2. | Reagentas turi būti nejautrus heparinui ≤ 2 IU/ml. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
10.3. | Stabilumas - ne mažiau kaip 14 d. analizatoriuje, sukalibruotas. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
10.4. | Jautrumas ≥ 97 %, NPV ≥ 99 %, sukalibruotas. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
REIKALAVIMAI PREKĖMS / ĮRANGAI / KITI REIKALAVIMAI IR PASTABOS: 1. Tiekėjas 1.1 punkto lentelėje nurodytų tyrimų atlikimui turi pasūlyti įrangą panaudai, kurios techniniai reikalavimai pateikti 1.3 punkto lentelėje. 2. Pasiūlymas turi būti teikiamas visai pirkimo objekto apimčiai. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti. Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimams atlikti būtinos prekės: reagentai / plovikliai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės (ar kitos gamintojo nurodytos priemonės) nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui atlikti per 60 mėnesių bei rezultatams pateikti su nurodytu kiekiu pakuotėje. Visi reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos priemonės bus naudojami, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, gamintojo nurodytus bei realius galiojimo ir stabilumo, atidarius rinkinį, terminus. Bus atliekami kokybės kontrolės tyrimai (išoriniai - 2 kartus per metus, bei kasdieniniai su ne mažiau nei 2 kontrolinėmis medžiagomis (nustato gamintojas)), pakartojimai, esant nepatikimiems rezultatams (kontrolinių ar tiriamųjų mėginių). Kasdieninės ir išorinės kontrolės atlikimas bei pakartojimai nėra įtraukti į nurodytą maksimalų tyrimų skaičių. Nepatikimų tyrimų rezultatų pakartojimai sudarys maksimaliai iki 10 % nuo viso tyrimų skaičiaus. Laboratorija dirba 24/7 nepertraukiamu režimu. Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas įvertino ir nurodė ne visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. 3. Perkančioji organizacija (VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė) su tiekėju atsiskaitys 1 (vieną) kartą per mėnesį už praėjusį mėnesį faktiškai pacientams atliktus tyrimus. Atliktų tyrimų skaičius tiekėjui bus pateikiamas toks, koks jis yra fiksuotas analizatoriaus duomenų bazėje už praėjusį mėnesį. 4. Tiekėjai 1.1 punkto lentelės stulpelyje Nr. 5 turi nurodyti siūlomų reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių siūlomų pakuočių dydį (sudėtį), o stulpelyje Nr. 6 - galimų atlikti tyrimų skaičių iš 1 (vieno) vnt. siūlomos pakuotės (jeigu neįmanoma pateikti šios informacijos, nurodyti to priežastį). Ši informacija perkančiosios organizacijos (VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės) bus naudojama sutarties vykdymo metu prekių užsakymams pateikti planuojamam maksimaliam tyrimų kiekiui per 60 mėnesių atlikti. 1.1 punkto lentelės stulpeliuose Nr. 7 ir Nr. 10 tiekėjai turi nurodyti 1 (vieno) tyrimo atlikimo įkainius Eur be PVM ir Eur su PVM, kurie bus naudojami sutarties vykdymo metu atsiskaitymui su tiekėju, o pirkimo metu bus vertinama bendra nurodyto maksimalaus tyrimų kiekio per 60 mėnesių kaina. 5. Visos siūlomos prekės turi būti naujos, originalios, tinkamos darbui su siūloma įranga, atitinkančios tyrimo metodą. Reagentai turi būti to paties gamintojo kaip ir įranga arba įrangos gamintojo validuoti / patvirtinti tyrimams atlikti panaudai siūloma įranga (tokiu atveju tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti validavimą / patvirtinimą tyrimams atlikti panaudai siūloma įranga patvirtinančius reagentų ir įrangos gamintojų patvirtinimus arba kitus lygiaverčius dokumentus; pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu); dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis)). 6. Prekės ir įranga panaudai turi būti paženklinti CE ženklu (jeigu pagal teisės aktus taikomas CE ženklinimas). Kartu su pasiūlymu tiekėjas atitikties šiam reikalavimui įrodymui privalo pateikti prekių ir įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančių galiojančių dokumentų (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių kopijas anglų kalba (kilus neaiškumams, tiekėjo gali būti prašoma pateikti dokumentų vertimus į lietuvių kalbą). Jeigu tam tikroms tiekėjo siūlomoms prekėms ir / ar įrangai panaudai pagal teisės aktus CE ženklinimas netaikomas, tiekėjas privalo pateikti laisvos formos prekių / įrangos gamintojo techniniais duomenimis pagrįstus paaiškinimus, kodėl CE ženklinimas netaikomas. 7. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12). Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos, neribojant skaičių po kablelio kiekio. 8. Šiame Excel dokumente tiekėjai, kiek tai yra įmanoma, turi įvesti bendros palyginamosios pasiūlymo kainos apskaičiavimo formules, kad perkančioji organizacija galėtų patikrinti tiekėjų pasiūlymus dėl bendros palyginamosios pasiūlymo kainos skaičiavimo klaidų nebuvimo. 9. Nurodyti kiekiai yra maksimalūs, kurių perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti. Pradinės sutarties vertė lygi tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus maksimalų tyrimų kiekį per 60 mėnesių iš tiekėjo pasiūlytų tyrimų įkainių be PVM. Tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.
1.3. REIKALAVIMAI ĮRANGAI PANAUDAI
Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai | [5 empty] | Reikalavimų atitikimas Tiekėjas nurodo (nebent langelyje šiame stulpelyje ties techniniu parametru yra nurodyta kitaip): (1) tiekėjo siūlomos įrangos techniniai parametrai; (2) tiksli nuoroda į informaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamam techniniam parametrui įrangos gamintojo parengtoje techninėje dokumentacijoje*, kurią tiekėjas pateikia kartu su pasiūlymu (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui). *Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos įrangos gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams. Jeigu įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomos įrangos panaudai atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų pasiūlymo atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalbomis. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu), nebent techninėje specifikacijoje yra nurodyta kitaip.
1 | 2 | [5 empty] | 3
ĮRANGA PANAUDAI (S. Nėries g. 3, Klaipėda)
Analizatorius - 1 vnt. panaudai* - gamintojas, modelis / tipas, pagaminimo metai, kilmės šalis: /pildo tiekėjas/. * Įrangos įsigijamas panaudos pagrindu, bet ne nuosavybės teise, kartu yra ir aplinkosauginis reikalavimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5 punktu, kadangi perkančiajai organizacijai, pasibaigus sutarties galiojimui, grąžinus tiekėjui įrangą, jis kartu su gamintoju galės ją perdirbti ar panaudoti svarbiausias detales, todėl tai prisideda prie tvarios politikos įgyvendinimo.
1. Analizatoriaus tipas:
1.1. | Automatinis analizatorius turi būti naujas, neeksploatuotas. Pagaminimo data - ne ankstesnė kaip 2024 m., techniškai pajėgus atlikti 1.1 punkto lentelėje pateiktame tyrimų sąraše nurodytus tyrimus. | [5 empty] | /pildo tiekėjas (nurodo siūlomus techninius parametrus)/ Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą, ir dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.
2. Matavimo principai:
2.1. | 2.1.1. Chronometrinis: elektromagnetinis mechaninis arba lygiavertis; 2.2.2. Kolorimetrinis; 2.2.3. Imunoturbidimetrinis. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
2.2. | Leidžiantys ištirti be papildomų procedūrų normalius ir/ar lipeminius, hemolizuotus, ikterinius plazmos mėginius. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
3. Tiriamieji mėginiai:
3.1. | Turi būti "STAT" funkcija - skubių tyrimų įdėjimui ir atlikimui nestabdant analizatoriaus darbo. Galimybė pervesti mėginį į skubos būklę be išankstinio užprogramavimo. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
3.2. | Būtinas automatinis mėginio praskiedimas. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
3.3. | Mėginių talpa - ne mažiau 40 vietų. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
3.4. | Analizatoriaus našumas - ne mažiau 30 tyrimų/val. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
3.5. | Kiekvienam parametrui (analitei) reagentų naudojimo instrukcijoje turi būti pateikti gamintojo patvirtinti norminiai dydžiai. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
3.6. | Atliekant rutininius (chronometrinius) tyrimus, analizatorius turi ištirti visus citruotos plazmos mėginius: normalius, lipeminius, hemolizuotus, ikterinius, drumstus. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
4. Reagentai:
4.1. | Reagentų identifikavimas automatinio identifikavimo kodais (1D ar 2D). | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
4.2. | Ne mažiau kaip 20 vietų reagentų, kalibratorių ir kontrolių patalpinimui, atšaldomų ir saugojamų ne aukštesnėje kaip + 20ºC temperatūroje. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
4.3. | Galimybė patalpinti daugiau nei vieną tos pačios rūšies reagento pakuotę į bet kurią reagentų talpos poziciją. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
4.4. | Pastovus reagentų, skysčių, matavimo laikmenų kiekio sekimas ir vartotojo informavimas apie jų trūkumą. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
5. Matavimas ir detekcijos sistema:
5.1. | Atliekant rutininius (chronometrinius) tyrimus rezultatas gaunamas iš vieno matavimo be papildomų procedūrų. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
5.2. | Automatinis plazmų praskiedimas ir galimybė pakartoti tyrimus iš to paties mėginio, neišimant mėgintuvėlio iš analizatoriaus. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
5.3. | Įranga turi užtikrinti, kad kiekvieno tyrimo metu būtų išvengta tarpusavio užteršimo (kontaminacijos) tarp mėginių bei reagentų, garantuojant rezultatų patikimumą ir atsekamumą. Tai gali būti įgyvendinama tiek vienkartinėmis laikmenomis, tiek automatizuotomis savivalymo sistemomis ar kitais lygiaverčiais būdais. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
6. Vienkartinės matavimo laikmenos:
6.1. | Darbui reikalingos vienkartinės matavimo kiuvetės turi būti originalios ir skirtos dirbti su siūlomu analizatoriumi. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
6.2. | Apie nepakankamą vienkartinių matavimo kiuvečių kiekį automatiškai pranešama operatoriui. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
7. Analizatoriaus gamintojo įdiegtų tyrimų programų spektras:
7.1. | Protrombino laikas. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
7.2. | ADTL. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
7.3. | D-dimerų koncentracijai. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
7.4. | Fibrinogeno koncentracijai. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
7.5. | Anti-Xa. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
7.6. | Lupus antikoaguliantui. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
8. Reikalavimai programinei įrangai:
8.1. | Yra kokybės kontrolės modulis. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
8.2. | Yra reagentų ir eksploatacinių medžiagų apskaitos modulis. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
8.3. | Atliktų tyrimų rezultatų, kontrolės bei kalibracijos atsekamumas (archyvavimas). | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
8.4. | Automatiniai pranešimai apie klaidas (yra krešulys, netinkamas mėgintuvėlio pripildymo lygis). | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
9. Automatinio identifikavimo sistema (skaitytuvas):
9.1. | Turi nuskaityti 1D ir (ar) 2D kodus, skirtus reagentų, priemonių, eksploatacinių medžiagų, pacientų mėginių identifikavimui. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
9.2. | Skaitytuvas privalo identifikuoti ne mažiau kaip šiuos parametrus: pavadinimą, partijos Nr., stabilumą analizatoriuje, galiojimo laiką, tūrį. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
10. Kokybės kontrolės sistema:
10.1. | Programinė įranga privalo turėti kokybės kontrolės modulį, kuris:
10.1.1. | skaičiuotų kokybės parametrų statistines vertes (vidurkį, standartinį nuokrypį, variacijos koeficientą); | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
10.1.2. | generuotų pasirinkto laikotarpio Levey-Jennings grafikus; | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
10.1.3. | turėtų kokybės kontrolės duomenų eksportavimo funkciją. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
10.2. | Programinė įranga privalo turėti galimybę kurti atsargines kopijas (vidaus kokybės kontrolės ir pacientų tyrimų duomenų). | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
10.3. | Programinė įranga nustato sistemos analizatoriaus veikimo klaidas. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
10.4. | Sistemoje integruota kokybės valdymo sistema, kuri patikrina kiekvieno reagento, kontrolinių medžiagų galiojimo laiką ir stabilumą. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
11. Komplektacija:
11.1. | Kompiuterizuota darbo vieta nuotolinei prieigai prie analizatoriaus, sumontuota ant specialaus stovo su ratukais, arba kompiuterizuota darbo vieta, sumontuota ant to paties stalo / stovo kaip analizatorius, sukomplektuota su programine įranga duomenų analizei, analizatoriaus valdymui, su monitoriumi, spausdintuvu. | [5 empty] | /pildo tiekėjas (nurodo siūlomus techninius parametrus)/ Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą, ir dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.
11.2. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (-iai) analizatoriaus pajungimui į elektros tinklą. Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (-iai) turi būti pajėgus (-ūs) eliminuoti didelius elektros įtampos svyravimus, užtikrinti, kad, nutrūkus elektros energijos tiekimui iš elektros tinklo, visi pradėti tyrimų procesai būtų įvykdyti, tyrimų rezultatai išsaugoti. | [5 empty] | /pildo tiekėjas (nurodo siūlomus techninius parametrus)/ Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą, ir dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.
12. Integracija į ligoninės / laboratorijos informacinę sistemą:
12.1. | Būtina. Analizatorius ir programinė įranga turi būti tinkami (techniškai ir programiškai suderinami) integravimui į VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninėje veikiančią ESIS laboratorinę informacinę sistemą (toliau - LIS) (tyrimams gauti iš LIS, tyrimų rezultatus nusiųsti į LIS). | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
13. Nuotolinis pagalbos teikimo centras:
13.1. | Turi būti ryšys su nuotoliniu pagalbos teikimo centru, leidžiančiu greičiau nustatyti ir pašalinti defektus ir / ar gedimus / sutrikimus, įvertinti automatinio analizatoriaus būklę. | [5 empty] | /pildo tiekėjas (nurodo siūlomus techninius parametrus)/ Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą, ir dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.
ĮRANGA PANAUDAI (Skuodo filialas, Šatrijos g. 3, Skuodas)
Analizatorius - 1 vnt. panaudai* - gamintojas, modelis / tipas, pagaminimo metai, kilmės šalis: /pildo tiekėjas/. * Įrangos įsigijamas panaudos pagrindu, bet ne nuosavybės teise, kartu yra ir aplinkosauginis reikalavimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5 punktu, kadangi perkančiajai organizacijai, pasibaigus sutarties galiojimui, grąžinus tiekėjui įrangą, jis kartu su gamintoju galės ją perdirbti ar panaudoti svarbiausias detales, todėl tai prisideda prie tvarios politikos įgyvendinimo.
1. Analizatoriaus tipas:
1.1. | Automatinis analizatorius turi būti naujas, neeksploatuotas. Pagaminimo data - ne ankstesnė kaip 2024 m., techniškai pajėgus atlikti 2.1 punkto lentelėje pateiktame tyrimų sąraše nurodytus tyrimus. | [5 empty] | /pildo tiekėjas (nurodo siūlomus techninius parametrus)/ Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą, ir dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.
2. Matavimo principai:
2.1. | 2.1.1. Chronometrinis: elektromagnetinis mechaninis arba lygiavertis; 2.1.2. Kolorimetrinis; 2.1.3. Imunoturbidimetrinis. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
2.2. | Leidžiantys ištirti be papildomų procedūrų normalius ir/ar lipeminius, hemolizuotus, ikterinius plazmos mėginius. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
3. Tiriamieji mėginiai:
3.1. | Turi būti "STAT" funkcija - skubių tyrimų įdėjimui ir atlikimui nestabdant analizatoriaus darbo. Galimybė pervesti mėginį į skubos būklę be išankstinio užprogramavimo. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
3.2. | Būtinas automatinis mėginio praskiedimas. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
3.3. | Mėginių talpa - ne mažiau 10 vietų. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
3.4. | Analizatoriaus našumas - ne mažiau 30 tyrimų/val. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
3.5. | Kiekvienam parametrui (analitei) reagentų naudojimo instrukcijoje turi būti pateikti gamintojo patvirtinti norminiai dydžiai. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
4. Reagentai:
4.1. | Reagentų identifikavimas automatinio identifikavimo kodais (1D ar 2D). | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
4.2. | Ne mažiau kaip 10 vietų reagentų, kalibratorių ir kontrolių patalpinimui, iš kurių dalis yra atšaldoma. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
4.3. | Galimybė patalpinti daugiau nei vieną tos pačios rūšies reagento pakuotę į bet kurią reagentų talpos poziciją. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
4.4. | Pastovus reagentų, skysčių, matavimo laikmenų kiekio sekimas ir vartotojo informavimas apie jų trūkumą. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
4.5. | Reagentus analizatorius siurbia tiesiai iš buteliuko. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
5. Matavimas ir detekcijos sistema:
5.1. | Atliekant rutininius (chronometrinius) tyrimus rezultatas gaunamas iš vieno matavimo be papildomų procedūrų. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
5.2. | Automatins plazmų praskiedimas ir galimybė pakartoti tyrimus iš to paties mėginio, neišimant mėgintuvėlio iš analizatoriaus. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
5.3. | Įranga turi užtikrinti, kad kiekvieno tyrimo metu būtų išvengta tarpusavio užteršimo (kontaminacijos) tarp mėginių bei reagentų, garantuojant rezultatų patikimumą ir atsekamumą. Tai gali būti įgyvendinama tiek vienkartinėmis laikmenomis, tiek automatizuotomis savivalymo sistemomis ar kitais lygiaverčiais būdais. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
6. Vienkartinės matavimo laikmenos:
6.1. | Darbui reikalingos vienkartinės matavimo kiuvetės turi būti originalios ir skirtos dirbti su siūlomu analizatoriumi. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
6.2. | Apie nepakankamą vienkartinių matavimo kiuvečių kiekį automatiškai pranešama operatoriui. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
7. Analizatoriaus gamintojo įdiegtų tyrimų programų spektras:
7.1. | Protrombino laikas. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
7.2. | ADTL. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
7.3. | D-dimerų koncentracijai. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
8. Reikalavimai programinei įrangai:
8.1. | Yra kokybės kontrolės modulis. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
8.2. | Yra reagentų ir eksploatacinių medžiagų apskaitos modulis. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
8.3. | Atliktų tyrimų rezultatų, kontrolės bei kalibracijos atsekamumas (archyvavimas). | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
8.4. | Automatiniai pranešimai apie klaidas (yra krešulys, netinkamas mėgintuvėlio pripildymo lygis). | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
9. Automatinio identifikavimo sistema (skaitytuvas):
9.1. | Turi nuskaityti 1D ir (ar) 2D kodus, skirtus reagentų, priemonių, eksploatacinių medžiagų, pacientų mėginių identifikavimui. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
9.2. | Skaitytuvas privalo identifikuoti ne mažiau kaip šiuos parametrus: pavadinimą, partijos Nr., stabilumą analizatoriuje, galiojimo laiką, tūrį. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
10. Kokybės kontrolės sistema:
10.1. | Programinė įranga privalo turėti kokybės kontrolės modulį, kuris:
10.1.1. | skaičiuotų kokybės parametrų statistines vertes (vidurkį, standartinį nuokrypį, variacijos koeficientą); | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
10.1.2. | generuotų pasirinkto laikotarpio Levey-Jennings grafikus; | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
10.1.3. | turėtų kokybės kontrolės duomenų eksportavimo funkciją. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
10.2. | Programinė įranga privalo turėti galimybę kurti atsargines kopijas (vidaus kokybės kontrolės ir pacientų tyrimų duomenų). | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
10.3. | Programinė įranga nustato sistemos analizatoriaus veikimo klaidas. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
10.4. | Sistemoje integruota kokybės valdymo sistema, kuri patikrina kiekvieno reagento, kontrolinių medžiagų galiojimo laiką ir stabilumą. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
11. Komplektacija:
11.1. | Kompiuterizuota darbo vieta nuotolinei prieigai prie analizatoriaus, sumontuota ant specialaus stovo su ratukais, arba kompiuterizuota darbo vieta, sumontuota ant to paties stalo / stovo kaip analizatorius, sukomplektuota su programine įranga duomenų analizei, analizatoriaus valdymui, su monitoriumi, spausdintuvu. | [5 empty] | /pildo tiekėjas (nurodo siūlomus techninius parametrus)/ Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą, ir dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.
11.2. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (-iai) analizatoriaus pajungimui į elektros tinklą. Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (-iai) turi būti pajėgus (-ūs) eliminuoti didelius elektros įtampos svyravimus, užtikrinti, kad, nutrūkus elektros energijos tiekimui iš elektros tinklo, visi pradėti tyrimų procesai būtų įvykdyti, tyrimų rezultatai išsaugoti. | [5 empty] | /pildo tiekėjas (nurodo siūlomus techninius parametrus)/ Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą, ir dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.
12. Integracija į ligoninės / laboratorijos informacinę sistemą:
12.1. | Būtina. Analizatorius ir programinė įranga turi būti tinkami (techniškai ir programiškai suderinami) integravimui į VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninėje veikiančią ESIS laboratorinę informacinę sistemą (toliau - LIS) (tyrimams gauti iš LIS, tyrimų rezultatus nusiųsti į LIS). | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
13. Nuotolinis pagalbos teikimo centras:
13.1. | Turi būti ryšys su nuotoliniu pagalbos teikimo centru, leidžiančiu greičiau nustatyti ir pašalinti defektus ir / ar gedimus / sutrikimus, įvertinti automatinio analizatoriaus būklę. | [5 empty] | /pildo tiekėjas (nurodo siūlomus techninius parametrus)/ Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą, ir dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.
1.4. TECHNINIAI PARAMETRAI, KURIE BUS VERTINAMI, TAIKANT KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKĮ (PROJEKTAS) Tikslus pasiūlymų vertinimo tvarkos aprašymas bus pateiktas po rinkos konsultacijos, įvertinus rinkos konsultacijos rezultatus, konkretaus pirkimo sąlygų 3 priede "Pasiūlymų vertinimas"
Kokybės kriterijus | Techniniai parametrai |  | Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai (šį stulpelį pildo tiekėjai pagal prie kiekvieno parametro stulpeliuose Nr. 2 ir Nr. 3 pateiktus paaiškinimus) |  |  |  | Vertinimo paaiškinimas
1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4
T1 | Reikalavimas D-dimerų koncentracijos nustatymo tyrimams (reikalavimas taikomas tyrimams, nurodytiems 1.1 punkto lentelės pozicijose Nr. 3 ir 11): specifiškumas plaučių embolijos (PE) diagnostikai ≥ 75 %. Jeigu tiekėjas siūlo šį techninį parametrą, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: Įrangos ir / arba reagentų gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį nurodytam techniniam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų ar gamintojų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu). |  | Tiekėjas nurodo tikslią jo siūlomo techninio parametro reikšmę: /pildo tiekėjas, jeigu siūlo stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą/ |  |  |  | Tiekėjams bus skiriamas kokybės balas pagal konkretaus pirkimo sąlygų 3 priede "Pasiūlymų vertinimas" nustatytą vertinimo tvarką, jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitiks šios lentelės stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą.
T2 | Fibrinogeno tyrimo reagentų nejautrumas fibrino degradacijos produktams (FDP) ≥ 120 µg/mL (reikalavimas taikomas tyrimui, nurodytam 1.1 punkto lentelės pozicijoje Nr. 4). Jeigu tiekėjas siūlo šį techninį parametrą, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: Reagentų gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį nurodytam techniniam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų ar gamintojų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu). |  | Tiekėjas nurodo tikslią jo siūlomo techninio parametro reikšmę: /pildo tiekėjas, jeigu siūlo stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą/ |  |  |  | Tiekėjams bus skiriamas kokybės balas pagal konkretaus pirkimo sąlygų 3 priede "Pasiūlymų vertinimas" nustatytą vertinimo tvarką, jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitiks šios lentelės stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą.
T3 | Protrombino laiko (PL/PT) nustatymo metodas: analizatorius palaiko Owren metodą (reikalavimas taikomas tyrimams, nurodytiems 1.1 punkto lentelės pozicijose Nr. 1 ir 9). Jeigu tiekėjas siūlo šį techninį parametrą, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: Įrangos ir / arba reagentų gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį nurodytam techniniam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų ar gamintojų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu). |  | Tiekėjas pasirenka: TAIP / NE. |  |  |  | Tiekėjams bus skiriamas kokybės balas pagal konkretaus pirkimo sąlygų 3 priede "Pasiūlymų vertinimas" nustatytą vertinimo tvarką, jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitiks šios lentelės stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą.
T4 | Reagentų darbinio tirpalo stabilumas analizatoriuje ≥ 5 dienos (reikalavimas taikomas visiems 1.1 punkto lentelėje nurodytiems tyrimams bendrai). Jeigu tiekėjas siūlo šį techninį parametrą, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: Įrangos ir / arba reagentų gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį nurodytam techniniam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų ar gamintojų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu). |  | Tiekėjas nurodo tikslią jo siūlomo techninio parametro reikšmę: /pildo tiekėjas, jeigu siūlo stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą/ |  |  |  | Tiekėjams bus skiriamas kokybės balas pagal konkretaus pirkimo sąlygų 3 priede "Pasiūlymų vertinimas" nustatytą vertinimo tvarką, jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitiks šios lentelės stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą.
T5 | Automatinis kalibracijos ir kontrolinių medžiagų duomenų nuskaitymas: įrangos automatinio identifikavimo sistema (skaitytuvas) identifikuoja kalibracijos ir kontrolinių medžiagų duomenis (reikalavimas taikomas abiem analizatoriams panaudai (analizatoriui S. Nėries g. 3, Klaipėda, ir analizatoriui Skuodo filialui, Šatrijos g. 3, Skuodas)). Jeigu tiekėjas siūlo šį techninį parametrą, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: Įrangos gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį nurodytam techniniam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų ar gamintojų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu). |  | Tiekėjas pasirenka: TAIP / NE. |  |  |  | Tiekėjams bus skiriamas kokybės balas pagal konkretaus pirkimo sąlygų 3 priede "Pasiūlymų vertinimas" nustatytą vertinimo tvarką, jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitiks šios lentelės stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą.