## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija"
STERILIZACIJOS PROCESO EFEKTYVUMO KONTROLĖS PRIEMONĖS IR ĮPAKAVIMO MEDŽIAGOS
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | SILIKONINIAI DIRŽELIAI (PLOKŠČIOS JUOSTELĖS) INSTRUMENTŲ ŽYMĖJIMUI, SURIŠIMUI 75 ± 15 MM ILGIO
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma), prekės kodas (jei taikoma) | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų dokumento pavadinimą ir puslapį patvirtinantį siūlomo parametro reikšmę
1. | Silikoniniai dirželiai (plokščios juostelės) instrumentų žymėjimui, surišimui 75 ± 15 mm ilgio
1.1. | Silikoniniai dirželiai (plokščios juostelės) instrumentų žymėjimui, surišimui 75 ± 15 mm ilgio | 600 | vnt.
1.1.1. | Skirti instumentams surišti; dirželiai pagaminti iš silikono arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos; be latekso; ilgis 75 ± 15 mm; dirželiai su fiksuojamais gioveliais; galima plauti automatinėse plovimo – dezinfekcijos mašinose, sterilizuoti aukštos temperatūros garais, dirželiai atsparūs karščiui iki 134 ˚C; netrukdo sterilizacijos procesui.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | SILIKONINIAI DIRŽELIAI (PLOKŠČIOS JUOSTELĖS) INSTRUMENTŲ ŽYMĖJIMUI, SURIŠIMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma), prekės kodas (jei taikoma) | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų dokumento pavadinimą ir puslapį patvirtinantį siūlomo parametro reikšmę
2. | Silikoniniai dirželiai (plokščios juostelės) instrumentų žymėjimui, surišimui
2.1. | 110 ± 10 mm ilgio | 1000 | vnt.
2.1.1. | Skirti instumentams surišti; dirželiai pagaminti iš silikono arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos; be latekso; ilgis 110 ± 10 mm; dirželiai su fiksuojamais gioveliais; galima plauti automatinėse plovimo – dezinfekcijos mašinose, sterilizuoti aukštos temperatūros garais, dirželiai atsparūs karščiui iki 134 ˚C; netrukdo sterilizacijos procesui.
2.2. | 210 ± 20 mm ilgio | 600 | vnt.
2.2.1. | Skirti instumentams surišti; dirželiai pagaminti iš silikono arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos; be latekso; ilgis 210 ± 20 mm; dirželiai su fiksuojamais gioveliais; galima plauti automatinėse plovimo – dezinfekcijos mašinose, sterilizuoti aukštos temperatūros garais, dirželiai atsparūs karščiui iki 134 ˚C; netrukdo sterilizacijos procesui.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | BOWIE-DICK TESTO INDIKATORIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma), prekės kodas (jei taikoma) | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų dokumento pavadinimą ir puslapį patvirtinantį siūlomo parametro reikšmę
3. | Bowie-Dick testo indikatoriai
3.1. | Bowie-Dick testo indikatoriai | 4500 | vnt.
3.1.1. | Indikatoriai skirti atlikti Bowie - Dick bandymą didžiuosiuose gariniuose vakuuminiuose sterilizatoriuose t.y. atlikti gebėjimo pašalinti orą iš kameros ir garų skvarbumo patikrinimo testą prieš sterilizatorių tikslinę eksploataciją; antrojo tipo (klasės) cheminiai specialiųjų tyrimų indikatoriai, skirti Bowie - Dick bandymui, turi atitikti EN 285, ISO 11140-1, ISO 11140-3 (ar ISO 11140-4) reikalavimus; indikatoriai turi būti paženklinti įskaitomai: pavadinimu, paskirtimi (šiuo atveju paskirtis - ,,garai“). Naudojimo metu turi būti matomas indikatorių tipo ženklinimas, atitiktis ISO 11140, gaminio ženklinimas; turi būti atsparūs sterilizacijai garais, su klijais (po ciklo galima įklijuoti į ligoninės dokumentaciją, nenaudojant papildomų klijų); indikatorių forma yra laminuota popierinio pagrindo juostelė (su apsauginiu sluoksniu) turinti ne mažiau kaip 6 indikatorinio dažo segmentus (nepranyksta dokumentus archyvuojant); indikatorius pateikti pakuotėse ne didesnėse nei 500 vnt.; prie siūlomų Bowie-Dick indikatorių Ligoninei panaudai teikiami 7 imitaciniai prietaisai Bowie – Dick bandymui atlikti; siūlomi Bowie – Dick indikatoriai turi tikti imitaciniams prietaisams – t.y. tiekėjo siūlomi indikatoriai su teikiama panaudai įranga turi sudaryti vieningą sistemą.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | MAIŠELIAI INSTRUMENTAMS 52 CM X 21 CM ± 5 CM
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma), prekės kodas (jei taikoma) | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų dokumento pavadinimą ir puslapį patvirtinantį siūlomo parametro reikšmę
4. | Maišeliai instrumentams 52 cm x 21 cm ± 5 cm
4.1. | Maišeliai instrumentams 52 cm x 21 cm ± 5 cm | 1500 | vnt.
4.1.1. | Pagaminti iš sterilizacijai atsparaus neaustinio pluošto ir laminuoto plastiko plėvelės; maišeliai sudalinti į atskirus segmentus, kad instrumentai aiškiai matytųsi, būtų lengvai identifikuojami bei lengvai ištraukiami pasirinkti instrumentai; maišelio išmatavimai: 52 cm x 21 cm ± 5 cm; kišenių kiekis – 10 ± 3 vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | ABSORBUOJANTIS POPIERIUS KONTEINERIAMS 30 CM X 50 CM ± 2 CM
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma), prekės kodas (jei taikoma) | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų dokumento pavadinimą ir puslapį patvirtinantį siūlomo parametro reikšmę
5. | Absorbuojantis popierius konteineriams 30 cm x 50 cm ± 2 cm
5.1. | Absorbuojantis popierius konteineriams 30 cm x 50 cm ± 2 cm | 21000 | vnt.
5.1.1. | Tinka sterilizuojant visais sočiųjų vandens garų sterilizacijos ciklais; išmatavimai 30 cm x 50 cm ± 2 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | ABSORBUOJANTIS POPIERIUS KONTEINERIAMS 40 CM X 50 CM ± 2 CM
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma), prekės kodas (jei taikoma) | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų dokumento pavadinimą ir puslapį patvirtinantį siūlomo parametro reikšmę
6. | Absorbuojantis popierius konteineriams 40 cm x 50 cm ± 2 cm
6.1. | Absorbuojantis popierius konteineriams 40 cm x 50 cm ± 2 cm | 9000 | vnt.
6.1.1. | Tinka sterilizuojant visais sočiųjų vandens garų sterilizacijos ciklais; išmatavimai 40 cm x 50 cm ± 2 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
7. DALIS | VIENKARTINIAI KETURKAMPIAI FILTRAI 230 MM X 230 MM ± 20 MM
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma), prekės kodas (jei taikoma) | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų dokumento pavadinimą ir puslapį patvirtinantį siūlomo parametro reikšmę
7. | Vienkartiniai keturkampiai filtrai 230 mm x 230 mm ± 20 mm
7.1. | Vienkartiniai keturkampiai filtrai 230 mm x 230 mm ± 20 mm | 8000 | vnt.
7.1.1. | Vienkartiniai; baltos spalvos; su indikatoriumi; atitinka ISO 11607 standarto reikalavimus; išmatavimai 230 mm x 230 mm ± 20 mm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
8. DALIS | KROVINIO PARTIJOS KONTROLĖS INDIKATORIAI FRAKCIONUOTO VAKUUMO STERILIZATORIAMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma), prekės kodas (jei taikoma) | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų dokumento pavadinimą ir puslapį patvirtinantį siūlomo parametro reikšmę
8. | Krovinio partijos kontrolės indikatoriai frakcionuoto vakuumo sterilizatoriams
8.1. | Krovinio partijos kontrolės indikatoriai frakcionuoto vakuumo sterilizatoriams | 14000 | vnt.
8.1.1. | Įstaigos kroviniams pritaikytas 2-o tipo specialiųjų tyrimų cheminis indikatorius (krovinys – sterilizuojami gaminiai); indikatorinė juostelė turi būti aiškiai identifikuojama: joje turi būti įskaitomas gamintojo ženklinimas (pavadinimas, nuoroda į sterilizacijos būdą, gamintojo pavadinimas, spalvos pasikeitimas, serijos numeris); indikatorius turi tikti didelių frakcionuoto vakuumo sterilizatorių krovinio kontrolei atlikti; rezultatai įvertinami, iš karto pasibaigus sterilizacijos procesui: 121 °C- 15 min. ir 134 °C- 3,5 min, sočiųjų vandens garų režimais; indikatorius juostelė turi būti padengtas laminato plėvele (apsauginiu sluoksniu), nedrėkstantis, neišplaunama dažų spalva; vienam ciklui reikalingas - vienas indikatorius;indikatoriaus pavidalas: lipni etiketė, pritaikyta įklijuoti į krovinio kortelių registrą, nenaudojant papildomų priemonių; atitinka ISO 11140-1 2 klasė, EN 867 standartų reikalavimus; prie siūlomų indikatorių Ligoninei panaudai teikiami 7 imitaciniai prietaisai bandymui atlikti; siūlomi indikatoriai turi tikti imitaciniams prietaisams – t.y. tiekėjo siūlomi indikatoriai su teikiama panaudai įranga turi sudaryti vieningą sistemą.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
9. DALIS | KROVINIO PARTIJOS KONTROLĖS INDIKATORIAI ETILENO OKSIDO STERILIZATORIAMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma), prekės kodas (jei taikoma) | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų dokumento pavadinimą ir puslapį patvirtinantį siūlomo parametro reikšmę
9. | Krovinio partijos kontrolės indikatoriai etileno oksido sterilizatoriams
9.1. | Krovinio partijos kontrolės indikatoriai etileno oksido sterilizatoriams | 500 | vnt.
9.1.1. | Įstaigos kroviniams pritaikytas 2-o tipo specialiųjų tyrimų cheminis indikatorius (krovinys – sterilizuojami gaminiai); indikatorinė juostelė turi būti aiškiai identifikuojama: joje turi būti įskaitomas gamintojo ženklinimas (pavadinimas, nuoroda į sterilizacijos būdą, gamintojo pavadinimas, spalvos pasikeitimas, serijos numeris); indikatorius turi tikti didelių EO sterilizatorių krovinio kontrolei atlikti; indikatorius juostelė turi būti padengtas laminato plėvele (apsauginiu sluoksniu), nedrėkstantis, neišplaunama dažų spalva; vienam ciklui reikalingas - vienas indikatorius; indikatoriaus pavidalas: lipni etiketė, pritaikyta įklijuoti į krovinio kortelių registrą, nenaudojant papildomų priemonių;atitinka ISO 11140-1 2 klasė, EN 867 standartų reikalavimus; prie siūlomų indikatorių Ligoninei panaudai teikiamas imitacinis prietaisas bandymui atlikti; siūlomi indikatoriai turi tikti imitaciniam prietaisui – t.y. tiekėjo siūlomi indikatoriai su teikiama panaudai įranga turi sudaryti vieningą sistemą.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
10. DALIS | PROCESO POVEIKIO (IŠORINIAI) CHEMINIAI INDIKATORIAI, SKIRTI INFORMACIJAI UŽRAŠYTI IR ĮVERTINTI GARO STERILIZATORIUOSE
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma), prekės kodas (jei taikoma) | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų dokumento pavadinimą ir puslapį patvirtinantį siūlomo parametro reikšmę
10. | Proceso poveikio (išoriniai) cheminiai indikatoriai, skirti informacijai užrašyti ir įvertinti garo sterilizatoriuose
10.1. | Proceso poveikio (išoriniai) cheminiai indikatoriai, skirti informacijai užrašyti ir įvertinti garo sterilizatoriuose | 693000 | vnt.
10.1.1. | Indikatorius – dviguba lipni etiketė, klijuojama ant pakuočių paviršiaus, ypač stiprios fiksacijos, neatsiklijuoja nuo paketo po sterilizacijos vandens garais; ant cheminio indikatoriaus yra vieta reikiamai informacijai įrašyti trijose eilėse, vienoje iš jų, spausdintų ne tik skaičius, bet ir raides, spausdinamų ženklų kiekis kiekvienoje eilutėje ne mažiau nei 12 simbolių; indikatoriaus išmatavimai 3 cm x 2,5 cm ± 0,5 cm, jis turi būti pritaikytas, nenaudojant kitų papildomų priemonių, įklijuoti į naudojamus dokumentus; ant indikatoriaus turi būti nurodytas žodinis indikatoriaus spalvos pasikeitimo aprašymas ir nuoroda į sterilizacijos būdą; indikatoriai susukti ritiniuose po 500 - 750 vnt.; prie siūlomų indikatorių Ligoninei panaudai teikiami 12 rankinių spausdintuvų; siūlomi indikatoriai turi tikti rankiniams spausdintuvams – t.y. tiekėjo siūlomi indikatoriai su teikiama panaudai įranga turi sudaryti vieningą sistemą; atitinka ISO 11140-1 standarto keliamus reikalavimus.
10.2. | Rašalo kasetės rankiniam spausdintuvui | 73 | vnt.
10.2.1. | Rašalo spalva – juoda, po sterilizacijos neišblunka, išlieka stabilus; kiekviena kasetė individualiai supakuota; siūlomos rašalo kasetės turi tikti Ligoninei panaudai teikiamiems rankiniams spausdintuvams - t.y. tiekėjo siūlomos rašalo kasetės su teikiama panaudai įranga turi sudaryti vieningą sistemą.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
11. DALIS | PROCESO POVEIKIO (IŠORINIAI) CHEMINIAI INDIKATORIAI, SKIRTI INFORMACIJAI UŽRAŠYTI IR ĮVERTINTI ETILENO OKSIDO STERILIZATORIUOSE
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma), prekės kodas (jei taikoma) | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų dokumento pavadinimą ir puslapį patvirtinantį siūlomo parametro reikšmę
11. | Proceso poveikio (išoriniai) cheminiai indikatoriai, skirti informacijai užrašyti ir įvertinti etileno oksido sterilizatoriuose
11.1. | Proceso poveikio (išoriniai) cheminiai indikatoriai, skirti informacijai užrašyti ir įvertinti etileno oksido sterilizatoriuose | 4500 | vnt.
11.1.1. | Indikatorius – dviguba lipni etiketė, klijuojama ant pakuočių paviršiaus; ant cheminio indikatoriaus yra vieta reikiamai informacijai įrašyti trijose eilėse, vienoje iš jų, spausdintų ne tik skaičius, bet ir raides, spausdinamų ženklų kiekis kiekvienoje eilutėje ne mažiau nei 10 simbolių; indikatoriaus išmatavimai 3 cm x 2,5 cm ± 0,5 cm, jis turi būti pritaikytas, nenaudojant kitų papildomų priemonių, įklijuoti į naudojamus dokumentus; ant indikatoriaus turi būti nurodytas žodinis indikatoriaus spalvos pasikeitimo aprašymas ir nuoroda į sterilizacijos būdą; indikatoriai susukti ritiniuose po 500 - 750 vnt.; prie siūlomų indikatorių Ligoninei panaudai teikiamas rankinis spausdintuvas; siūlomi indikatoriai turi tikti rankiniam spausdintuvui – t.y. tiekėjo siūlomi indikatoriai su teikiama panaudai įranga turi sudaryti vieningą sistemą; atitinka ISO 11140-1 standarto keliamus reikalavimus.
11.2. | Rašalo kasetės rankiniam spausdintuvui | 2 | vnt.
11.2.1. | Rašalo spalva – juoda, po sterilizacijos neišblunka, išlieka stabilus; kiekviena kasetė individualiai supakuota; siūlomos rašalo kasetės turi tikti Ligoninei panaudai teikiamiems rankiniams spausdintuvams - t.y. tiekėjo siūlomos rašalo kasetės su teikiama panaudai įranga turi sudaryti vieningą sistemą.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
5 | Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą (jei taikoma)
6 | Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
RŠL-3725 2025-08-13 14:37:54

## Specialieji reikalavimai
Specialiųjų pirkimo sąlygų priedo „Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija“ priedas
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1 | Tiekėjas kartu su pasiūlymu privaloma pateikti atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai pdf formatu. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Bet kokia kita kalba (išskyrus lietuvių ir anglų) parengti dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti vertimo ir iš anglų kalbos. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu* , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73). *Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.
2 | Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. Visoms nurodytoms (jei nurodyta) konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3 | Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 ir/arba Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopija originalo ir lietuvių kalba. Vėliau šis dokumentas teikiamas vykdant sutartį su pirma prekių siunta. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą. Jei tiekėjai pateikia su pasiūlymu EB atitikties deklaraciją, kad įsigyjama prekė atitiks reikiamus standartus, kartu pateikia ir techninius dokumentus, pagrindžiančius prekės atitiktį reikiamiems standartams.