Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Atitikimų lentelė:

| Prekė | Techniniai reikalavimai | Siūloma parametro reikšmė (būtina nurodyti tikslų siūlomą parametrą, parašymas „atitinka“ nebus laikomas tinkamu) | Nurodamas pridedamo dokumento pavadinimas į parametro reikšmės atitikimą (būtina nurodyti tikslų dokumento psl. nr.)* |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakuuminė kamera | Gamintojo pavadinimas, siūlomos prekės modelis, kodas |  |  |
|  | Vakuuminės kameros diametras ≥ 850 mm |  |  |
|  | Vakuuminės kameros ilgis ≥ 2100 mm |  |  |
|  | Pasiekiamas slėgis ≤ 5*10-5 mbar |  |  |
|  | Kamera turi būti su dvigubomis sienelėmis ir šildymo – šaldymo galimybe |  |  |
|  | Kamera turi būti su išorine apsaugine termo izoliacija |  |  |
|  | Vakuuminės kameros medžiaga – nerūdijantis plienas |  |  |
|  | Vakuuminės kameros forma - cilindrinė |  |  |
|  | Turi būti numatyti tvirtinimo taškai įrangai kameros viduje |  |  |
|  | Vakuuminės kameros stovas turi būti metalinis, tenkinantis šiuos matmenis: Ilgis ≥ 2000mm Plotis ≥ 650mm Aukštis ≥ 700mm |  |  |
|  | Turi būti integruotos vibracijas slopinančios tarpinės forvakuuminiams siurbliams |  |  |
|  | Turi būti pagalbinis įrangos į kamerą įkrovimo stovas ant ratukų |  |  |
| Vakuuminės kameros įvadai (diametrai) | Kairys šonas (kameros durų atžvilgiu), 2 vnt. ≥ 250 mm |  |  |
|  | Kairys šonas (kameros durų atžvilgiu), 1 vnt. ≥ 100 mm |  |  |
|  | Dešinys šonas (kameros durų atžvilgiu), 2 vnt. ≥ 250 mm |  |  |
|  | Dešinys šonas (kameros durų atžvilgiu), 1 vnt. ≥ 100 mm |  |  |
|  | Viršus/ apačia, 5 vnt. ≥ 80 mm |  |  |
| Siurbliai, sklendės ir kt. įrenginiai | Pirminio atsiurbimo pakopa (suderinamumas su gilaus vakuumo siurbliais): |  |  |
|  | Vienpakopis forvakuuminis rotacinis siurblys ≥ 100-150 m3/h |  |  |
|  | Dvirotoris rotacinis siurblys ≥ 200m3/h |  |  |
|  | Gilaus vakuumo atsiurbimo pakopa: |  |  |
|  | Difuziniai siurbliai (1 ar 2 siurblių bendras srautas) ≥ 4000l/s |  |  |
|  | Sklendės gilaus vakuumo pakopai turi būti pneumatinės |  |  |
|  | Tepalas forvakuumo/ gilaus vakuumo siurbliams - pagal tiekiamo siurblio specifikaciją |  |  |
|  | Turi būti sklendės forvakuuminei linijai |  |  |
|  | Turi būti atskiras flanšas šaldymo elementui pajungti |  |  |
| Vakuuminės sistemos valdymas, parametrų stebėjimas | Operatoriaus valdoma rankinio valdymo sistema |  |  |
|  | Valdymo sistema turi būti sumontuota atskirame skyde |  |  |
|  | Žemo ir aukšto vakuumo lygio davikliai ≥ 2 vnt. |  |  |
| Kameros flanšuose įmontuoti įvadai | Įvadai/ jungtys: |  |  |
|  | 4 pin įvadas elektrinis, 2 vnt. |  |  |
|  | 4pin 2kV/>1A aukštos įtampos |  |  |
|  | VCR/Swagelok jungtis |  |  |
|  | 8 pin elektrinis įvadas |  |  |
| Garantija | Ne trumpesnė nei 24 mėn. |  |  |

* pilkų laukelių pildyti nereikia

- Prekių pristatymo vieta: Saulėtekio al. 15-1, Vilnius, Lietuva.

- Vakuuminė sistema ir visos jos sudedamosios dalys turi būti naujos (nenaudotas) ir pagamintos ne seniau kaip prieš 3 metus iki jų įsigijimo datos.

- Prekių pristatymo terminas – per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Dėl objektyvių priežasčių, Perkančiajai organizacijai pritarus, šis terminas gali būti pratęstas vieną kartą, bet ne ilgesniam laikotarpiui kaip iki 2025 m. lapkričio 30 d.

- Tiekėjas privalo surinkti visas sudedamąsias dalis į vientisą sistemą - vakuuminę kamerą, patikrinti sandarumo ir sistemos parametrus,  apmokyti ne mažiau kaip du Perkančiosios organizacijos deleguotus asmenis dirbti su vakuumine kamera.

- Tiekėjas privalo teikti konsultacijas 6 mėnesius po įsigijimo, įrangos eksploatavimo klausimais.

- Tiekėjas privalo siūlyti galimybę atlikti remontus 5 metus po įsigijimo.

_________

Tik įvadai. Vakuuminės sistemos schemoje (Techninės specifikacijos priedas Nr. 1) parodytas ,,cold trap unit“ šiuo pirkimu neperkamas.

Tiekėjas gali pasirinkti montuoti atskirus ar kombinuotus vakumo lygio matuoklius. Kombinuotą vakumo lygio daviklį sudaro Pirani, talpinė ir jonizacinė matuoklė.