Priedas Nr.3                                       1.Pirkimo dalis -Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai 2 vnt

1 pozicija - Techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė -konkreti skaitinė reikšmė arba “Taip”/”Ne”, nurodant atitiktį į katalogo/ bukleto/brošiūros/ aprašymo lietuvių kalba puslapio Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dirbtinės plaučių ventiliacijos (DPV) aparatas | 1 vnt. | .................................................. ( įrašyti įrangos pavadinimą modelį, gamintoją ) |
| 2. | Paduodamos dujos | 1. O₂ 2. Oras |  |
| 3. | Monitorius | 1. ≥ 15 colių įstrižainės, spalvotas, lietimui jautrus 2. Skiriamoji geba ≥ 1920 x 1080 taškų 3. Gali būti montuojamas atskirai nuo prietaiso korpuso |  |
| 4. | Ventiliacijos režimai: | 1. Tūriu asistuojanti/kontroliuojama ventiliacija (V-A/C) 2. Slėgiu asistuojanti/kontroliuojama ventiliacija (P-A/C) 3. Nuolatinio teigiamo slėgio ventiliacija (CPAP) 4. Tūriu kontroliuojama sinchronizuota pertraukiama ventiliacija (SIMV-V) 5. Slėgiu kontroliuojama sinchronizuota pertraukiama ventiliacija (SIMV-P) 6. Dviejų slėgio lygių ventiliacija (PC-BiPAP arba BiVent APRV arba BiLevel arba DuoLevel) 7. Slėgį atpalaiduojanti ventiliacija (APRV) 8. Adaptyvi minutinio tūrio ventiliacija AMV arba ASV 9. Slėgiu reguliuojama turiu kontroliuojama ventiliacija (PRVC arba lygiavertė) 10. Neinvazinė ventiliacija (NIV) |  |
| 5. | Aukštos tėkmės deguonies terapijos režimas | ≥ 80 l/min. |  |
| 6. | Kontroliuojami ventiliacijos parametrai: |  |  |
| 6.1 | Vienkartinio įkvėpimo tūrio ribos | ≤ 20 – ≥ 4000 ml |  |
| 6.2 | Ventiliacijos dažnio nustatymo ribos | ≤ 1 – ≥ 100 k/min |  |
| 6.3 | PEEP keitimo ribos | ≥ 1 – ≥ 50 cmH₂O |  |
| 6.4 | Įkvėpimo laiko keitimo ribos | ≤ 0,1 – ≥ 5 s |  |
| 6.5 | Iškvėpimo sulaikymo lygis % | ≤ 5 – ≥ 60 % |  |
| 6.6 | Įkvėpimo slėgio keitimo ribos | ≤ 1 – ≥ 60 cmH₂O |  |
| 6.7 | Srauto trigerio jautrumo ribos | ≤ 0,5 – ≥ 10 l/min. |  |
| 6.8 | Slėgio trigerio jautrumo ribos | ≤ (-20) – ≥ (-0,5) cmH₂O |  |
| 7. | Aliarmų sistema | Automatinio aliarmų ribų praplėtimo funkcija |  |
| 8. | Kvėpavimo būklės įvertinimo įrankių programinė įranga | 1. P0.1 Okliuzijos slėgis 2. WOB kvėpavimo darbas ir/arba ΔP (driving pressure) 3. NIF neigiama įkvėpimo jėga 4. Spontaniško kvėpavimo testas (SBT) 5. Kvėpavimo užlaikymas (SI) 6. Cdyn arba Cstat |  |
| 9. | Vaizduojama informacija ekrane: |  |  |
| 9.1 | Vienu metu vaizduojamų kreivių kiekis | ≥ 5 kreivės |  |
| 9.2 | Parametrų kilpinės kreivės ekrane | Slėgio-tūrio, srauto-tūrio, slėgio-srauto |  |
| 10. | Ventiliacijos duomenų išsaugojimas | ≥ 72 val. |  |
| 11. | Vaistų purkštuvas | Integruotas aparate arba komplektuojamas su siūlomu DPV aparatu |  |
| 12. | Dinaminė plaučių vizualizacija | 1. Rodomas alveolių paslankumas (compliance) 2. Rodomas rezistentiškumas kvėpavimo takuose (resistance) 3. Nustatomi paslankumo ir rezistentiškumo atskaitos taškai |  |
| 13. | Intubacinio vamzdelio pasipriešinimo kompensacijos funkcija įvedant vamzdelio diametrą | Būtina |  |
| 14. | Paramagnetinis O₂ sensorius | Būtina |  |
| 15. | Vidinis akumuliatorius (-iai) | Užtikrina ≥ 90 min. ventiliaciją |  |
| 16. | Aparatas jungiasi į ligoninėje esančią Mindray Benevision CMS stotį | Būtina |  |
| 17. | DPV aparato komplektacija | 1. DPV aparatas - 1 vnt. 2. Paciento kontūro fiksavimo įtaisas - 1 vnt. 3. DPV aparato vežimėlis – 1 vnt. |  |
| 18 | Garantinis laikotarpis | ≥24 mėn. |  |

2 pozicija - Techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė -konkreti skaitinė reikšmė arba “Taip”/”Ne”, nurodant atitiktį į katalogo/ bukleto/brošiūros/ aprašymo lietuvių kalba puslapio Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dirbtinės plaučių ventiliacijos (DPV) aparatas | 1 vnt. | .................................................. (įrašyti įrangos pavadinimą modelį, gamintoją ) |
| 2. | Paduodamos dujos | O₂ |  |
| 3. | Aparatas su integruota turbina | 1. Maksimali tėkmė ≥ 200 l/min 2. Maksimalus slėgis ≥ 80 cmH2O |  |
| 4. | DPV aparato monitorius | 1. Ne mažiau kaip 12,1 įstrižainės, spalvotas 2. Talpinio jutiklinio ekrano technologija (angl. capacitive touch screen) 3. Skiriamoji geba ne mažiau 1280 x 800 taškų 4. Ekranas palenkiamas |  |
| 5. | Ventiliacijos režimai: | 1. Tūriu asistuojanti/kontroliuojama ventiliacija (V-A/C) 2. Slėgiu asistuojanti/kontroliuojama ventiliacija (P-A/C) 3. Nuolatinio teigiamo slėgio ventiliacija (CPAP) 4. Tūriu kontroliuojama sinchronizuota pertraukiama ventiliacija (SIMV-V) 5. Slėgiu kontroliuojama sinchronizuota pertraukiama ventiliacija (SIMV-P) 6. Dviejų slėgio lygių ventiliacija (PC-BiPAP arba BiVent APRV arba BiLevel arba DuoLevel) 7. Slėgį atpalaiduojanti ventiliacija (APRV) 8. Adaptyvi minutinio tūrio ventiliacija AMV arba ASV 9. Slėgiu reguliuojama turiu kontroliuojama ventiliacija (PRVC arba lygiavertė) 10. Neinvazinė ventiliacija (NIV) |  |
| 6. | Aukštos tėkmės deguonies terapijos režimas | ≥ 80 l/min. |  |
| 7. | Kontroliuojami ventiliacijos parametrai: |  |  |
| 7.1 | Vienkartinio įkvėpimo tūrio ribos | ≤ 20 – ≥ 2000 ml |  |
| 7.2 | Ventiliacijos dažnio nustatymo ribos | ≤ 1 – ≥ 100 k/min |  |
| 7.3 | PEEP keitimo ribos | ≥ 1 – 50 ≥ cmH₂O |  |
| 7.4 | Įkvėpimo laiko keitimo ribos | ≤ 0,1 – ≥ 10 s |  |
| 7.5 | Iškvėpimo sulaikymo lygis | ≤ 5 – ≥ 60 % |  |
| 7.6 | Įkvėpimo slėgio keitimo ribos | ≤ 1 – ≥ 80 cmH₂O |  |
| 7.7 | Srauto trigerio jautrumo ribos | ≤ 0,5 – ≥ 10 l/min. |  |
| 7.8 | Slėgio trigerio jautrumo ribos | ≤ (-20) – ≥ (-0,5) cmH₂O |  |
| 8. | Aliarmų sistema | Automatinio aliarmų ribų praplėtimo funkcija |  |
| 9. | Kvėpavimo būklės įvertinimo įrankių programinė įranga | 1. P0.1 Okliuzijos slėgis 2. WOB kvėpavimo darbas ir/arba ΔP (driving pressure) 3. NIF neigiama įkvėpimo 4. Kvėpavimo užlaikymas (SI) 6. Cdyn arba Cstat |  |
| 10. | Vaizduojama informacija ekrane: |  |  |
| 10.1 | Vienu metu vaizduojamų kreivių kiekis | ≥ 4 kreivės |  |
| 10.2 | Parametrų kilpinės kreivės ekrane | Slėgio-tūrio, srauto-tūrio, slėgio-srauto |  |
| 11. | Ventiliacijos duomenų išsaugojimas (trendai) | ≥ 72 val. |  |
| 12. | Vaistų purkštuvas (angl. Nebulizer) | Integruotas aparate arba komplektuojamas su siūlomu DPV aparatu |  |
| 13. | Dinaminė plaučių vizualizacija | 1. Rodomas alveolių paslankumas (compliance) 2. Rodomas rezistentiškumas kvėpavimo takuose (resistance) 3. Nustatomi paslankumo ir rezistentiškumo atskaitos taškai |  |
| 14. | Intubacinio vamzdelio pasipriešinimo kompensacijos funkcija įvedant vamzdelio diametrą | Būtina |  |
| 15. | O₂ sensorius | Būtina |  |
| 16. | Jungtys | Slaugytojo iškvietimo, VGA, USB ir Ethernet duomenų perdavimui |  |
| 17. | Vidinis akumuliatorius (-iai) | Užtikrina ≥ 180 min. ventiliaciją |  |
| 18. | Aparatas jungiasi į ligoninėje esančią Mindray Benevision CMS stotį | Būtina |  |
| 19. | DPV aparato komplektacija | 1. DPV aparatas - 1 vnt. 2. Paciento kontūro fiksavimo įtaisas - 1 vnt. 3. DPV aparato vežimėlis – 1 vnt. |  |
| 18 | Garantinis laikotarpis | ≥24 mėn. |  |

Bendri reikalavimai : Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus, įrodančius:

1. Siūlomos prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems kiekviename techninės specifikacijos punkte. T. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus (arba bukletus/brošiūras) lietuvių kalba,  kuriuose būtų atvaizduota siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai.

2. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose (arba bukletuose/ brošiūrose) ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos parametro punktą jos atitinka;

3.Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotų CE sertifikatų arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaracijų arba lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių, kad siūloma prekės atitinka Europos Sąjungos direktyvoje 93/42/EEB „Dėl medicinos prietaisų“ nustatytus reikalavimus, skaitmeninės kopijos originalo (anglų) ir lietuvių kalba.

4. Tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas (jei jis nėra siūlomų prekių gamintojas) arba turi oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūloma įranga. Kartu su pasiūlymu pateikiama gamintojo išduoto įgaliojimo, tiekėjui siūlyti ir platinti siūlomas prekes arba oficialaus susitarimo su atstovu dėl prekybos siūloma įranga tinkamai patvirtinta kopija ir jos vertimas į lietuvių kalbą. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.

5. Tiekėjas turi turėti teisę ar galimybę teikti siūlomų prekių garantinio aptarnavimo paslaugas. Kartu su pasiūlymu pateikiama siūlomų prekių gamintojų, išduotas dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija), patvirtinantis, kad tiekėjui suteikta teisė atlikti įrangos garantinio aptarnavimo paslaugas (jeigu tiekėjas pats nėra gamintojas). Jeigu tiekėjas pats neturi tokios teisės ir bazės, jis privalo:

1) nurodyti ūkio subjektą, kuris atliks siūlomų prekių garantinio aptarnavimo paslaugas;

2) pateikti dokumentą (originalą arba tinkamai patvirtintą kopiją), išduotą siūlomų prekių gamintojų, patvirtinančių, kad tiekėjo nurodytam ūkio subjektui suteikta teisė atlikti garantinio aptarnavimo paslaugas;

3) pateikti šio ūkio subjekto raštą (originalą arba tinkamai patvirtintą kopiją), garantuojantį, kad jis atliks siūlomų prekių garantinį remontą šiuose pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.

Visi dokumentai pateikiami lietuvių kalba skenuoti elektroninėje formoje.