TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa informacija apie siūlomą prekę. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

4. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, serveriams ir visai periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, monitorius, nepertraukiamos el. srovės šaltinis, operacinės sistema, programinė įranga, bar kodų skaitytuvas, garso kolonėlės, video kamera ir kt.) (reikalavimas taikomas tik tuo atveju jei pirkimo objektą sudaro minėti įrenginiai, priedai ar priemonės).

5. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į perkančiąją organizaciją, iškrovimas, sumontavimas kaip to reikalauja įrangos gamintojas, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), personalo apmokymas, konsultacijų, susijusių su įrangos naudojimu teikimas.

6. Siūloma įranga turi būti nauja, neeksploatuota.

7. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 36 mėnesiai. Garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos. Garantinio laikotarpio metu nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekama techninė priežiūra (jei numatyta), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.

8. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

8.1. CE sertifikato arba EB deklaracijos kopijos;

8.2. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

8.3. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

9. Specialistų mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):

1. Mokymai ≥ …….specialistams. Mokymų trukmė ≥……akademinės val.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis (taikymo sritys) | Portatyvinė ultragarsinė diagnostinė sistema skirta skubios pagalbos, kardiologijos, urologijos, ginekologijos, radiologijos tyrimams |  |  |
| 2. | Vaizdo monitorius | - LCD (arba lygiavertės technologijos) - Ekrano įstrižainė ≥ 39 cm 3. Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) vaizdo elementų |  |  |
| 3. | Sistemos valdymo pultas | 1. Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas > 15 cm |  |  |
| 4. | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 2, tuo atveju jei aparatas komplektuojamas šakotuvu - ≥ 1 aparate ir ≥ 2 šakotuve |  |  |
| 5. | Skaitmeninio signalo jungtis papildomam monitoriui | Būtina. DisplayPort arba HDMI arba lygiavertė |  |  |
| 6. | Maksimalus vaizduojamas gylis | ≥ 30 cm |  |  |
| 7. | Maksimali kadrų juostos atmintis | > 1 000 kadrų arba > 250 MB arba > 300 s. |  |  |
| 8. | Sistemos (aparato) palaikomų daviklių dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 2.0 iki 22,0 MHz |  |  |
| 9. | Skenavimo režimai | - 2D - Trapecinis vaizdavimas - Spalvinis dopleris - Galios dopleris - Audinių dopleris - Pulsinės bangos dopleris - Nuolatinės bangos dopleris - Audinių harmoninis vaizdavimas |  |  |
| 10. | 2D režimas ir doplerio režimuose | - Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D režime; - Maksimalus skenavimo gylis ≥ 30 cm - Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais; - Maksimalus kadrų dažnis 2D režime ≥ 1500 kadrų/s |  |  |
| 11. | Spalvinio doplerio režimas | 1. Galimybė keisti spalvinio doplerio lango kampą |  |  |
| 12, | Spektrinio doplerio režimas | 1. Automatinis spektrinio doplerio optimizavimas; 2. Maksimalus impulsų pasikartojimo dažnis ne mažiau 30 kHz. |  |  |
| 13. | Specialūs skenavimo režimai | 1. "Gyvas" vaizdų palyginimas: šalia vienas kito lyginami 2D vaizdai, iš kurių realaus laiko lyginamas su vaizdu iš atminties tos pačios studijos ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities; 2. Tripleksinis režimas; 3. Adatos vizualizavimo funkcija |  |  |
| 14. | Paciento duomenų archyvavimo galimybės | - ≥ 450 GB talpos vidinis kietasis diskas; - USB jungtys duomenų perdavimui; - DICOM standarto palaikomos funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės): - Storage, - Worklist. - Query/Retrieve |  |  |
| 15. | Komplektuojami ultragarso davikliai |  |  |  |
| 15.1. | Konveksinis daviklis | - Dažnio diapazonas nuo ≤ 2 iki ≥ 5 MHz. - Elementų skaičius ≥ 128; |  |  |
| 15.2. | Linijinis daviklis | - Dažnio diapazonas nuo ≤ 5 iki ≥ 15 MHz; - Akustinio lango ilgis ≥ 50 mm; - Elementų skaičius ≥ 128; |  |  |
| 15.3. | Sektorinis daviklis | - Dažnio diapazonas nuo ≤ 1,7 iki ≥ 4,0 MHz; - Apžiūros lauko kampas ≥ 90°; - Elementų skaičius ≥ 64. |  |  |
| 15.4 | Endokavitalinis daviklis | - Dažnio diapazonas nuo ≤ 5 iki ≥ 9 MHz. - Elementų skaičius ≥ 120; |  |  |
| 16. | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija | 1. Sistemos vežimėlis su ratukais 2. Integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius arba apsauginis nepertraukiamo maitinimo šaltinis („UPS“ tipo arba lygiavertis) |  |  |
| 17. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtina |  |  |
| 18. | Privalo būti įgaliotas gamintojo atstovas Lietuvoje su patvirtinta garantinio aptarnavimo organizacija. | Būtina |  |  |
| 19. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 36 mėnesiai |  |  |

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X=70 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=30 |
| Nr. | Parametrai | Vertinimo būdas |  |  |
| T1 | Ultragarsinės sistemos svoris (laptopo) be priedų ne daugiau kaip 5 kg. | Statinis: (yra/nėra) | L1 = 0,25 |  |
| T2 | Komplektuojamo linijinio daviklio elementų skaičius ≥ 1000 | Statinis: (yra/nėra) | L2= 0,5 |  |
| T3 | ﻿Komplektuojamo linijinio daviklio diapazonas ≥ 2 – 22 (MHz) | Statinis: (yra/nėra) | L3= 0,25 |  |