TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Tiekėjo siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir  atitikti 2017 m. balandžio 5 d.  Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius atitikties dokumentus.

1.2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

1.3. Pirkimo dokumentuose ar jų prieduose paminėti konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

1.4. Siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

1.5. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (įskaitant prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo ir paruošimo darbui išlaidas), apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.6. Tiekėjas privalo iš anksto suderinti su perkančiosios organizacijos atstovu prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo, paruošimo darbui, išbandymo ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymo dirbti su prekėmis laiką. Prekių pajungimas, išbandymas ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymai atliekami užtikrinant įprastą perkančiosios organizacijos darbą.

Portatyvinis ultragarso aparatas, 1vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavadinimas, modelis, gamintojas (nurodyti) |  |  |  |
| 1. | Paskirtis (taikymo sritys) | Ultragarsinė diagnostinė sistema skirta abdominaliniams, kraujagyslių, smulkių dalių tyrimams |  |
| 2. | Vaizdo monitorius | - LCD (arba lygiavertės technologijos) - Ekrano įstrižainė ≥ 39 cm - Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) vaizdo elementų - Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu |  |
| 3. | Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius | - > 25 cm ekrano įstrižainės su „swipe“ arba lygiaverčiu funkcionalumu - TGC („Time Gain Compensation“) kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane |  |
| 4. | Sistemos valdymo pultas | 1. Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas > 15 cm |  |
| 5. | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 3 |  |
| 6. | Skaitmeninio signalo jungtis papildomam monitoriui | Būtina. DisplayPort arba HDMI |  |
| 7. | Maksimalus vaizduojamas gylis | ≥ 30 cm |  |
| 8. | Maksimali kadrų juostos atmintis | > 2 000 kadrų arba > 1 GB arba > 300 s. |  |
| 10. | Sistemos (aparato) palaikomų daviklių dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 1 iki 21 MHz |  |
| 11. | Skenavimo režimai | - 2D - Trapecinis vaizdavimas - Spalvinis dopleris - Galios dopleris - Audinių dopleris - Pulsinės bangos dopleris - HPRF pulsinės bangos dopleris - Nuolatinės bangos dopleris - Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija - Aukštos raiškos silpnos kraujotakos vaizdavimo režimas - Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis) |  |
| 11.1. | 2D režimas | 1. ≥ 256 pilkumo skalės lygių; 2. ≥ 280 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“); 3. Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 4.5 M; |  |
| 11.2. | Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose | - Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir doplerio režimuose; - Automatiniai doplerio skaičiavimai realiame laike; - Automatinis mėginio pozicionavimas ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime; - Automatinis mėginio dydžio ir kampo nustatymas spektrinio doplerio režime; |  |
| 12. | Specialūs skenavimo režimai | 1. "Gyvas" vaizdų palyginimas: šalia vienas kito lyginami 2D vaizdai, iš kurių realaus laiko lyginamas su vaizdu iš atminties tos pačios studijos ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities; 2. Tripleksinis režimas; 3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas; 4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais; 5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti; |  |
| 13. | Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su sekančiomis funkcijomis: | - Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas; - Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas - Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus |  |
| 14. | Paciento duomenų archyvavimo galimybės | - ≥ 500 GB talpos vidinis kietasis diskas; - USB jungtys duomenų perdavimui DICOM arba kompiuteriniais formatais; - DICOM standarto palaikomos funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės): - Storage, - Print, - Storage Commitment, - Worklist. - Query/Retrieve |  |
| 15. | Komplektuojami ultragarso davikliai |  |  |
| 15.1. | Konveksinis daviklis | - Dažnio diapazonas nuo ≤ 1 iki ≥ 5 MHz. - Apžvalgos laukas > 70°; - Elementų skaičius ≥ 160; - Monokristalo arba lygiavertė technologija; |  |
| 15.2. | Linijinis daviklis | - Dažnio diapazonas nuo ≤ 4 iki ≥ 15 MHz; - Akustinio lango ilgis > 50 mm; - Elementų skaičius ≥ 960; - Monokristalinė, matricinė arba Multi-D technologija; |  |
| 15.3. | Sektorinis daviklis | - Dažnio diapazonas nuo ≤ 1,1 iki ≥ 4,9 MHz; - Apžiūros lauko kampas ≥ 90°; - Elementų skaičius ≥ 80; - Monokristalo arba matricinė technologija |  |
| 16. | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija | - Sistema su ratukais, stabdomais centriniu arba atskirais stabdžiais - Maitinimas 220 V ±10%, 50 Hz 3. Integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius arba apsauginis nepertraukiamo maitinimo šaltinis („UPS“ tipo arba lygiavertis) |  |
| 17. | CE žymėjimas | Kartu su pasiūlymu pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija. |  |
| 18. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 19. | Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 20. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |