TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Tiekėjo siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir  atitikti 2017 m. balandžio 5 d.  Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius atitikties dokumentus.

1.2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

1.3. Pirkimo dokumentuose ar jų prieduose paminėti konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

1.4. Siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

1.5. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (įskaitant prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo ir paruošimo darbui išlaidas), apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.6. Tiekėjas privalo iš anksto suderinti su perkančiosios organizacijos atstovu prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo, paruošimo darbui, išbandymo ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymo dirbti su prekėmis laiką. Prekių pajungimas, išbandymas ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymai atliekami užtikrinant įprastą perkančiosios organizacijos darbą.

Mobilus paciento keltuvas, 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavadinimas, modelis, gamintojas (nurodyti) |  |  |  |
|  | Mobilus elektrinis keltuvas gulimam pacientui | 1 vnt. |  |
|  | Didžiausia leidžiama apkrova | Ne mažiau kaip 230 kg |  |
|  | Keltuvo aukštis | Ne mažesniame intervale kaip 1390- 2030 mm ±5% Didžiausias aukštis matuojamas nuo žemės iki aukščiausio keltuvo taško, esant pakeltai gervei. Mažiausias aukštis matuojamas nuo žemės iki aukščiausio keltuvo taško, esant nuleistai gervei. |  |
|  | Ratukai | Dvigubi ratukai, ne mažesni kaip 100 mm skersmens. Galiniai su stabdžiais. |  |
|  | Medžiaga, iš kurios pagamintas keltuvas | Aliuminis arba plienas, arba lygiavertė medžiaga. |  |
|  | Keltuvo svoris | Ne daugiau 65 kg |  |
|  | Keltuvo pagrindo aukštis | Ne daugiau kaip 150 mm Matuojamas nuo žemės iki keltuvo pagrindo plokštumos |  |
|  | Keltuvo sukimosi skersmuo | Ne daugiau kaip 1600 mm |  |
|  | Keltuvo pagrindo plotis | Reguliuojamas elektriniu būdu, plotis kinta ne mažesnėse ribose kaip 695 mm – 1050 mm Plotis matuojamas keltuvo bazės kraštų išorinėje pusėje plačiausioje ir siauriausioje padėtyse |  |
|  | Kėlimo greitis (be apkrovos) | Ne lėtesnis kaip 15 mm/sek |  |
|  | Keltuvos valdymas | Rankiniu valdymo pultu |  |
|  | Garso lygis | Ne didesnis už 55 dB |  |
|  | Maitinimo elementas | Baterijos užtikrinančios maksimalaus svorio pakėlimą ir nuleidimą. |  |
|  | Baterijų kroviklis | 220±10% V, 50 Hz, |  |
|  | Avarinio nuleidimo funkcija | Elektrinė ir mechaninė |  |
|  | Avarinio pakėlimo funkcija | Elektrinė |  |
|  | Mažo baterijos energijos lygio indikatorius | garsinis signalas, kuris praneša apie žemą baterijos energijos lygį likus ne mažiau 20 proc. energijos arba užtenka vienam pilnam pakėlimo ir nuleidimo ciklui. |  |
|  | Kiti indikatoriai | Perkrovos (kg) indikatorius. Indikatorius, kad keltuvas prijungtas prie maitinimo tinklo. Indikatorius, kad reikalinga techninė apžiūra. |  |
|  | Keltuvo apsaugos klasė | Ne prastesnė kaip IPX4 |  |
|  | Komplekte gulimos padėties kėlimo diržas ir diržo laikiklis vienam keltuvui |  |  |
|  | Kėlimo diržo laikiklio konstrukcija | Pitaikyta kėlimo diržui kelti žmogų gulimoje padėtyje. Su ne mažiau kaip 8 kabliais |  |
|  | Kėlimo diržo laikiklio išmatavimai | Ilgis ne daugiau kaip : 1300 mm Plotis ne daugiau kaip : 650 mm |  |
|  | Kėlimo diržas | Pritaikytas siūlomam kėlimo diržo laikikliui, su ne mažiau kaip su 8 kilpomis |  |
|  | Kėlimo diržo dydis | Ne mažesnis kaip 170x90 cm |  |
|  | CE žymėjimas | Kartu su pasiūlymu pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija. |  |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
|  | Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |