## Pasiūlymas
PRIEDAS NR.2 "PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"
PREMIUM KLASĖS ULTRAGARSO SISTEMA
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT1.1. | Siūlomas garantinis terminas
| KT1.1. balo reikšmė (ne mažiau nei 3 ir ne daugiau nei 5) | 0
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį.
1.1. | Premium klasės ultragarso sistema | 1 |  | kompl.
1.1.1. | Sistemos architektūra - mobili, su ratukais
1.1.2. | Atliekami tyrimai: vidaus organų, skydliaukės, sąnarių,kraujagyslių, krūtų, vaikų vidaus organų, paviršinių struktūrų
1.1.3. | Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija
1.1.4. | Galimybė valdymo panelę pasukti į šonus nuo centrinės valdymo panelės padėties ≥ ± 30o
1.1.5. | Valdymo panelės aukščio reguliavimo diapazonas ≥ 10 cm
1.1.6. | Vaizdo monitorius pritvirtintas ant pilnai artikuliuojančio šarnyrinio laikiklio (rankos) pasukamas į šonus
1.1.7. | Vaizdo monitorius pritvirtintas ant pilnai artikuliuojančio šarnyrinio laikiklio (rankos) palenkiamas ir pakeliamas aukštyn/žemyn
1.1.8. | Vaizdo monitoriaus įstrižainė ≥ 21,5 colių
1.1.9. | Centrinis stabdis arba ne mažiau kaip du ratukai su atskirais stabdžiais
1.1.10. | Galimybė vaizdo monitorių nulenkti transportavimo metu
1.1.11. | Atskiras, spalvotas, lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius
1.1.12. | Skenavimo režimų perjungimas mygtukų paspaudimu ir/arba perbraukimu lietimui jautriame ekrane
1.1.13. | Valdymo monitoriaus įstrižainė ≥ 10 colių
1.1.14. | Maksimalus kadrų dažnis B režime ≥ 1900 kadrų per sekundę
1.1.15. | Maksimalus vaizduojamas gylis ≥ 40 cm
1.1.16. | Palaikomų daviklių dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 1,5 MHz - 21 MHz
1.1.17. | Aktyvių jungčių davikliams skaičius ≥ 4
1.1.18. | Ultragarsinių vaizdų suliejimo su KT ar MRT vaizdais funkcija (esant poreikiui, šią funkciją galima įdiegti po įrangos pirkimo)
1.1.19. | Dinaminis diapazonas ≥ 280 dB
1.1.20. | Vaizdavimo režimai: B režimas
1.1.21. | Audinių harmoninio vaizdavimo su impulso inversija režimas arba lygiavertė technologija
1.1.22. | Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas
1.1.23. | Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas su kraujotakos krypties vaizdavimo galimybe.
1.1.24. | Specialus doplerinis režimas mikro kraujagyslių vizualizacijai
1.1.25. | Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas
1.1.26. | Didelio impulsų pasikartojimo dažnio pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas;
1.1.27. | Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija.
1.1.28. | Automatinė vaizdo kokybės optimizacija;
1.1.29. | Automatinis spektrinių kreivių matavimas;
1.1.30. | Automatinė kraujotakos krypties, greičio skalės ir kampo korekcijos nustatymo funkcija.
1.1.31. | Strain elastografijos modulis
1.1.32. | Garso bangų generuotų struktūrų virpesių elastografijos modulis
1.1.33. | Kontrastinių tyrimų modulis
1.1.34. | Kepenų suriebėjimo įvertinimo modulis kepenų steatozei nustatyti (angl. attenuation imaging)
1.1.35. | Konvekcinis daviklis
1.1.36. | Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 2.0 MHz - 5.0 MHz
1.1.37. | Vaizduojamas kampas ≥ 66º
1.1.38. | Elementų skaičius ≥ 160
1.1.39. | Vieno kristalo technologija
1.1.40. | Linijinis daviklis
1.1.41. | Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 5 - 12 MHz
1.1.42. | Daviklio paviršiaus plotis 52 mm +/- 6 mm
1.1.43. | Elementų skaičius ≥ 190
1.1.44. | Aukšto dažnio linijinis daviklis
1.1.45. | Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 9 - 18 MHz
1.1.46. | Elementų kiekis ≥ 160
1.1.47. | Daviklio paviršiaus plotis 32 mm +/- 7 mm
1.1.48. | Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas:
1.1.49. | Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu (DICOM storage, Modality worklist)
1.1.50. | Galimybė išsaugoti vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į JPEG, AVI ar lygiaverčiais formatais
1.1.51. | Kompiuterinio tinklo jungtis LAN, WiFi ar lygiaverte jungtimi
1.1.52. | Aparato vidinė atmintis ≥ 500 GB
1.1.53. | Išorinės jungtys (ne prasčiau kaip) -USB ar lygiavertė jungtis – ≥ 1 vnt.
1.1.54. | Išorinės jungtys (ne prasčiau kaip) -LAN ar lygiavertė jung-tis – ≥ 1 vnt.
1.1.55. | Išorinės jungtys (ne prasčiau kaip) -HDMI arba Display Port ar lygiavertė jungtis - ≥ 1 vnt.
1.1.56. | Ultragarso aparato maitinimo šaltinis 230 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas
1.1.57. | Integruotas ultragarsinio gelio šildytuvas
1.1.58. | Komplektuojamas terminis spausdintuvas nespalvoto vaizdo spausdintuvas nuotraukoms spausdinti
1.1.59. | Garantijos laikotarpis ne trumpesnis kaip 3 metai.
1.1.60. | Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai:1) Atlieka aparato gedimų šalinimą, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas, komponentus; 2) Atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas);3) Atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas;4) Informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis); 5) Teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus; 6) Gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo
1.1.61. | Ekonominio naudingumo kriterijai (neprivalomi):
1.1.62. | Pirmas parametras (T1) Nuolatinis signalo fokusavimas visame tyrimo gylyje (Taip/Ne)
1.1.63. | Antras parametras (T2) Dinaminis diapazonas ≥ 320 dB (Taip/Ne)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros, instrukcijos, bukletai) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Teikiami gamintojo dokumentai turi būti su tiekėjo atžymomis į siūlomos prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (spalvotai pažymėtos ir/ar nurodytos rodyklėmis, ir/ar pabrauktos konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės nurodant techninės specifikacijos punkto numerį). Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekių aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu. Kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.
2. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
5 | Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą (jei taikoma)
6 | Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui
7 | Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui (jei taikoma)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
12509-3 2024-12-09 22:35:04