TECHNINĖ SPECIFIKACIJA ELEKTRODAMS SMEGENŲ OKSIGENACIJAI ĮSIGYTI

- Elektrodai smegenų oksigenacijai:

- nesterilūs;

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- tinkantys registruoti mišraus kraujo smegenų bei somatinei saturacijai matuoti;

- matuojamas arterinės:veninės mikrokraujotakos santykis 25:75;

- mažiausia audinių penetracija 2 cm;

- dviejų infraredinių bangos ilgių 730 ir 810 nanometerų LED šaltinis;

- du LED šviesos bangos detektoriai, nutolę nuo LED šviesos šaltinio 3,00 cm ir 4,00 cm;

- ilgis 75 ± 5 mm, plotis 38 ± 5 mm su jungiamuoju kabeliu, kurio ilgis ne mažiau kaip 75 mm;

- prie jungiamojo kabelio prijungiamas per specialią jungtį;

- techniškai suderinamas su firmos „Somanetics“ jungiamaisiais kabeliais naudojamais su „Somanetics“ smegenų oksigenacijos monitoriais INVOS 5100C;

- individualiame įpakavime.

Orientacinis poreikis: 2 000 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.