TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą: „Sugars maketh the brain: investigating the role of neuronal glycocalyx in shaping the architecture of emerging circuits“, projekto Nr. 101170455

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – MEA – mikroelektrodų matrica grįsta sistema elektrinio lauko stebėjimui in vitro (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta – Vilniaus universitetas, Gyvybės mokslų centras, Saulėtekio al. 7, Vilnius, Lietuva.

  - Prekių kiekiai ir (ar) apimtys:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis, komplektas | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (mėn.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip | Ne |  |
| 1. | MEA – mikroelektrodų matrica grįsta sistema elektrinio lauko stebėjimui in vitro | 1 kompl. | ☐ | ☒ | 2 mėn. |

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

3.2. Atitikimas techniniams reikalavimams. Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti reikalavimai Prekėms, kurių panaudojimui yra optimizuoti protokolai bei eksperimentinės sąlygos. Kiekvienas siūlomų Prekių parametras turi atitikti reikalavimus.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| MEA – mikroelektrodų matrica grįsta sistema elektrinio lauko stebėjimui in vitro |  |  |  |
| 1. | Paskirtis * | Stalinis (“ang. benchtop”) prietaisas skirtas elektrinio aktyvumo stebėjimui. |  |
| 2. | Ląstelės | Galimybė dirbti su ne mažiau nei šiomis ląstelėmis: - Neuronais; - Kardiomiocitais; - Skeleto raumens; - Akies tinklainės; Pirminėmis arba kamieninėmis; - 2D ir 3D ląstelių kultūromis |  |
| 3. | Varžos matavimai | Turi būti galimybė ateityje integruoti varžos (ang. “impedance”) matavimo modulį skirtą ląstelių kinetikos stebėjimui. |  |
| 4. | Integruotas aplinkos sąlygų palaikymas | Turi būti, kuris turi leisti kontroliuoti temperatūrą bei CO2 lygį. |  |
| 5. | Elektros triukšmo ir mechaninės vibracijos slopinimas | Turi būti, turi mažinti išorinius elektrinius signalus (triukšmą) bei mechaninę vibraciją. |  |
| 6. | Kaitinimo valdymas | Turi būti ne mažiau kaip dviejų zonų kaitinimo valdymas – iš viršaus ir apačios. |  |
| 7. | Optinės stimuliacijos modulis | Turi būti optogenetinės stimuliacijos modulis, kuris turi būti suderinamas su siūlomu prietaisu. Turi būti ne mažiau, kaip šie LED šviesos šaltiniai: - Mėlynos šviesos – bangos ilgis 470 nm ± 10 nm - Žalios šviesos - bangos ilgis 530 nm ± 10 nm - Oranginės spalcos - bangos ilgis 620 nm ± 10 nmRaudonos spalvos - bangos ilgis 650 nm ± 10 nm |  |
| 8. | Elektrinė stimuliacija | Turi būti. Turi leisti stimuliuoti bet kokį derinį elektrodų ar šulinėlių bei tuo pačiu metu atlikti matavimus. |  |
| 9. | Programinė įranga | Turi būti programinė įranga, skirta duomenų rinkimui ir analizei. Programinė įranga privalo turėti ne mažiau kaip šiuos modulius: - Nervinis - leidžia matuoti neuronų elektrinį aktyvumą; Širdies – leidžia matuoti pagrindinius širdies veiklos parametrus; - MEA gyvybingumo – leidžia atlikti ląstelių gyvybingumo ir padengimo matavimus |  |
| 10. | Brūkšninių kodų skaitytuvas | Turi būti integruotas brūkšninių kodų skaitytuvas. |  |
| 11. | Filtras | Privalo būti integruotas aukšto dažnio filtras, įgalinantis dažnio reguliavimą iki ne daugiau nei 0,01 Hz ir leidžiantis atlikti labai tikslius veikimo potencialo (LEAP) matavimus. |  |
| 12. | Prietaiso konfigūracija | 1. Prietaisas – 1 vnt. 2. Kompiuteris – 1 vnt. 3. Plokštelės skirtos MEA matavimams, 24 šulinėlio formato, ne mažiau nei 16 elektrodų per šulinėlį, baltos spalvos. Ne mažiau, kaip 5 vnt. 4. Plokštelės skirtos MEA matavimams, 6 šulinėlio formato, ne mažiau nei 64 elektrodai per šulinėlį, baltos spalvos. Ne mažiau, kaip 5 vnt. 5. Plokštelės skirtos darbui su optigenetinės stimuliacijos moduliu, 24 šulinėlių formatas, ne mažiau, kaip 5 vnt. |  |
| 13. | Prietaiso instaliavimas ir mokymai * | Turi būti atlikti prietaiso instaliavimo darbai bei numatyti ne mažiau kaip 2 darbuotojų 4 akademinių valandų gyvi arba nuotoliniai Pirkėjo personalo mokymai, skirti apmokyti naudotis prietaisu ir jo valdymo programine įranga. Mokymai turės būti rengiami Pirkėjo patalpose, adresu Saulėtekio al. 7, Vilnius, arba nuotoliu. Mokymų tiksli data, laikas ir būdas turi būti iš anksto suderinti su Pirkėju. |  |
| 14. | Garantija * | Ne trumpesnė nei 12 mėnesių |  |
| 15. | Sertifikavimas | Prietaisas turi turėti CE sertifikatą, arba EB deklaraciją, arba kitą lygiavertį dokumentą. Pateikti dokumentą. |  |
| 16. | Gamintojo autorizacija | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojo autorizuotas (įgaliotas) partneris, turintis teisę parduoti siūlomą įrangą. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti gamintojo raštą ar kitą lygiavertį dokumentą, patvirtinantį Tiekėjui suteiktas aukščiau nurodytas teises. |  |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties SS projektas“ 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų

lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.