Kvietimo priedas Nr. 1 (projektas)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą, Nr. 10-061-P-0001 „STEAM centrų modernizavimas“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – laboratorinė įranga sveikatos technologijų ir gyvenimo kokybės laboratorijai (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas skaidomas į šias dalis:

    - I (pirmoji) pirkimo objekto dalis – Matavimo prietaisai:

      - UV – VIS srities spektrofotometras, 8 vnt.;

      - Kalcio jutiklis, 2 vnt.;

      - Kalio jutiklis, 2 vnt.;

      - Drėgmės jutiklis, 4 vnt.

    - II (antroji) pirkimo objekto dalis – Stebėjimo prietaisai:

      - Termometras, 8 vnt.;

      - Išmanios apyrankės, 8 vnt.;

      - Mikroskopai su išoriniu ekranu, 8 vnt.;

2.2.1.8. Reakcijos matuokliai, 8 vnt.

2.2.3. III (trečioji) pirkimo objekto dalis – Laboratorinė įranga:

2.2.3.1. Svarstyklės, 8 vnt.;

2.2.3.2. Centrifuga, 1 vnt.;

2.2.3.3. Orbitinis purtytuvas, 2 vnt.

    - IV (ketvirtoji) pirkimo objekto dalis – Augalų auginimo kamera, 1 vnt.

    - V (penktoji) pirkimo objekto dalis – Oftolmoskopas, 2 vnt.

    - VI (šeštoji) pirkimo objekto dalis – Autorefraktometras, 4 vnt.

  - Prekių pristatymo vieta – Stoties g. 11, Šiauliai, LT-77156.

  - Prekių kiekiai ir (ar) apimtys:

1 lentelė. I (pirmoji) pirkimo objekto dalis

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (mėn.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip | Ne |  |
| 1. | UV – VIS srities spektrofotometras | 8 vnt. | ☐ | ☒ | 2 (du) mėn. |
| 2. | Kalcio jutiklis | 2 vnt. |  |  |  |
| 3. | Kalio jutiklis | 2 vnt. |  |  |  |
| 4. | Drėgmės jutiklis | 4 vnt. |  |  |  |

2 lentelė. II (antroji) pirkimo objekto dalis

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (mėn.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip | Ne |  |
| 1. | Termometras | 8 vnt. | ☐ | ☒ | 2 (du) mėn. |
| 2. | Išmanios apyrankės | 8 vnt. |  |  |  |
| 3. | Mikroskopai su išoriniu ekranu | 8 vnt. |  |  |  |
| 4. | Reakcijos matuokliai | 8 vnt. |  |  |  |

3 lentelė. III (trečioji) pirkimo objekto dalis

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (mėn.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip | Ne |  |
| 1. | Svarstyklės | 8 vnt. | ☐ | ☒ | 2 (du) mėn. |
| 2. | Centrifuga | 1 vnt. |  |  |  |
| 3. | Orbitinis purtytuvas | 2 vnt. |  |  |  |

4 lentelė. IV (ketvirtoji) pirkimo objekto dalis

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (mėn.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip | Ne |  |
|  | Augalų auginimo kamera | 1 vnt. | ☐ | ☒ | 2 (du) mėn. |

5 lentelė. V (penktoji) pirkimo objekto dalis

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (mėn.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip | Ne |  |
|  | Oftolmoskopas | 2 vnt. | ☐ | ☒ | 2 (du) mėn. |

6 lentelė. VI (šeštoji) pirkimo objekto dalis

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (mėn.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip | Ne |  |
| 1. | Autorefraktometras | 4 vnt. | ☐ | ☒ | 2 (du) mėn. |

  - Aukščiau esančiose lentelėse nurodyti prekių kiekiai ir (ar) apimtys kiekvienai pirkimo objekto daliai yra tikslūs ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Tiekėjas per 1 – 6 lentelėse nurodytą terminą įsipareigoja pristatyti, paruošti pristatytą įrangą darbui ir atlikti šiuos veiksmus:

7 lentelė.

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto dalis | Įrangos pavadinimas | Įsipareigojimas: surinkti, sumontuoti (jeigu tai būtina) ir instaliuoti prekes | Įsipareigojimas: apmokyti Pirkėjo personalą naudotis prekėmis ir jų valdymo programine įranga (kai programinė įranga pristatoma kartu su prekėmis). Mokymai turės būti rengiami Pirkėjo patalpose, adresu Stoties g. 11, Šiauliai, arba nuotoliu. Mokymų tiksli data, laikas ir būdas turi būti iš anksto suderinti su Pirkėju. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | I | UV – VIS srities spektrofotometras |  |  |
| 2. |  | Kalcio jutiklis |  |  |
| 3. |  | Kalio jutiklis |  |  |
| 4. |  | Drėgmės jutiklis |  |  |
| 5. | II | Termometras |  |  |
| 6. |  | Išmanios apyrankės |  |  |
| 7. |  | Mikroskopai su išoriniu ekranu | + |  |
| 8. |  | Reakcijos matuokliai | + | + |
| 9. | III | Svarstyklės |  |  |
| 10. |  | Centrifuga |  |  |
| 11. |  | Orbitinis purtytuvas |  |  |
| 12. | IV | Augalų auginimo kamera | + | + |
| 13. | V | Oftolmoskopas |  |  |
| 14. | VI | Autorefraktometras | + |  |

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

1 (pirmoji)) pirkimo objekto dalis. 8 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras ** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekto pavadinimas. UV – VIS srities spektrofotometras – 8 vnt. |  |  |  |
| 1. | Produktas | Nurodyti produkto pavadinimą, modelį, gamintoją |  |
| 2. | Paskirtis * | Prietaisas (ir/ar jo priedai) turi matuoti bangos spektrą, turi būti galima nustatyti tirpalo koncentraciją, stebėti reakcijų greitį. |  |
| 3. | Prietaiso galimybės | Prietaisas turi automatiškai fiksuoti eksperimentų metu norimas išmatuoti kintančias vertes bei jas perduoti į vartotojo turimą kompiuterį ar mobilųjį įrenginį. |  |
| 4. | Prietaiso parametrai | - Fluorescencija turi būti palaikoma ne mažiau kaip dviem sužadinimo šaltiniais (405 ± 10% nm, 500 ± 10% nm). Skiriamoji geba ne mažiau kaip 1 mm; - Prietaisas turi matuoti bangas ne siauresniame kaip 380 – 950 nm ilgio diapazone. - Bangos ilgio intervalas 1 nm ±0,5.* - Bangos ilgio tikslumas ±4nm, fotometrinis tikslumas ±0.10 A.U. - Skenavimo greitis ne daugiau kaip 3 s.* - Prietaise turi būti įmontuotas įkraunamas maitinimo šaltinis, kad prietaisas matuojamus duomenis bevieliu ryšiu galėtų perduoti į vartotojo turimą kompiuterį/mobilųjį įrenginį (kartu su preke turi būti pateiktas maitinimo šaltinio įkrovimo laidas). * |  |
| 5. | Programinės įrangos paskirtis ir licencijos * | Turi būti pateikta programinė įranga duomenų fiksavimui ir analizei lietuvių kalba arba ji nemokamai gali būti atsisiunčiama iš tiekėjo/gamintojo tinklalapio. Programinė įranga turi būti „life time“ tipo. Pastaba. Šiuo metu Pirkėjas naudoja Vernier („Vernier Spectral Analysis™“) programinę įrangą. |  |
| 6. | Duomenų perdavimas ir suderinamumas su operacine sistema * | Matuojamus duomenis įrenginys (arba įrenginys su pridedamais priedais) bevieliu ryšiu (Bluetooth ar lygiavertis), nenaudodamas internetinio ryšio, turi perduoti į vartotojo turimą kompiuterį (vartotojo naudojamą Windows operacinę sistemą) ar mobilųjį įrenginį (vartotojo naudojamas Android ir iOS operacines sistemas). Papildomai duomenys turi būti perduodami per USB ar lygiavertę jungtį (kartu su preke turi būti pateiktas USB ar lygiavertis kabelis). |  |
| 7. | Prietaiso priedai ir dalių suderinamumas * | Prietaisas turi būti parengtas darbui – turi būti pateikti visi reikalingi priedai, elektros srovės šaltiniai, reikalingi laidai ir pan. |  |
| 8. | Garantija * | Ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

1 (pirmoji) pirkimo objekto dalis. 9 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras ** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekto pavadinimas. Kalcio jutiklis – 2 vnt. |  |  |  |
| 1. | Produktas | Nurodyti produkto pavadinimą, modelį, gamintoją |  |
| 2. | Paskirtis * | Naudojamas kalcio jonų (Ca2+) koncentracijos matavimui vandeniniuose mėginiuose. |  |
| 3. | Reikalavimai jutikliui * | Jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus: - Matuojamus duomenis įrenginys (arba įrenginys su pridedamais priedais) bevieliu ryšiu (Bluetooth ar lygiavertis), nenaudodamas internetinio ryšio, turi perduoti į vartotojo turimą kompiuterį (vartotojo naudojamą Windows operacinę sistemą) ar mobilųjį įrenginį (vartotojo naudojamą Android ir iOS operacines sistemas). - Papildomai duomenys turi būti perduodami per USB ar lygiavertę jungtį (kartu su preke turi būti pateiktas USB ar lygiavertis kabelis). - Jutiklis turi automatiškai fiksuoti eksperimentų metu norimas išmatuoti kintančias vertes bei jas perduoti į vartotojo turimą kompiuterį ar mobilųjį įrenginį. Jutiklis turi būti parengtas darbui – turi būti pateikti visi reikalingi elektros srovės šaltiniai, reikalingi laidai ir pan. |  |
| 4. | Programinė įranga duomenų fiksavimui ir analizei * | Turi būti pateikta programinė įranga duomenų fiksavimui ir analizei lietuvių kalba arba ji nemokamai gali būti atsisiunčiama iš tiekėjo/gamintojo tinklalapio. Programinė įranga turi būti „life time“ tipo. Pastaba. Šiuo metu Pirkėjas naudoja Vernier („Vernier Graphical Analysis™“) programinę įrangą. Programinė įranga duomenų fiksavimui ir analizei turi galėti: - vienu metu fiksuoti duomenis ne mažiau kaip iš 3 (trijų) jutiklių; - leisti nustatyti jutiklio matavimo dažnį ir intervalą; - leisti pasirinkti matavimo pradžios būdą (rankinis įjungimas ir automatinis jungimas susidarius nurodytoms sąlygoms, t.y. jungimas susijęs su užprogramuotu įvykiu); - leisti pasirinkti matavimo pabaigos būdą (rankinis stabdymas ir programuojamas stabdymas); - leisti pasirinkti matuojamų duomenų atvaizdavimo būdą: grafikas, lentelė, grafikas su lentele; - leisti vienu metu matyti ne mažiau kaip 3 (trijų) jutiklių grafinius duomenis – 3 (tris) atskirus grafikus; - leisti ne mažiau kaip 2 (dviejų) jutiklių atskirai užfiksuotus grafinius duomenis (pasirinkimas pagal poreikį) atvaizduoti viename grafike; - leisti pasirinkti grafiko ašių reikšmes; - leisti pasirinkti grafiko dalį, pažymėti joje ne mažiau kaip du nagrinėjamus taškus, bei parodyti verčių pokytį (delta) tame intervale; - leisti eksperimento pradžioje grafiškai pavaizduoti rezultato prognozę; pradėjus rinkti duomenis vienu metu vaizduoti ir prognozę ir gaunamus duomenis. |  |
| 5. | Matavimų ribos ir tikslumas | 1. Matavimo diapazonas (mV): ±1000 mV 2. Matavimo diapazonas (koncentracija): ne mažiau kaip šiose ribose nuo 1 iki 40,000 mg/l (arba ppm) 3. pH diapazonas: ne mažiau kaip šiose ribose 2–8 pH 4. Temperatūros diapazonas: ne mažiau kaip šiose ribose 0–40°C 5. Elektrodo varža: ne mažiau kaip 100 MΩ 6. Minimalus mėginio dydis: turi būti panardintas į ne mažesnį kaip 2,8 cm mėginį |  |
| 6. | Maitinimo šaltinis * | Jutiklyje turi būti įmontuotas įkraunamas maitinimo šaltinis, kad jutiklis matuojamus duomenis bevieliu ryšiu galėtų perduoti į vartotojo turimą kompiuterį/mobilųjį įrenginį (turi būti pateiktas maitinimo šaltinio įkrovimo laidas). |  |
| 7. | Garantija * | Ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

1 (pirmoji) pirkimo objekto dalis. 10 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras ** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekto pavadinimas. Kalio jutiklis – 2 vnt. |  |  |  |
| 1. | Produktas | Nurodyti produkto pavadinimą, modelį, gamintoją |  |
| 2. | Paskirtis * | Kalio jutiklis naudojamas kalio (K +) jonų koncentracijos matavimui vandeniniuose tirpaluose. |  |
| 3. | Reikalavimai jutikliui * | Jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus: - Matuojamus duomenis įrenginys (arba įrenginys su pridedamais priedais) bevieliu ryšiu (Bluetooth ar lygiavertis), nenaudodamas internetinio ryšio, turi perduoti į vartotojo turimą kompiuterį (vartotojo naudojamą Windows operacinę sistemą) ar mobilųjį įrenginį (vartotojo naudojamą Android ir iOS operacines sistemas). - Papildomai duomenys turi būti perduodami per USB ar lygiavertę jungtį (kartu su preke turi būti pateiktas USB ar lygiavertis kabelis). - Jutiklis turi automatiškai fiksuoti eksperimentų metu norimas išmatuoti kintančias vertes bei jas perduoti į vartotojo turimą kompiuterį ar mobilųjį įrenginį. Jutiklis turi būti parengtas darbui – turi būti pateikti visi reikalingi elektros srovės šaltiniai, reikalingi laidai ir pan. |  |
| 4. | Programinė įranga duomenų fiksavimui ir analizei * | Turi būti pateikta reikiama programinė įranga duomenų fiksavimui ir analizei lietuvių kalba arba ji nemokamai gali būti atsisiunčiama iš tiekėjo/gamintojo tinklalapio. Programinė įranga turi būti „life time“ tipo. Pastaba. Šiuo metu Pirkėjas naudoja Vernier („Vernier Graphical Analysis™“) programinę įrangą. Programinė įranga duomenų fiksavimui ir analizei turi galėti: - vienu metu fiksuoti duomenis ne mažiau kaip iš 3 jutiklių; - leisti nustatyti jutiklio matavimo dažnį ir intervalą; - leisti pasirinkti matavimo pradžios būdą (rankinis įjungimas ir automatinis įjungimas susidarius nurodytoms sąlygoms, t. y. jungimas susijęs su užprogramuotu įvykiu); - leisti pasirinkti matavimo pabaigos būdą (rankinis stabdymas ir programuojamas stabdymas); - leisti pasirinkti matuojamų duomenų atvaizdavimo būdą: grafikas, lentelė, grafikas su lentele; - leisti vienu metu matyti ne mažiau kaip 3 (trijų) jutiklių grafinius duomenis – 3 (tris) atskirus grafikus; - leisti ne mažiau kaip 2 (dviejų) jutiklių atskirai užfiksuotus grafinius duomenis (pasirinkimas pagal poreikį) atvaizduoti viename grafike; - leisti pasirinkti grafiko ašių reikšmes; - leisti pasirinkti grafiko dalį, pažymėti joje ne mažiau kaip 2 (du) nagrinėjamus taškus, bei parodyti verčių pokytį (delta) tame intervale; 10. leisti eksperimento pradžioje grafiškai pavaizduoti rezultato prognozę; pradėjus rinkti duomenis vienu metu vaizduoti ir prognozę, ir gaunamus duomenis. |  |
| 5. | Matavimų ribos ir tikslumas | 1. Matavimo diapazonas (mV): ±1000 mV 2. Matavimo diapazonas (koncentracija): ne mažiau kaip šiose ribose 1 iki 39,000 mg/l (arba ppm) 3. pH diapazonas: ne mažiau kaip šiose ribose 2–12 pH 4. Temperatūros diapazonas: ne mažiau kaip šiose ribose 0–40°C 5. Elektrodo varža: ne mažiau kaip šiose ribose nuo 100 iki 200 kΩ 6. Minimalus mėginio dydis: turi būti panardintas į ne mažesnį kaip 2,8 cm mėginį |  |
| 6. | Maitinimo šaltinis * | Jutiklyje turi būti įmontuotas įkraunamas maitinimo šaltinis, kad jutiklis matuojamus duomenis bevieliu ryšiu galėtų perduoti į vartotojo turimą kompiuterį/mobilųjį įrenginį (turi būti pateiktas maitinimo šaltinio įkrovimo laidas). |  |
| 7. | Garantija * | Ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

1 (pirmoji) pirkimo objekto dalis. 11 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras ** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekto pavadinimas. Drėgmės jutiklis – 4 vnt. |  |  |  |
| 1. | Produktas | Nurodyti produkto pavadinimą, modelį, gamintoją |  |
| 2. | Paskirtis * | Jutiklis naudojamas dirvožemio tūriniam vandens kiekiui ir temperatūrai išmatuoti. |  |
| 3. | Reikalavimai jutikliui * | Jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus: - Matuojamus duomenis įrenginys (arba įrenginys su pridedamais priedais) bevieliu ryšiu (Bluetooth ar lygiavertis), nenaudodamas internetinio ryšio, turi perduoti į vartotojo turimą kompiuterį (vartotojo naudojamą Windows operacinę sistemą) ar mobilųjį įrenginį (vartotojo naudojamą Android ir iOS operacines sistemas). - Papildomai duomenys turi būti perduodami per USB ar lygiavertę jungtį (kartu su preke turi būti pateiktas USB ar lygiavertis kabelis). - Jutiklis turi automatiškai fiksuoti eksperimentų metu norimas išmatuoti kintančias vertes bei jas perduoti į vartotojo turimą kompiuterį ar mobilųjį įrenginį. Jutiklis turi būti parengtas darbui – turi būti pateikti visi reikalingi elektros srovės šaltiniai, reikalingi laidai ir pan. |  |
| 4. | Programinė įranga duomenų fiksavimui ir analizei * | Turi būti pateikta programinė įranga duomenų fiksavimui ir analizei lietuvių kalba arba ji nemokamai gali būti atsisiunčiama iš tiekėjo/gamintojo tinklalapio. Programinė įranga turi būti „life time“ tipo. Pastaba. Šiuo metu Pirkėjas naudoja Vernier („Vernier Graphical Analysis™“) programinę įrangą. Programinė įranga duomenų fiksavimui ir analizei turi galėti: - vienu metu fiksuoti duomenis ne mažiau kaip iš 3 (trijų) jutiklių; - leisti nustatyti jutiklio matavimo dažnį ir intervalą; - leisti pasirinkti matavimo pradžios būdą (rankinis įjungimas ir automatinis įjungimas susidarius nurodytoms sąlygoms, t.y. jungimas susijęs su užprogramuotu įvykiu); - leisti pasirinkti matavimo pabaigos būdą (rankinis stabdymas ir programuojamas stabdymas); - leisti pasirinkti matuojamų duomenų atvaizdavimo būdą: grafikas, lentelė, grafikas su lentele; - leisti vienu metu matyti ne mažiau kaip 3 (trijų) jutiklių grafinius duomenis – 3 (tris) atskirus grafikus; - leisti ne mažiau kaip 2 (dviejų) jutiklių atskirai užfiksuotus grafinius duomenis (pasirinkimas pagal poreikį) atvaizduoti viename grafike; - leisti pasirinkti grafiko ašių reikšmes; - leisti pasirinkti grafiko dalį, pažymėti joje ne mažiau kaip 2 (du) nagrinėjamus taškus, bei parodyti verčių pokytį (delta) tame intervale; 10. leisti eksperimento pradžioje grafiškai pavaizduoti rezultato prognozę; pradėjus rinkti duomenis vienu metu vaizduoti ir prognozę, ir gaunamus duomenis. |  |
| 5. | Matavimų ribos ir tikslumas | Matavimo diapazonas: ne mažiau kaip nuo 0 iki 45 % tūrinio vandens kiekio dirvožemyje. Tikslumas: ±4% tipiškas Darbinė temperatūra: nuo –40°C iki +60°C |  |
| 6. | Maitinimo šaltinis * | Jutiklyje turi būti įmontuotas įkraunamas maitinimo šaltinis, kad jutiklis matuojamus duomenis bevieliu ryšiu galėtų perduoti į vartotojo turimą kompiuterį/mobilųjį įrenginį (turi būti pateiktas maitinimo šaltinio įkrovimo laidas). |  |
| 7. | Garantija * | Ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

2 (antroji) pirkimo objekto dalis. 12 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras ** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekto pavadinimas. Mikroskopas su išoriniu ekranu – 8 vnt. |  |  |  |
| 1. | Produktas | Nurodyti produkto pavadinimą, modelį, gamintoją |  |
| 2. | Paskirtis * | Skaitmeninis mikroskopas, skirtas stebėti objekto padidintą atvaizdą, su galimybe išsaugoti darbo rezultatus nuotraukų ir vaizdo įrašo formatu. |  |
| 3. | Okuliarų išvadai | Skaitmeninis ekranas. |  |
| 4. | Objektyvų parametrai | Turi būti ne mažesnis kaip 3 (trijų) objektyvų revolveris; ne mažiau kaip 3 (trys) plan achromatiniai (arba aukštesnės klasės) objektyvai, kurių parametrai ne mažesni, kaip: 4x, apertūra (N.A.) 0,10; 10x, apertūra (N.A.) 0,25; 40x, apertūra (N.A.) 0,65; bei galimybė išdidinti vaizdą skaitmeniniu būdu. |  |
| 5. | Fokusavimas * | Turi būti lengvai reguliuojamas (be papildomų instrumentų) objekto fokusavimo mechanizmas, atskiri grubaus ir tikslaus fokusavimo sraigtai (sraigtai gali būti integruoti vienas į kitą, bet judantys atskirai). |  |
| 6. | Objektinis stalelis | Objektinis stalelis turi būti valdomas ne mažiau kaip X ir Y kryptimis, turėti laikiklį/laikiklius stikleliams |  |
| 7. | Objektų apšvietimas | Turi būti LED mikroskopinių objektų pašvietėjas. Skleidžiamas spektras turi būti artimas dienos šviesos spektrui, t. y. skleidžiamos šviesos spektro bangos ilgis ne mažesnis kaip 400 nm, bei reguliuojamas. |  |
| 8. | Vaizdo kamera | Turi būti integruota vaizdo kamera, ne mažiau kaip 4.0 MP |  |
| 9. | Duomenų, vaizdo perdavimas | Duomenų perdavimas į LCD ekraną, kurio raiška ne mažesnė kaip 1920x1080 pikselių, įstrižainės dydis ne mažesnis kaip 3‘‘ (7,62 cm), ekranas su prisilietimo ir priartinimo funkcija; duomenų išvedimas per USB ir/arba microHDMI ir/aba HDMI |  |
| 10. | Priedai ir jų techninis bei sujungimo suderinamumas * | Prietaisas turi būti parengtas darbui – turi būti pateikti visi reikalingi priedai, reikalingi laidai, elektros srovės šaltinis 220-230 V, apsauga nuo dulkių |  |
| 11. | Instrukcijos * | Kartu su preke turi būti pateikta mikroskopo naudojimo instrukcija lietuvių ir/arba anglų kalba (spausdinta ir/arba pdf. formatu). |  |
| 12. | Garantija * | Mikroskopo garantija ne mažesnė kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

2 (antroji) pirkimo objekto dalis. 13 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras ** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekto pavadinimas. Termometras – 8 vnt. |  |  |  |
| 1. | Produktas | Nurodyti produkto pavadinimą, modelį, gamintoją |  |
| 2. | Paskirtis * | Tinkantis matuoti maisto ir tirpalų temperatūrai |  |
| 3. | Reikalavimai termometrui * | Termometras turi būti skaitmeninis, tinkamas naudoti laboratorijose, su nerūdijančio plieno smailiu zondu, ne daugiau kaip 145 mm, skirtu įsmeigti arba įmerkti į matuojamą objektą. Tinkantis matuoti maisto ir tirpalo temperatūrą. |  |
| 4. | Termometro matavimų parametrai | Matavimo temperatūros vienetai Celsijus. Matavimo ribos - 50 °C + 300 °C (arba platesnės). Tikslumas ne mažesnis kaip ±1 ºC intervale nuo -50 iki 200 ºC, ir ne mažesnis kaip ±3 ºC intervale nuo 200 iki 300 ºC. Turi būti mygtukas, skirtas sustabdyti matavimų duomenis. Matmenys ne didesni kaip 235 x 22 mm, svoris ne didesnis kaip 25 g. |  |
| 5. | Pakuotė * | Termometras turi būti įdėtas į apsauginį dėklą |  |
| 6. | Termometro maitinimas * | Maitinimo elementai turi būti įstatomi į termometro korpusą (turi būti pateikti reikiami maitinimo elementai). |  |
| 7. | Garantija * | Ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

2 (antroji) pirkimo objekto dalis. 14 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras ** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekto pavadinimas. Išmaniosios apyrankės – 8 vnt. |  |  |  |
| 1. | Produktas | Nurodyti produkto pavadinimą, modelį, gamintoją |  |
| 2. | Paskirtis * | Prietaisas skirtas nuolat stebėti fizinę ir kasdieninę veiklą, sveikatą. |  |
| 3. | Prietaiso galimybės | Prietaisas turi leisti sekti pagrindinius sveikatos rodiklius, tokius kaip širdies ritmą, kūno temperatūrą, deguonies kiekį kraujyje, taip pat vertinti kūno aktyvumą, nukeliautą atstumą, judėjimo pagreitį. |  |
| 4. | Prietaiso parametrai | Prietaisas turi atlikti šias funkcijas: - Akselerometro - Nukeliauto atstumo matavimo - Kūno temperatūros matavimo - Širdies ritmo matavimo - Deguonies kiekio kraujyje stebėjimo Prietaisas turi turėti ekraną, kuris turi atitikti šiuos reikalavimus: - Turėti lietimui jautrų ekraną; - Ekrano dydis turėtų būti ne mažesnis kaip 1,3 colių; - Ekrano tipas turėtų būti AMOLED arba OLED arba lygiavertis; - Skiriamoji geba ne mažiau kaip 240×120 pikselių; - Turi turėti ne mažesnės talpos kaip 70 mAh bateriją. |  |
| 5. | Duomenų perdavimas ir suderinamumas su operacine sistema * | Prietaisas turi turėti suderinamumą su bent viena iš šių operacinių sistemų: Android, iOS, MacOS. Turi turėti Bluetooth jungtį. |  |
| 6. | Prietaiso priedai ir dalių suderinamumas * | Prietaisas turi būti parengtas darbui – turi būti pateikti visi reikalingi priedai, reikalingi laidai, vartojimo instrukcija (lietuvių ir/arba anglų kalba (spausdinta ir/arba pdf. formatu).) |  |
| 7. | Garantija * | Ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

2 (antroji) pirkimo objekto dalis. 15 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras ** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekto pavadinimas. Reakcijos matuoklis – 8 vnt. |  |  |  |
| 1. | Produktas | Nurodyti produkto pavadinimą, modelį, gamintoją |  |
| 2. | Paskirtis * | Interaktyvus prietaisas skirtas vertinti psichomotorinės reakcijos greitį bei centrinės nervų sistemos funkcinę būklę. |  |
| 3. | Prietaiso galimybės | Prietaisas turi matuoti šiuos parametrus: • Dešinės ir kairės rankos reakcijos laiką nuo lemputės užsidegimo momento iki klavišo paspaudimo. • Reakcijos laiką esant atsitiktinumo veiksniui. • Reakcijos laiką nuo garsinio signalo pradžios momento iki klavišo paspaudimo. • Kojų reakcijos laiką. Prietaisu turi būti galima atlikti judesio dažnio matavimą (kartais) bei Taping testą. |  |
| 4. | Prietaiso parametrai | Prietaisas turi būti sumontuotas metaliniame korpuse. Prietaiso korpuse turi būti įmontuoti šviesos ir garsiniai signalai. |  |
| 5. | Duomenų perdavimas ir suderinamumas su operacine sistema * | Prietaisas turi jungtis prie kompiuterio per COM ir/arba USB jungtį. Turi būti pateikiama įrenginio programinė įranga skirta instaliuoti į kompiuterį. |  |
| 6. | Prietaiso priedai ir dalių suderinamumas * | Prietaisas turi būti parengtas darbui – turi būti pateikti visi reikalingi priedai, reikalingi laidai, vartojimo instrukcija (lietuvių ir/arba anglų kalba (spausdinta ir/arba pdf. formatu).) |  |
| 7. | Garantija * | Ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

3 (trečioji) pirkimo objekto dalis. 16 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras ** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekto pavadinimas. Svarstyklės – 8 vnt. |  |  |  |
| 1. | Produktas | Nurodyti produkto pavadinimą, modelį, gamintoją |  |
| 2. | Svėrimo ribos ir padalos vertė | Svarstyklės turi būti skaitmeninės su LCD ar lygiavertės technologijos ekranu, svėrimas turi būti atliekamas gramais, svėrimo ribos turi apimti ne mažesnį kaip 0 – 600 g svėrimo diapazoną. Padalos vertė ne didesnė kaip 0,01 g. |  |
| 3. | Svarstyklių platforma | Svarstyklių platforma turi būti tiesi (horizontali), platformos skersmuo ne mažesnis kaip 80 mm (jei platforma apvali) arba kraštinės ilgis ne mažesnis kaip 80 mm (jei platforma keturkampė). Svarstyklių platforma turi būti nerūdijančio plieno, nuimama. * |  |
| 4. | Kalibravimas | Vidinis automatinis kalibravimas |  |
| 5. | Maitinimas * | Maitinimas iš elektros tinklo |  |
| 6. | Garantija * | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

3 (trečioji) pirkimo objekto dalis. 17 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras ** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekto pavadinimas. Centrifuga, kiekis – 1 vnt. |  |  |  |
| 1. | Produktas | Nurodyti produkto pavadinimą, modelį, gamintoją |  |
| 2. | Paskirtis * | Nuosėdų iš tirpalų nusodinimui. |  |
| 3. | Reikalavimai centrifugai * | Centrifuga turi turėti ekraną (LCD, LED ar lygiavertį), kampinį kombinuotą rotorių, kuriame galima keisti ne mažiau kaip 8-12 x 15 ml arba ne mažiau kaip 4-8 x 50 ml konusinius mėgintuvėlius. Centrifuga turi būti paruošta naudojimui, turi būti visi reikalingi laidai, jungtys, papildomi įrengimai ar priedai. |  |
| 4. | Greičio reguliavimas | Turi būti greičio reguliavimo įtaisas. Greitis turi būti reguliuojamas ne mažiau kaip 200 – 5000 sūkių/min. intervale. Tikslus greičio valdymas (žingsnis ne didesnis nei 100 sūkių/min.). Rodymas ekrane (skaitmeninis arba lygiavertis). |  |
| 5. | Maitinimo įtampa * | Prietaisas turi būti parengtas darbui – turi būti pateikti visi reikalingi priedai, reikalingi laidai, elektros srovės šaltinis 230 V. |  |
| 6. | Garantija * | Ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |
| 7. | CE atitiktis | Prekė turi būti paženklinta CE (Conformité Européenne) ženklu. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į sertifikatą gamintojo puslapyje, arba pateikti sertifikatą PDF formatu. |  |
| 8. | Saugumas ir funkcijos | Turi būti: - Automatinis dangčio užraktas veikimo metu; - Avarinis dangčio atidarymas nutrūkus elektros tiekimui; - Stabili (antivibracinė) konstrukcija. |  |
| 9. | Triukšmo lygis | Ne didesnis kaip 65 dB |  |
| 10. | Laiko nustatymas | Centrifugavimo laiko nustatymas nuo 1 iki ne mažiau kaip 30 min. Laikmatis turi būti programuojamas arba mechaninis. |  |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

3 (trečioji) pirkimo objekto dalis. 18 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras ** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekto pavadinimas. Orbitinis purtytuvas, kiekis – 2 vnt. |  |  |  |
| 1. | Produktas | Nurodyti produkto pavadinimą, modelį, gamintoją |  |
| 2. | Paskirtis * | Tirpalų maišymui, sūkurio palaikymui |  |
| 3. | Reikalavimai purtytuvui * | Purtytuvo paviršiaus platforma tinkama laikyti Erlenmejerio kolbas (≤ 250 ml). Turi veikti laikiniu ir nepertraukiamu režimu. Turi būti proceso reguliavimo laikmatis, laikui pasibaigus, siunčiamas garsinis signalas. Purtymo amplitudė ne mažiau kaip 20 mm. Priede turi būti atramos ir ne mažiau kaip 2 (du) kolbų prilaikymui skirti reguliuojami ritinėliai. Purtyklė turi būti paruošta naudojimui, turi būti visi reikalingi laidai, jungtys, papildomi įrengimai ar priedai. |  |
| 4. | Greičio reguliavimas | Turi būti greičio reguliavimo įtaisas. Greitis turi būti reguliuojamas ne mažiau kaip 50-250 sukimų/min. intervale. |  |
| 5. | Reikalavimai purtytuvo plokštei | Plokštė turi būti padengta neslystančia gumine danga, dangos bendras plotas ne mažesnis kaip 25 x 35 cm. Ant dangos turi tilpti ne mažiau kaip 9 vnt Erlenmejerio kolbų po 250 ml. |  |
| 6. | Maitinimo įtampa * | Prietaisas turi būti parengtas darbui – turi būti pateikti visi reikalingi priedai, reikalingi laidai, elektros srovės šaltinis 230 V. |  |
| 7. | Garantija * | Ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

4 (ketvirtoji) pirkimo objekto dalis. 19 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras ** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekto pavadinimas. Augalų auginimo kamera, kiekis – 1 vnt. |  |  |  |
| 1. | Produktas | Nurodyti produkto pavadinimą, modelį, gamintoją |  |
| 2. | Paskirtis * | Klimatinė augalų auginimo kamera su skirtingais apšvietimų lygiais, skirta augalų in vitro auginimui, sėklų daiginimui. |  |
| 3. | Oro cirkuliacija * | Spintos viduje turi būti priverstinė oro cirkuliacija. |  |
| 4. | Reikalavimai augalų auginimo kameros komplektacijai * | Auginimo kamera turi būti pilnai paruošta darbui, turi būti pateikti visi reikalingi priedai, laidai, jungimo ar tvirtinimo elementai. Auginimo kameros reguliavimo reikmenys turi būti įmontuoti priekinėje spintos dalyje. Augimo kamera turi užtikrinti augalams auginti reikalingą natūralią šviesą, keičiamąją regimojo spektro monochromatinę šviesą, spec. UV. Temperatūra ir šviesos intensyvumas turi būti valdomi programiniu būdu pagal dienos arba nakties ciklus. Gali būti siūloma auginimo kamera su anglies dioksido kontrole. |  |
| 5. | Pagaminimo medžiaga | Spinta (kamera ir korpusas) turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno. |  |
| 6. | Reikalavimai lentynėlėms * | Spintos viduje turi būti įrengtos ne mažiau kaip 3 (trys) nerūdijančio plieno lentynėlės, turi būti galimybė keisti lentynėlių aukštį. Kiekviena lentynėlė turi išlaikyti ne mažesnį kaip 15 kg svorį. |  |
| 7. | Talpa | Auginimo spintos vidinė talpa tyrimams nuo 300 iki 400 litrų |  |
| 8. | Termoreguliatorius ir temperatūros rėžimai | Turi būti įrengtas termoreguliatorius, temperatūra turi būti reguliuojama šiame + 0 – 50 °C temperatūrų reguliavimo diapazone. - Temperatūra spintos viduje turi būti palaikoma ne mažesniu tikslumu kaip ±2,0 °C visose temperatūrų reguliavimo diapazonuose. - Maksimali temperatūra kameros viduje turi būti pasiekiama ne ilgiau kaip per 60 min. |  |
| 9. | Maitinimo įtampa * | Prietaisas turi būti parengtas darbui – turi būti pateikti visi reikalingi priedai, reikalingi laidai, elektros srovės šaltinis 230 V. |  |
| 10. | Garantija * | Ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

5 (penktoji) pirkimo objekto dalis. 20 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras ** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekto pavadinimas. Oftolmoskopas, kiekis – 2 vnt. |  |  |  |
| 1. | Produktas | Nurodyti produkto pavadinimą, modelį, gamintoją |  |
| 2. | Paskirtis * | Prietaisas skirtas tinklainės, akių dugno ar kitų akių struktūrų tyrimams. |  |
| 3. | Prietaiso galimybės | Prietaisu turi būti galima apšviesti akies dugno sritį esant išplėstam ir neišplėstam vyzdžiui, turi turėti galimybę akies dugno makulinės srities apžiūrai, taip pat tinklainės iškilumų ir įdubimų vertinimui. Turi turėti galimybę atlikti matavimus „+“ 1 D žingsniais: ne mažiau kaip ribose nuo +1 iki +20; „-“ 1 D žingsniais: ne mažiau kaip ribose nuo -1 iki -20 D* |  |
| 4. | Prietaiso parametrai | - Oftolmoskopas turi turėti ne mažesnio kaip 3,5 V ksenoninę/halogeninę lemputę. Apšvietimo stiprumas turi būti reguliuojamas. - Turi turėti: - Akinių atramą; - Lęšių ratuką, su lęšių diapazonu ne mažesniu kaip nuo + 20 iki – 20 D. Lęšio ratukas pasuktas turi keisti kas 1 (vieną) dioptriją. - Dioptrijų parodymų skalę, kurioje lęšio galia turi būti nurodoma viena spalva (+) lęšių galiai, kita spalva (-) lęšių galiai. - Koordinačių tinklelio valdiklį ir šiuos koordinačių tinklelius: - Plataus kampo - Tarpinį - Makulinės srities - Plyšinį - Fiksavimo kryžiuką - Turi turėti žalios spalvos filtrą. Prietaiso maitinimo elementai turi būti įkraunami. |  |
| 5. | Prietaiso priedai ir dalių suderinamumas * | Prietaisas turi būti parengtas darbui – turi būti pateikti visi reikalingi priedai. |  |
| 6. | Garantija * | Ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

6 (šeštoji) pirkimo objekto dalis. 21 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras ** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekto pavadinimas. Autorefraktometras – 4 vnt. |  |  |  |
| 1. | Produktas | Nurodyti produkto pavadinimą, modelį, gamintoją |  |
| 2. | Paskirtis * | Prietaisas skirtas akies obuolio refrakcinei galiai bei ragenos kreivumo parametrams matuoti. |  |
| 3. | Prietaiso galimybės | Prietaisas matavimo metu turi fiksuoti akies obuolio refrakcinę galią, turi parodyti sferos (SPH), Cilindro (CYL), Ašies (AXS) matavimo rezultatus, matuoti ragenos išlinkimą, atstumą tarp vyzdžių (PD). |  |
| 4. | Prietaiso parametrai | Prietaisas turi turėti šiuos matavimo rėžimus: - Refraktometrijos ir keratometrijos - Refraktometrijos - Keratometrijos Prietaiso refraktometrijos matavimo rėžimas turi turėti šiuos parametrus: - Sfera turi būti matuojama ne mažiau kaip nuo – 20 D iki + 20 D ribose (0,12/0,25 D intervalais) - Cilindras turi būti matuojamas ne mažiau kaip nuo 0 D iki ± 10 D ribose (0,12/0,25 D intervalais) - Ašis turi būti matuojama ne mažiau kaip 0-180° ribose, ne daugiau kaip 1° intervalais - turi būti pateikiamos cilindro formos ±, +, -. - Tarpvyzdinis atstumas turi būti matuojamas ne mažiau kaip nuo 30 iki 85 mm intervale - Minimalus vyzdžio diametras turi būti ne didesnis kaip 3 mm. Prietaiso keratometrijos matavimo rėžimas turi turėti šiuos parametrus: - Spindulio kreivė turi būti matuojama ne mažiau kaip 5 – 10,2 mm intervale; - Ragenos laužiamoji geba ne mažiau kaip 25,96 – 67,5 D - Astigmatizmas ne mažiau kaip 0 – 12 D - Ašis turi būti matuojama ne mažiau kaip 0-180° ribose, ne daugiau kaip 1° intervalais - Vyzdžio rainelės diametras ne mažiau kaip 2 – 10 mm (0,1 mm intervalais) |  |
| 5. | Duomenų perdavimas ir suderinamumas su operacine sistema * | Prietaisas turi turėti integruotą terminį arba lygiavertį spausdintuvą, integruotą skystųjų kristalų arba lygiavertį ekraną, kurio įstrižainė ne mažesnė nei 5,7 colių. |  |
| 6. | Prietaiso priedai ir dalių suderinamumas * | Prietaisas turi būti parengtas darbui – turi būti pateikti visi reikalingi priedai, reikalingi laidai, vartojimo instrukcija (lietuvių ir/arba anglų kalba (spausdinta ir/arba pdf. formatu).), apsauga nuo dulkių |  |
| 7. | Garantija * | Ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu.

22 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties SS projektas“ 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.