SPS 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

1. Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus bei pateikti CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus kartu su pasiūlymu.

2. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (toliau – Dokumentai). Šiuose Dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Nepateikus Dokumentų kartu su pasiūlymu, tiekėjo pasiūlymas bus atmestas. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

4. Visoms prekėms taikomas 24 mėnesių garantijos terminas, jei techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip.

1 pirkimo dalis. Priešpraguliniai čiužiniai – 80 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjas surašo siūlomų prekių parametrų reikšmės Prekių parametrams patvirtinti tiekėjas privalo pateikti gamintojo dokumentus, kuriuose aprašytas nurodytas parametras (tiekėjas pasiūlyme nurodo psl. Nr.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį(jei toks yra) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Čiužinio kompozicija | 3 skirtingų porolono sluoksnių |  |
| 2. | Paskirtis | Pragulų profilaktikai esant aukštai arba labai aukštai lygio pragulų atsiradimo rizikai |  |
| 3. | Matmenys | Ilgis – ne mažiau 200 cm Plotis – 85-90 cm Aukštis – 15 cm ± 2 cm |  |
| 4. | Didžiausias rekomenduojamas svoris | 220 ± 20 kg |  |
| 5. | Apatinis sluoksnis | Suteikiantis stabilumo, iš didelio elastingumo porolono Tankis - ne mažiau 42 kg/m³ 6 |  |
| 6. | Vidurinis sluoksnis | Iš didelio elastingumo porolono Tankis - ne mažiau 42 kg/m³, suformuoja „U“ formos stabilų rėmą. |  |
| 7. | Viršutinis sluoksnis | Iš viskoelastinio porolono Tankis - ne mažiau 60 kg/m³ Paviršius profiliuotas (kubeliais), kurių kraštinė ne mažiau 5 cm Išpjovos užtikrinančios laisvą oro cirkuliaciją |  |
| 8. | Užvalkalas | Dengia čiužinį iš visų pusių Užvalkalo kampai sustiprinti papildomomis siūlėmis |  |
| 8.1. | Užvalkalo medžiagos sudėtis | Svoris – ne mažiau 150 g/m² Apatinis sluoksnis iš poliesterio (ne mažiau 90 g/m²) Viršutinis sluoksnis iš poliuretano (ne mažiau 60 g/m² Spalva – tamsi |  |
| 8.2. | Užvalkalo savybės | Laidus orui (ne mažiau nei 1000 g/m²užvalkalo priežiūra, nelaidus skysčiams, antibakterinis, priešgrybėlinis, nepalaikantis degimo (Crib 5) |  |
| 8.3. | Užvalkalo priežiūra | Dezinfekuojamas įprastinėmis priemonėmis, Skalbiamas iki + 95º C, Galima džiovinti džiovyklėje, Užvalkalas yra atsparus autoklavo sterilizacijai iki + 120ºC |  |
| 8.4. | Medžiagos susitraukimas po skalbimo | Ne daugiau kaip 4% |  |
| 8.5. | Užvalkalo užtrauktukas | Užtrauktukas L arba U formos su atvartu. |  |
| 9. | Sertifikaviams | Čiužinys pažymėtas CE ženklu Atitinka MDD 93/42/EB Audinys atitinka Oeko – Tex standartą |  |
| 10. | Garantija | 24 mėn. |  |

2 pirkimo dalis. Maceratorius (perdirbimo įrenginys) – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjas surašo siūlomų prekių parametrų reikšmės Prekių parametrams patvirtinti tiekėjas privalo pateikti gamintojo dokumentus, kuriuose aprašytas nurodytas parametras (tiekėjas pasiūlyme nurodo psl. Nr.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį(jei toks yra) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Perdirbimo įrenginys panaudotiems vienkartiniams basonams, antelėms ir kitiems indams pagamintiems iš celiuliozės, užtikrinantis pilną susmulkinimą , skystos atliekų konsistencijos gavimą ir pašalinimą į kanalizacijos sistemą. |  |
| 2. | Maksimalus įrenginio pakrovimas | ≥ 4 vnt. vienkartinių priemonių |  |
| 3. | Perdirbimo įrenginys su automatiniu antibakteriniu valymo procesu | Būtinas |  |
| 4. | Antibakterinio skysčio dozatorius | Nedaugiau 6 ml per ciklą |  |
| 5. | Antibakterinio skysčio bakas, įrenginio viduje | Būtina |  |
| 6. | Skaitmeninis ekranas nurodantis įrenginio būseną | Būtina |  |
| 7. | Įrenginio dangtis | Atidarymas, uždarymas ir automatinis paleidimas be rankų pagalbos, naudojant kojos sensorių |  |
| 8. | Galimybė automatinio proceso paleidimas į rankinį | Būtinas |  |
| 9. | Įtampa | 230V / 50Hz |  |
| 10. | Variklio apsukos | ≥ 1400 minˉ¹ |  |
| 11. | Kanalizacijos pajungimas | 50 mm |  |
| 12. | Vandens sunaudojimas vienam ciklui | Nedaugiau 25 l |  |
| 13. | Pilnas ciklo laikas | ≤3 min |  |
| 14. | Pajungimo reikalavimai | Ne mažiau 3 metrų ilgio pajungimo kabelis. |  |
| 15. | Uždaras maceravimo procesas | Būtina |  |
| 16. | Oficialūs ir sertifikuoti gamintojo atstovai šalyje, turintys teisę remontuoti ir kalibruoti įrenginį | Būtina |  |
| 17. | Į serviso užklausas reagavimas tą pačią dieną | Būtina |  |

- pirkimo dalis. Elektroninis kraujo spaudimo aparatas (vaikams) – 30 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjas surašo siūlomų prekių parametrų reikšmės Prekių parametrams patvirtinti tiekėjas privalo pateikti gamintojo dokumentus, kuriuose aprašytas nurodytas parametras (tiekėjas pasiūlyme nurodo psl. Nr.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį(jei toks yra) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Pacientų kraujospūdžio bei pulso matavimui |  |
| 2. | Elektroninis automatinis kraujospūdžio žastinis matuoklis, oscilometriniu metodu matuojantis sistolinį, diastolinį kraujo spaudimą ir pulsą | Būtina. |  |
| 3. | Ekrano tipas | LCD; |  |
| 4. | Vedamas trijų matavimų vidurkis | Būtina. |  |
| 5. | Matavimas | 0-300 mmHg – kraujo spaudimas; 40-200 tvinksnių per minutę – pulsas |  |
| 6. | Tikslumas | ±3mmHg – kraujo spaudimas; ±5% pulsas |  |
| 7. | Maitinimas: | 4 vnt. AA (LR6) tipo baterijos. |  |
| 8. | Kraujospūdžio matuoklio manžetė pagaminta iš aukštos kokybės nailono, su fiksuojama sankaba, S dydžio | Būtina. |  |
| 9. | Manometro korpusas metalinis, sujungtas su kriauše; įsiurbimo kriaušė su metaline apsauga, neturinti sudėtyje latekso, nesideformuoja po ilgo naudojimo | Būtina |  |
| 10. | Manometro skersmuo Ø 50 - 58 mm, padalos nuo 0 iki 300 mmHg, matavimo skalė kas 2 mmHg. | Būtina |  |
| 11. | Oro išleidimo vožtuvas – metalinis, atsukamas, orą galima išleisti ir automatiškai | Būtina |  |
| 12. | Garantinis periodas | Ne mažiau 24 mėn. |  |
| 13. | Manžetė atspari drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms; su pirmine metrologine patikra. | Būtina |  |
| 14. | Reikalavimai: kraujospūdžio matavimo tikslumas nustatytas pagal standartą EN 1060; su CE ženklinimu; | Būtina |  |
| 15. | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba | Būtina |  |
| 16. | Saugojimo krepšelis su užtrauktuku. | Būtina |  |

- pirkimo dalis. Stetoskopai (naujagimiams) – 30 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjas surašo siūlomų prekių parametrų reikšmės Prekių parametrams patvirtinti tiekėjas privalo pateikti gamintojo dokumentus, kuriuose aprašytas nurodytas parametras (tiekėjas pasiūlyme nurodo psl. Nr.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį(jei toks yra) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Auskultuoti naujagimius |  |
| 2. | Stetoskopas su 2 akustiniais vamzdeliais | Aukšto akustinio jautrumo Be latekso, dvipusis stetoskopas: vienoje pusėje esanti pakabinama diafragma; Priešingoje pusėje esantis varpelis. Stetoskopo galvutė nerūdijančio plieno, be metalinių dalių, ausytės minkštos |  |
| 3. | Atsarginių dalių komplektas | Ausų antgaliai 4 vnt Membranos -2vnt |  |
| 4. | Pristatymo terminas | Ne ilgiau 30 dienų |  |