Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MEDICINOS ĮRANGA

- Viešoji įstaiga Visagino ligoninė (toliau – Perkančioji organizacija) numato įsigyti naują medicinos įrangą (toliau – Prekės).

1 pirkimo objekto dalis „Didelės tėkmės deguonies terapijos sistema“

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Techninių parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Didelės tėkmės deguonies terapijos sistema | 4 vnt. |
| 2. | Prietaiso paskirtis | Skirtas invaziniam pašildyto ir sudrėkinto oro bei O2 mišinio tiekimui teigiamu slėgiu |
| 3. | Naudotojų amžius | Tinkamas naudoti visoms amžiaus grupėms: suaugusiems, vaikams, naujagimiams. |
| 4. | Galimi darbinės temperatūros pacientui tiekiamame dujų mišinyje nustatymai | 1. 31 ±0,2 ºC; 2. 34 ±0,2 ºC; 3. 37 ±0,2 ºC |
| 5. | Maksimali darbinė į prietaisą paduodamo O2 tėkmė | Ne < 60 l/min |
| 6. | Integruotas dujų srauto reguliatorius | Būtinas |
| 7. | Oro ir O2 mišinio tėkmės reguliavimo diapazonas | Ne siauresnis kaip 10-60 l/min |
| 8. | Pastovus O2 analizavimas be jutiklio keitimo | Būtinas |
| 9. | O2 koncentracijos nustatymo tikslumas (paklaida), O2 koncentracijai esant 25-95% intervale | ±4 % nuo dujų lygio |
| 10. | Triukšmingumo lygis | Ne > 50 dbA iki 1 m atstumu |
| 11. | Ekranas | Spalvotas, su grafiniu atvaizdavimu |
| 12. | Aliarmo signalai, ne prasčiau kaip: | 1. Nepasiekta nustatyta tėkmė; 2. Nepasiekta nustatyta temperatūra; 3. Per žemas ar per aukštas O2 koncentracijos lygis; 4. Nepakankama drėgmė; 5. Nepakankamas vandens lygis rezervuare; 6. Nutrūkęs elektros maitinimas iš tinklo. |
| 13. | Prietaisas turi veikti be suspausto oro tiekimo sistemos | Būtina |
| 14. | Nuoseklioji arba lygiavertė jungtis programinės įrangos ir duomenų atsisiuntimui | Būtina |
| 15. | Prietaiso komplektacija |  |
| 15.1 | Mobilus stovas, 1 vnt. | 1. Su ratukais; 2. Su laikikliu vandens maišams pakabinti ir paciento kontūro fiksatoriumi; 3. Su padėklu, tinkančiu prietaisui fiksuoti. |
| 15.2 | Krepšys priemonėms sudėti, 1 vnt. | Būtinas, tvirtinamas prie mobilaus stovo |
| 15.3 | Įrenginio dezinfekavimo rinkinys, 1 kompl.: | 1. Dezinfekavimo filtras; 2. Oro filtrai ne ˂ 2 vnt.; 3. Paviršių valymo kempinėlės ne ˂ 2 vnt.; 4. Plastikiniai uždangalai švariam sistemos laikymui ne ˂ 3 vnt. |
| 15.4 | O2 srauto reguliatorius su O2 tiekimo žarnele | 1. Nustatomos tiekiamo O2 tėkmės ribos 0–50 l/min diapazone; 2. Ne trumpesnė kaip 1 m ilgio O2 tiekimo žarnelė su dedikuota sriegine jungtimi jos prijungimui prie O2 srauto reguliatoriaus. Kitoje O2 tiekimo žarnelės pusėje sumontuotas prijungimo prie O2 tiekimo lizdo kištukas, atitinkantis Perkančiojoje organizacijoje naudojamų O2 tiekimo lizdų kodavimą. |
| 15.5 | Vienkartinio naudojimo priemonės |  |
| 15. 5.1 | Kvėpavimo kontūras (dydis suaugusiems) | 1. Vienkartinis, kliniškai švarus, suderinamas su prietaisu (ne < 6 vnt. kiekvienam prietaisui); 2. Tinkamas naudoti vienam pacientui ne mažiau 14 parų; 3. Be latekso ir ftalatų. |
| 15. 5.2 | Nosies kaniulė | 1. Vienkartinė, kliniškai švari, suderinama su prietaisu, ne ˂ 3 dydžių, po 2 vnt. kiekvieno dydžio vienam prietaisui (ne < 6 vnt. kiekvienam prietaisui); 2. Tinkama naudoti vienam pacientui ne mažiau 14 parų; 3. Be latekso, ftalatų ir bisfenolio. |
| 16. | Maitinimo šaltinis | 230 (±10%) V AC, 50/60Hz elektros tinklas |
| 17. | Atitiktis (ES) 2017/745 reglamentui (CE atitikties ženklas) | Būtina |
| 18. | Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina pateikti pristatant prekes |
| 19. | Medicinos prietaiso pasas | Būtina pateikti pristatant prekes |
| 20. | Garantija (išskyrus vienkartinio naudojimo priemones) | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. |

2 pirkimo objekto dalis „Infuzinis tūrinis siurblys enterinei mitybai“

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Techninių parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Infuzinis tūrinis siurblys enterinei mitybai | 4 vnt. |
| 2. | Prietaiso paskirtis | Skirtas pacientų maitinimui dozėmis arba nenutrūkstamai |
| 3. | Infuzijos greičio diapazonas | Ne siauresnėse kaip 1-400 ml/h ribose |
| 4. | Infuzijos greičio paklaida | ± 5% |
| 5. | Infuzijos tūrio diapazonas | Ne siauresnėse kaip 1-3500 ml ribose |
| 6. | LCD arba lygiavertis ekranas | Būtina |
| 7. | Vaizdinė ir garsinė signalizacija | Būtina |
| 8. | Maitinimo šaltinis | - 230 (±10%) V AC, 50/60Hz elektros tinklas; - Integruota vidinė baterija |
| 9 | Vienkartinio naudojimo priemonės |  |
| 9.1 | Sistemos enterinei mitybai, tinkančios siūlomam prietaisui | Būtina, ne < 5 vnt. kiekvienam prietaisui |
| 10. | Atitiktis (ES) 2017/745 reglamentui (CE atitikties ženklas) | Būtina |
| 11. | Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina pateikti pristatant prekes |
| 12. | Medicinos prietaiso pasas | Būtina pateikti pristatant prekes |
| 13. | Garantija (išskyrus vienkartinio naudojimo priemones) | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. |

- Prekės turi būti pristatytos, įdiegtos (instaliuotos) bei apmokytas Perkančiosios organizacijos personalas dirbti su Prekėmis, ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo Prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos į VšĮ Visagino ligoninę, adresu Taikos pr. 15A, LT-31107, Visaginas.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas siūlomų Prekių pristatymas į VšĮ Visagino ligoninę, Taikos pr. 15A, Visaginas, instaliavimas bei personalo apmokymas.

- Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti:

4.1.         Medicinos prietaiso pasą;

4.2.         Galiojančio CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopiją originalo kalba, kartu su vertimu į lietuvių kalbą;

4.3.        Vartotojo instrukciją lietuvių ir anglų kalbomis;

4.4.        Prekių perdavimo - priėmimo aktą.

5.        Garantinio aptarnavimo laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai po Prekių instaliavimo. Garantiniu laikotarpiu, gamintojo rekomenduojamu periodiškumu, turi būti atliekamas periodinis įrangos būklės vertinimas, atitiktis garantijos galiojimo reikalavimams.