Specialiųjų pirkimo sąlygų

5 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS

DĖL MEDICINOS ĮRANGOS PIRKIMO

i PIRKIMO OBJEKTO DALIES

„Didelės tėkmės deguonies terapijos sistema“

| _____________ (Data) _________________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (Sudarymo vieta) |  |  |  |
| Tiekėjo pavadinimas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų parnerių pavadinimus ir įmonės kodus] Atsakingas partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė] |  |  |  |  |
| Tiekėjo adresas [Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų partnerių adresai] |  |  |  |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos |  |  |  |  |
| Telefono numeris, el. pašto adresas |  |  |  |  |

# Asmuo atsakingas už pasiūlymą:

| Vardas, pavardė |  |
| --- | --- |
| Adresas |  |
| Telefonas |  |
| El. paštas |  |

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomos atlikti paslaugos | Sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |
| Kiti žinomi subrangovai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį* |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai, kurių kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

Pateikiama ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, ir (ar) subtiekėjų pasirašytos laisvos formos susitarimo ar pažymos, patvirtinančios sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime, skaitmeninė kopija.

# Vykdant sutartį pasitelksim šiuos specialistus, kuriuos ketiname įdarbinti (toliau - kvazisubtiekėjus) **

| Eil.Nr. | Kvazisubtiekėjo vardas ir pavardė | Kvazisubtiekėjui numatomi perduoti darbai/ paslaugos (įvardinti konkrečiai darbus/ paslaugas); |
| --- | --- | --- |

# **Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti kvazisubtiekėjai.

# Pateikiama kvazisubtiekėjų pasirašytas laisvos formos sutikimas, patvirtinantis suteikti sutartyje nurodytas paslaugas ir subteikėjo patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą

Vadovaudamiesi Konkurso dokumentuose nurodytomis sąlygomis bei terminais, mes siūlome didelės tėkmės deguonies terapijos sistemas, pagal visus dokumentų reikalavimus.

Mes siūlome:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis, vnt. | Vieneto kaina, Eur be PVM | Bendra kaina, Eur be PVM (3*4) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Didelės tėkmės deguonies terapijos sistema | 4 vnt. |  |  |  |
| PVM (21 %) Eur: |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM: |  |  |  |  |  |

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamos pasiūlymo skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas _________________________________

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas ir visus mokesčius, kuriuos teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į siūlomą kainą.

Siūlomos prekės specifikacija

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Techninių parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametras (pildo tiekėjas) | Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Didelės tėkmės deguonies terapijos sistema | pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis |  |  |
| 2. | Prietaiso paskirtis | Skirtas invaziniam pašildyto ir sudrėkinto oro bei O2 mišinio tiekimui teigiamu slėgiu |  |  |
| 3. | Naudotojų amžius | Tinkamas naudoti visoms amžiaus grupėms: suaugusiems, vaikams, naujagimiams. |  |  |
| 4. | Galimi darbinės temperatūros pacientui tiekiamame dujų mišinyje nustatymai | 1. 31 ±0,2 ºC; 2. 34 ±0,2 ºC; 3. 37 ±0,2 ºC |  |  |
| 5. | Maksimali darbinė į prietaisą paduodamo O2 tėkmė | Ne < 60 l/min |  |  |
| 6. | Integruotas dujų srauto reguliatorius | Būtinas |  |  |
| 7. | Oro ir O2 mišinio tėkmės reguliavimo diapazonas | Ne siauresnis kaip 10-60 l/min |  |  |
| 8. | Pastovus O2 analizavimas be jutiklio keitimo | Būtinas |  |  |
| 9. | O2 koncentracijos nustatymo tikslumas (paklaida), O2 koncentracijai esant 25-95% intervale | ± 4 % nuo dujų lygio |  |  |
| 10. | Triukšmingumo lygis | Ne > 50 dbA iki 1 m atstumu |  |  |
| 11. | Ekranas | Spalvotas, su grafiniu atvaizdavimu |  |  |
| 12. | Aliarmo signalai, ne prasčiau kaip: | 1. Nepasiekta nustatyta tėkmė; 2. Nepasiekta nustatyta temperatūra; 3. Per žemas ar per aukštas O2 koncentracijos lygis; 4. Nepakankama drėgmė; 5. Nepakankamas vandens lygis rezervuare; 6. Nutrūkęs elektros maitinimas iš tinklo. |  |  |
| 13. | Prietaisas turi veikti be suspausto oro tiekimo sistemos | Būtina |  |  |
| 14. | Nuoseklioji arba lygiavertė jungtis programinės įrangos ir duomenų atsisiuntimui | Būtina |  |  |
| 15. | Prietaiso komplektacija |  |  |  |
| 15.1 | Mobilus stovas, 1 vnt. | 1. Su ratukais; 2. Su laikikliu vandens maišams pakabinti ir paciento kontūro fiksatoriumi; 3. Su padėklu, tinkančiu prietaisui fiksuoti. |  |  |
| 15.2 | Krepšys priemonėms sudėti, 1 vnt. | Būtina, tvirtinamas prie mobilaus stovo |  |  |
| 15.3 | Įrenginio dezinfekavimo rinkinys, 1 kompl.: | 1. Dezinfekavimo filtras; 2. Oro filtrai ne ˂ 2 vnt. 3. Paviršių valymo kempinėlės ne ˂ 2 vnt. 4. Plastikiniai uždangalai švariam sistemos laikymui ˂ 3 vnt. |  |  |
| 15.4 | O2 srauto reguliatorius su O2 tiekimo žarnele | 1. Nustatomos tiekiamo O2 tėkmės ribos 0–50 l/min diapazone; 2. Ne trumpesnė kaip 1 m ilgio O2 tiekimo žarnelė su dedikuota sriegine jungtimi jos prijungimui prie O2 srauto reguliatoriaus. Kitoje O2 tiekimo žarnelės pusėje sumontuotas prijungimo prie O2 tiekimo lizdo kištukas, atitinkantis Perkančiojoje organizacijoje naudojamų O2 tiekimo lizdų kodavimą. |  |  |
| 15.5 | Vienkartinio naudojimo priemonės |  |  |  |
| 15.5.1 | Kvėpavimo kontūras (dydis suaugusiems) | 1. Vienkartinis, kliniškai švarus, suderinamas su prietaisu (ne < 6 vnt. kiekvienam prietaisui); 2. Tinkamas naudoti vienam pacientui ne mažiau 14 parų; 3. Be latekso ir ftalatų. |  |  |
| 15.5.2 | Nosies kaniulė | 1. Vienkartinė, kliniškai švari, suderinama su prietaisu, ne ˂ 3 dydžių, po 2 vnt. kiekvieno dydžio vienam prietaisui (ne < 6 vnt.kiekvienam prietaisui); 2. Tinkama naudoti vienam pacientui ne mažiau 14 parų; 3. Be latekso, ftalatų ir bisfenolio. |  |  |
| 16. | Maitinimo šaltinis | 230 (±10%) V AC, 50/60Hz elektros tinklas |  |  |
| 17. | Atitiktis (ES) 2017/745 reglamentui (CE atitikties ženklas) | Būtina |  |  |
| 18. | Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina pateikti pristatant prekes |  |  |
| 19 | Medicinos prietaiso pasas | Būtina pateikti pristatant prekes |  |  |
| 20 | Garantija (išskyrus vienkartinio naudojimo priemones) | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. |  |  |

Tiekėjas, teikdamas dokumentus, pagrindžiančius siūlomos įrangos atitiktį techninei specifikacijai, privalo pateikti juos lietuvių kalba. Jei informacija yra parengta kita kalba, tiekėjas privalo pateikti vertimą į lietuvių kalbą. Visuose pateikiamuose dokumentuose tiekėjas privalo grafiškai pažymėti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ) tas vietas, kuriose nurodomos techninės charakteristikos, atitinkančios techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Prie kiekvienos tokios pažymėtos vietos turi būti aiškiai nurodytas atitinkamas techninės specifikacijos punktas, kuriam ši informacija skirta. Tiekėjas atsako už vertimo tikslumą ir dokumentų aiškumą. Neaiškiai pažymėta ar nepažymėta informacija gali būti nevertinama kaip atitikties įrodymas.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos imtinai.

Prie pasiūlymo pridedami priedai: [Sunumeruotų priedų su pavadinimais sąrašas]

| Eil. Nr. | Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas | Dokumentas yra konfidencialus/ nekonfidencialus (įrašyti) | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įgaliojimas |  |  |
| 2. | ........... |  |  |

Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

(Tiekėjo vadovo ir jo

įgalioto asmens pareigos)	                               (parašas)                                         (vardas, pavardė)

__________