Konkurso sąlygų aprašo

2 priedas

ULTRAGARSINĖS DIANGNOSTINĖS SISTEMOS (ECHOSKOPO) CHIRURGIJAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Specialieji reikalavimai:

1. Prekė turi atitikti Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.

2. Pristatant prekę būtina pateikti:

2.1. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

2.2. įrangos priežiūros ir valymo dokumentaciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

2.3. Dokumentus, įrodančius, kad tiekėjas užtikrina, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių (pateikiama tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai - pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).

3. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo prekės priėmimo–perdavimo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 3 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo prekės gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė arba konkreti internetinė nuoroda į viešai prieinamą prekės gamintojo puslapį, kurioje yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis |  | [nurodyti modelį ir gamintoją] | ........................... (įrašyti) |
| 1. | Sistemos architektūra | Mobili, su ratukais | Mobili, su ratukais [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 2. | Atliekami tyrimai: |  |  |  |
| 2.1. | Pilvo ertmės | Būtina | Pilvo ertmės [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 2.2. | Skydliaukės | Būtina | Skydliaukės [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 2.3. | MSK | Būtina | MSK [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 2.4. | Kraujagyslių | Būtina | Kraujagyslių [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 2.5. | Krūtų | Būtina | Krūtų [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 3. | Sistemos ergonomika: |  |  |  |
| 3.1. | Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija | ≥ 30° | Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija [nurodyti skaičių]° | ........................... (įrašyti) |
| 3.2. | Aukštos raiškos skystųjų kristalų vaizdo monitorius su LED arba OLED pašvietimu pritvirtintas ant pilnai artikuliuojančio šarnyrinio laikiklio (rankos) – pasukamas į šonus, palenkiamas ir pakeliamas aukštyn / žemyn | Būtina | Aukštos raiškos skystųjų kristalų vaizdo monitorius su LED arba OLED pašvietimu pritvirtintas ant pilnai artikuliuojančio šarnyrinio laikiklio (rankos) – pasukamas į šonus, palenkiamas ir pakeliamas aukštyn / žemyn. [nurodyti taip/ne ir tikslią technologiją] | ........................... (įrašyti) |
| 3.3. | Vaizdo monitoriaus įstrižainė | ≥ 54.61 cm (21.5") | Vaizdo monitoriaus įstrižainė [nurodyti skaičių] cm | ........................... (įrašyti) |
| 3.4. | Galimas vaizdo monitoriaus nulenkimas transportavimo metu | Būtina | Galimas vaizdo monitoriaus nulenkimas transportavimo metu[ nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 3.5. | Fizinė skaitinė-raidinė klaviatūra | Būtina | Fizinė skaitinė-raidinė klaviatūra [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 4. | Atskiras, spalvotas, sistemos funkcijų valdymo monitorius | Būtina | Atskiras, spalvotas, sistemos funkcijų valdymo monitorius [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 4.1. | Valdymo monitoriaus įstrižainė | ≥ 26.41 cm (10.4”) | Valdymo monitoriaus įstrižainė. [nurodyti skaičių] cm | ........................... (įrašyti) |
| 4.2. | Lietimui jautrus valdymo monitorius | Būtina | Lietimui jautrus valdymo monitorius. [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 5. | Pagrindinės techninės charakteristikos: |  |  |  |
| 5.1. | Maksimalus vaizduojamas gylis | ≥ 40 cm | Maksimalus vaizduojamas gylis. [nurodyti skaičių] cm | ........................... (įrašyti) |
| 5.2. | Palaikomų daviklių dažnių diapazonas | Nuo ≤ 1.5 iki ≥ 18.0 MHz | Palaikomų daviklių dažnių diapazonas. [diapazoną nurodyti nuo iki] MHz | ........................... (įrašyti) |
| 5.3. | Aktyvių jungčių davikliams skaičius | ≥ 4 | Aktyvių jungčių davikliams skaičius [nurodyti skaičių] | ........................... (įrašyti) |
| 6. | Vaizdavimo funkcijos ir režimai: |  |  |  |
| 6.1. | B režimas | Būtina | B režimas [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 6.2. | Audinių harmoninio vaizdavimo su impulso inversija režimas | Būtina | Audinių harmoninio vaizdavimo su impulso inversija režimas [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 6.3. | Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas | Būtina | Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 6.4. | Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas su kraujotakos krypties vaizdavimo galimybe | Būtina | Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas su kraujotakos krypties vaizdavimo galimybe [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 6.5. | Didelės skiriamosios gebos kraujotakos vaizdavimo režimas nepriklausantis nuo tėkmės krypties daviklio atžvilgiu | Būtina | Didelės skiriamosios gebos kraujotakos vaizdavimo režimas nepriklausantis nuo tėkmės krypties daviklio atžvilgiu [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 6.6. | 1. Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas 2. PRF ≥ 1.0 – 23.0 KHz. | 1. Būtina 2. Būtina | 1. Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas [nurodyti taip/ne] 2. PRF ≥ 1.0 – 23.0 [nurodyti diapazoną nuo iki] KHz. | ........................... (įrašyti) |
| 6.7. | Didelio impulsų pasikartojimo dažnio pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas | Būtina | Didelio impulsų pasikartojimo dažnio pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 6.8. | Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija | Būtina | Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija. [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 6.9. | Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis) | Būtina | Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis). [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 6.10. | Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis vizualizacijos režimas | Būtina | Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis vizualizacijos režimas. [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 6.11. | Panoraminių vaizdų režimas | Būtina | Panoraminių vaizdų režimas. [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 6.12. | Adatos vizualizacijos režimas | Būtina | Adatos vizualizacijos režimas. [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 7. | Tyrimo automatizavimo funkcijos: |  |  |  |
| 7.1. | Automatinė vaizdo kokybės optimizacija; | Būtina | Automatinė vaizdo kokybės optimizacija; [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 7.2. | Automatinis spektrinių kreivių matavimas; | Būtina | Automatinis spektrinių kreivių matavimas; [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 8. | Reikalavimai davikliams: |  |  |  |
| 8.1. | Konvekcinis daviklis |  | Konvekcinis daviklis [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 9.1.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ≤ 1.5 MHz iki ≥ 6.0 MHz | Darbinis dažnių diapazonas [nurodyti diapazoną nuo iki] MHz | ........................... (įrašyti) |
| 8.1.2 | Vieno kristalo technologija | Būtina | Vieno kristalo technologija [nurodyti technologiją] | ........................... (įrašyti) |
| 8.1.3. | Vaizduojamas kampas | ≥ 70º | Vaizduojamas kampas [nurodyti skaičių]º | ........................... (įrašyti) |
| 8.2 | Linijinis daviklis |  |  |  |
| 8.2.2 | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ≤ 5.0 MHz iki ≥ 16.0 MHz | Darbinis dažnių diapazonas [nurodyti diapazoną nuo iki] MHz | ........................... (įrašyti) |
| 8.2.3. | Daviklio paviršiaus plotis | ≥ 37 mm | Daviklio paviršiaus plotis [nurodyti skaičių] mm | ........................... (įrašyti) |
| 9. | Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas: |  |  |  |
| 9.1 | Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu: DICOM storage, Modality worklist) | Būtina | Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu: DICOM storage, Modality worklist). [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 9.2 | Galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į JPEG, AVI (ar lygiaverčius) formatus ir juos išsaugoti | Būtina | Galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į JPEG, AVI (ar lygiaverčius) formatus ir juos išsaugoti. [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 9.3 | Palaikomas duomenų perdavimas per LAN | Būtina | Palaikomas duomenų perdavimas per LAN. [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 10. | Išorinės jungtys | - USB - LAN - HDMI arba lygiavertė | Išorinės jungtys: 1. [nurodyti taip/ne] 2. [nurodyti taip/ne] 3. [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 11. | Ultragarso aparato maitinimo šaltinis | 230 V ± 10%, 50 / 60 Hz elektros tinklas | Ultragarso aparato maitinimo šaltinis [nurodyti maitinimo šaltinį] | ........................... (įrašyti) |
| 12. | Ultragarsinio gelio šildytuvas | Būtina | Ultragarsinio gelio šildytuvas. [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 13. | Komplektuojamas terminis spausdintuvas | Nespalvoto vaizdo spausdintuvas nuotraukoms spausdinti | Komplektuojamas terminis spausdintuvas. [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 14. | Įrangos gamyba | Įranga turi būti: 1. Nauja ir nenaudota; 2. Pagaminta ne anksčiau kaip 2025 m. | Įranga yra: 1. Nauja ir nenaudota [nurodyti taip/ne]; 2. Pagaminta [nurodyti konkrečiai]. | ........................... (įrašyti) |

4. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK): Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas) 4.1. p., - perkamos prekės sudėtyje naudojama pakuotė, kuri yra  Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše:

Pakuotei taikytinas Aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktas:

Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos. Kiti lygiaverčiai įrodymai.

Minėto Produkto, aukščiau nurodytam AAK bus tikrinama sutarties vykdymo metu prieš priimant prekę. Tiekėjas prieš pateikdamas prekę turės pateikti Produkto atitiktį AAK įrodančius dokumentus (gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai).

_________________________________