Konkurso sąlygų aprašo

3 priedas

ULTRAGARSINĖS DIANGNOSTINĖS SISTEMOS (ECHOSKOPO) KARDIOLOGIJAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Specialieji reikalavimai:

1. Prekė turi atitikti Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.

2. Pristatant prekę būtina pateikti:

2.1. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

2.2. įrangos priežiūros ir valymo dokumentaciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

2.3. Dokumentus, įrodančius, kad tiekėjas užtikrina, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių (pateikiama tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai - pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).

3. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo prekės priėmimo–perdavimo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 3 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo prekės gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė arba konkreti internetinė nuoroda į viešai prieinamą prekės gamintojo puslapį, kurioje yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis |  | [nurodyti gamintoją, modelį] | ........................... (įrašyti) |
| 1. | Taikymo specializacija | Širdies ir kraujagyslių tyrimams skirtas ultragarsinės diagnostikos prietaisas. | Širdies ir kraujagyslių tyrimams skirtas ultragarsinės diagnostikos prietaisas. [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 2. | Prietaiso architektūra | 2.1. Mobili; 2.2. Skaitmeninė vaizdo gavimo technologija; 2.3. Sistemos dinaminis diapazonas ≥ 280 dB; 2.4. Palaikomas daviklių dažnių diapazonas ≥ 22 MHz; 2.5. palaikoma matricinių daviklių technologija 2.6. suderinama su perstempliniu davikliu. | 2.1. Mobili [nurodyti taip/ne]; 2.2. Skaitmeninė vaizdo gavimo technologija [nurodyti taip/ne]; 2.3. Sistemos dinaminis diapazonas [nurodyti skaičių] dB; 2.4. Palaikomas daviklių dažnių diapazonas [nurodyti skaičių] MHz; 2.5. palaikoma matricinių daviklių technologija [nurodyti taip/ne]; 2.6. suderinama su perstempliniu davikliu. [nurodyti taip/ne]; | ........................... (įrašyti) |
| 3. | Prietaiso ergonomika | 3.1. Ne mažiau kaip trys aktyvios jungtys ultragarsiniams davikliams prijungti; 3.2. Vaizdo monitoriaus padėtis reguliuojama – jį galima pasukti, palenkti bei pakelti ar nuleisti nepriklausomai nuo valdymo pulto; 3.3. Valdymo pulto padėtis reguliuojama – jį galima pasukti, pakelti ar nuleisti; 3.4. Lietimui jautrus monitorius parametrų valdymui ≥ 25 cm įstrižainės; 3.5. Ratukai su individualiais arba centriniu stabdžiu. | 3.1. Ne mažiau kaip trys aktyvios jungtys ultragarsiniams davikliams prijungti [nurodyti skaičių]; 3.2. Vaizdo monitoriaus padėtis reguliuojama – jį galima pasukti, palenkti bei pakelti ar nuleisti nepriklausomai nuo valdymo pulto [nurodyti taip/ne]; 3.3. Valdymo pulto padėtis reguliuojama – jį galima pasukti, pakelti ar nuleisti [nurodyti taip/ne]; 3.4. Lietimui jautrus monitorius parametrų valdymui [nurodyti skaičių] cm; 3.5. Ratukai su individualiais arba centriniu stabdžiu [nurodyti technologiją]. | ........................... (įrašyti) |
| 4. | Dvimačio vaizdo savybės | 4.1. Skenavimo gylis ≥ 40 сm 4.2. Automatinė skenavimo parametrų optimizacija apimanti optimalios stiprinimo kompensavimo kreivės (TGC, arba DGC, arba STC) parinkimą; 4.3. Šoninio vaizdo stiprinimas; 4.4. Audinių harmonikų vaizdavimas. | 4.1. Skenavimo gylis [nurodyti skaičių] сm; 4.2. Automatinė skenavimo parametrų optimizacija apimanti optimalios stiprinimo kompensavimo kreivės (TGC, arba DGC, arba STC) parinkimą [nurodyti technologiją]; 4.3. Šoninio vaizdo stiprinimas [nurodyti taip/ne]; 4.4. Audinių harmonikų vaizdavimas [nurodyti taip/ne]. | ........................... (įrašyti) |
| 5. | Vienmatis vaizdinimas | 5.1. Audinių (pilkų spalvų skalėje); 5.2. Spalvinės tėkmės; 5.3. Anatominis (laisvos ašies) vienmatis vaizdinimas | 5.1. Audinių (pilkų spalvų skalėje); 5.2. Spalvinės tėkmės [nurodyti taip/ne]; 5.3. Anatominis (laisvos ašies) vienmatis vaizdinimas [nurodyti taip/ne]; | ........................... (įrašyti) |
| 6. | Kraujotakos režimai |  |  |  |
| 6.1 | Spektrinės doplerografijos režimai ir savybės | 6.1.1. PW (pulsinis dopleris); 6.1.2. HPRF (didelio impulsų pakartojimo dažnio dopleris); 6.1.3. CW (nuolatinės bangos dopleris); 6.1.4. Spektrinė (PW) audinių doplerografija; 6.1.5. Dupleksinis vaizdinimas realiame laike; 6.1.6. Garsinis stereo signalas; 6.1.7. Automatinė skenavimo parametrų optimizacija. | 6.1.1. PW (pulsinis dopleris) [nurodyti taip/ne]; 6.1.2. HPRF (didelio impulsų pakartojimo dažnio dopleris) [nurodyti taip/ne]; 6.1.3. CW (nuolatinės bangos dopleris) [nurodyti taip/ne]; 6.1.4. Spektrinė (PW) audinių doplerografija [nurodyti taip/ne]; 6.1.5. Dupleksinis vaizdinimas realiame laike [nurodyti taip/ne]; 6.1.6. Garsinis stereo signalas [nurodyti taip/ne]; 6.1.7. Automatinė skenavimo parametrų optimizacija [nurodyti taip/ne]; | ........................... (įrašyti) |
| 6.2 | Spalvinės doplerografijos režimai ir savybės | 6.2.1. Spalvinė tėkmės greičio doplerografija; 6.2.2. Spalvinė tėkmės galios doplerografija; 6.2.3. Spalvinė audinių doplerografija spalvų skalėse koduojanti audinių judėjimo greitį (TDI). | 6.2.1. Spalvinė tėkmės greičio doplerografija [nurodyti taip/ne]; 6.2.2. Spalvinė tėkmės galios doplerografija [nurodyti taip/ne]; 6.2.3. Spalvinė audinių doplerografija spalvų skalėse koduojanti audinių judėjimo greitį (TDI) [nurodyti taip/ne]. | ........................... (įrašyti) |
| 7. | Vaizdų išsaugojimas | 7.1. Vaizdų archyvavimas vidinėje prietaiso atmintyje; 7.2. Vaizdų eksportavimas pagal DICOM send arba DICOM store protokolus į duomenų saugyklas laidiniu kompiuteriniu tinklu; 7.3. Statinių vaizdų konvertavimo galimybė į BMP arba JPEG formatus, dinaminių vaizdų konvertavimo galimybė į MPEG arba AVI, arba WMV formatus bei konvertuotų vaizdų eksportavimas; 7.4. Vaizdų išsaugojimo USB jungtimi prijungiamose išorinėse laikmenose galimybė. | 7.1. Vaizdų archyvavimas vidinėje prietaiso atmintyje [nurodyti taip/ne]; 7.2. Vaizdų eksportavimas pagal DICOM send arba DICOM store protokolus į duomenų saugyklas laidiniu kompiuteriniu tinklu [nurodyti technologiją]; 7.3. Statinių vaizdų konvertavimo galimybė į BMP arba JPEG formatus, dinaminių vaizdų konvertavimo galimybė į MPEG arba AVI, arba WMV formatus bei konvertuotų vaizdų eksportavimas [nurodyti taip/ne]; 7.4. Vaizdų išsaugojimo USB jungtimi prijungiamose išorinėse laikmenose galimybė [nurodyti taip/ne]. | ........................... (įrašyti) |
| 8. | Komplektuojamų ultragarsinių daviklių savybės: |  |  |  |
| 8.1. | Sektorinis daviklis. | 1. Sektorinis daviklis, skirtas transtorakaliniams širdies tyrimams. 2. Dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo ≤ 2,0 iki ≥ 5,0 MHz. 3. Skenavimo kampas ≥ 90°. 4. Kristalų kiekis ≥ 64; | 1. Sektorinis daviklis, skirtas transtorakaliniams širdies tyrimams [nurodyti taip/ne]; 2. Dažnių diapazonas [nurodyti diapazoną]MHz; 3. Skenavimo kampas [nurodyti skaičių]°; 4. Kristalų kiekis[nurodyti skaičių]; | ........................... (įrašyti) |
| 8.2. | Linijinis daviklis. | 1. Linijinis daviklis, skirtas kraujagyslių tyrimams. 2. Dažnių diapazonas ≤4,0 iki ≥10,0 MHz. 3. Akustinio lango ilgis 40 ± 3 mm. 4. Kristalų kiekis ≥ 160. | 1. Linijinis daviklis, skirtas kraujagyslių tyrimams [nurodyti taip/ne]; 2. Dažnių diapazonas [nurodyti diapazoną] MHz. 3. Akustinio lango ilgis [nurodyti skaičių]. 4. Kristalų kiekis [nurodyti skaičių]. | ........................... (įrašyti) |
| 8.3. | Konveksinis daviklis. | 1. Skirtas transabdominaliniams tyrimams. 2. Dažnių diapazonas ≤2,0 iki ≥5,0 MHz. 3. Skenavimo kampas ≥ 70°. 4. Kristalų kiekis ≥ 160; | 1. Skirtas transabdominaliniams tyrimams [nurodyti taip/ne]; 2. Dažnių diapazonas [nurodyti diapazoną] MHz. 3. Skenavimo kampas [nurodyti skaičių]°. 4. Kristalų kiekis [nurodyti skaičių]; | ........................... (įrašyti) |
| 9. | Programinė įranga širdies vaizdų analizei ultragarsinės diagnostikos prietaise | 9.1. Standartiniams morfometriniams, funkciniams ir hemodinaminiams parametrams išmatuoti ir skaičiuoti | 9.1. Standartiniams morfometriniams, funkciniams ir hemodinaminiams parametrams išmatuoti ir skaičiuoti [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 10. | DICOM standarto programinė įranga | 10.1. DICOM send arba DICOM store; 10.2. DICOM query & retrieve; 10.3. DICOM worklist. | 10.1. DICOM send arba DICOM store [nurodyti taip/ne]; 10.2. DICOM query & retrieve [nurodyti taip/ne]; 10.3. DICOM worklist [nurodyti taip/ne]. | ........................... (įrašyti) |
| 11. | Vaizdo monitoriaus savybės | 11.1. Didelės raiškos (HD) skystųjų kristalų (LCD) arba lygiavertis; 11.2. Ne mažesnė kaip 21,5 colio įstrižainė. | 11.1. Didelės raiškos (HD) skystųjų kristalų (LCD) arba lygiavertis [nurodyti technologiją]; 11.2. [nurodyti skaičių] colio įstrižainė. | ........................... (įrašyti) |
| 12. | Išėjimo sąsajos | 12.1. Ethernet; 12.2. USB jungtis. 12.3. EKG | 12.1. Ethernet [nurodyti taip/ne]; 12.2. USB jungtis [nurodyti taip/ne]. 12.3. EKG [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 13. | Būtini priedai | Juodai baltas spausdintuvas. | Juodai baltas spausdintuvas [nurodyti taip/ne]. | ........................... (įrašyti) |
| 14. | Ultragarsinio gelio šildytuvas | Būtina | Ultragarsinio gelio šildytuvas. [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 15. | Įrangos gamyba | Įranga turi būti: 1. Nauja ir nenaudota; 2. Pagaminta ne anksčiau kaip 2025 m. | Įranga yra: 1. Nauja ir nenaudota [nurodyti taip/ne]; 2. Pagaminta [nurodyti konkrečiai]. | ........................... (įrašyti) |

4. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK): Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas) 4.1. p., - perkamos prekės sudėtyje naudojama pakuotė, kuri yra  Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše:

Pakuotei taikytinas Aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktas:

Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos. Kiti lygiaverčiai įrodymai.

Minėto Produkto, aukščiau nurodytam AAK bus tikrinama sutarties vykdymo metu prieš priimant prekę. Tiekėjas prieš pateikdamas prekę turės pateikti Produkto atitiktį AAK įrodančius dokumentus (gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai).

_________________________________