Konkurso sąlygų aprašo

4 priedas

ULTRAGARSINĖS DIANGNOSTINĖS SISTEMOS (ECHOSKOPO) NEUROLOGIJAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Specialieji reikalavimai:

1. Prekė turi atitikti Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.

2. Pristatant prekę būtina pateikti:

2.1. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

2.2. įrangos priežiūros ir valymo dokumentaciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

2.3. Dokumentus, įrodančius, kad tiekėjas užtikrina, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių (pateikiama tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai - pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).

3. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo prekės priėmimo–perdavimo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 3 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo prekės gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė arba konkreti internetinė nuoroda į viešai prieinamą prekės gamintojo puslapį, kurioje yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ultragarsinių tyrimų tipai | 1. Pilvo organų tyrimai; 2. Kraujagyslių tyrimai; 3. Smulkiųjų struktūrų tyrimai. | 1. Pilvo organų tyrimai [nurodyti taip/ne]; 2. Kraujagyslių tyrimai [nurodyti taip/ne]; 3. Smulkiųjų struktūrų tyrimai [nurodyti taip/ne]. | ........................... (įrašyti) |
| 2. | Konveksinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas  (1,5 - 6,0) MHz; 2. Elementų skaičius  160; 3. Apžiūros kampas  80o; | 1. Dažnio diapazonas [nurodyti diapazoną] MHz; 2. Elementų skaičius [nurodyti skaičių]; 3. Apžiūros kampas [nurodyti skaičių]o; | ........................... (įrašyti) |
| 3. | Linijinis daviklis 1 | 1. Dažnio diapazonas  (5,0 - 14,0) MHz. 2. Pjezo elementų skaičius  900; 3. Paviršiaus ilgis ne mažesnis kaip 50 mm; | 1. Dažnio diapazonas [nurodyti diapazoną] MHz. 2. Pjezo elementų skaičius [nurodyti skaičių]; 3. Paviršiaus ilgis [nurodyti skaičių]; | ........................... (įrašyti) |
| 4. | Sistemos dinaminis diapazonas | ≥ 390 dB | Sistemos dinaminis diapazonas [nurodyti skaičių]; dB. | ........................... (įrašyti) |
| 5. | Skenavimo režimai | 1. B režimas; 2. Audinių harmonikų vaizdavimas; 3. Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas; 4. Galios doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas; 5. Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas; 6. Praplėsto lauko (trapecinio vaizdavimo) režimas; 7. Tripleksinis režimas; 8. Specialus ypatingai smulkios kraujotakos vaizdavimo režimas; 9. Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“ arba lygiavertis) su pasirenkamais šlyties bangų sklidimo žemėlapiais. | 1. B režimas [nurodyti taip/ne]; 2. Audinių harmonikų vaizdavimas [nurodyti taip/ne]; 3. Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas [nurodyti taip/ne]; 4. Galios doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas [nurodyti taip/ne]; 5. Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas [nurodyti taip/ne]; 6. Praplėsto lauko (trapecinio vaizdavimo) režimas [nurodyti taip/ne]; 7. Tripleksinis režimas; 8. Specialus ypatingai smulkios kraujotakos vaizdavimo režimas [nurodyti taip/ne]; 9. Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“ arba lygiavertis) su pasirenkamais šlyties bangų sklidimo žemėlapiais [nurodyti taip/ne]. | ........................... (įrašyti) |
| 6. | Maksimalus vaizduojamas gylis B režime |  40 cm | Maksimalus vaizduojamas gylis B režime [nurodyti skaičių]. | ........................... (įrašyti) |
| 7. | Sistemos struktūra | 1. Sistema lengvai transportuojama, mobili; 2. Valdymo panelė kilnojama aukštyn ir žemyn, pasukama į šonus; 3. Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas > 18 cm; 4. ≥ 60 cm įstrižainės vaizdo monitorius; 5. Vaizdo monitorius kilnojamas aukštyn ir žemyn, pasukamas į šonus; 6. Valdymo panelėje integruotas liečiamas ekranas, kurio įstrižainė 35 cm arba didesnė; 7. Integruotas ultragarsinio gelio šildytuvas; 8. Jungtys davikliams  4 aktyvios. | 1. Sistema lengvai transportuojama, mobili[nurodyti taip/ne]; 2. Valdymo panelė kilnojama aukštyn ir žemyn, pasukama į šonus [nurodyti taip/ne]; 3. Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas[nurodyti skaičių] cm; 4. [nurodyti skaičių] cm įstrižainės vaizdo monitorius; 5. Vaizdo monitorius kilnojamas aukštyn ir žemyn, pasukamas į šonus [nurodyti taip/ne]; 6. Valdymo panelėje integruotas liečiamas ekranas, kurio įstrižainė [nurodyti skaičių] cm; 7. Integruotas ultragarsinio gelio šildytuvas [nurodyti taip/ne]; 8. Jungtys davikliams [nurodyti skaičių] aktyvios. | ........................... (įrašyti) |
| 8. | B rėžimo konfigūruojami parametrai | Vieno mygtuko paspaudimu, automatiniam pilkosios skalės parametrų optimizavimui | Vieno mygtuko paspaudimu, automatiniam pilkosios skalės parametrų optimizavimui [nurodyti taip/ne]; | ........................... (įrašyti) |
| 9. | Pulsinės bangos doplerio konfigūruojami parametrai | 1. Automatinis spektrinių kreivių matavimas realiame laike; 2. Automatinė skenavimo parametrų nustatymo funkcija; 3. Mėginio vartelių diapazonas spektrinio doplerio režime ne mažiau kaip nuo 1 – 20 mm. | 1. Automatinis spektrinių kreivių matavimas realiame laike [nurodyti taip/ne]; 2. Automatinė skenavimo parametrų nustatymo funkcija[nurodyti taip/ne]; 3. Mėginio vartelių diapazonas spektrinio doplerio režime [nurodyti skaičių] mm. | ........................... (įrašyti) |
| 10. | Pacientų duomenų archyvas | 1. Vidinis kietasis diskas pacientų duomenų įrašymui; 2. DICOM standarto palaikomos funkcijos: a) Storage arba store, arba send (arba lygiavertės); b) Modality Worklist (arba lygiavertės); c) Query/Retrieve (arba lygiavertės); | 1. Vidinis kietasis diskas pacientų duomenų įrašymui[nurodyti taip/ne]; 2. DICOM standarto palaikomos funkcijos[nurodyti taip/ne]: a) Storage arba store, arba send (arba lygiavertės)[nurodyti taip/ne]; b) Modality Worklist (arba lygiavertės)[nurodyti taip/ne]; c) Query/Retrieve (arba lygiavertės)[nurodyti taip/ne]; | ........................... (įrašyti) |
| 11. | Nespalvotas vaizdo spausdintuvas | Būtina | Nespalvotas vaizdo spausdintuvas [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 12. | Specializuota programinė įranga vaizdų analizei echoskope | Kepenų riebalingumo įvertinimo programinė įranga. | Kepenų riebalingumo įvertinimo programinė įranga [nurodyti taip/ne]. | ........................... (įrašyti) |
| 13. | Ultragarsinio gelio šildytuvas | Būtina | Ultragarsinio gelio šildytuvas. [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 14. | Įrangos gamyba | Įranga turi būti: 1. Nauja ir nenaudota; 2. Pagaminta ne anksčiau kaip 2025 m. | Įranga yra: 1. Nauja ir nenaudota [nurodyti taip/ne]; 2. Pagaminta [nurodyti konkrečiai]. | ........................... (įrašyti) |

4. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK): Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas) 4.1. p., - perkamos prekės sudėtyje naudojama pakuotė, kuri yra  Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše:

Pakuotei taikytinas Aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktas:

Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos. Kiti lygiaverčiai įrodymai.

Minėto Produkto, aukščiau nurodytam AAK bus tikrinama sutarties vykdymo metu prieš priimant prekę. Tiekėjas prieš pateikdamas prekę turės pateikti Produkto atitiktį AAK įrodančius dokumentus (gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai).

_________________________________